货物需求一览表

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 3 | 套 |
| 2 | 阿贝折光仪 | 2 | 套 |
| 3 | 旋光计 | 2 | 套 |
| 4 | 台式电源 | 4 | 套 |
| 5 | 温度控制器 | 3 | 套 |
| 6 | 光电效应实验装置 | 2 | 套 |

技术指标：

一、紫外可见分光光度计

1 工作条件：

1.1湿度:  80%

1.2温度: 0- 50  C

1.3电源: 100－240V; 50－60 Hz

2详细技术参数：

2.1光学系统：采用双光束光路结构，有参比池位；高性能、低杂散光、高分辨率的单色器, 具有出众的测量精度、准确性、重现性和稳定性

*2.2光源：脉冲氙灯光源（保修3年）

*2.3波长范围：190nm－1100nm

2.4吸光度线性范围：-3.0～5.0A

2.5光度计重复性：±0.001A

2.6波长准确度：±0.3nm

2.7波长重复性：＜±0.02nm

2.8硬件功能：具有全波段扫描、分波段扫描、多波长扫描、自动扣除空白等功能，即开即用无需预热，且光源只在检测时点亮，节能且延长仪器寿命，主机配置USB接口*模块及WIFI传输模块，无线连接共享 WiFi 打印机、可远程存储或备份数据和方法

2.9显示器：仪器本身带7”高清彩色触摸屏（800×1280像素），可带实验室手套触控，可调节显示器角度，防止眩光

*2.10打印：可选配内置便签式打印机，同时可通过WIFI连接无线打印机

*2.11可开盖检测，不受环境光线影响

2.12控制系统：自带安卓控制系统，在无外接计算机情况下可直接完成测样，中英文双语自由切换操作软件并具备与计算机的WIFI传输功能；安卓系统，后期更易升级，且可以上传数据到云端，保证数据的完整性

3.配置清单

3.1 主机一台

3.2中国式电源线一根

3.3 10mm光程八联池支架一个

3.4 10mm光程单池支架一个

3.5 10mm光程石英比色皿8个

*4.投标方需提供原厂官方授权和售后服务承诺函。

二、阿贝折光仪

1.*能够快速且高精度地测量各种液体的折射率以及Brix，可升级固体测试模块。

2. 可外接恒温循环水浴装置，实现温度控制。（需额外选配）

3. 测量范围：折射指数(nD):1.3000 -1.7000；糖度(Brix):0.0-95.0%

4. 最小刻度线：折射指数(nD):0.001；糖度(Brix):0.5%

5. 测量准确度：折射指数(nD):±0.0002；糖度(Brix):±0.1%

6. *温度测量：紧贴棱镜的铂热电阻传感器，独立的数字式温度盒：指示范围0.0-50.0℃（精度±0.2℃，分辨率0.1℃）

7. 测量样品温度范围：5 -50°C

8. *光源：独立的2个，LED模拟D线入射灯，标尺照明灯，亮度可调。

9. *具有颜色补偿旋钮，用以消境外线色差

10.*内置式可更换干燥剂，保障内部机械部件的干燥清爽

11. 电源：AV100V至240V，50/60HZ

12. 功率：5VA

13. 原装进口，符合国标及ASTM国际标准

14. 规格：13×18×23cm, 1.8kg (主机部分)；10×11×7cm, 0.5kg（温度盒部分）

三、旋光仪

- 测量模式：	旋光度

- 仪器光源(可选配)：钠光灯

- 测量范围：±180°

- 度盘格值：1°

- 度盘游标读数值：0.05°

- 放大镜放大倍数：4×

- 试管长度：100mm/200mm普通型

- 电源：220V±22V , 50Hz±1Hz

- 仪器尺寸：435mm×135mm×320mm

- 仪器净重：5kg

- 台式电源

- Channels/通道:  Single Channel Programmable/单通道可编程

- AC Input Voltage/输入电压:  230V ±10% / 50Hz

- Output Voltage Range/输出电压范围:  0 - 30V

- Output Current Range/输出电流范围:  0 - 5A

- Load Regulation/负载调节

Voltage/电压:  ≤0.01% + 2mV

Current/电流:  ≤0.1% + 10mA

- Line Regulation/线路调整

Voltage/电压:  ≤0.01% + 3mV

Current/电流:  ≤0.1% + 3mA

- Setup Resolution/设置分比率

Voltage/电压:  10mV

Current/电流:  1mA

- Setup Accuracy/设置精度 (25°C ±5°C)

Voltage/电压:  ≤0.5% + 20mV

Current/电流:  ≤0.5% + 10mA

- Ripple /脉动(20Hz - 20MHz)

Voltage/电压:  ≤2m Vrms

Current/电流:  ≤3m Arms

- Temperature Coefficient/温度系数

Voltage/电压:  ≤150ppm + 10mV

Current/电流:  ≤150ppm + 5mA

- Read Back Accuracy/回读精度

Voltage/电压:  10mV

Current/电流:  1mA

- Read Back Temperature Coefficient/回读温度系数

Voltage/电压:  ≤150ppm + 10mV

Current/电流:  ≤150ppm + 5mA

- Reaction Time/制动时间 (10% Rated load)

Voltage Rise/电压升高:  ≤100ms

Current Drop/电流下降:  ≤100ms

- Interfaces/接口: RS-232, USB

- Accessories/附件:  User Manual/用户手册, Power Cord/电源线,Software CD/软件CD, USB Cord/USB线

- Weight/重量:  4.32kg

- Dimension/尺寸 (W x H x D) : 110mm × 156mm × 260mm

五、温度控制器

- (CC)控制器

- 电源电压(VH) 85-264Vac

- 输出(LRX) OP1逻辑OP2继电器

- RELAY (R) -转换继电器

- 选项(4CL) RS485 + CT和数字输入

- 快速启动(O)在启动时快速启动

六、光电效应实验装置

- 光电效应装置，整个装置包含基本光电效应装置(带有汞管的汞光灯; 带有管，轨道，电缆的光电⼆极管外壳), 直流电流放⼤器和直流电源。

- 电流放⼤器测量范围：10^-8 ⾄ 10^-13 A，六个范围

- 光电管的电压输出电压调节：-4.5V⾄0V和-4.5V⾄+30V（两个范围），四位数显。

- 光电管，光谱响应范围：300-700nm

- 阳极：镍圈

- 滤波器，5种中⼼波⻓的滤波⽚：365.0, 404.7, 435.8, 546.1, 578.0nm

- *投标方需提供原厂官方授权和售后服务承诺函。

售后服务要求

（“技术规格”中有特别说明的从其要求）

1、交货方式：

1.1  交货时间：合同签订后4个月内完成供货、安装、调试、交付使用。

1.2  交货地点：用户指定地点。

2、售后服务

2.1安装调试与人员培训,中标人应及时安装调试设备，安装调试期间采购人的使用人员协助配合；安装调试完毕，中标人需组织采购人使用人员进行使用及日常维护等的培训。

* 2.2提供1年免费质保期，质保期从采购人签订验收合格报告之日开始计算，免费质保期内供货方负责所有因设备质量问题而产生的费用，所有服务免费。