	编号
	设备名称、规格
	数量
	品牌
	型号

	1
	防爆采样器（0.02L/min-5L/min）
	5台
	
	

	2
	铂金坩埚
	2个
	
	

	3
	倍频程声级计
	1台
	
	

	4
	辐射热计
	1台
	
	

	5
	防爆个体噪声剂量计
	3台
	
	

	6
	黑球、湿球温度计
	1台
	
	

	7
	皂膜流量计
（20mL/min～30L/min）
	2台
	
	

	8
	手传振动测定仪
	1台
	
	

	9
	离子计
	1台
	
	

	10
	冲击式吸收管
	15个
	
	

	11
	固体吸附管
	15个
	
	

	12
	紫外线测定仪（含UVA,UVB,UVC 3个探头）
	1台
	
	

	13     以上所有设备需检定后配送

	14       细菌鉴定仪软件升级维护


职业卫生技术服务机构主要仪器设备一览表



二、技 术 参 数

（一）、防爆采样器
技术参数：
1总流量范围：20-5000cc/min；
2流量精度  +/-5%；
3最大背压：40"H2O；
4操作时间：至少8小时以上；
5错误报警：一旦流量误差超过5%，将显示错误，如持续30秒泵将停止；
6大屏幕LCD显示；
7可显示：流量，采样时间，采样体积，背压，电池状态；
8预期可采样时间，日期，时间内，操作模式等；
9防爆等级：符合ATEX认证；
10 符合国标：GBZ2.1-2007，GBZ159-2004和GB/T17061-1997；
11提供GPDM专用数据编辑及管理软件(提供软件截图佐证)；
12提供制造商出具的售后服务承诺盖鲜章保证一年的免费售后服务；
13提供制造商技术参数白皮书加盖鲜章。


（二）、铂金坩埚
1.30克带盖，铂金纯度含量99.95%
2. 铂金坩埚表面光洁、平整
3.厚薄分布均匀
4.无接缝无焊点


（三）、倍频程声级计
技术参数：
1.精度 1级  符合IEC61672-1:2013；
2.测量范围：15-140dB；
3.计权方式：A\B\C\Z；
4.测量方式：快、慢、脉冲；
5. 1/1頻程分析；
6.频率范围：10Hz-20KHz；
7.ACO7052E，预极化1/2麦克风；
8.输入：前置放大器（60UNS螺纹）；
9.高亮度OLED显示；
10.具有自动校正功能 114dB/1KHz（开机自动校准、接通音源自动校准）；
11.录音记录功能；
12. MicroSD 卡；
13.操作時間> 16小時；
14.声音注释：按要求的声音记录，在测量之前或之后创建的，添加到测量文件中；
15. supervisor专业数据处理管理软件(提供软件截图佐证)；
16.提供制造商出具的售后服务承诺盖鲜章保证一年的免费售后服务；
17.提供制造商技术参数白皮书加盖鲜章。

（四）、辐射热计
1. 辐射热强度
  量    程：0-10kW/m2
  分 辨 率：0.01 kW/m2
  标定精度：±5%
2. 功    耗：30mW
3. 外型尺寸：≤175×75×35mm
4. 重    量：≤300g


（五）、防爆个体噪声剂量计
1. 2级精度，1/2麦克风内置TEDS技术
2. 具有自动校正功能（开机自动校准、连接音源自动进入校准）
3.符合IEC61252,1NSI S1 25-1991标准
4. 测量范围：60-140dB
5.频率范围：30Hz-8KNz
6.频率计权：A\C\Z
7.测量参数：
LAVG/LEQ，SPL,MAX,MIN,SEL,SEL8，PSEL,LEPD,DOSE(%),TWA,E,E_8h,Peak，RUN TIME,UPPER， LIMIT,TIME,L,DOSE(D-8h)；
8.时间历史记录
9. OLED高亮度显示
10.本质安全防爆
11.supervisor专业数据处理管理软件(提供软件截图佐证)；
12.提供制造商出具的售后服务承诺盖鲜章保证一年的免费售后服务；
13.提供制造商技术参数白皮书加盖鲜章。

（六）、黑球、湿球温度计
技术参数
1.空气温度传感器:测量范围:0- 120°C精度0.5°C(0.2°C@10°C-40°C)；
2.黑球温度传感器:测量范围0~ 120°C精度:0.5°C(0.2°C@10°C~40°C)；
3.湿球温度传感器:测量范围0~ 120°C精度:0.5°C(0.2°C@10°C~40°C)；
4.相对湿度传感器:0~ 100%RH精度:士3%读数；
5.测量功能:定时测量功能,连续测量功能,梯度测量功能；
6.扩展功能:三个可扩展的传感器接口,可扩展三梯度测量；(三组WBGT传感器组连接同一台主机)
7.测量方式:常规测试、标准测试、梯度测试三种模式；
8.传感器组:可更换50mm或150mm直径黑球组件；
9.测量指标:可测量Ta, Tnw , Tg、RH、WBGTin , WBGTout；
10.评价标准:内置四种评价标准( ISO7243、ACGIH、Navy、EPRI)选择计算,并列出所有测量数据; 通讯11.接口:同时具备USB及485通讯接口,外接电源接口,3通道传感器接口；
11.屏蒂显示: 2.8英寸图形化菜单显示屏,可显示WBGT测量曲线图；
12.内置标准:内置GB/T 189.10-2007标准的劳动强度等级与劳动时限指示,可评价当前的工作条件可更换有水或无水湿球传感器组。
（七）、皂膜流量计
1.检测原理：电子皂泡式；
2.流量范围：低流量1-250cc/min；
3.流量范围：中流量20cc/min-6LPM；
4.流量范围：高流量2-30LPM；
5.流量精度+/-1%；
6.最大背压：40"H2O；
7.微电脑设计；
8.大屏幕LCD显示，显示当前值，平均值，次数；
9.自动背光；
10.带充电器，内部电池组；
11.配套GFM专用数据编辑及管理软件；
12.符合NIST认证；
13.符合国标：GBZ2.1-2007，GBZ159-2004和GB/T17061-1997；
14提供制造商出具的售后服务承诺盖鲜章保证一年的免费售后服务；
15提供制造商技术白皮书加盖鲜章。

（八）、手传振动测定仪
技术参数
1.手传振动测量，符合ISO8041.2005;ISO5349-1：2001;ISO5349-2：2001；
2.测量范围：0.2ms2RMS-2000ms2PEAK；
3.频率范围：1Hz-2000Hz；
4.测量模式：RMS,MAX,PEAK,PEAK-PEAK,VECTOR,DAILY DOSE,ELV,EAV；
5.时间历史数据记录；
6.OLED高亮度显示；
7.存储器：8GB；
8.操作时间大于24小时；
9.带USB接口；
10.操作简单，使用方便；
11.配置supervisor专业数据处理管理软件（投标时提供软件截图佐证）；
12.提供制造商出具的售后服务承诺盖鲜章保证一年的免费售后服务；
13.提供制造商技术白皮书加盖鲜章。

（九）、氟离子电极+检测器
主要特点：
1.采用彩色高清液晶屏幕，显示清晰
2.三种分辨率可选：pX支持0.001pX、0.01pX和0.1pX，mV支持0.01mV、0.1 mV和1mV
3.温度单位可选：℃ 和 °F。
4.支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
5.支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求
6.支持IP54防护等级
7.标配搅拌器、氟离子电极、参比电极、温度电极，电极支架、防尘罩

智能检测、自动识别：
1.智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数
2.支持自动/手动温度补偿
3.支持1-5点pH电极标定
4.自动识别GB、DIN、NIST、USA等4组标准缓冲溶液，支持标液组管理，支持自定义pH缓冲溶液和标液组
5.内置Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式，允许用户自建
6.μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换
7.测量模式：直读浓度法测量、标准添加法测量、样品添加法测量、GRAN法测量
数据管理，信息追溯：
1.支持数据存储（500套）、查阅、删除、传输和打印
2.符合GLP，实现数据追溯
3.具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选
4.具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输


技术参数：
1.仪器级别：0.001级
2.测量参数：电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值
3. mV：范围  (-2000.00～2000.00)mV
      最小分辨率   0.01 mV
      电子单元示值误差    ±0.03%或±0.1 mV
4.pH：范围  (-2.000～20.000)pH
      最小分辨率   0.001 pH
      电子单元示值误差   ±0.002pH
5.pX：范围 (-2.000～20.000)pX
      最小分辨率   0.001 pX
      电子单元示值误差   ±0.002 pX
6.离子浓度：范围  (0～19990)，Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L
            最小分辨率   4位有效数字
            电子单元示值误差  ±0.3%
7.温度：范围  (-10.0～135.0)℃/(14.0-275.0)℉
        最小分辨率   0.1 ℃/0.1℉
      电子单元示值误差  ±0.1 ℃
8.电源：电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC9V）


（十）、冲击式吸收管
1.冲击式吸收管10ml
2.颜色：白色（透明）



（十一）、固体吸附管
1.活性炭管溶剂解析
2.规格6*80mm



（十二）、紫外线测定仪（3探头）
技术参数：
1.量程范围：0.1μW/μcm2～1.999×10^5 μW/cm^2，
              (0.1-199900微瓦/平方厘米)
2.分 辩 率： 0.1微瓦  
3.准 确 度：±10%(相对于国家标准)
4.波长范围：UV-B型双通道 峰值 254nm 297nm UV-A 365nm
5.响应时间：1秒
6.显    示：3位半液晶显示
7.工作环境：0~40度<85%RH
8.供电电源： 9V，单节电池































