| 编号 | 设备名称、规格 | 数量 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆采样器（0.02L/min-5L/min） | 5台 |  |  |
| 2 | 铂金坩埚 | 2个 |  |  |
| 3 | 倍频程声级计 | 1台 |  |  |
| 4 | 辐射热计 | 1台 |  |  |
| 5 | 防爆个体噪声剂量计 | 3台 |  |  |
| 6 | 黑球、湿球温度计 | 1台 |  |  |
| 7 | 皂膜流量计 （20mL/min～30L/min） | 2台 |  |  |
| 8 | 手传振动测定仪 | 1台 |  |  |
| 9 | 离子计 | 1台 |  |  |
| 10 | 冲击式吸收管 | 15个 |  |  |
| 11 | 固体吸附管 | 15个 |  |  |
| 12 | 紫外线测定仪（含UVA,UVB,UVC 3个探头） | 1台 |  |  |
| 13 以上所有设备需检定后配送 |  |  |  |  |
| 14 细菌鉴定仪软件升级维护 |  |  |  |  |

职业卫生技术服务机构主要仪器设备一览表

二、技 术 参 数

（一）、防爆采样器

技术参数：

1总流量范围：20-5000cc/min；

2流量精度  +/-5%；

3最大背压：40"H2O；

4操作时间：至少8小时以上；

5错误报警：一旦流量误差超过5%，将显示错误，如持续30秒泵将停止；

6大屏幕LCD显示；

7可显示：流量，采样时间，采样体积，背压，电池状态；

8预期可采样时间，日期，时间内，操作模式等；

9防爆等级：符合ATEX认证；

10 符合国标：GBZ2.1-2007，GBZ159-2004和GB/T17061-1997；

11提供GPDM专用数据编辑及管理软件(提供软件截图佐证)；

12提供制造商出具的售后服务承诺盖鲜章保证一年的免费售后服务；

13提供制造商技术参数白皮书加盖鲜章。

（二）、铂金坩埚

1.30克带盖，铂金纯度含量99.95%

2. 铂金坩埚表面光洁、平整

3.厚薄分布均匀

4.无接缝无焊点

（三）、倍频程声级计

技术参数：

1.精度 1级  符合IEC61672-1:2013；

2.测量范围：15-140dB；

3.计权方式：A\B\C\Z；

4.测量方式：快、慢、脉冲；

5. 1/1頻程分析；

6.频率范围：10Hz-20KHz；

7.ACO7052E，预极化1/2麦克风；

8.输入：前置放大器（60UNS螺纹）；

9.高亮度OLED显示；

10.具有自动校正功能 114dB/1KHz（开机自动校准、接通音源自动校准）；

11.录音记录功能；

12. MicroSD 卡；

13.操作時間> 16小時；

14.声音注释：按要求的声音记录，在测量之前或之后创建的，添加到测量文件中；

15. supervisor专业数据处理管理软件(提供软件截图佐证)；

16.提供制造商出具的售后服务承诺盖鲜章保证一年的免费售后服务；

17.提供制造商技术参数白皮书加盖鲜章。

（四）、辐射热计

1. 辐射热强度

量    程：0-10kW/m2

分 辨 率：0.01 kW/m2

标定精度：±5%

2. 功    耗：30mW

3. 外型尺寸：≤175×75×35mm

4. 重    量：≤300g

（五）、防爆个体噪声剂量计

1. 2级精度，1/2麦克风内置TEDS技术

2. 具有自动校正功能（开机自动校准、连接音源自动进入校准）

3.符合IEC61252,1NSI S1 25-1991标准

4. 测量范围：60-140dB

5.频率范围：30Hz-8KNz

6.频率计权：A\C\Z

7.测量参数：

LAVG/LEQ，SPL,MAX,MIN,SEL,SEL8，PSEL,LEPD,DOSE(%),TWA,E,E_8h,Peak，RUN TIME,UPPER， LIMIT,TIME,L,DOSE(D-8h)；

8.时间历史记录

9. OLED高亮度显示

10.本质安全防爆

11.supervisor专业数据处理管理软件(提供软件截图佐证)；

12.提供制造商出具的售后服务承诺盖鲜章保证一年的免费售后服务；

13.提供制造商技术参数白皮书加盖鲜章。

（六）、黑球、湿球温度计

技术参数

1.空气温度传感器:测量范围:0- 120°C精度0.5°C(0.2°C@10°C-40°C)；
2.黑球温度传感器:测量范围0~ 120°C精度:0.5°C(0.2°C@10°C~40°C)；
3.湿球温度传感器:测量范围0~ 120°C精度:0.5°C(0.2°C@10°C~40°C)；
4.相对湿度传感器:0~ 100%RH精度:士3%读数；
5.测量功能:定时测量功能,连续测量功能,梯度测量功能；
6.扩展功能:三个可扩展的传感器接口,可扩展三梯度测量；(三组WBGT传感器组连接同一台主机)
7.测量方式:常规测试、标准测试、梯度测试三种模式；
8.传感器组:可更换50mm或150mm直径黑球组件；
9.测量指标:可测量Ta, Tnw , Tg、RH、WBGTin , WBGTout；
10.评价标准:内置四种评价标准( ISO7243、ACGIH、Navy、EPRI)选择计算,并列出所有测量数据; 通讯11.接口:同时具备USB及485通讯接口,外接电源接口,3通道传感器接口；
11.屏蒂显示: 2.8英寸图形化菜单显示屏,可显示WBGT测量曲线图；
12.内置标准:内置GB/T 189.10-2007标准的劳动强度等级与劳动时限指示,可评价当前的工作条件可更换有水或无水湿球传感器组。

（七）、皂膜流量计

1.检测原理：电子皂泡式；

2.流量范围：低流量1-250cc/min；

3.流量范围：中流量20cc/min-6LPM；

4.流量范围：高流量2-30LPM；

5.流量精度+/-1%；

6.最大背压：40"H2O；

7.微电脑设计；

8.大屏幕LCD显示，显示当前值，平均值，次数；

9.自动背光；

10.带充电器，内部电池组；

11.配套GFM专用数据编辑及管理软件；

12.符合NIST认证；

13.符合国标：GBZ2.1-2007，GBZ159-2004和GB/T17061-1997；

14提供制造商出具的售后服务承诺盖鲜章保证一年的免费售后服务；

15提供制造商技术白皮书加盖鲜章。

（八）、手传振动测定仪

技术参数

1.手传振动测量，符合ISO8041.2005;ISO5349-1：2001;ISO5349-2：2001；
2.测量范围：0.2ms2RMS-2000ms2PEAK；
3.频率范围：1Hz-2000Hz；
4.测量模式：RMS,MAX,PEAK,PEAK-PEAK,VECTOR,DAILY DOSE,ELV,EAV；
5.时间历史数据记录；
6.OLED高亮度显示；
7.存储器：8GB；
8.操作时间大于24小时；
9.带USB接口；
10.操作简单，使用方便；
11.配置supervisor专业数据处理管理软件（投标时提供软件截图佐证）；

12.提供制造商出具的售后服务承诺盖鲜章保证一年的免费售后服务；

13.提供制造商技术白皮书加盖鲜章。

（九）、氟离子电极+检测器

主要特点：

1.采用彩色高清液晶屏幕，显示清晰

2.三种分辨率可选：pX支持0.001pX、0.01pX和0.1pX，mV支持0.01mV、0.1 mV和1mV

3.温度单位可选：℃ 和 °F。

4.支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

5.支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求

6.支持IP54防护等级

7.标配搅拌器、氟离子电极、参比电极、温度电极，电极支架、防尘罩

智能检测、自动识别：

1.智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数

2.支持自动/手动温度补偿

3.支持1-5点pH电极标定

4.自动识别GB、DIN、NIST、USA等4组标准缓冲溶液，支持标液组管理，支持自定义pH缓冲溶液和标液组

5.内置Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式，允许用户自建

6.μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换

7.测量模式：直读浓度法测量、标准添加法测量、样品添加法测量、GRAN法测量

数据管理，信息追溯：

1.支持数据存储（500套）、查阅、删除、传输和打印

2.符合GLP，实现数据追溯

3.具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选

4.具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输

技术参数：

1.仪器级别：0.001级

2.测量参数：电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值

3. mV：范围  (-2000.00～2000.00)mV

最小分辨率   0.01 mV

电子单元示值误差    ±0.03%或±0.1 mV

4.pH：范围  (-2.000～20.000)pH

最小分辨率   0.001 pH

电子单元示值误差   ±0.002pH

5.pX：范围 (-2.000～20.000)pX

最小分辨率   0.001 pX

电子单元示值误差   ±0.002 pX

6.离子浓度：范围  (0～19990)，Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L

最小分辨率   4位有效数字

电子单元示值误差  ±0.3%

7.温度：范围  (-10.0～135.0)℃/(14.0-275.0)℉

最小分辨率   0.1 ℃/0.1℉

电子单元示值误差  ±0.1 ℃

8.电源：电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC9V）

（十）、冲击式吸收管

1.冲击式吸收管10ml

2.颜色：白色（透明）

（十一）、固体吸附管

1.活性炭管溶剂解析

2.规格6*80mm

（十二）、紫外线测定仪（3探头）

技术参数：

1.量程范围：0.1μW/μcm2～1.999×10^5 μW/cm^2，

(0.1-199900微瓦/平方厘米)

2.分 辩 率： 0.1微瓦

3.准 确 度：±10%(相对于国家标准)

4.波长范围：UV-B型双通道 峰值 254nm 297nm UV-A 365nm

5.响应时间：1秒

6.显    示：3位半液晶显示

7.工作环境：0~40度<85%RH

8.供电电源： 9V，单节电池