| 附件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目参数清单 |  |  |  |
| 采购单位：新疆生产建设兵团第四师七十二团医院 |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 采购项目具体要求的详细技术、规格、性能指标参数 | 数量 |
| 1 | 熏蒸治疗机-双头 | - 电源电压：交流电压220V，频率50Hz - 额定输入功率：2300VA。 - 微电脑控制操作系统，液晶触控。 - 外形尺寸：长780mm，宽640mm，高1250mm - 操作台离地面高度：960mm，允差±5mm。 - 预加热时间：≤15min(水量适中1.8L) * 工作温度功率设定范围：根据加热功率单区分550W～1050W，1-6档可调。 - 具有三维立体喷头旋转方向：喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度110°，喷杆横向调节角度110°。 * 治疗时间控制：可在1～99min内设定，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。 - 设置预热温度，70-99℃可调 - 运行模式：连续运行 - 单锅最大加液量为3L（实际可达到4L） * 双锅双控双喷头的，双路独立控制，可以同时治疗两个病人。 - 电动控制废液的排放，采用先进的电磁方式控制，同时治疗两个病人，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水（专利技术） - 具有自动漏电保护、自动防干烧功能。 * 三通道散热系统，保证设备安全稳定。 - 红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤（专利技术） - 加热锅120℃、300℃温控保护，双重防止干烧设计。 - 加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。 - 压力值泄压三段调节（50kPa、80kPa、泄压），第二路120kPa安全阀保护。 * 耐高温熏蒸罩，采用旋转扣紧的方式，保证熏蒸安全距离。 - 吸水绑带设计，防止喷头滴水 - 采用304材质的50目滤气装置，防止堵塞。 - 隐藏式的加热，方便清理蒸汽发生器。 - 配有专门的蒸汽凝结水回收盒。 - 国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品 - 为了保证产品质量和售后服务，要求生产企业注册资金≥6000万元 - 产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 - 公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 | 1台 |