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高频电刀参数要求
要求具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极。
用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、心脏、肿瘤等科别，配以合适附件还可应用于内窥镜、腹腔镜、膀胱镜等手术。
要求具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极软凝、点凝、面凝和双极标准凝（普凝）、强凝等9个工作模式。单极工作频率（主频率）为512kHz，双极工作频率（主频率）为1024kHz。主要技术参数及用途见表1。
可五路输出：两个脚控输出、两个手控输出、一个双极脚控输出。

采用CPU控制，记忆上次手术所用功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。采用APFC电路，能更好的适应电压不稳或者大波动，保证稳定高效的输出。

单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置，手术过程中不必进行单极、双极模式转换。
要求具有中性电极接触质量监测电路，配用双片中性电极时可进一步防止患者高频灼伤。
保护 :要求具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。冷却方式: 自然冷却，无风扇。

每次开机时，内设软件检测系统对设备参数进行自检，视情形进行自修复、或显示错误代码、停止输出等功能。

采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。

采用极板接触质量检测系统对双片极板接触质量进行全程监测，一旦发现短路、开路、接触电阻太大或接触质量降低，立即发出声光报警，切断输出。

对输出功率实行双重采样和双重控制，在单一故障（如一种采样/控制失效）状态下，输出功率仍然维持在标准规定范围内。（双重闭环控制）

允许连续使用，允许长时间开路和短路。

采用先进功率器件和高效开关电路制作电刀的高压电源和高频功放，使电刀的高效性和可靠性得到保证。

可选用附件齐全（各种中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件等），适应各种手术需求。

安全指标符合国家标准《GB9706.1医用电气设备第一部分：安全通用要求》及《GB9706.4医用电气设备 高频手术设备专用安全要求》。

供电电源：
单相AC220V，50Hz，≤4A。

主机尺寸：456mm（D）×382mm（W）×188mm（H）（误差±2mm）。

 主机净重：11kg (误差±2kg)。

运行条件：环境温度：5℃～40℃，相对湿度：≤80%RH，大气压力：86.0kPa～106.0kPa。

通过欧盟的安全标准认证
表1  高频电刀各模式主要技术参数及用途

	工作模式
	工作频率（kHz）
	额定功率

（W）
	额定负载
(Ω)
	用途

	单极
	纯切
	512
	350
	500
	在进行膀胱镜水下手术或某些需大功率的手术如截肢以及基本不出血的手术，可选用纯切模式；其它一般敞开/内镜电手术在切割的同时希望有止血作用，可选用混切1——低压混切模式；而切割出血较多或者高阻抗组织的脂肪、肌腱时，则可选用混切3——高压混切模式;介于混1和混3之间的混2为中压混切模式，手术中最常用。

	
	混1
	512
	250
	500
	

	
	混2
	512
	200
	500
	

	
	混3
	512
	120
	500
	

	
	软凝
	512
	150
	200
	软凝：低压凝，有较小火花，适用于组织除湿，结痂较薄或无结痂；

	
	点凝
	512
	120
	500
	点凝：高压凝/点凝，是一种标准火花式凝，凝血范围较大，结痂牢固；

	
	面凝
	512
	100
	1000
	面凝：超高压凝/面凝，用于非接触式喷弧大面积扫描止血，结痂广泛但较浅。

	双极
	标准凝（普凝）
	1024
	120
	100
	主要用于低阻抗组织的除湿和止血/凝固

	
	强凝
	1024
	120
	200
	当凝血组织阻抗较高时使用，还可用于组织切割


