1、微生物实验室一

	序号
	名称
	规格/mm
	参数
	数量
	单位

	一、多媒体设备
	
	
	
	

	1
	86寸智能平板
	
	一、 整体设计
1、整机采用一体设计，采用≥86英寸超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率不低于3840×2160。
2、整机采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H，支持防眩光功能，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。
二、 护眼显示
3、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
4、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。
5、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式，可根据屏幕内容自动调节画质参数影。
6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；
三、 教学音频
7、整机内置2.2声道扬声器。
8、整机内置非独立外扩展的≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
四、 画面采集
9、整机内置非独立式≥3个智能拼接摄像头，支持清晰度TV lines ≥ 1600 lines。整机内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出不低于8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。
五、 无线互联
11、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，支持无线设备同时连接数量≥8个。
12、 整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
13、整机内置NFC读卡模块，可配合应用实现刷卡解锁，刷卡登录账号功能。
14、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。
15、整机内置独立千兆网络交换机模块，满足整机内PC模块、算力模块单元之间实现数据通信。
六、 物理按键及接口
16、整机具备至少6个前置按键。
17、整机设备支持通过前置面板物理按键一键启动AI课堂数据分析及反馈功能。
18、设备支持通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。
19、整机接口：侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口，≥1路3.5mm audio in 音频输入接口  ；侧置输出接口具备≥1路3.5mm audio out音频输出、≥1路触控USB输出；侧置输出接口具备≥1路HDMI out接口；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
七、 系统功能
20、整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节、教室物联入口；支持展示学校名称、设备班级、场地信息。
21、整机具备智能手势识别功能，
八、 嵌入式系统
23、内存≥2GB，存储空间≥8GB。
九、 触摸系统
24、采用红外触控方式，支持进行40点或以上触控。
25、整机触摸支持动态压力感应。
26、整机支持手笔分离。
十、  电脑模块
27、搭载CPU不低于6核12线程，配置8GB DDR4或以上内存，配置存储不低于256G
	1
	个

	二、基础装备
	
	
	
	

	（一）授课区
	
	
	
	

	1
	移动讲台
	
	1、基材：采用刨花板
2.封边：≥2mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经热压与板材粘连无丝无缝
3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；
4、采用五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。
5、钢架：采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。
6、功能：桌架内置液压升降装置
	1
	张

	2
	细胞实验操作台（核心产品）
	6600*1200*800（±20mm）
	1.全钢结构，
2.台面（陶瓷板）：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。需符合以下技术参数指标：
①重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。
②破坏强度：不低于12500N；有釉台面表面耐磨等级不低于4级/2100转。承载测试：台面承载不低于720kg保压600h及以上，检测结果为：无破损。
③台面抗冲击性（恢复系数）≥0.84，台面断裂模数（平均值）≥50MPa
④为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级；
3.柜体：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：承重不低于600kg不变形。
4.背板：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。拆卸方便。防水、耐潮，耐腐蚀。
5.层板/柜门/抽屉：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理
6.拉手：不锈钢C型拉手或一字型拉手。
7.导轨：静音导轨。
8.合页：≥2mm不锈钢合页。
9.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质
	1
	个

	3
	实验室专用PP水槽套装
	550*450*310mm（±20mm）
	一、采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
二、防溅三联高低位龙头：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。配套防溅头。
	2
	只

	4
	实验室专用试剂架
	
	规格：1560*300*400mm（±10mm）
1、钢架：整体采用≥1.2㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。
2、单层层板：采用≥8㎜厚钢化玻璃。护栏：采用直径≥14mm的玻璃纤维管，细巧耐用具有一定弹性，可以防止试剂瓶碰撞和跌落
	2
	个

	5
	插座
	
	PP电源，国标五孔插座，10A,220V-250V,用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。
	16
	个

	6
	学生凳
	
	尺寸：Φ320*430-500mm（±10mm）
※1.凳面直径320mm（±10mm），采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物混合注塑成型。高度差为≥10mm，凳脚采用四根≥Φ25*1.5mm圆形碳钢管，≥49°定角折弯。（提供满足产品参数的技术白皮书和彩页）
2.升降螺杆：螺杆直径≥20mm，托盘采用的碳钢板压筋成型，提高了整体结构的强度和稳定性，螺杆与托盘全圆满焊接，增加牢固度。升降距离不小于70mm，配有升降定位环，可任意高度固定。表面经防腐电泳处理，具有较强抗腐蚀性；
3.凳面与凳脚之间的间隙经过优化设计，可适配挂凳扣，提升清洁效率，释放桌面空间。
	16
	个

	（二）实验操作区
	
	
	
	

	1
	细胞观察边台1
	4700*700*800（±20mm）
	全钢结构，
2.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。需符合以下技术参数指标：
①重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。
②破坏强度：不低于12500N；有釉台面表面耐磨等级不低于4级/2100转。承载测试：台面承载不低于720kg保压600h及以上，检测结果为：无破损。
※③台面断裂模数（平均值）≥50MPa

（提供由第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章。）
注：检测报告标准需符合《检验检测机构资质认定管理办法》(2021修改)等相关检验检测法律法规的规定。


3.柜体：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：承重不低于600kg不变形。
4.背板：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水、耐潮，耐腐蚀。
5.层板/柜门/抽屉：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理
6.拉手：不锈钢C型拉手或一字型拉手。
7.导轨：静音导轨。
8.合页：≥2mm不锈钢合页。
9.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质
	1
	张

	2
	细胞操作边台2
	3900*700*800（±20mm）
	1.全钢结构，
2.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。需符合以下技术参数指标：
①重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。
②破坏强度：不低于12500N；有釉台面表面耐磨等级不低于4级/2100转。承载测试：台面承载不低于720kg保压600h及以上，检测结果为：无破损。
③台面抗冲击性（恢复系数）≥0.84，台面断裂模数（平均值）≥50MPa

3.柜体：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：承重不低于600kg不变形。
4.背板：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水、耐潮，耐腐蚀。
5.层板/柜门/抽屉：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理
6.拉手：不锈钢C型拉手或一字型拉手。
7.导轨：静音导轨。
8.合页：≥2mm不锈钢合页。
9.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质
	1
	张

	3
	岛式插座
	
	PP电源，国标五孔插座，10A,220V-250V,用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
	8
	个

	三、文化渲染
	
	
	
	

	1
	知识窗帘
	
	定制，根据采购人需求在窗帘上印制相关知识内容（详见效果图），集教学、观赏为一体；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。 1、材质30%聚酯纤维、70%PVC ，2、厚度：0.50mm±5% ，3、抗拉强度：经向不小于1500N/5cm

4、透光率0%
	10
	平方

	2
	pvc地胶
	
	≥2mm厚pvc地胶
	46
	平方

	3
	环境及文化建设
	详见施工图
	43.8㎡
	1
	项

	四、专业仪器设备
	
	
	
	

	（一）无菌操作区 
	
	
	
	

	1
	生物安全柜
	
	1、具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互；
2、凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢；凹盘深度≥1cm；
3、前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，单层抗冲击性强的防紫外线钢化玻璃，单层玻璃厚度不低于6mm；玻璃门采用手动升降，不得采用电动升降玻璃门，防止突发断电无法关闭玻璃门；
4、标配≥4只万向脚轮，4只底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹，清洁方便，防止微生物滋生；
5、实时数字显示系统运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示；显示精度0.01；
6、风压传感器可实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。同时可实时监测过滤器阻力，数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示；
7、打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；
8、一键式预约紫外灯消毒时间，在班前班后两个时段自动运行；只需预约一次，安全柜生命周期内无需再次预约，紫外灯按照预约时间自动开启消毒功能；
9、有关门监测功能，未关严门有声光报警提示；
	3
	个

	2
	移液器
	
	1、下半支可徒手拆卸，便于清洁保养

2、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性

3、四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 
4、0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求
5、颜色标识移液器量程
6、配置：0.1-2.5ul、1-10ul、2-20ul、10-100ul、20-200ul、100-1000ul各一把
	20
	套

	3
	移液器
	
	1、整支可耐受高温高压消毒；
2、量程范围广，0.1uL 至5000uL；
3、1-10μL，10-100μL，20-200μL，100-1000μL，500-5000μL，连续可调，一套五支。
	60
	套

	4
	移液器架
	
	平板式，亚克力材料，5个位置
	20
	套

	（二）细胞培养区
	
	
	
	

	1
	二氧化碳培养箱
	
	1. 工作环境温度不低于5℃-35℃。
2. 工作相对湿度≤80%。
3. 工作电压：220V±10%，50Hz±5Hz。
4. 外箱尺寸(W×D×H)：≥620mm×770mm×905mm。
5. 内箱尺寸(W×D×H)：≥490mm×525mm×665mm。
6. 有效容积：≥170L。
7. 二氧化碳浓度控制范围：不低于0%-20%。
8. 二氧化碳浓度控制精度：±0.15%。
9. 加湿系统：增湿盘自然蒸发，95%RH ±5%。
10. CO2控制器：TC传感器。
11. 空气循环：风扇驱动空气循环。
12. 外部材料：镀锌钢板，内部材料：钢板，箱门：镀锌钢板，内门：钢化玻璃，内胆采用精密冲压加工，表面细致处理。
13. 隔热层：环戊烷硬质聚氨酯发泡，隔热材表面做防颗粒脱落处理。
14. 标配4枚不锈钢隔板坚固耐用，客户根据需求随意调整高度。
15. 带有超温保护系统。
16. 标配USB接口，数据实时存储，温度曲线实时显示。
17. 进气口标配(HEPA)过滤器
	2
	台

	2
	活细胞动态观察仪
	
	1.工作条件不低于：温度5℃-40℃，湿度20%-95%
2.一体式设计，尺寸：18cm×18cm×14cm（±10mm）
3.物镜：4X/10X 
4.光源系统：LED准直光源
5.相机：6MP CMOS相机，图片尺寸不低于3072×2048
※6.成像范围：10X放大倍率≥1.15×0.8mm；4X放大倍率≥1.5mm×1.0mm。（提供满足产品参数的技术白皮书和彩页）
7.适配容器：高度不超过40mm透明容器
8.电动聚焦功能，聚焦范围0-10mm
9.Z轴步径≥1um
10.拍摄时长可达14天，拍摄间隔不小于1分钟
11.多层拍摄：最大30层，最小间隔不小于10um
12.连接方式：USB3.0有线连接，数据传输稳定
13.软件：实时预览、单张拍摄、视频可调帧率合成，细胞边缘提取，细胞的分裂、凋亡、迁徙等功能
14.支持局域网内设备远程控制
15.配套触控一体机
	1
	台

	3
	倒置荧光显微镜
	
	1．工作条件
1.1  运输和贮气温：-40℃～＋50℃，环境条件：电源220V（10%）/50Hz、气温-5℃～40℃和相对湿度85%的。
2．主要技术指标
2.1  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≥45mm。
2.2  主机：底座具有滑动垫，机身具有防UV涂层。
2.3  标配宽视野三目镜筒，视场数≥22 
2.3.1 两档分光比例必须为：100:0，0:100，
2.3.2 观察筒采用蝶形设计，可获得不同眼点高度。
2.3.3 观察筒倾角为45°设计，使观察者更加舒适
2.4  照明装置：LED光照明，保证使用寿命不低于20000小时
2.5  长工作距离半复消色差荧光相差物镜：
2.5.1  4X   N.A.≥0.13  WD ≥17mm
2.5.2  10X  N.A.≥0.25   WD ≥10mm
2.5.3  20X  N.A.≥0.4  WD ≥3.2mm
2.5.4  40X  N.A.≥0.55  WD ≥2.2mm
2.6  载物台移动尺：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。
2.6.1 移动尺具有孔板定位功能
2.6.2移动尺手柄旋钮每旋转90度，则96孔细胞培养板移动至下一个板孔位置
2.6.3 配置万能适配器，满足T75、T25培养瓶, 35mm, 54mm, 65mm等培养皿、切片、孔板、Terasaki板等在内的各种样品观察
2.7  目镜：10×，视场数≥22
2.8  超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm
2.8.1 聚光镜可自由拆卸，拆卸后工作空间不低于190mm，。
 2.8.2 聚光镜相差板可旋转≥30°，便于用户进行移液器操作
2.9  相差系统：配置4X、10X、20X、40X对应相差环板
2.10  荧光观察系统： 
2.10.1 LED冷光源，亮度持续可调，LED寿命≥25000小时
2.10.2 采用LED冷光源，可匹配B、G、UV三个激发波段
	2
	台

	（三）细胞处理区
	
	
	
	

	1
	组织捣碎机
	
	1、外形尺寸（mm）：300×300×510（±10mm）
2、电机功率：≤120W
3、调速范围：不低于起动~8500R/MIN
4、定时范围：不低于0-60min（或常开）
	1
	套

	2
	超声波破碎仪
	
	1.整机尺寸：355*325*580mm（±10mm）
2.超声频率：≥20kHz
3.超声功率：≤250W
4.超声功率可调范围：0-100%
5.工作时间可调：1min-99h59min
6.处理量：≥400mL
7.脉冲时间可调：1s-59min59s
8.变幅杆：≥Φ6mm
9.报警：有
	2
	台

	3
	高速冷冻离心机
	
	1.固定角转最大转速 ≥14000 rpm，最大相对离心力（rcf）≥20900×g。水平转子最大相对离心力（rcf）≥4500×g（5000 rpm）。可实现低至10×g的转速/离心力设定，并实现以10rpm/10×g 为步进的精细转速调节，用于传代细胞等低于100×g的低速离心。
2.运转时间控制：1-99分钟，可实现连续离心的要求 
3.温度设定范围： -9℃至40℃。可在转速最大时满足温控精度为4℃±2℃. 
4.可满足0.2mL-250mL 离心管、离心瓶，1mL-10mL真空采血管、流式细胞管，微孔板、深孔板，载玻片的离心
5.转子及适配器均可进行高温高压灭菌（121℃，20分钟），可满足杀灭阮病毒等的142℃，120分钟高温灭菌条件，确保生物安全可防可控
6.达到转子最大转速所需时间可低至14秒，从转子最大转速降低到0所需时间可低至14秒
7.至少可选10 个加速档和10 个刹车档
8.需含程序记忆功能，至少可存储35 个用户程序
9.50mL锥底管转子重量≤3.3 kg，便于更换转子；45°转子孔角度离心，使样品聚集在离心管底部，便于样品收集
10.转子腔体防锈、易于清洁，每经过200次离心后，离心机会显示clean rotor 3次，提醒定期清洁转子。
11. 占地面积小，其中宽≤64cm，深≤55cm，高≤34 cm；开盖高度不高于50 cm ，重量轻≦80kg（不含转子）.
12.配套1.5ml转子一套
	1
	台

	4
	抽滤器
	
	1、滤杯规格(ml)：≥300
2、集液瓶规格(ml)：≥1000
3、砂芯片直径(mm)：≥41
4、磨砂口尺寸：40#
5、适用滤膜直径(mm)：≥47/50
6、产品尺寸(mm)：200*150*482（±10mm）
	2
	套

	（四）通用设备与辅助支持
	
	
	
	

	1
	学生操作终端
	
	配置不低于23寸，cpu不低于8核16线程，内存≥16G，硬盘≥256G+1T，≥2G独显。带键盘 含鼠标。
	3
	台

	（五）试剂储存区
	
	
	
	

	1
	双开门冰箱
	
	1、变频类型：双变频
2、噪音值：≤36dB(A)
3、制冷方式：风冷无霜
4、总容量：≥600L
5、冷冻室容量：≥194L
6、耗电量：≤1kw•h/24h

7、冷冻能力：不低于8kg/12h
8、能效等级：1级
9、散热方式：两侧散热
10、冷藏室容量：≥379L
	1
	台

	2
	细胞培养耗材
	
	约100ml胰酶细胞消化液 不少于12瓶
细胞培养瓶 不少于1200个
约500ml 1640液体培养基不少于12瓶
约500ml PBS缓冲液不少于12瓶
约100ml双抗不少于6瓶
70支/包灭菌离心管不少于15包
100支/包，3ML灭菌巴氏吸管不少于15包
	1
	套

	3
	血清
	
	500ml/瓶。胎牛血清（FBS），提供生长因子和粘附蛋白
	20
	套

	4
	抗生素
	
	100ml/瓶，青霉素-链霉素双抗溶液（P/S）
	20
	套

	5
	冻存保护剂
	
	100ml/瓶。DMSO（二甲基亚砜）
	20
	套

	6
	细胞因子
	
	10ugEGF、bFGF
	20
	套

	7
	细胞培养皿
	
	35mm皿 10只/包,960只/箱
60mm皿 10只/包,600只/箱
	1
	套

	8
	多孔培养板
	
	6孔、12孔、96孔。均为100块/箱
	10
	套

	9
	移液器吸头
	
	10ul透明袋装，1000个/袋；200ul黄色吸头袋装，1000个/袋；1000ul蓝色袋装吸头，1000个/袋；5ml 长款大口吸头，100支/包
	100
	 包 

	10
	针头式滤器
	
	0.2um，33mm PES针式过滤器，50支/盒
	100
	套

	11
	冻存管
	
	1.8mL、2mL.50个/包
	50
	套

	12
	封口膜/封板膜
	
	适用于深孔板、PCR，光面金属膜，可穿刺，100片/袋
	50
	套

	13
	染色试剂
	
	100ml/瓶。台盼蓝染色液（0.4%）
	20
	套

	14
	其他添加剂
	
	100ml/瓶，L-谷氨酰胺；100ml/瓶，HEPES缓冲液
	10
	套

	15
	荧光染料
	
	1ml/瓶。Hoechst 33342、DAPI
	20
	套

	16
	细胞凋亡检测
	
	100T。Annexin V-FITC/PI试剂盒
	20
	套

	17
	转染试剂
	
	转染试剂；≥1.5ml
	10
	套

	18
	0.22μm 滤膜
	
	水系，直径 50mm，50 片 / 盒
	10
	 盒 

	19
	无粉乳胶手套-S
	
	无粉乳胶手套-S
	1
	 盒 

	20
	无粉乳胶手套-M
	
	无粉乳胶手套-M
	1
	 盒 


2、实验准备室

	序号
	名称
	规格/mm
	参数
	数量
	单位

	一、基础装备
	
	
	
	

	（一）样品准备区
	
	
	
	

	1
	实验操作台
	4200*1500*800（±20mm）
	1.全钢结构，
2.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。
3.柜体：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：承重不低于600kg不变形。
4.背板：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水、耐潮，耐腐蚀。
5.层板/柜门/抽屉：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理
6.拉手：不锈钢C型拉手或一字型拉手。
7.导轨：静音导轨。
8.合页：≥2mm不锈钢合页。
9.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质
	2
	张

	2
	水槽台
	1500*700*800（±20mm）
	1.全钢结构，
2.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。
3.柜体：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：承重不低于600kg不变形。
4.背板：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水、耐潮，耐腐蚀。
5.层板/柜门/抽屉：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理
6.拉手：不锈钢C型拉手或一字型拉手。
7.导轨：静音导轨。
8.合页：≥2mm不锈钢合页。
9.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质
	2
	张

	3
	实验室专用PP水槽套装
	550*450*310（±20mm）
	一、采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
二、防溅三联高低位龙头：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。配套防溅头。
	2
	只

	4
	滴水架
	PP
	PP材质
1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。
3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	2
	个

	5
	实验室专用试剂架
	
	规格：3800*300*400mm（±10mm）
1、钢架：整体采用≥1.2㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。
2、单层层板：采用≥8㎜厚钢化玻璃。护栏：采用直径≥14mm的玻璃纤维管，细巧耐用具有一定弹性，可以防止试剂瓶碰撞和跌落
	2
	个

	6
	实验室专用洗眼器
	单眼
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	1
	付

	7
	插座
	
	PP电源，国标五孔插座，10A,220V-250V,用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。
	32
	个

	8
	学生凳
	
	尺寸：Φ320*430-500mm（±10mm）
1.凳面直径320mm（±10mm），采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物混合注塑成型。高度差为≥10mm，凳脚采用四根≥Φ25*1.5mm圆形碳钢管，≥49°定角折弯。
2.升降螺杆：螺杆直径≥20mm，托盘采用的碳钢板压筋成型，提高了整体结构的强度和稳定性，螺杆与托盘全圆满焊接，增加牢固度。升降距离不小于70mm，配有升降定位环，可任意高度固定。表面经防腐电泳处理，具有较强抗腐蚀性；
3.凳面与凳脚之间的间隙经过优化设计，可适配挂凳扣，提升清洁效率，释放桌面空间。
	8
	个

	（二）加热/冷冻区
	
	
	
	

	1
	实验准备边台
	6500*750*800mm（±20mm）
	1.全钢结构，
2.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。需符合以下技术参数指标：
①重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。
②破坏强度：不低于12500N；有釉台面表面耐磨等级不低于4级/2100转。承载测试：台面承载不低于720kg保压600h及以上，检测结果为：无破损。
③台面抗冲击性（恢复系数）≥0.84，台面断裂模数（平均值）≥50MPa

3.柜体：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：承重不低于600kg不变形。
4.背板：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水、耐潮，耐腐蚀。
5.层板/柜门/抽屉：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理
6.拉手：不锈钢C型拉手或一字型拉手。
7.导轨：静音导轨。
8.合页：≥2mm不锈钢合页。
9.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质
	1
	张

	2
	实验室专用PP水槽套装
	550*450*310mm（±20mm）
	一、采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
二、防溅三联高低位龙头：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。配套防溅头。
	2
	只

	3
	岛式插座
	
	PP电源，国标五孔插座，10A,220V-250V,用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
	6
	个

	（三）存储区
	
	
	
	

	1
	净气型通风柜
	1500*620*1100（±20mm）
	前板及侧板：柜体采用≥1.2mm冷轧板设计环氧树脂静电喷涂而成，柜体转角采用一体成型60°R角设计，前门采用翻转门结构设计，主要材质≥6mm亚克力板。
2、控制系统采用≥5英寸屏幕，实时显示温湿度、VOC值以、压差值，风机转速，可设置报警参数，保障产品使用安全。
3、风机：风机风机系统失灵报警，在线可调风机转速，保证不同化学品操作要求风量，平均面风速设定在0.4-0.6m/s。
4、过滤系统，产品配置双层过滤器，可根据实验室使用场景自由组合，并根据过滤器配置选择相应过滤器饱和监测系统实时显示在控制系统中，同时过滤器应符合如下要求：
4.1、过滤系统中原材料需包含分子筛，碘吸附值应达到≥216mg/g，比表面积应达到≥308㎡/g。
4.2、针对气体过滤器额定吸附量，其中包含硫酸吸附量≥1674g，硝酸吸附量≥1608g，正丁醇吸附量≥1400g，丙酮吸附量≥300g，三氯甲烷吸附量≥650g，环己烷吸附量≥1189g乙腈吸附量≥240g，氨吸附量≥320g
※4.3、针对气体过滤器的吸附效能，其中包含过滤后的异丙醇吸附效能≤0.550mg/m³，环己烷吸附效能≤0.550mg/m³，苯吸附效能≤0.055mg/m³，甲苯吸附效能≤0.055mg/m³，盐酸吸附效能≤0.25mg/m³，硝酸吸附效能≤0.25mg/m³，硫酸吸附效能≤0.2mg/m³，丙酮吸附效能≤0.6mg/m³，氨吸附效能≤0.13mg/m³。（提供满足产品参数的技术白皮书和彩页）
5、安全性：通过OEB5级防护标准要求，泄露量低于1μg/m3。
6、产品满足SF6六氟化硫示踪气体浓度控制试验结果，排风柜控制浓度小于0.5PPM。
7、产品配置可移动式支架，支架采用福马路设计，可移动或固定。
8、外部尺寸不小于：1500*620*1100mm，空气处理量≥690m3/h；平均表面风速：0.4-0.6m/s；配置不低于：分子过滤器：6组；初效过滤器：3块；风机：3个；照明：LED照明灯1组；显示屏：5英寸液晶触摸屏；控制系统：1套；VOC报警系统：1个；温湿度报警系统：1套；下柜：1套。
	1
	个

	2
	净气型药品柜
	
	金属部件：主要材质≥1.2mm镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂，覆有耐用防化无铅涂层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气的影响。
2、门板：主要材质≥4mm亚克力板，耐候性极佳，优异的抗化学品性能，不易老化，半透明。
3、层板：一体成型PP托盘，抗酸碱，高度可调，每个托盘防渗漏量≥4L。挂钩：采用一体成型PC透明材质，具有较强的耐腐蚀性，承重超120kg/㎡。
4、锁具：采用非接触式射频门禁读卡器，自带卡配置功能，可设置单双人开锁；灵活配置读卡器参数，实现卡片密钥、卡号输出格式、NFC模式等，可提供WG26/WG34/WG66、TTL、RS232、RS485等通讯接口。
5、刷卡数据可与试剂管理系统进行联动，高效实现化学品管理功能，通过协议与主板通信，并采用加密传输数据至云端。系统自动记录开关门时间、卡号、操作人等全量信息，存储于时序数据库及关系型数据库，支持按时间、试剂柜等多维度查询，并可生成对应的Excel数据文件
6、控制系统采用≥5英寸屏幕，实时显示温湿度、VOC值，风机转速，可设置报警参数，保障产品使用安全。
7、风机：采用高品质离心风机、风机具有失灵报警，在线可调风机转速，保证不同化学品量的储存需求。当门开启时，风机转速自动加大，保证在开门状态下控制柜内气体不泄露。
8、过滤系统，产品配置双层过滤器，可根据实验室使用场景自由组合，并根据过滤器配置选择相应过滤器饱和监测系统实时显示在控制系统中，同时过滤器应符合如下要求：
8.1、过滤系统中原材料需包含分子筛，碘吸附值应达到≥216mg/g，比表面积应达到≥308㎡/g。
※8.2、额定吸附量要求，其中包含硫酸吸附量≥1600g，二氯甲烷吸附量≥140g，正己烷吸附量≥1080g，四氢呋喃吸附量≥850g

（提供由第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章。）
注：检测报告标准需符合《检验检测机构资质认定管理办法》(2021修改)等相关检验检测法律法规的规定。
8.3、针对气体过滤器的吸附效能，应符合A级排风柜过滤器出风端污染物浓度达到其时间加权平均允许浓度（TWA）规定值的1%，其中包含过滤后的异丙醇吸附效能＜0.500mg/m³，环己烷吸附效能＜0.500mg/m³，乙醇吸附效能＜5.0mg/m³，甲醇吸附效能＜1.3mg/m³，盐酸吸附效能＜0.2mg/m³，硝酸吸附效能＜0.2mg/m³，丙酮吸附效能＜0.6mg/m³
9、外部尺寸不小于：800*548*1960mm,空气处理量≥230m³/h，柜内体积：≥0.55 m³，存储容量：≥160瓶（500ml），音量：不高于40dBA，参数配置不低于：过滤器：2组，初效过滤器：1个，风机：1个，层板：8块，显示屏：5英寸液晶触摸屏，控制系统：1套，VOC报警系统：1个，温湿度报警系统：1套，电源线：1根，锁具：智能刷卡锁。
	2
	个

	3
	器材柜
	1000*500*2000（±20mm）
	全钢结构。
1.框架：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
2.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
3.柜门：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，对开门式设计。
4.拉手：采用不锈钢C型拉手。
5.合页：≥2mm不锈钢合页。
6.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
	2
	个

	4
	衣柜
	1000*500*2000（±20mm）
	全钢结构。
1.框架、主体、侧板、背板：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
2.铰链：采用定位铰链或≥2mm不锈钢合页。
3.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
	1
	个

	二、文化渲染
	
	
	
	

	1
	知识窗帘
	
	定制，根据采购人需求在窗帘上印制相关知识内容（详见效果图），集教学、观赏为一体；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。 1、材质30%聚酯纤维、70%PVC， 2、厚度：0.50mm±5% ，3、抗拉强度：经向不小于1500N/5cm

4、透光率0%
	17
	平方

	2
	实验室规章制度（液氮使用规范）
	
	实验室规章制度（液氮使用规范）说明
	1
	个

	3
	pvc地胶
	
	≥2mm厚pvc地胶
	74
	平方

	4
	环境及文化建设
	详见施工图
	70.01㎡
	1
	项

	三、专业仪器设备
	
	
	
	

	（一）称量调节区
	
	
	
	

	1
	天平
	
	1、可读性：≤0.1 mg
2、量程：≥220 g
3、校准：外校
4、重复性 0.1 mg
5、秤盘尺寸：≥Ø 90 mm
6、超级双杠杆单体传感器
7、内置RS-232C接口
8、≥40MHz高速微处理器，测量结果更快
	1
	台

	2
	教师数码生物显微镜
	
	1、满足显微明场观察和图像采集等。

1.1 人机工程三目观察筒,无限远校正光学系统。

1.2 正像三目头部 (FN 23)，倾斜角 30°,瞳距调节范围：48-75mm。

1.3 目镜视场≥23mm，高眼点设计，双目屈光度可调。

1.4 分光比分别为：三筒光路3档选择：(100:0,20:80,0:100)。

1.5 转换器：内倾≥5孔编码转换器；软件识别镜头倍数，变换倍率时有亮度记忆功能。

※2、物镜：超级对比度UC物镜:

2.1 plan UC 4X，N.A≥0.10,W.D≥30.5mm

2.2 plan UC 10X，N.A≥0.25, W.D≥17.4mm

2.3 plan UC 40X， N.A≥0.65, W.D≥0.6mm

2.4 plan UC 100X， N.A.≥1.25, W.D≥0.16mm。（提供满足产品参数的技术白皮书和彩页）
3、聚光镜N.A=1.25；带孔径光栏和相差孔位。

4、ECO功能：通过机身前端的近红外传感器，感知客户的使用情况，从而可实现显微镜自动休眠，并且当客户回到显微镜前时，自动恢复到之前的最佳工作状态。

5、恒定、一致的 IL 亮度：通过在图像照明中提供优化的恒定亮度，进一步提高了工作效率。在操作过程中观察放大倍率发生变化，也会保持这种一致的亮度水平。

6、柯拉照明系统，标配三片内置式ND6、ND25、LBD色温调节滤光片；不低于12V/100W卤素灯。

7、载物台：工作区域有硬质阳极氧化表面处理，抗刮及耐化学腐蚀;尺寸 ≥210(W) X 170(D) mm, 行程 ≥104(X) X 102(Y) mm。

8、摄像系统：像素≥500万，传感器尺寸≥2/3"物理分辨率≥2448*2048，像素尺寸≥3.45*3.45。FPS/分辨率68.3@2448x2048，175.8@1224x1024；快门：全局式快门；含摄像接头。（提供满足产品参数的技术白皮书和彩页）
9、图像处理软件：

9.1 相机设置：至少包含曝光、目标亮度、增益、偏移、增强、伽马、锐化、去除噪声、计算白平衡、读取背景、镜像、倒置、色彩调节、预设值功能；

9.2 拍照设置：至少包含存储路径、工程名称前缀、融合名称前缀、实验名称前缀、文件名、序列号等选项；

9.3 图像实时标注：可添加网格、比例尺、测微尺、十字准线、时间戳，颜色、字体大小、线宽可设置。

9.4 空间滤波：至少包含高斯模糊、中值滤波、锐化、拉普拉斯、索贝尔、低通、高通、雕塑、直方图均衡化、适应直方图均衡化、双边滤波器；

9.5 形态滤波：至少包含开口、闭口、腐蚀、膨胀、顶帽、黑帽、形态梯度；

9.6 实时EDF扩展：在同一区域内分别拍摄多个焦面图像，完成图像合并，生成具有高景深的图像，可选择最大局部对比度、最大叠加对比度、最大强度、最小强度；

9.7 手动EDF扩展：可手动选择多张图像导入，支持设置位置校正和创建高度图，选择上下焦面，一键生成高景深图像。

9.8 图像拼接：支持动态图像和导入图像两种模式，智能图像定位，可在移动时或粘贴时自适应位置。

9.9 图像数据校准：至少支持平行线校准、校准圆校准和十字刻度线校准，且校准数据可导入和导出，保障更换不同电脑时数据处理的准确性；

9.10 标注：包含不少于11种标注方式，有线、箭头、自由线、折线、多边形、矩形、椭圆、点、弧线、文本、属性。

9.11 自动计数：提供不少于2种计数方式。阈值：对图像额外进行阈值处理，其中包括自动亮物体，自动暗物体，手动阈值。测量：对阈值处理后的对象进行测量和统计，包括测量设置，分类设置，编辑对象；

9.12 消息盒子：可选倍数、总倍数、校准、分辨率，可设置字号、网格颜色、透明度；
	1
	台

	3
	电子天平（普通，无玻璃罩）
	
	1、测量精度：≤0.01g；
2、最大称量：≥2200g； 
3、秤盘尺寸：≥60mm；
4、自动校正，累计称量，去皮重，打印功能，RS232C，标准输出接口；
	4
	台

	4
	PH计
	
	1、技术参数
1.1、PH
     测量范围： -1.99 ~ 19.99
     可读性： 0.01
     精度： ±0.005
1.2、mV
     测量范围： -1999.9 至 1999.9mV
     可读性: 0.1mV
     精度： ±0.3 mV (0.05%, 如果 <-400 mV 或 >+400 mV)
1.3、温度
     测量范围： -5.0℃~ 105.0℃
     可读性： 0.1℃
     精度： ±0.2℃
1.4、校准点： 最多三种缓冲液
     自动识别16种缓冲液
     2, 4, 7, 10, 12
     1, 3, 6, 8, 10, 13
     1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.46
1.5、电极校准斜率范围 90% - 105%
1.6、自动/手动温度补偿（ATC/MTC）
1.7、可选的测量单位 pH、 mV 和 RmV（相对mV值）
	1
	台

	5
	磁力搅拌器
	
	1、操作面板：钢化玻璃，超大屏幕，多参数显示
2、具有锁定键，防止误操作
3、最大搅拌量(H2O)：20L
4、速度范围：50rpm-1500rpm
5、加热输出功率：不低于600W
6、温度单位：℃/℉
7、控温范围(盘面)：室温+仪器自热(8)至310℃
8、可调安全温度回路范围：50-370℃
9、外接温度传感器接口：PT1000,ETS-D5,ETS-D6
10、外部PT1000温度控制精度（500mlH2O在600ml烧杯，40mm搅拌子，600rpm，50℃）：±0.5K
11、工作盘材质：铝合金
12、工作盘外形尺寸约：Φ135mm
	1
	台

	（二）加热处理区
	
	
	
	

	1
	电陶炉
	
	1.火力档位：不少于10档
2.额定电压：220v
3.额定功率：≤2200W
	1
	台

	2
	微波炉
	
	1.操作方式：旋钮操作
2.能效等级：二级能效
3.功率：≤700W
4.容量大小：≥20升
5.内胆材质：涂层
6.配件：转盘*1
7.转盘尺寸≥255mm
	1
	台

	3
	水浴锅
	
	1.规格：双列四孔
2.外形尺寸(mm)：≥305*305*130mm
3.控温范围：室温+5℃—100℃
4.温度误差：±1℃
	2
	台

	（三）低温储存区
	
	
	
	

	1
	双开门冰箱
	
	1、变频类型：双变频
2、噪音值：≤36dB(A)
3、制冷方式：风冷无霜
4、总容量：≥600L
5、冷冻室容量：≥194L
6、耗电量：≤0.88kw·h/24h
7、冷冻能力：≥8kg/12h
8、散热方式：两侧散热
10、冷藏室容量：≥379L
	2
	台

	2
	液氮罐
	
	1、罐体*1，提桶*3，颈塞1个，锁盖1个
2、≥20升,50毫米口径
	2
	瓶

	3
	制冰机
	
	1.制冰量kg/24h：≥50
2.储冰量kg：≥15
3.输入功率(w)：≤280
4.箱体外形尺寸(长*宽*高)(mm)：约380*543*722（±10mm）
5.包装外净尺寸(长*宽*高)(mm)：约457*621*770（±10mm）
	2
	台

	（四）振荡孵育区
	
	
	
	

	1
	恒温摇床
	
	1.可实现控温条件下无人操作，自动化程度高。
※2.电子温度控制范围: 室温(RT)+5℃-75℃，温度稳定性 (1个容器 0.5 L, RT 25℃, T=37℃): ±0.05K ，震荡方式: 圆周振荡，周转直径≥20mm，电子定时功能：不少于7段LED，0-999 h(可选分钟和小时)连续可调。（提供满足产品参数的技术白皮书和彩页）
3.内置PID温度控制系统(使用2个PT1000温度传感器)，工作箱中配置温度传感器接口，可额外连接温度传感器
4.最大载重(含夹具)≥20kg
5.温度均匀性 (5个容器 0.5 L; RT 25℃, T=37℃)±0.5 K
6.速度控制范围: 10-500 rpm：
7.电子定时功能：不少于7段LED，0-999 h(可选分钟和小时)连续可调；
8.马达输入功率≥80w，输出功率≥ 20w，加热功率≥1000W
9.仪器尾部配置排水管，腔体内配置温度传感器接口，可额外连接温度传感器；
10.安全防护：振荡过激、上盖开启，系统自动停止运转，智能功能避免骤然启动造成的摇瓶液体外溅，有效保证定量实验的准确性。
11.上盖打开时高度≥800mm，内腔总容积≥88升
12.保护等级: IP30，具有RS232接口
13、配置：主机一台、可调节间距通用夹具一套（含六个夹棒）、PT000探针一根
	1
	台

	（四）耗材工具区
	
	
	
	

	1
	38孔冰盒
	
	38孔冰盒
	4
	 个 

	2
	异丙醇
	
	异丙醇
	1
	 瓶 

	3
	无水乙醇
	
	500 ML
	1
	 瓶 

	4
	无粉乳胶手套-S
	
	无粉乳胶手套-S
	1
	 盒 

	5
	无粉乳胶手套-M
	
	无粉乳胶手套-M
	1
	 盒 

	6
	分析天平称量纸
	
	≥10cm 直径，100 张 / 包
	10
	包

	7
	PH 计校准缓冲液
	
	pH4.00、6.86、9.18缓冲液， 60ml/瓶
	12
	套

	8
	冻存管
	
	1.8mL、2mL.50个/包
	50
	套


3、数码显微实验室

	序号
	名称
	规格/mm
	参数
	数量
	单位

	一、多媒体设备
	
	
	
	

	1
	智慧黑板
	
	一、 整体设计
1、整机采用一体设计，≥86英寸超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率不低于3840×2160。
2、整机支持双路可插拔模块，一个槽位支持OPS模块插拔，另一个槽位支持AI模块插拔，用于设备能力提升。
3、整机采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H，支持防眩光功能，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。
4、全贴合：整机显示屏幕采用全贴合方式 ，中间贴合层无空气介质。
二、 护眼显示
5、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。
6、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式，在通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。
7、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节；纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
三、 教学音频
8、整机内置2.2声道扬声器。
9、整机内置非独立外扩展的≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
10、整机内置独立的4核音频CPU处理器，至少支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力。
四、 画面采集
11、整机框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。智能拼接摄像头部分：整机边框内置非独立式≥3个智能拼接摄像头，支持清晰度TV lines≥1600 lines。视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。广角摄像头部分：整机边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥151度且水平视场角≥135度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160分辨率下，支持不低于30帧的视频输出。
12、整机支持边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。
五、 无线互联
13、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，支持无线设备同时连接≥8个。
14、 整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
15、整机内置NFC读卡模块，可配合应用实现刷卡解锁，刷卡登录账号功能。
16、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。
17、整机内置独立千兆网络交换机模块，满足整机内PC模块、算力模块单元之间实现数据通信。
六、 物理按键及接口
18、整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。
19、整机设备支持通过前置面板物理按键一键启动AI课堂数据分析及反馈功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。
20、设备支持≥5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历等）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式等）、课堂智能反馈。
21、整机接口：侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口，≥1路3.5mm audio in 音频输入接口  ；侧置输出接口具备≥1路3.5mm audio out音频输出、≥1路触控USB输出；侧置输出接口具备≥1路HDMI out接口；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
七、 系统功能
22、整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。
八、 嵌入式系统
24、内存≥4GB，存储空间≥32GB。
九、 触摸系统
25、采用电容触控方式，支持进行40点或以上触控。
26、整机支持手笔分离，
	1
	个

	二、基础装备
	
	
	
	

	（一）授课区
	
	
	
	

	1
	教师讲台
	2800*700*900（±20mm）
	1.全钢结构，规格：2800*700*900mm（±20mm）
2.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。
3.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），
4.拉手：不锈钢C型拉手或一字型拉手；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用不锈钢模具一体成型；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
11、配套电源
	1
	张

	2
	实验室专用PP水槽套装
	550*450*310mm（±20mm）
	一、采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
二、防溅三联高低位龙头：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。配套防溅头。
	1
	只

	（二）听课区
	
	
	
	

	1
	学生实验桌
（陶瓷、含电源）
	1200*650*780mm（±20mm）
	1、台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。需符合以下技术参数指标：
①重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。
②破坏强度：不低于12500N；有釉台面表面耐磨等级不低于4级/2100转。承载测试：台面承载不低于720kg保压600h及以上，检测结果为：无破损。
③台面抗冲击性（恢复系数）≥0.84，台面断裂模数（平均值）≥50Pa。
④为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级；
2、横梁、桌腿:采用≥1.5mm镀锌钢板，经高温粉体环氧喷涂，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；
3、背板采用≥1.0mm镀锌钢板折弯焊接，表面经高温粉体环氧喷涂；上挡板采用铝合金型材一体成型设计，表面经高温粉体环氧喷涂。
4、固定桌脚：采用内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
5、含配套电源。
	32
	张

	2
	多功能防溅水槽柜套装
	450*635*860mm
（±10mm）
	一、多功能水槽柜：
1.外形尺寸：450*635*860mm（±10mm）
※2.水槽：采用改性PP注塑成型,水槽内最大深度≥310mm，最小深度≥255mm，水槽内配有溢水口。四周带有挡水翻边，挡水边两侧高、前方低，便于用户站在水槽前方操作。水槽底部配有≥3°倾角，水流可沿水槽底部坡面流入过滤框中。（提供满足产品参数的技术白皮书和彩页）
3.宽度≥350mm，柜体：≥0.80mm镀锌钢板，柜体下部内凹≥65mm，两侧半径≥50mm圆角处理，底部可以安装调节脚或者1寸定向轮。高温工作：试验温度55℃，试验时间2h；低温工作：试验温度:-25℃，试验时间:2h；
4.柜门：前后各一个带锁检修门，便于日后维修。
5.带防溅水嘴。配套S弯，防堵、防臭设备。配套输水设备。
二、配套供水设备（二冲一防溅）：
1.主体材质：为加厚H65铜管，主体管径≥22mm。
2.涂层：环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
3.整体高度≥550mm，鹅颈出水高度≥400mm，可360°旋转。
4.安装方式：采用平台固定方式，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装更加牢固。
5.开关旋钮：材质PP，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动，稳定性强。
	16
	套

	3
	学生凳
	
	尺寸：Φ320*430-500mm（±10mm）
1.凳面直径320mm（±10mm），采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物混合注塑成型。高度差为≥10mm，凳脚采用四根≥Φ25*1.5mm圆形碳钢管，≥49°定角折弯。
2.升降螺杆：螺杆直径≥20mm，托盘采用的碳钢板压筋成型，提高了整体结构的强度和稳定性，螺杆与托盘全圆满焊接，增加牢固度。升降距离不小于70mm，配有升降定位环，可任意高度固定。表面经防腐电泳处理，具有较强抗腐蚀性；
3.凳面与凳脚之间的间隙经过优化设计，可适配挂凳扣，提升清洁效率，释放桌面空间。
	32
	个

	（三）存储区
	
	
	
	

	1
	仪器柜
	1000*500*2000（±20mm）
	全钢结构。
1.框架：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
2.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
3.柜门：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，对开门式设计。
4.拉手：采用不锈钢C型拉手。
5.合页：≥2mm不锈钢合页。
6.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
	8
	个

	三、文化渲染
	
	
	
	

	1
	遮光窗帘
	
	成分100%聚酯或40%棉麻60%涤纶，阻燃等级(级)：B1级及以上；配套安装，不含窗帘盒。不含褶皱，透光率0%
	12
	米

	2
	pvc地胶
	
	≥2mm厚pvc地胶
	113
	平方

	3
	环境及文化建设
	详见施工图
	107.5㎡
	1
	项

	四、专业仪器设备
	
	
	
	

	（一）教学设备
	
	
	
	

	1
	教师操作终端1
	
	CPU不低于20核心，28线程，显卡≥8GB，内存≥32G DDR5 1TB SSD，配置不低于23寸，带键盘 含鼠标。
	1
	台

	2
	教师操作终端2
	
	配置不低于23寸，cpu不低于8核16线程，内存≥16G，硬盘≥256G+1T，≥2G独显。带键盘 含鼠标。
	1
	台

	3
	互动控制系统软件
	
	互动模块：
1、无线模式和多种类型智能终端的互动体验，数据能存储在便携式智能终端中，并同步上传至云端.
2、全无线系统架构，整个系统采用全无线架构，简洁、高速、稳定。
3、学生智能终端通过无线传输的方式获取显微图像及宏观实验图像，学生智能终端通过无线传输方式与教师端进行信息交互。
4、系统可实现微观图像、宏观实验、实验报告等多维信息的互动。
5、跨平台解决方案：同时支持多个操作系统，通过手机、平板电脑等智能终端即可实现实验教学，学生智能终端不受种类、操作系统、品牌的限制。
6、教学示范:把教师电脑屏幕上的授课内容传送到每个学生端，教师可根据需求选择强制性、非强制性两种示教模式。
7、实验评级:可设置课堂实验报告，并进行现场评级。可对单个学生实验进行评级，也可对多个学生实验同时进行评级。
8、授课评估:具备授课效果实时接收系统。
9、设备登记:具备显微镜使用管理登记系统
10、图像对比:可同时打开两张或四张图片，进行对比教学。
11、图像捕捉:可实时采集、宏观图像、微观图像。
12、图像处理:可对采集下来的图片进行各种图像处理，测量、计数、报告打印等。
13、作业下发:可以将图片或office文件下发给学生作为课后作业。
14、语言选择:中英文可选，双语教学。

云端教学互动模块
1、图片及课件实时上传至云端，多级分类的组织结构便于有序的管理数字切片，有无限的存储空间
2、切片即时浏览，实现了从开始上传图像即可对其进行浏览。
3、安全可靠的权限管理机制，可设置上传的数字切片与指定人员或群组分享。
4、支持添加测量、文字、录音、ROI 选区等多种形式的标注，并可与他人分享。
5、根据用户需求定义应用 App 添加到切片浏览页面。
6、简洁的学生用户账号产生机制，用手机号和手机验证码作为Gallery账号的快速生成，也可用微信一键登陆。
7、平台中不断增加的对各种生物、植物、动物和组织和胚胎切片进行自动定量的AI分析，辅助学生的作业练习，扩展学生的知识视野
8、无缝整合集成AR显微镜、IoT显微镜、AI智能分析硬件模块和软件功能
9、数字切片和相册云管理、Wiki应用、考试系统、用户论坛、数字切片/图片分享，形成数字班级、数字校园、和数字智能光学云互动系统
10、两种数码互动机制，课内互动及云端互动，两种互动系统数据和信息互通。 

无线示教设备套装（含配套手写笔及键盘）3台
	1
	套

	4
	教师图像分析软件
	
	图像分析软件：

 1)、基本调节：以下所有设置需要在一个窗口完成。(1)、视频设备：可以选择不同的视频设备。(2)、分辨率：可以选择不同的分辨率；(3)、曝光、增益、偏移、增强、伽马值；曝光可以选择自动和手动。(4)、白平衡微调，计算白平衡、读取背景；白平衡微调有卤素灯、LED3000K\LED5000K和定制可选。(5)、镜像、倒置、充满窗口和全屏；
2)、色彩调节：色彩校正、红色增益、红色亮度、绿色增益、绿色亮度、蓝色增益、蓝色亮度；复位、显示直方图。直方图用来显示整幅图像或选定ROI区域像素灰度级的分布情况。其横坐标表示图像的灰度级，纵坐标表示每个灰度级对应的像素个数；
3)、高级设置：所有设置需要在一个窗口完成。(1)、启用滤波。可以选择的滤波有以下几种：反转、灰值化、浮雕、红色、绿色、红色反选、绿色反选、 蓝色反选。(2)、边缘检测、调节滑动条来改变检测边缘的灵敏度。(3)、锐化处理：过调整滑动条来调节锐化值。(4)、去除噪声：有1-4种级别可选。(5)、网格、十字准线、比例尺、ROI边框属性、椭圆ROI。(6)、校准、校准标定表。(7)、一键图像校正：预设了针对不少于3种不同显微镜设备、切片的参数值，方便不会调节图像参数的用户。切片放置完毕后，选择对应切片类型或者显微镜设备，点击一键图像校正按钮，图像参数会自动调节成预设的值。
4)、可以在动态成像模块中显示物镜的倍数。拍照后在图片右上角会显示当时物镜的倍数；显示物镜倍数颜色可以自由设置，方便与显微图像的颜色区分。
5)、视频捕捉：可以进行拍照、自动拍照、触发拍照、录像和时间戳；时间戳可以设定不同颜色，方便和显微图片颜色区分。
6)、测量：在同一个软件界面上进行各种设置，各种测量、精度、单位、物镜倍数、自动分割、自动计算、校准向导、校准标定表。测量：直线、矩形、圆、三点圆、弧、椭圆、多边形、不规则多边形、自由线、角度、平行线、标记；测量精度有0-9级可选；测量单位：微米、毫米、厘米、英寸、密耳可选；测量表中体现：长度、宽、高、面积、周长、半径、长半轴、短半轴、角度、X\Y，图形、标记、文本；自动计算结果包含：目标数、目标总面积占图像视场百分比、最小目标面积、最大目标面积、目标平均面积、最小目标周长、目标平均周长。
7）、放大镜：可以放大200%-800%。适用于细节观察或者测量定位。
	1
	套

	5
	数字切片教学系统
	
	1、依据普通中学生物学教材的教学要求，收集并整理的典型切片（含必修一:分子与细胞共不少于18张，分别为：迎春叶片横切、鱼的红细胞、草履虫装片、颤藻、酵母菌、水绵、菜豆种子纵切示脂肪颗粒、胞间连丝、细胞骨架、口腔上皮示线粒体、黑藻叶片临时装片示叶缘体、质壁分离（放糖）、马蛔虫受精卵有丝分裂、植物有丝分裂、肾血管注射切片示肾小体、心肌细胞、人血、鳞状细胞癌。必修二:遗传与进化共不少于14张，分别为：百合花药减数分裂1-前期、百合花药减数分裂1-后期、植物减数（1前2后）、植物减数（2中期侧）、植物减数（1中侧1）、植物减数（1中侧2）、植物减数（1中侧3）、植物减数（1末2核）、植物减数（2末4核）、植物减数（形成8核）、植物减数（1后2末4核）、蝗虫精母细胞减数分裂、果蝇染色体、正常红细胞.镰刀红细胞。必修三:稳态与环境共3张，分别为：神经细胞、突触、胰岛），每张切片均具有生物教学的标注和注解。
2、全片扫描：数字切片均为高倍物镜下全片扫描而成，非局部拍摄再进行多图拼接。
3、对比观察：同时在电脑屏幕的左、右两侧显示两张动态数字切片。
4、切片浏览：能实时浏览玻璃切片数字化后的专业数字切片文件，数字化切片应包含玻璃切片 4×、10×、20×、40×等不同倍率物镜下可观察到的全部信息。
5、无极变倍：切片浏览系统对数字切片进行 1-100 倍任意倍数的无极变倍。
6、标记操作：可以对数字切片的任意位置标记、隐藏标记。        
 
	1
	套

	6
	设备终端
	
	1.含2台路由器4GHz:800Mbps,5GHz:1733Mbps，客户端:PPTP,L2TP,L2TP over IPSec，3×10/100/1000Mbps LAN 口,千兆以太网 RJ45 接口；2.含1套多应用网关；综合调试。
	1
	间

	（二）学生互动设备
	
	
	
	

	1
	学生数码生物显微镜   
	
	1.光学系统：CCIS无限远色差校正光学系统。
2.机身采用无螺丝卡扣式设计。
3.目镜：大视野，高眼点 N-WF10X/22mm ，视度可调节。
4.观察筒:铰链式双目观察筒，瞳距 48mm-75mm ，观察筒可360°任意旋转。
5.360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.15mm，左右两系统放大率差≤0.25%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤7.3%；双目系统左右视场中心偏差:上下≤ 0.03mm。
6.物镜：无限远平场 UC 物镜：UC Plan 4X; UC Plan 10X;UC Plan 40X;  UCPlan100X。
7.4X物镜成像清晰圆直径≥17.5mm；10X物镜成像清晰圆直径≥17.6mm，景深范围内像面的偏摆≤0.01mm；40X（弹簧）物镜成像清晰圆直径≥18.9mm；100X（弹簧/油）成像清晰圆直径≥18.6mm，所有物镜均保证齐焦。显微镜物镜放大率准确度≤0.87%。
8.物镜转换器：内倾式≥ 5 孔转换器。
9.调焦机构：粗微同轴调焦手轮，微调 0.1mm/转，格值 0.001mm。粗动松紧可调，工作台上限位置可用镜臂中的滚花螺钉调节；并通过锁紧手轮来限位。
10.载物台：钢丝传动，矩形，面积：≥185 x 145mm；行程：≥75 x 50mm；X 向钢丝传动，Y 向齿轮齿条传动。表面石墨喷涂涂层，防腐、耐磨。
11.柯拉照明系统：新型LED N.A. 0.9/0.13 消色差聚光镜,三片式透镜设计，集成集光镜和聚光镜功能。
12.光源可选：采用抽屉式便捷光源更换盒，3WLED 、6V/30W 卤素灯照明光源可选 。
13.智能环形指示灯：可指示光源亮度、工作休眠，4X 物镜档归位显示等多种工作状态。
14.多功能操作旋钮：可实现调节照明亮度，休眠功能。
15.物镜照明记忆功能：各物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次使用该物镜时自动调出，免除再次手动调整的繁琐。
16.在智能终端上自动显示当前使用物镜的倍率。
17.摄像系统： 
（1）内置一体式（非三目接口+外接摄像装置）设计；
（2）4K超高清WiFi无线相机，采用WiFi6无线传输技术，支持热点和客户端双模式；
（3）动态≥800万像素，静态≥3000万像素，动态分辨率主码流3840X2160、1920X1080。
18.机身具有 RJ45 接口。 
19.其他：整机防霉，滤色片，护眼罩，防尘罩，香柏油。    
	12
	台

	2
	学生数码液晶体式显微镜   
	
	1.光学系统：Greenough光学系统。
2.视场中心最小分辨力（线对/mm）：0.75倍物镜≥66，1.0倍物镜≥83，2.0倍物镜≥133，3.0倍物镜≥178，4.0倍物镜≥189，4.5倍物镜≥212。 
3.目镜:高眼点、超广角目镜N-WF10X/23mm（含护眼罩），目镜视场≥23mm；为保证观察者的舒适度仪器眼点高度≥397.7mm。
4.镜筒：双目倾斜45°,双目视度可调，目镜筒联动设计，瞳距50mm-75mm之间自由调节。屈光度调节范围±5。
5.变倍体：主机变倍范围: 0.75X~4.5X；变倍比ZOOM: 1: 6；工作距离≥110mm； 防霉设计。
6.变倍时像平面的横向位移≤0.25mm;左右光学系统出瞳高度差≤0.4mm；总放大率差≤±1.85%；左右系统放大率差差≤±0.92%。 
7.调焦机构：燕尾导轨与齿轮齿条组合构成调焦机构，调焦行程:≥45mm，镜体安装尺寸:≥76mm。调节手轮手感可以通过松紧调节圈进行调节，以防止镜体下滑或手感过紧。调节手轮具有打滑功能，当调焦到行程的上下极限位置时，手轮的转动为空转，防止对齿轮的过度挤压。
上照明：上光源≥3W/LED灯，亮度连续可调，角度可调。
8.底座：R2LED底座，底座内置可调亮度的3WLED灯透射光源；可单独使用或者同时使用入透射光源.照明采用反射镜形式。                                                                                                                                                                                                                  9.摄像系统：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 （1）内置一体式（非三目接口+外接摄像装置）设计；                                                                                                                                                                                                                                                                             （2）4K超高清WiFi无线相机，采用WiFi6无线传输技术，支持热点和客户端双模式；                                                                                                                                                                                                                                                 （3）兼具有线网络接口，提供4K超高清分辨率实时图像输出；                                                                                                                                                                                                                                                                      （4）动态≥800万像素，静态≥3000万像素，动态分辨率主码流3840X2160、1920X1080。 
（5）可以自由选择连接电脑、平板、智能手机等智能终端，不受品牌限制，兼容 iOS、Android、Windows 等操作系统。
10.软件：所有学生端无线交互式连接，实时显示在教师端，可进行图像采集、图像分析、图像处理等；一键截屏：可一键实时记录课堂重要内容；听课效果：具有听课效果实时反馈系统；实验记录：学生端软件支持宏观及微观两种观察方式，每一个实验步骤，每一个显微图像均可传送到教师端，实时记录整个上课过程；师生互动：师生之间可单独进行图文交流，不影响其他学生。
11.图像显示终端：11.0寸以上便携式智能平板输出， 内存大于≥6GB，硬盘≥128G； 录像分辨率1080P/30FPS， 1080P HDMI 高清数字信号输出。                                                                                                                                                                                            12.机身具有 RJ45 接口。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        13.平板供电：机架可供平板充电，无需单独供电，一体化外置DC供电插口（提供实物截图 ），简洁、避免电线繁杂 。                                                                                                                                                                                                    14.平板结合方式两种可选：可以嵌在显微镜头部，也可单独摆放。 
	12
	台


4、微生物实验室二

	序号
	名称
	规格/mm
	参数
	数量
	单位

	一、多媒体设备
	
	
	
	

	1
	86寸智能平板
	
	一、 整体设计
1、整机采用一体设计，采用≥86英寸超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率不低于3840×2160。
2、整机采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H，支持防眩光功能，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。
二、 护眼显示
3、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
4、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。
5、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式，可根据屏幕内容自动调节画质参数影。
6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；
三、 教学音频
7、整机内置2.2声道扬声器。
8、整机内置非独立外扩展的≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
四、 画面采集
9、整机内置非独立式≥3个智能拼接摄像头，支持清晰度TV lines ≥ 1600 lines。整机内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。
五、 无线互联
11、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，支持无线设备同时连接数量≥8个。
12、 整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
13、整机内置NFC读卡模块，可配合应用实现刷卡解锁，刷卡登录账号功能。
14、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。
15、整机内置独立千兆网络交换机模块，满足整机内PC模块、算力模块单元之间实现数据通信。
六、 物理按键及接口
16、整机具备至少6个前置按键。
17、整机设备支持通过前置面板物理按键一键启动AI课堂数据分析及反馈功能。
18、设备支持通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。
19、整机接口：侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口，≥1路3.5mm audio in 音频输入接口  ；侧置输出接口具备≥1路3.5mm audio out音频输出、≥1路触控USB输出；侧置输出接口具备≥1路HDMI out接口；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
七、 系统功能
20、整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节、教室物联入口；支持展示学校名称、设备班级、场地信息。
21、整机具备智能手势识别功能，
八、 嵌入式系统
23、内存≥2GB，存储空间≥8GB。
九、 触摸系统
24、采用红外触控方式，支持进行40点或以上触控。
25、整机触摸支持动态压力感应。
26、整机支持手笔分离。
十、  电脑模块
27、搭载CPU不低于6核12线程，配置8GB DDR4或以上内存，配置存储不低于256G
	1
	个

	二、基础装备
	
	
	
	

	（一）实验操作区设备
	
	
	
	

	1
	实验操作台
	4200*1200*800（±20mm）
	1.全钢结构，
2.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。需符合以下技术参数指标：
①重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。
②破坏强度：不低于12500N；有釉台面表面耐磨等级不低于4级/2100转。承载测试：台面承载不低于720kg保压600h及以上，检测结果为：无破损。
③台面抗冲击性（恢复系数）≥0.84，台面断裂模数（平均值）≥50MPa。

3.柜体：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：承重不低于600kg不变形。
4.背板：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水、耐潮，耐腐蚀。
5.层板/柜门/抽屉：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理
6.拉手：不锈钢C型拉手或一字型拉手。
7.导轨：静音导轨。
8.合页：≥2mm不锈钢合页。
9.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质
	1
	张

	2
	学生凳
	
	尺寸：Φ320*430-500mm（±10mm）
1.凳面直径320mm（±10mm），采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物混合注塑成型。高度差为≥10mm，凳脚采用四根≥Φ25*1.5mm圆形碳钢管，≥49°定角折弯。
2.升降螺杆：螺杆直径≥20mm，托盘采用的碳钢板压筋成型，提高了整体结构的强度和稳定性，螺杆与托盘全圆满焊接，增加牢固度。升降距离不小于70mm，配有升降定位环，可任意高度固定。表面经防腐电泳处理，具有较强抗腐蚀性；
3.凳面与凳脚之间的间隙经过优化设计，可适配挂凳扣，提升清洁效率，释放桌面空间。
	28
	个

	三、文化渲染
	
	
	
	

	1
	知识窗帘
	
	定制，根据采购人需求在窗帘上印制相关知识内容（详见效果图），集教学、观赏为一体；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。 1、材质30%聚酯纤维、70%PVC， 2、厚度：0.50mm±5% ，3、抗拉强度：经向不小于1500N/5cm

4、透光率0%
	10
	平方

	2
	pvc地胶
	
	≥2mm厚pvc地胶
	39
	平方

	3
	环境及文化建设
	详见施工图
	36.46㎡
	1
	项

	四、专业仪器设备
	
	
	
	

	（一）灭菌区
	
	
	
	

	1
	智能湿热处理系统
	
	结构容积：立式结构底部带脚轮，容积≥56L，DN350*645Hmm（±10mm）；
2.容器：腔内满足GMP的0.4um以下镜面抛光表面处理工艺；
※3.温度≧145℃；容器快开门：上口部钢圈厚度≧38mm，盖部钢圈厚度≧24mm；安全联锁装置：圆周均布锁紧爪锁紧结构，锁紧爪≧10个，广义轴定律1/4圆内3个爪。

（提供由第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章。）
注：检测报告标准需符合《检验检测机构资质认定管理办法》(2021修改)等相关检验检测法律法规的规定。
4.控制系统：采用智能内核系统,通过模糊PID控制算法可以实现对灭菌过程的全自动控制，实时检测系统故障和操作错误，并通过故障代码指导使用和维修；
5.灭菌温度：最高不低于135℃；
6.显示分辨率及均匀度： 温度±0.1℃；
7.温度设定：温度范围不低于105℃∽135℃，溶解温度范围不低60℃∽102℃，保温温度范围不低45℃∽65℃，解锁温度范围不低60℃∽95℃；
8.时间设定： 时间范围1-300min，溶解时间范围1-300min，保温时间固定72小时，干燥时间范围10∽600分钟；
9.纯蒸汽检测： 用户可根据需要设置冷空气排除方式，有超压定时排气和多次脉动排气饱和自检方式两种，确保蒸汽纯度。
10.排气方式： 100℃∽120℃可设置，有不排、不少于12级脉动微排、全排三类方式，排气过程中可随时通过排气按键调整排气等级和方式，也可设置为正压补偿；
11.灭菌模式： A1、A2液体、A3液体废弃物，B1、B2液体+保温，C1溶解，C2溶解+保温，D1器械，D2器械，F1 自清洗；
12.流程控制： 自动控制注水—升温—蒸汽自检（智能脉动排气）—加压—灭菌—减压—保温—冷却—结束，显示”End“并蜂鸣提示；
13.保温功能： 带保温功能，以防止琼脂糖降温固化无法分装；
14.F0值功能： 内置F0值计算并生成报告，可预设两种计算方式；可在时间过长时依据对象的F0值直接结束；
15.预热温度设定范围： 45℃∽80℃可设定，预约和预热同时启用时，预约倒计时结束前60分钟自动开始预热、单预热时用户按下启动键开始预热；
16.语音引导： 所有设定参数语音引导用户操作，交互信息多维度，更加便捷；
17.存储系统： 可在线存储3年或2000次以上报告，并可U盘导出报告并生成PDF格式的电子数据，12组可编辑修改程序参数并可保存，断电记忆不丢失；
18.用户管理：不少于 80组用户4级登录权限，不少于 1个公用用户和79个密码用户4级管理；
19.预约功能： 可预约设定倒计时，定时时间2分钟-99小时99分钟；
20.自动补水： 内置≥18L蓄水箱，未达到灭菌前实时检测缺水状态，灭菌过程中高压补水确保灭菌顺利完成，不会因为缺水停机耽误实验；废汽处理： 内置紫铜盘管冷凝和废弃收集壶过水收集，汽水循环灭菌期间不外排蒸汽，降压排气蒸汽收集减少蒸汽溢出，保证环境清洁干燥；
	1
	台

	（二）恒温培养区
	
	
	
	

	1
	生化培养箱
	
	一、产品参数：
1.控温范围：-5℃~100℃
2.压缩机制冷，制冷功率≤400w，采用环保制冷剂
3.内腔总容积:≥125L
4.最大可容纳隔板数量: ≥6 个，单个隔板最大承重: ≥20kg；计时器: 1s-100天，支持3种计时方式：顺计时，倒计时，到设定温度后倒计时。
5.加热功率:≥750W，支持两种温控模式：aPID精确控制，fPID快速加热
6.温度稳定性 （37℃）: ±0.2K，温度均一性（37℃）: ±0.3K
7.加热时间（37℃@RT22℃）: ≤8min，开门30s后温度恢复时间（37°C@RT22℃）：≤4min
8.待机模式下，温度高于50℃，屏幕上自动显示Hot警示，防止烫伤。
9.时间及温度显示:  LCD 数显
10.操作简便、安全可靠。具备三种操作模式：A：断电后，重新开始，B：断电后重启，恢复之前的操作，C：不可更改参数。且操作面板上具有锁定键，杜绝误操作。
11.风速可通过控制面板直接调节，0~100%无极可调。
12.自动去污模式，一键启动高温消毒（100℃，2h），降低箱体内交叉污染风险
13.-5~100℃全温度范围度，均可实现全自动除霜，自动间隔时间：12/24/48h可选。
14.双重安全保护：1）可设置最高安全温度，20~100℃无极可调，超出最高上限20℃，报警并停止加热2）设置实时温度监测警报，偏离设置温度3℃并超过20min即报警并停止加热。
15.外形尺寸(W×H×D):≥ 700×1000×635mm
16.内腔尺寸: ≥550×550×415mm
	2
	台

	2
	光照培养箱
	
	1.容积：≥400升
2.内胆尺寸：554×610×1148mm （±10mm）
3.控温范围：无光照时0-60℃，有光照时10-60℃ 
4.分辨率：≤0.1℃ 
5.波动度：±0.5℃ 
6.光照强度：0-15000Lx（分六级可调）
7.可编程程序设计，可设置30段99周期；
	1
	台

	（三）振荡操作区 
	
	
	
	

	1
	旋转摇床
	
	1、允许震荡承重量(含夹具) ≥2 kg
2、最小转速 (可调节) 5 rpm；速度范围：0 - 80 rpm
3、LED转速显示；转速控制1 RPM/步
4、LED计时器显示，最小设置时间1 s，最大设置时间5999 min
5、定时，连续运转
	2
	台

	2
	立式摇床
	
	1.振荡频率：20~300转/分    
2.振幅：≥26mm
3.最大容量（每层）：≥500ml×8 or 250ml×12（固定夹具）
4.标准配置 万能弹簧网架
5.托盘尺寸（mm）：≥420×300双层
6.定时范围 ：0~999分钟/小时
7.恒温范围 ：4℃~60℃（在室温23~25℃时）
8.恒温精度 ：±0.1℃
9.温度均匀度： ±0.5℃
10.数显方式： LCD
11.输入功率：≤1500w
12.外形尺寸（mm）： 约600×580×1300 （±10mm）
13.电源：220V  50Hz
14.照明：≥8W
15.容积：≥121L
	3
	台

	3
	菌落计数器
	
	自动，光学放大8X,透射反射照明，计数范围;
0-9999，功率:≥10W，培养血尺寸:≥φ90mm，
φ50mm，自动语音报读。
	1
	台


5、分子生物学实验室

	序号
	名称
	规格/mm
	参数
	数量
	单位

	一、基础装备
	
	
	
	

	（一）授课区
	
	
	
	

	1
	移动讲台
	
	1.钢木结构
1.1台面：采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥20mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。采用一体实芯黑色坯体，釉面和胚体经高温一体烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。
1.2钢木结构：主框架采用≥40*40mm矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；
1.3柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E0级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出，便捷、灵活性强。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；
	1
	张

	（二）分组实验区
	
	
	
	

	1
	实验操作台
	3600*1500*800（±20mm）
	1.全钢结构，
2.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。需符合以下技术参数指标：
①重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。
②破坏强度：不低于12500N；有釉台面表面耐磨等级不低于4级/2100转。承载测试：台面承载不低于720kg保压600h及以上，检测结果为：无破损。
③台面抗冲击性（恢复系数）≥0.84，台面断裂模数（平均值）≥50MPa。

3.柜体：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：承重不低于600kg不变形。
4.背板：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水、耐潮，耐腐蚀。
5.层板/柜门/抽屉：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理
6.拉手：不锈钢C型拉手或一字型拉手。
7.导轨：静音导轨。
8.合页：≥2mm不锈钢合页。
9.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质
	4
	张

	2
	水槽台
	1500*700*800（±20mm）
	1.全钢结构，
2.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。需符合以下技术参数指标：
①重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。
②破坏强度：不低于12500N；有釉台面表面耐磨等级不低于4级/2100转。承载测试：台面承载不低于720kg保压600h及以上，检测结果为：无破损。
③台面抗冲击性（恢复系数）≥0.84，台面断裂模数（平均值）≥50MPa。

3.柜体：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：承重不低于600kg不变形。
4.背板：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水、耐潮，耐腐蚀。
5.层板/柜门/抽屉：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理
6.拉手：不锈钢C型拉手或一字型拉手。
7.导轨：静音导轨。
8.合页：≥2mm不锈钢合页。
9.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质
	4
	张

	3
	实验室专用PP水槽套装
	550*450*310mm（±20mm）
	一、采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
二、防溅三联高低位龙头：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。配套防溅头。
	4
	只

	4
	滴水架
	PP
	PP材质
1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。
2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。
3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
	4
	个

	5
	实验室专用试剂架
	
	规格约：3300*300*400mm（±20mm）
1、钢架：整体采用≥1.2㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。
2、单层层板：采用≥8㎜厚钢化玻璃。护栏：采用直径≥14mm的玻璃纤维管，细巧耐用具有一定弹性，可以防止试剂瓶碰撞和跌落
	4
	个

	6
	学生电源
	
	PP电源，国标五孔插座，10A,220V-250V,用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。
	64
	个

	7
	实验室专用洗眼器
	单眼
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	2
	个

	8
	抽拉式废弃物收集桶
	
	1.配导轨，拉出扔垃圾，
2.双桶，垃圾分类存放
3.宽度占位≥260mm，水槽柜可用
	2
	个

	9
	学生凳
	
	尺寸：Φ320*430-500mm（±10mm）
1.凳面直径320mm（±10mm），采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物混合注塑成型。高度差为≥10mm，凳脚采用四根≥Φ25*1.5mm圆形碳钢管，≥49°定角折弯。
2.升降螺杆：螺杆直径≥20mm，托盘采用的碳钢板压筋成型，提高了整体结构的强度和稳定性，螺杆与托盘全圆满焊接，增加牢固度。升降距离不小于70mm，配有升降定位环，可任意高度固定。表面经防腐电泳处理，具有较强抗腐蚀性；
3.凳面与凳脚之间的间隙经过优化设计，可适配挂凳扣，提升清洁效率，释放桌面空间。
	34
	个

	（三）样品分离区
	
	
	
	

	1
	样品分离边台
	5400*700*800（±20mm）
	1.全钢结构，规格约5400*700*800mm（±20mm）
2.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。需符合以下技术参数指标：
①重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。
②破坏强度：不低于12500N；有釉台面表面耐磨等级不低于4级/2100转。承载测试：台面承载不低于720kg保压600h及以上，检测结果为：无破损。
③台面抗冲击性（恢复系数）≥0.84，台面断裂模数（平均值）≥50MPa。

3.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），
4.拉手：不锈钢C型拉手或一字型拉手；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用不锈钢模具一体成型；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	1
	张

	2
	岛式学生电源
	
	PP电源，国标五孔插座，10A,220V-250V,用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
	6
	个

	（四）设备操作区
	
	
	
	

	1
	设备操作边台
	
	1.全钢结构，L型边台，总长约11800mm，宽度约为700mm，高度约为800mm
2.台面（陶瓷板）：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。需符合以下技术参数指标：
①重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。
※②破坏强度：不低于12500N；有釉台面表面耐磨等级不低于4级/2100转。

（提供由第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章。）
注：检测报告标准需符合《检验检测机构资质认定管理办法》(2021修改)等相关检验检测法律法规的规定。
③台面抗冲击性（恢复系数）≥0.84，台面断裂模数（平均值）≥50MPa。
④为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级；
3.柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），
4.拉手：不锈钢C型拉手或一字型拉手；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用不锈钢模具一体成型；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	1
	张

	2
	岛式学生电源
	
	PP电源，国标五孔插座，10A,220V-250V,用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
	12
	个

	3
	下拉式吊柜
	
	1、规格：L型下拉式吊柜，总长7200mm（±10mm），宽度为300mm（±10mm），高度为600mm（±10mm）
2、外部柜体采用刨花板，内置500mm（±10mm）的不锈钢金属拉篮。
3、拉篮采用≥0.8mm厚冷轧钢板，全部采用二氧化碳高频焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊焊穿等现象，拉篮自带可调节阻力按钮调节拉篮的承重能力和下拉的力度，拉篮最大承载不超过15kg.
	1
	个

	（五）存储区
	
	
	
	

	1
	器材柜
	1000*500*2000（±20mm）
	全钢结构。
1.框架：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
2.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
3.柜门：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，对开门式设计。
4.拉手：采用不锈钢C型拉手。
5.合页：≥2mm不锈钢合页。
6.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
	5
	个

	2
	阻燃A级药品柜
	PP
	1.整体：采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色阻燃A级瓷白色PP板(聚丙烯)材质制作，厚度≥8MM，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。整体具有抗强 酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀等特点。
2.上柜玻璃门下柜实门设计，配阶梯式层板，带通风孔。
3.层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四边有立边，立边整体焊接成型，没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。每块层板都加两条加强筋，四周立边可获得一定程度防溢效果。
4.把手和铰链：采用PP射出成型，不易腐蚀。
5.门碰：采用全PS塑料材质一体成型，耐腐蚀，无任何金属。带阶梯
	1
	个

	3
	衣柜
	1000*500*2000（±20mm）
	全钢结构。
1.框架、主体、侧板、背板：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
2.铰链：采用定位铰链或≥2mm不锈钢合页。
3.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
	1
	个

	二、文化渲染
	
	
	
	

	1
	玻璃窗贴
	
	玻璃做遮光处理，聚酯薄膜
	10
	平方

	2
	pvc地胶
	
	≥2mm厚pvc地胶
	118
	平方

	3
	环境及文化建设
	详见施工图
	111.77㎡
	1
	项

	三、专业仪器设备
	
	
	
	

	（一）纯水区
	
	
	
	

	1
	实验室超纯水装置
	
	1.水源：自来水
2.水压：1~6 bar
3.余氯（Cl2）：< 2 ppm
4.朗格利尔饱和指数（LSI）：< 0.3
5.污染密度指数（SDI）：< 5
6.水温：5~35℃
7.电导率：< 2000 us/cm
8.TOC：< 2000 ppb
9.产水类型：RO反渗透纯水
10.产水流速：≥42 L/h
11.纯水存储容量： 包含两个水箱，一个≥50L固定水箱，一个便携式≥3.5 L水箱
12.制水时间：3.5L水箱注满时间小于10分钟，通常为6分钟。
13.纯水系统工作噪音：<60 dB (1米范围内，20kpa压强下)
	1
	台

	2
	超纯水机
	
	1.进水水源：城市自来水，水温5℃—40℃，水压1㎏—5㎏，TDS≤200ppm；
2.一机两用：可同时制备取用两种水质的水，即RO水和超纯水；
3.RO水电导率≤1uS/cm@25℃；电阻率≥1ΜΩ•cm@25℃；
4.超纯水电导率≤0.055μS/cm@25℃；电阻率：18.25ΜΩ•cm@25℃；微粒子（大于0.01μm）含量：≤1/ml,热源含量：≤0.001Eu/ml,微生物含量：≤1cfu/ml；总有机碳量TOC：≤1ppb，细菌：≤1CFU/ml，细菌内毒素：≤0.001EU/ml,金属阳离子含量：（单位ppb）：Fe(铁)≤0.002 Cu(铜)≤0.002 Al(铝)≤0.002 Ni(镍)≤0.002Zn(锌)≤0.01Cr(铬)≤0.002 Na(钠)≤0.01 K(钾)≤0.01,阴离子含量：（单位ppb）:Clˉ(氯)≤0.01 NO2ˉ(亚硝酸根)≤0.01NO3ˉ(硝酸根)≤0.01 SO4ˉ(硫酸根)≤0.01；
5.制水量：≥ 20L/H，采用电磁感应“随意取水装置”；
6.超纯水：电导率(25℃)/(mS/m)≤0.01，可溶性硅含量(以二氧化硅计)/(mg/L)≤0.01，收光度(254nm，1cm光程)≤0.001，总有机碳(ug/)≤4。
	1
	台

	3
	原有纯水装置养护
	
	对学校原有超纯水装置进行滤芯更换，并调试至正常使用
	1
	项

	（二）高速离心区
	
	
	
	

	1
	高速冷冻离心机
	
	1.固定角转最大转速 ≥14,000 rpm，最大相对离心力（rcf）≥20,900×g。水平转子最大相对离心力（rcf）≥4,500×g（5,000 rpm）。可实现低至10×g的转速/离心力设定，并实现以10rpm/10×g 为步进的精细转速调节，用于传代细胞等低于100×g的低速离心。
2.运转时间控制：1-99分钟，可实现连续离心的要求 
3.温度设定范围：-9℃ 至40℃。可在转速最大时满足温控精度为4℃±2℃. 
4.可满足0.2mL-250mL 离心管、离心瓶，1mL-10mL真空采血管、流式细胞管，微孔板、深孔板，载玻片的离心
5.转子及适配器均可进行高温高压灭菌（121℃，20分钟），可满足杀灭阮病毒等的142℃，120分钟高温灭菌条件，确保生物安全可防可控
6.达到转子最大转速所需时间可低至14秒，从转子最大转速降低到0所需时间可低至14秒
7.至少可选10 个加速档和10 个刹车档
8.需含程序记忆功能，至少可存储35 个用户程序
9.50mL锥底管转子重量≤3.3 kg，便于更换转子；45°转子孔角度离心，使样品聚集在离心管底部，便于样品收集
10.转子腔体防锈、易于清洁，每经过200次离心后，离心机会显示clean rotor 3次，提醒定期清洁转子。
11. 占地面积小，其中宽≤64cm，深≤55cm，高≤34 cm；开盖高度不高于50 cm ，重量轻≦80kg（不含转子）.
12.配套1.5ml转子一套
	3
	台

	（三）微量操作区
	
	
	
	

	1
	掌上离心机1.5ml
	
	1.转速：4000rpm,6000rpm&7000rpm 三种转速
2、相对离心力：约 960×g(4000rpm)、 约 2000×g(6000rpm)、 约 2900×g (7000rpm)
3、样品处理量：6×1.5ml/2.0ml 离心管 ; 6×0.5ml 离心管；2×8×0.2mlPCR 排管 (16×0.2ml) 离心管
4、定时范围：1s-99m59s
5、工作噪声：≤ 45 dB
6、外形尺寸（W×D×H）：160x178x121mm（±10mm）
7、电 压：220V/110V 50~60HZ
	40
	台

	2
	微量台式离心机
	
	1.最大相对离心力（rcf）：≥21,300 × g （≥15,000 rpm） 
2.最大容量：24 × 1.5/2.0 mL 离心管，10 × 5 mL 离心管， 96 × 0.2 mL 单管/12 × 8 排管
3.离心时间：10 s‐2 min，可以以10 s 为幅度进行调整； 2 min-10 min，可以以 30 s 为幅度进行调整；10 min‐9 h 59 min，可以以1 min 为幅度进行调整；连续离心
4.加速时间（零至最高转速）：≤15 s；减速时间（最高转速至零）：≤15 s
5.超低噪音水平(<51dB)：确保超静音的工作环境 
6.快速的加速和减速功能（10档加速/减速）
7.气密性转子，由独立的第三方检验机构进行测试并认证，离心危险样品更安全
8.快速锁定技术，可快速、轻松地开盖和关盖，防止样品预热
9.软件功能：显示运行结束时间，了解离心后的样本在离心机内停留的时间；3 个快速程序键，方便快速调取；优化的short 瞬时功能，一按即启动 
10.转子识别程序：10 × 5.0 mL 角转：适用于螺旋盖和锁扣盖离心管；PCR水平转子，用于PCR排管或96孔可拆分PCR板，显著提示通量
11.离心结束后，离心机盖自动开启，防止样品过热，方便取放样品
	8
	台

	3
	漩涡混合器
	
	1、操作显示方式：旋钮+刻度
2、圆周直径：≥3.6mm
3、振荡方式：圆周涡旋
4、运行方式：连续运转或点动
5、速度范围：0-2800rpm
6、输入电源：AC220V；AC110V：50/60Hz
7、功率：约60W
8、外形尺寸：（W×D×H）134×156×150 mm（±10mm）
9、多种配件可以选择可适用 0.2ml-50ml 微量管和直径小于 108mm 的试管或小容器。
10、振动模块安装方便，产品稳固可靠，偏心轴承设计经久耐用
11、电机无级调速，低速平稳，高速强劲
12、减震机脚设计，具有良好防震效果，适合高速工作
	4
	台

	（四）基因扩增区
	
	
	
	

	1
	水浴锅
	
	1.规格：双列六孔
2.外形尺寸(mm)：510×345×210（±10mm）
3.操作室尺寸(mm)：470×305×130（±10mm）
4.功率(kW)：≤1.2
5.温控范围及温度误差：RT+5-100℃  ±1℃
	4
	台

	2
	水平摇床
	
	1、震荡方式: 圆周振荡
2、周转直径≥ 4mm
3、最大载重（含夹具）≥2kg
4、马达输入功率≥ 40w
5、马达输出功率≥ 10w
6、工作制式: 100%
7、调速范围: 0/80-800 rpm
8、转速定时显示:  LED 
9、电子调速和定时，定时范围 5-50min
10、可选配不同夹具用以振荡各种形状和大小的容器
11、可选配能重复使用的摇床粘垫，方便固定各种形状和大小的平底容器进行振荡
12、保护等级: IP 21
	1
	台

	3
	数字式金属浴
	
	1、控温范围： RT+5℃～100℃
2、升温时间：≤25分钟（20℃-100℃）
3、控温精度：≤±0.5℃
4、显示精度：不低于0.1℃
5、模块温度均匀性：≤±0.5℃
6、最大功率：≤200W
7、时间设置：0-99h59min
	2
	台

	（四）检测分析区
	
	
	
	

	1
	多功能酶标仪
	
	1.1检测功能：提供光吸收、浊度分析、荧光、化学发光检测功能
1.2检测模式包括：终点法、动力学法、光谱扫描和动力学光谱扫描
1.3具备动力学光谱扫描功能：在进行动力学检测的过程中，自动进行样品不同时间点的光谱扫描，提供功能截图加盖公章。
1.4按孔自动调节PMT增益功能：具有硬件参比系统支持，根据每孔样品浓度不同自动调节每孔最适PMT增益，兼顾高浓度和低浓度样品同一次检测需求。提供功能截图加盖公章。
1.5兼容板型：6-384孔板，可选配超微量检测板
1.6孵育器：温控范围 室温+4℃-45℃
1.7振荡器：线性、轨道、双轨道
1.8光吸收波长范围：200 - 1000 nm
1.9光吸收读数范围：0-4Abs
1.10光吸收精确度： SD<0.003 Abs 或 CV<1.0%
1.11光吸收读板速度 10s≤96孔板
1.12≥8位滤光片激发发射转轮，配置三组滤光片，345/25-450/40、485/15-525/25、555/15-615/45。
1.13化学发光模块，支持直接和滤光片式化学发光检测，提供功能截图加盖公章。
1.14一套软件完成数据采集和高级分析功能
1.15≥8种语言选择设置 ，包含中文
1.16智能化安全监测设置，测量数据自动保存，断电后恢复。配有自诊断系统。
1.17智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置。可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；自动保存标准曲线
1.18具有结果报告输出功能，xls/pdf/txt/xml格式，一键输出excel/PDF表格，支持报告email 发送.
2、 配置：多功能酶标仪主机一台，硬件参比系统一套、光吸收模块一套、荧光检测模块一套、化学发光检测模块一套、采集分析软件一套，品牌工作站一台
	1
	台

	2
	紫外可见分光光度计
	
	1.工作条件：
1.1湿度:≤80% 
1.2温度: 0- 50  C
1.3电源: 100－240V; 50－60 Hz 
2详细技术参数：
2.1光学系统：采用比例双光束光路结构
2.2光源：脉冲氙灯光源
2.3带宽：不低于2nm
2.4波长范围：190nm－1100nm  
2.5吸光度线性范围：-3.0～5.0A
2.6波长扫描速度：快、中、慢、三档（最高1600nm/min）
2.7波长准确度：±0.5nm
2.8波长重复性：＜±0.2nm
2.9光度精确度：±0.002A
2.10光度重复性：±0.001A
2.11噪音：＜0.0002A
2.12漂移：＜0.0005A/Hr
2.13杂散光：＜0.03%T
2.14波长数据分辨率：0.1 nm, 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2nm, 5 nm
2.15开机自检：仪器开机后自动检测各个部件的工作状态同时自动校正波长
2.16硬件功能：即开即用无需预热，且光源只在检测时点亮，节能且延长仪器寿命
2.17支持双系统控制
2.18显示器：仪器本身带≥7寸高清彩色触摸屏（不低于800×1280像素），可带实验室手套触控
2.19检测器：双硅光电二极管检测器，双检测器配合3D双层光学系统，能够极大消除杂散光的干扰，获得更高的灵敏度，且检测器寿命更长
2.20方法储存：每个方法带有唯一名称及自动校准信息，且可以直接导入标准曲线，方便用户开发新方法
2.21打印：配内置便签式打印机。
2.22数据连接：通过USB、以太网或WiFi将数据导出至网络或PC
2.23可开盖检测，不受环境光线影响
2.24控制系统：自带安卓控制系统，在无外接计算机情况下可直接完成测样，
2.25耐用性：无可拆卸部件且操作区域特殊处理，保证防尘防水及抗震性，样品仓可以取出清洗，样品仓下面有导水槽；
※2.26振动试验：频率循环范围:5Hz~30Hz~5Hz;振幅:不低于0.035mm;扫频速率不低于1oct/min;扫频次数:不低于1次，试验后该产品外观无破裂、变形及紧固件松动。碰撞试验：加速度不低于 100m/s²,碰撞次数不低于 1000 次,碰撞频率 不低于60 次/分钟,脉冲持续时间:不低于11ms。

（提供满足产品参数的技术白皮书和彩页）
	6
	台

	（五）通用设备与辅助支持
	
	
	
	

	1
	学生操作终端
	
	配置不低于23寸，cpu不低于8核16线程，内存≥16G，硬盘≥256G+1T，≥2G独显。带键盘 含鼠标。
	2
	台

	（五）耗材储备区
	
	
	
	

	1
	离心管架
	
	离心管架60孔，适配0.5/1.5/2mL离心管
	20
	 个 

	2
	双链DNA(dsDNA)荧光定量检测试剂盒
	
	反应次数：100
	1
	 盒 

	3
	单链 DNA（ssDNA)荧光定量检测试剂盒
	
	反应次数：100
	1
	 盒 


6、分析室

	序号
	名称
	规格/mm
	参数
	数量
	单位

	一、基础装备
	
	
	
	

	（一）分析区
	
	
	
	

	1
	分析边台
	8000*700*800（±20mm）
	1.全钢结构，
2.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。需符合以下技术参数指标：
①重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。
②破坏强度：不低于12500N；有釉台面表面耐磨等级不低于4级/2100转。承载测试：台面承载不低于720kg保压600h及以上，检测结果为：无破损。
③台面抗冲击性（恢复系数）≥0.84，台面断裂模数（平均值）≥50MPa

3.柜体：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：承重不低于600kg不变形。
4.背板：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水、耐潮，耐腐蚀。
5.层板/柜门/抽屉：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理
6.拉手：不锈钢C型拉手或一字型拉手。
7.导轨：静音导轨。
8.合页：≥2mm不锈钢合页。
9.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质
	1
	张

	2
	实验分析台
	3100*1200*800（±20mm）
	1.全钢结构，
2.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。需符合以下技术参数指标：
①重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。
②破坏强度：不低于12500N；有釉台面表面耐磨等级不低于4级/2100转。承载测试：台面承载不低于720kg保压600h及以上，检测结果为：无破损。
③台面抗冲击性（恢复系数）≥0.84，台面断裂模数（平均值）≥50MPa

3.柜体：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：承重不低于600kg不变形。
4.背板：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水、耐潮，耐腐蚀。
5.层板/柜门/抽屉：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理
6.拉手：不锈钢C型拉手或一字型拉手。
7.导轨：静音导轨。
8.合页：≥2mm不锈钢合页。
9.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质
	1
	张

	3
	岛式插座
	
	PP电源，国标五孔插座，10A,220V-250V,用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
	22
	个

	4
	学生凳
	
	尺寸：Φ320*430-500mm（±10mm）
1.凳面直径320mm（±10mm），采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物混合注塑成型。高度差为≥10mm，凳脚采用四根≥Φ25*1.5mm圆形碳钢管，≥49°定角折弯。
2.升降螺杆：螺杆直径≥20mm，托盘采用的碳钢板压筋成型，提高了整体结构的强度和稳定性，螺杆与托盘全圆满焊接，增加牢固度。升降距离不小于70mm，配有升降定位环，可任意高度固定。表面经防腐电泳处理，具有较强抗腐蚀性；
3.凳面与凳脚之间的间隙经过优化设计，可适配挂凳扣，提升清洁效率，释放桌面空间。
	2
	个

	5
	金属边框软木墙
	
	约2.8㎡，原木色，背加底板，金属边框，天然软木，厚度不小于8mm。满足学生作品展示等。
	1
	幅

	6
	金属边框书写玻璃板1
	
	约4.5㎡，钢化烤漆白板，背加底板，金属边框，方便写字。带磁性贴吸功能。厚度≥6mm，含安装配套。
	1
	个

	7
	金属边框书写玻璃板2
	
	约2.8㎡，钢化烤漆白板，背加底板，金属边框，方便写字。带磁性贴吸功能。厚度≥6mm，含安装配套。
	1
	个

	（二）电泳区
	
	
	
	

	1
	电泳台
	6000*700*800（±20mm）
	1.全钢结构，
2.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。需符合以下技术参数指标：
①重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。
②破坏强度：不低于12500N；有釉台面表面耐磨等级不低于4级/2100转。承载测试：台面承载不低于720kg保压600h及以上，检测结果为：无破损。
③台面抗冲击性（恢复系数）≥0.84，台面断裂模数（平均值）≥50MPa

3.柜体：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。防水、耐潮，耐腐蚀。整体结构承重：承重不低于600kg不变形。
4.背板：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。防水、耐潮，耐腐蚀。
5.层板/柜门/抽屉：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理
6.拉手：不锈钢C型拉手或一字型拉手。
7.导轨：静音导轨。
8.合页：≥2mm不锈钢合页。
9.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质
	1
	张

	2
	岛式插座
	
	PP电源，国标五孔插座，10A,220V-250V,用于实验仪器安全取电使用，安装于桌体。钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
	8
	个

	3
	实验室专用PP水槽套装
	550*450*310mm（±20mm）
	一、采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
二、防溅三联高低位龙头：鹅颈式实验室专用化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。配套防溅头。
	2
	只

	二、文化渲染
	
	
	
	

	1
	知识窗帘
	
	定制，根据采购人需求在窗帘上印制相关知识内容（详见效果图），集教学、观赏为一体；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。 1、材质30%聚酯纤维、70%PVC ，2、厚度：0.50mm±5% ，3、抗拉强度：经向不小于1500N/5cm

4、透光率0%
	17
	平方

	2
	pvc地胶
	
	≥2mm厚pvc地胶
	29
	平方

	3
	环境及文化建设
	详见施工图
	27.57㎡
	1
	项

	三、专业仪器设备
	
	
	
	

	（一）核酸电泳区
	
	
	
	

	1
	核酸电泳仪
	
	1.电泳槽尺寸（宽x长x高）：17.8x25.5x6.8厘米（±2cm）
2.凝胶托盘尺寸(OD)（宽x长）：15x7厘米，15x10厘米（±2cm）
3.样本通量：10–60
4.基本缓冲液需要量:~650ml
5.缓冲液再循环:否
6.溴酚蓝迁移:不低于4.5cm/hr（75V下）
	2
	台

	（二）蛋白电泳区
	
	
	
	

	1
	快速湿转仪套装（含电泳仪电源、电泳槽、转印系统）
	
	一、基础电泳仪电源
1、电压：10-300V
2、电流：4-400mA
3、功率：≤75W(最大)
4、输出类型：恒压或恒流
5、定时器：1–999min
6、暂停/继续功能：有
7、输出插孔数目：4对并联
8、体积（WxDxH）：≥21x24.5x6.5cm
二、电泳槽
1、凝胶数：1–4
2、凝胶尺寸（宽x长）：预制：≥8.6x6.8cm；手灌：≥8.3x7.3cm
3、玻璃板尺寸：短板≥10.1x7.3cm；玻板≥10.1x8.2cm
4、2块凝胶的缓冲液总体积：≥700ml
5、4块凝胶的缓冲液总体积：≥1000ml
6、SDS-PAGE典型运行时间：35–45分钟（在200V恒定电压下）
7、尺寸（宽x长x高）：≥12x16x18cm
8、凝胶格式：小型
三、转印系统
1.工作条件
1.1工作温度：不低于5℃～32℃
1.2工作相对湿度：不低于20~80%
1.3电源：220V，50赫兹
	1
	套

	2
	电转仪
	
	1.输出：波型带RC时间常数的衰变或斜截衰变指数波型最大输出，电压和电流3,000V峰值，>600W负载，峰值最大电流100A
2.输出电压和脉冲时间调节：电压可调范围为200–3,000V，精度为10V；5ms默认值，或1–4ms，精度0.1ms。
3.输入电压：100–120V或220–240V
4.预设程序：不少于5种杆菌，不少于5种真菌
5.工作温度：不低于3.5–35℃
6.尺寸(WxDxH)：≥29x21x8cm
	2
	台

	（三）电泳区
	
	
	
	

	1
	垂直电泳槽(1.0mm 标配)
	
	1.槽体采用高强度和高透明度的聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏的困扰，同时便于观察电泳实验进程。
2.安全按钮式的开盖设计，方便电泳槽盖的开启。
3.玻璃板与红色垫条采用一体化的设计，确保了垫条表面及垫条制胶密封端的平整，彻底防止漏液。
4.具有多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子（0.75mm/1.0mm/1.5mm）可供选择，满足不同上样量的需要。
5.专用制胶架，操作方便。
6.可以同时运行二块≥8.3×7.3cm的凝胶。
7.最大电压负荷：200 V
8.外槽容纳缓冲液最大体积：≥750 ml
9.内槽容纳缓冲液最大体积：≥130 ml
10.外型尺寸：16×11.5×15cm(±2 cm)
	10
	台

	2
	转移电泳槽(标配)
	
	1.槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。
2.安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。中心凹陷夹板设计，使胶与膜更贴合；
3.专用开启式转移胶架，操作简便。电极架双开孔设计，电泳产热少，无需埋冰；
4.可同时转印四块≥9×9cm胶。
5.专用黄冰冰盒可反复使用，方便环保。
6.转印时间为15~60min，也可选择低电压过夜。
7.电泳槽承载凝胶面积≥9×9 cm
8.最大电压负荷：300 V
9.最大电流负荷：600 mA
10.槽体容纳缓冲液最大体积≥1200 ml
11.外型尺寸：17.5×12.5×14cm (±2cm)
	5
	台

	3
	水平电泳槽(标配)
	
	1.槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。
2.安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。
3.配备多用制胶器，使该电泳槽能同时兼顾6X6cm/6X12cm/12X6cm或12X12cm四种规格的蓝光红色胶板，能做到一槽多用，节省实验费用和实验台面占用面积。
4.多用制胶器为耐温材料（135℃）注塑成型，不变型。
5.多用制胶器内含的≥8种规格的梳子为耐温材料（135℃）注塑成型，不变型，尺寸精度高，不宜损坏。
6.槽体内水平平台垂直固定基准的设计，使小胶和大胶都可方便地置于电泳槽的中心位置进行电泳。
7.电泳槽承载凝胶的最大面积：≥12×12cm
8.制胶托盘种类：6×6cm/6×12cm/12×6cm/12×12cm（透明胶板）
9.最大电压负荷≥500 V
10.容纳缓冲液总体积≥1000 ml
11.外型尺寸（L×W×H）：31×17.5×8cm(±2 cm)
	10
	台

	4
	电泳仪
	
	1.稳压/稳流控制
2.≥4组输出（可同时连接≥四个电泳槽）
3.输出定时/计时控制，最后一分钟有 倒计时提醒
4.自动无负载输出保护
5.自动过载和短路保护
6.自动记忆工作状态
7. 3位数显，1位状态显示
8.可四层层量防滑机箱
9.电压：5~600 V，递增单位：1V
10.电流：5~800 mA，递增单位：1mA
11.定时：0~999分，递增单位：1分钟
	5
	套

	（四）成像分析区
	
	
	
	

	1
	凝胶成像仪套装（含凝胶成像系统、电泳仪、电泳槽）
	
	1.1.仪器类型：多功能光密度成像系统
1.1.1.印迹膜：
1.1.1.1.化学发光，基于HRP系统和基于AP系统；
1.1.1.2.比色染色，使用可逆蛋白染料；
1.1.1.3.基于Trans-greenLED激发的荧光成像，比如No-stain免染试剂进行总蛋白归一化；
1.1.2.蛋白凝胶：
1.1.2.1.比色染色；.
1.1.2.2.荧光染色；
1.1.3.核酸凝胶
1.1.4.总蛋白归一化：提供no-stain免染型蛋白标记试剂和配套蛋白归一化计算软件，具有灵敏度高、线性度好、兼容多种凝胶和印迹膜等特点，可在凝胶或者印迹膜上进行全蛋白染色，并进行多种信号的归一化计算；
1.1.5.通用：自定义模式，用于对包含多种信号的样本进行同时成像；

1.2.CD检测器：
1.2.1.相机：使用了微镜头和宽光谱技术的高品质冷CCD，快速预冷-关机或休眠状态下仅需1.5-2分钟即可完成预冷，制冷温度-30℃（有文件和数据支持）
1.2.2.分辨率：不低于3380x2704，910万物理像素
1.2.3.像素尺寸：不低于3.69µm×3.69µm
1.2.4.成像面积：≥22.5厘米x18.0厘米，同时成像4张小型印迹膜/胶
1.2.5.425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：>70％，绝对Q/E峰值：75%@525nm
1.2.6.CCD读出噪音：6e-rms，可进行弱光成像
1.2.7.动态范围：>4个数量级，16bit数据输出

1.3.镜头：
1.3.1.焦距≥25mm定焦镜头可自动对焦
1.3.2.f/0.95超大光圈
1.3.3.1-2倍数字变焦

1.4.光源：
1.4.1.绿色透射LED光源（激发EB等核酸染料），绿色LED透射光代替有害的UV光源
1.4.2.2片滤光片，电动轮转

1.5.图像采集模式：化学发光，蛋白胶，核酸胶，通用
1.6.图像曝光模式：智能曝光（手动曝光，多次自动曝光，累积曝光多次成像
1.7.曝光时间：最短1毫秒，最长60分钟，满足常见免疫印迹需求
1.8.载物台：同一标配载物台。依据样品尺寸自动对焦载物台
1.9.图像输出格式：不限于TIFF，JPG，PNG，PDF等
1.10.报告输出格式：PDF和CSV
1.11.一体机：多点触摸的≥12.1英寸电容式液晶触摸屏
1.12.数据管理及传输：USB及网络（LAN和WIFI）
1.13.分析软件
1.13.1.可在机器、云平台和电脑端使用
1.13.2.图像观察及输出，图像对比度、灰度等调整，多幅图像合并显示并分析功能
1.13.3.化学发光时间梯度及调整功能
1.13.4.显示过饱和像素保证精确定量
1.13.5.在电脑端和云端软件可在图像上添加各种格式的文字注释
1.13.6.添加蛋白marker
1.13.7.自动条带检测，自动分子量计算，自动条带浓度计算，相对含量百分数分析，绝对浓度、密度计算
1.13.8.管家蛋白/总蛋白归一化，支持多种凝胶和膜的染色和标记方法
	2
	台

	2
	全自动多功能成像系统
	
	1.用于化学发光成像、核酸成像、SDS-PAGE胶成像、菌落成像、彩色marker成像、荧光实验，分子互作实验成像实验等。
2.全自动化控制进样平台及智能防碰撞系统，PC/ABS材质和耐腐蚀高强度金属构架双层全闭密机箱，坚固并防静电抗干扰；
3.触屏控制电动样品平台进出，智能识别样品托盘，自动判定开放相应拍摄通道；拍摄状态下锁定机箱门处于关闭状态防止误操作影响实验。智能电动升降平台≥4档自动定位平台高度，各平台高度自动对焦。
※4.具有平场校正功能，图像数据的离散系数(CV)≤3.8%；具有累加多张曝光成像功能:累积5s图像的信号ROI和背景ROI 与单张 5s 图像的信号 ROI和背景 ROI 偏差值≤6%。（提供满足产品参数的技术白皮书和彩页）。
5. 仪器自带双屏≥12寸内嵌式LCD触摸屏和≥ 4.5寸显示屏。
6.触摸屏系统采用四核1.9GHz的I5处理器及≥8G的RAM内存，触摸反馈时间≤10ms；软件系统采用M2接口≥512G的固态硬盘，数据读取速度≥3000m/s。
7.原装科研级制冷CCD相机有效硬件像素矩阵≥2688*2200；暗电流≤0.00015e-/p/s @-30℃；读出噪音<4e-RMS；制冷温度≤-65℃；感光效率QE值≥75%@600nm；
8.F/0.8电动镜头，电动调整焦距和光圈。像素合并：1x1，2x2，4x4，8x8，16x16，24x24；
9.超高低畸电动镜头，光学分辨率达到2.4um；电动镜头能聚焦不同高度，不同缩放和摆放位置的样品。
10. 背照式≥9位滤光片轮，≥4档光强可调；有效减少干扰光源影响；
11. 激发光源：≥500个LED荧光光源矩阵式排列，保证光源的均一性
12.智能光源控制系统（三光源高强度LED透射光源）：标配组合式三波长LED透射光源/300-320nm波长LED紫外光源/475-480nm波长LED蓝光光源/全波段LED白色光源，透射光源光强5挡可调，激发光源智能开启与关闭。
13.标配三色荧光成像通道（双侧高强度LED反射光源）：高强度无影LED R=620-625nm、G=520-525nm、B=475-480nm；反射荧光激发光源光强≥5挡可调。标配无影设计LED反射白光。
14四组带有智能感应器的样品托盘，智能识别LED白光托盘/LED外托盘/LED蓝光托盘/LED多色荧光托盘；仪器自动开启对应激发光源并完成拍摄操作，具备独立的免染胶拍摄模式，可适配各品牌免染胶。
15.输出分辨率含300、600和1200DPI三种规格
16.  可进行彩色marker拍摄，仪器有彩页和黑白marker两种功能，满足不同实验要求。
17.最大拍摄面积为≥21x26cm；自动拍摄平台包括12×15cm；16*20cm；19*24cm和21×26cm四个规格，每个平台均满足0.01-2cm厚度样品。
18.切胶功能：配置智能感应防护板，仪器可通过判断防护板情况开启光源，光强可在0-100%间调整。
19.图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能；中/英双语体系。 具备快速图像查阅功能，控制系统能以时间为线索自动备份图像数据。
20 . 支持USB输出，支持WIFI和有线网口； 屏幕拓展（非主机拓展）。
21. 自动完成光源选择及拍摄，一键完成四组图像展示，并可进行不同的彩色信息选择展示；
22.拍摄完成后每张图像具备操作人员，使用机型，所用光源，拍摄时间，灰度范围，输入DPI，拍摄时间，位深，光强，靶标等信息生成PDF或jpg格式方案展示或打印，以便数据追溯。
	1
	台

	（五）功能检测区
	
	
	
	

	1
	微量核酸检测仪
	
	1.波长范围：180 ～ 910nm；比色皿模式 (OD600 测量 )：600±8nm
2.样本体积要求：0.5μL ～ 2.0 μL
3.光程：0.05mm(高浓度测量)0.2mm( 中浓度测量 );1.0mm( 低浓度测量 )
4.光源：氙闪光灯
5.检测器：2048 单元线性 CCD 阵列
6.波长精度：±1nm
7.波长分辨率：≤ 1.5nm（FWHM@Hg 253.7nm）
8.吸光度精确度：不低于0.003Abs
9.吸光度准确度：不低于1%（7.332 Abs at 260nm)
10.吸光度范围 (等效于10mm)：0.02-300A; 比色皿模式 (OD600测量 )：0~4A
11.测试时间：＜6S
12.核酸检测范围：2 ～ 15000ng /ul(dsDNA)
13.蛋白浓度检测范围 A280 400mg/ml ； BSA 600mg/ml； IgG 290mg/ml； Lysozyme 150mg/ml
14.数据输出方式：USB
	2
	台

	2
	常规PCR仪
	
	1.输入电源：最高至850w
2.功率：50-60Hz，单相
3.尺寸（WxDxH）：33*46*20cm（±10mm）
4.梯度准确性： ±0.2℃
5.最后排列内温度均一性：达到设定温度 10 秒内同列内孔间温差 士0.4℃
6.温度梯度范围：30-100℃
7.温度梯度温差范围：1-24℃
	2
	台

	3
	荧光定量PCR仪
	
	1.荧光通道数：不少于六个检测荧光通道，包含FRET检测通道；
2.温度梯度：动态温度梯度，可以同时运行不少于8个不同的温度，温度梯度设置范围：30 -100℃；梯度
3.温差范围：1 - 24℃，孵育时间：相同；
4.荧光标记：适用多种荧光标记，包括Taqman、Molecular Beacon、FRET探针及内参染料；
5.样品容量：不低于96x0.2ml；
6.耗材类型：可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等、试剂开放；
7.反应体系：1µl-50µl
8.激发检测方式：逐孔扫描式激发检测，无激发光密度差，无相邻孔背景信号干扰； 
9.激发光源：不少于六个带有滤光片的LED；
10.检测器：不少于六个带有滤光片的光敏二极管；
11.激发/发射波长范围：450nm-730nm
12.灵敏度：能检测人类基因组中单拷贝基因
13.动态范围：≥10个数量级
14.升降温速度：≥5℃/秒；
15.温控范围：0 -100℃
16.温度准确性：±0.2℃（90˚C时）
17.温度均匀性：±0.3℃（10秒内达到90˚C）
18.显示：≥8.5英寸彩色触摸屏且角度可调（12°-55°）
19.软件功能：
1） 数据分析2）图片导出3）数据导出：
	1
	台

	4
	流式细胞仪
	
	1、激光器： 双激光（488nm、638nm）不少于6色分析
 488nm-45mW固态激光器
 638nm-40mW固态激光器
2、荧光通道： 488nm激光器：FITC(530/30BP), PE(585/42BP), PerCP-Cy5.5/PE-Cy5(700/55BP), PE-Cy7(785/55BP)
 638nm激光器：APC(660/20BP), APC-Cy7(785/55BP)
3、荧光检出限： FITC≤60 MESF，PE ≤55 MESF，APC ≤30 MESF 
荧光分辨率： FSC≤2% ，FITC≤2% ，PE≤2%，PerCP-Cy5.5≤2.5%， PE-Cy7≤2.5%， APC≤2.5%， APC-Cy7≤2.5%
4、通道均可明显分辨不少于8峰，CV<2%
5、光子探测器： 高灵敏度的的APD雪崩光电探测器
6、光路： 空间立体分离激发，空间立体分离接收，无光纤传导
7、前向灵敏度： 不低于1.0um
8、侧向灵敏度： 不低于0.2um
9、测量动态范围： >6 logs
10、荧光线性 ：线性相关系数（r）大于0.98。
11、分析速度 ：45,000 events/second, Maximum
12、进样方式： 批量上样，柱塞泵上样，无需液流车
13、混匀方式： 吹吸混匀、震荡混匀，自动混匀
	1
	台

	5
	双层摇床
	
	1.转速范围：10rpm-70rpm 
2.外形尺寸（W×D×H）约：345×308×108（mm）（±10mm）
3.混匀方式：摇摆 
4.运行模式：连续操作 
5.输入电源：DC24V  2A
6.摆幅：不低于10°
7.最大载重（含夹具）：不低于3kg
8.外壳防护等级：IP21
9.转速线性无极可调，振荡平稳
10.采用橡胶底垫；防腐防漏更安全
11.多种托盘 随心选配，轻松更换
12.蜗轮蜗杆减速电机驱动，长寿命，免保养，低噪音
13.多种托盘 随心选配，轻松更换
	1
	台

	（六）通用设备与辅助支持
	
	
	
	

	1
	教师操作终端
	
	CPU不低于20核心，28线程，显卡≥8GB，内存≥32G DDR5 1TB SSD，配置不低于23寸，带键盘 含鼠标。
	3
	台

	2
	学生操作终端
	
	配置不低于23寸，cpu不低于8核16线程，内存≥16G，硬盘≥256G+1T，≥2G独显。带键盘 含鼠标。
	4
	台

	（七）耗材储备区
	
	
	
	

	1
	试剂盒
	
	极速PCR扩增试剂盒；琼脂糖凝胶电泳试剂盒；聚丙烯酰胺凝胶电泳试剂盒；双酶切实验试剂盒； DNA粗提与项链制作试剂盒，各一个。试剂盒均为25组/班的用量。提供极速PCR扩增试剂盒，琼脂糖凝胶电泳试剂盒并完成相关实验。
	10
	套

	2
	三用磁力架
	
	适配0.2mlPCR管；最佳工作体积：20ul，可放置8个标准的PCR管；具有可分离的管架，可快速批量拿取PCR管进行分离。
	4
	 个 

	3
	PCR板
	
	不少于96孔
	4
	 个 

	4
	封口膜/封板膜
	
	适用于深孔板、PCR，光面金属膜，可穿刺，不少于100片/袋
	50
	套

	5
	两面架
	
	不少于96孔
	4
	 个 

	6
	双链DNA(dsDNA)荧光定量检测试剂盒
	
	反应次数：100
	1
	 盒 

	7
	单链 DNA（ssDNA)荧光定量检测试剂盒
	
	反应次数：100
	1
	 盒 


 7、器材室

	序号
	名称
	规格/mm
	参数
	数量
	单位

	一、基础装备
	
	
	
	

	（一）存储区
	
	
	
	

	1
	器材柜
	1000*500*2000（±20mm）
	全钢结构。
1.框架：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
2.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
3.柜门：采用≥1.0㎜厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经环氧树脂喷涂处理，对开门式设计。
4.拉手：采用不锈钢C型拉手。
5.合页：≥2mm不锈钢合页。
6.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
	7
	个

	2
	样品架
	1500*500*2000mm（±20mm）
	1、全钢结构：
2、立柱≥80*40*1.2mm，横梁≥60*40*1.2mm，层板≥1.2mm，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理。
	3
	个

	（二）工作区
	
	
	
	

	1
	教师工作桌
	1200*600*750（±20mm）
	桌面采用标准E0级板，厚度≥25mm，面贴防火板，ABS直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；配有接线槽，方便安装插座等。配套全钢活动柜一组。
	1
	张

	2
	教师工作椅
	
	1.背：全新PP加纤注塑成型一体胶壳
2.扶手：全新PP加纤注塑成型连体外型，扶手面可以拆装
3.座：采用足≥12mm厚的胶合木皮板配合PP底壳
4.棉：采用45以上密度的海绵

5.底盘：≥2.5mm厚铁板
6.气杆：黑色（60/50）气压杆
7.五星脚：采用≥325mm半径的全新料PP脚。配备≥55mm直径的哑光全黑色尼龙轮子 
8.椅轮：≥∮60mm尼龙轮
	1
	把

	二、文化渲染
	
	
	
	

	1
	pvc地胶
	
	≥2mm厚pvc地胶
	20
	平方

	2
	环境及文化建设
	详见施工图
	18.9㎡
	1
	项


8、药品室

	序号
	名称
	规格/mm
	参数
	数量
	单位

	一、基础装备
	
	
	
	

	1
	阻燃A级药品柜
	PP
	1.整体：采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色阻燃A级瓷白色PP板(聚丙烯)材质制作，厚度≥8MM，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。整体具有抗强 酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀等特点。
2.上柜玻璃门下柜实门设计，配阶梯式层板，带通风孔。
3.层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四边有立边，立边整体焊接成型，没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。每块层板都加两条加强筋，四周立边可获得一定程度防溢效果。
4.把手和铰链：采用PP射出成型，不易腐蚀。
5.门碰：采用全PS塑料材质一体成型，耐腐蚀，无任何金属。带阶梯
	3
	个

	2
	危化品柜
	
	1. 危化品储存柜外壳体全部采用≥1.0mm的镀锌钢板，柜体底座采用≥1.5mm的镀锌钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，外表颜色为蓝色。 
2. 危化品储存柜存柜体内胆（上，下、左、右及层板阶梯）全部采用≥5mm抗倍特；柜体的底板中部有≥Φ35mm漏液孔；柜体底部设h≥120mm底座，底部焊接加固方管，可方便用于叉车运输，柜底设有抽屉底部最下层留有可以存放不少于40mm厚黄沙的填埋腔，用于稳定柜体。
3. 柜中部有三层阶梯式的PP板，下层搁板外沿镶装有≥H48.5*W16.5（mm）pp护栏，每个搁板靠背板处有一导流风口，阶梯每层高度≥50mm。
4. 柜顶部中间有≥Φ100mm ABS塑料耐腐蚀可调节中央空调旋转出风口，柜顶风口内置一个AC 220V、50HZ、管道风机排风量≥130m³/h，并设置定时器，温度上下限控制开关环境温度（-40~+60）℃，可设置每天排风温度及智能报警，时控开关置于柜顶右侧，可控制风机每天、每周开启时间及关闭时间方便毒害品储存柜操作使用。 
5、带有一把机械天地锁，一把感应锁、左边门带一把电磁。
	2
	个

	3
	通风系统
	
	1、离心风机
具有以下功能：
室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒。整个通风系统均为中压系统（500Pa＜P≤1500Pa），低压系统（P≤500Pa），主管内风速约8-14米/秒，支管内风速约6-8米/秒；无气味溢出，气体排放符合规定排放标准。
2、分解变频控制模块
面板： 变频器液晶面板。主要控制风机和风阀。
控制器：可编程逻辑控制器，RS485通讯。用于数据采集和设备状态采集，预留至远程监测系统。
断路器、指示灯、中间继电器、旋钮、启停按钮、交流接触器、热继电器、接线端子、定时器。
满足风机配套所涉及控制系统。
3、室内外行程通风系统及碳箱、配套辅件及安装
采用防腐蚀PP材质，具有耐酸碱性能。
包含主风管，支管道
以及弯头、变径、立弯、三通、四通、防火阀、电动阀、手动阀等
管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮性能。
配套处理终端：活性炭箱1个
4、配套辅件及安装
包含线材、PVC穿线管、吊杆、支架、雨帽、软连接等，水泥基座，固定风机。以及安装调试。
	1
	项

	4
	监测系统
	
	1、实验前处理准备室1个点位、分子生物学实验室2个点位、药品室2个点位，监测统一布放置教师工作室内
2、半球2个:传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：不低于0.003 Lux @（F1.0，AGC ON）
宽动态：不低于120 dB
调节角度：水平：0~340°，垂直：0~75° 
焦距&视场角：不低于4 mm，水平视场角：不低于75.8°，垂直视场角：不低于40.8°，对角视场角：不低于89.1°
（2.8 mm：水平视场角：不低于96.8°，垂直视场角：不低于53.4°，对角视场角：不低于113.6°；6 mm：水平视场角：不低于49.9°，垂直视场角：不低于27.4°，对角视场角：不低于57.8°可选） 
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
最大图像尺寸：2560 × 1440 
音频：1路输入，1路输出
RS485：1个RS-485
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC110 V，500 mA） 
启动及工作温湿度：-40 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
3、400万白光全彩摄像头3台：
最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态
支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测
支持ROI感兴趣区域增强编码
一个内置麦克风，一个内置扬声器，支持双向语音对讲
4、含配套管线等安装配件
	1
	套

	二、文化渲染
	
	
	
	

	1
	pvc地胶
	
	≥2mm厚pvc地胶
	12
	平方

	2
	环境及文化建设
	详见施工图
	10.5㎡
	1
	项


9、竞赛教室一

	序号
	名称
	规格/mm
	参数
	数量
	单位

	一、多媒体设备
	
	
	
	

	1
	86寸智能平板
	
	一、 整体设计
1、整机采用一体设计，采用≥86英寸超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率不低于3840×2160。
2、整机采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H，支持防眩光功能，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。
二、 护眼显示
3、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
4、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。
5、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式，可根据屏幕内容自动调节画质参数影。
6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；
三、 教学音频
7、整机内置2.2声道扬声器。
8、整机内置非独立外扩展的≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
四、 画面采集
9、整机内置非独立式≥3个智能拼接摄像头，支持清晰度TV lines ≥ 1600 lines。整机内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。
五、 无线互联
11、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，支持无线设备同时连接数量≥8个。
12、 整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
13、整机内置NFC读卡模块，可配合应用实现刷卡解锁，刷卡登录账号功能。
14、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。
15、整机内置独立千兆网络交换机模块，满足整机内PC模块、算力模块单元之间实现数据通信。
六、 物理按键及接口
16、整机具备至少6个前置按键。
17、整机设备支持通过前置面板物理按键一键启动AI课堂数据分析及反馈功能。
18、设备支持通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。
19、整机接口：侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口，≥1路3.5mm audio in 音频输入接口  ；侧置输出接口具备≥1路3.5mm audio out音频输出、≥1路触控USB输出；侧置输出接口具备≥1路HDMI out接口；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
七、 系统功能
20、整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节、教室物联入口；支持展示学校名称、设备班级、场地信息。
21、整机具备智能手势识别功能，
八、 嵌入式系统
23、内存≥2GB，存储空间≥8GB。
九、 触摸系统
24、采用红外触控方式，支持进行40点或以上触控。
25、整机触摸支持动态压力感应。
26、整机支持手笔分离。
十、  电脑模块
27、搭载CPU不低于6核12线程，配置8GB DDR4或以上内存，配置存储不低于256G
	1
	个

	2
	组合黑板
	
	1.约4.2m*1.35m推拉组合板，可内嵌触摸一体机安装。
2.书写板夹心材料采用：高密度挤塑板材，板材厚度≥25mm；单位面积抗压:≥0.8MPa；

3.板面需要经过特殊工艺处理，减少反射影像的光线扭曲，没有明显的光斑；硬度：莫式硬度≥5，4H铅笔书写无划痕。
	1
	套

	二、基础装备
	
	
	
	

	（一）授课区
	
	
	
	

	1
	移动讲台
	
	1.钢木结构
1.1 台面：采用≥12mm厚抗倍特板，四周圆角处理，光滑无毛刺。
1.2 钢木结构：主框架采用≥40*40mm矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；
1.3 柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E0级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出，便捷、灵活性强。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；
1.4 正前方设置可移动置物架，放置教案和教具；
1.5 桌脚：采用静音医用万向轮。
	1
	张

	（二）听课区
	
	
	
	

	1
	竞赛实验桌
	1150*540*750（±20mm）
	1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm, 
2、基材：≥25MM厚，板材均为多层板，；
4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；
5、柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），整体结构设计合理；
	20
	张

	2
	学生椅
	
	1.靠背：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。。
2.功能：椅背背面设计有拱桥形把手功能部件、方便提拿，同时也是挂钩功能，可挂书包、衣服等。
3.坐垫：材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。。
4.脚架：材质及形状：眼睛形钢管及鱼眼形钢管。采用满焊焊接。管材：厚≥1.5mm钢管。表面涂装：钢管架焊接完成后，经高温粉体烤漆。
5.脚垫：采用PA塑料、软垫TPE。底部需有嵌入式防滑防刮伤软垫，长脚垫需锁付有水平调整螺丝（材质PP），确保椅座保持平衡不倾斜。
	20
	张

	三、文化渲染
	
	
	
	

	1
	窗帘
	
	成分100%聚酯或40%棉麻60%涤纶，阻燃等级(级)：B1级及以上；配套安装，不含窗帘盒。不含褶皱，透光率0%
	7
	米

	2
	其他配套设施
	
	72.76㎡
	1
	项

	四、专业仪器设备
	
	
	
	

	1
	教师操作终端
	
	配置不低于23寸，cpu不低于8核16线程，内存≥16G，硬盘≥256G+1T，≥2G独显。带键盘 含鼠标。
	1
	台


10、竞赛教室二

	序号
	名称
	规格/mm
	参数
	数量
	单位

	一、多媒体设备
	
	
	
	

	1
	86寸智能平板
	
	一、 整体设计
1、整机采用一体设计，采用≥86英寸超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率不低于3840×2160。
2、整机采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H，支持防眩光功能，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。
二、 护眼显示
3、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
4、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。
5、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式，可根据屏幕内容自动调节画质参数影。
6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；
三、 教学音频
7、整机内置2.2声道扬声器。
8、整机内置非独立外扩展的≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
四、 画面采集
9、整机内置非独立式≥3个智能拼接摄像头，支持清晰度TV lines ≥ 1600 lines。整机内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。
五、 无线互联
11、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，支持无线设备同时连接数量≥8个。
12、 整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
13、整机内置NFC读卡模块，可配合应用实现刷卡解锁，刷卡登录账号功能。
14、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。
15、整机内置独立千兆网络交换机模块，满足整机内PC模块、算力模块单元之间实现数据通信。
六、 物理按键及接口
16、整机具备至少6个前置按键。
17、整机设备支持通过前置面板物理按键一键启动AI课堂数据分析及反馈功能。
18、设备支持通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。
19、整机接口：侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口，≥1路3.5mm audio in 音频输入接口  ；侧置输出接口具备≥1路3.5mm audio out音频输出、≥1路触控USB输出；侧置输出接口具备≥1路HDMI out接口；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
七、 系统功能
20、整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节、教室物联入口；支持展示学校名称、设备班级、场地信息。
21、整机具备智能手势识别功能，
八、 嵌入式系统
23、内存≥2GB，存储空间≥8GB。
九、 触摸系统
24、采用红外触控方式，支持进行40点或以上触控。
25、整机触摸支持动态压力感应。
26、整机支持手笔分离。
十、  电脑模块
27、搭载CPU不低于6核12线程，配置8GB DDR4或以上内存，配置存储不低于256G
	1
	个

	2
	组合黑板
	
	1.约4.2m*1.35m推拉组合板，可内嵌触摸一体机安装。
2.书写板夹心材料采用：高密度挤塑板材，板材厚度≥25mm；单位面积抗压:≥0.8MPa；
3.板面需要经过特殊工艺处理，减少反射影像的光线扭曲，没有明显的光斑；硬度：莫式硬度≥5，4H铅笔书写无划痕。
	1
	套

	二、基础装备
	
	
	
	

	（一）授课区
	
	
	
	

	1
	移动讲台
	
	1.钢木结构
1.1 台面：采用≥12mm厚抗倍特板，四周圆角处理，光滑无毛刺。
1.2 钢木结构：主框架采用≥40*40mm矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；
1.3 柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E0级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出，便捷、灵活性强。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；
1.4 正前方设置可移动置物架，放置教案和教具；
1.5 桌脚：采用静音医用万向轮。
	1
	张

	（二）听课区
	
	
	
	

	1
	定制竞赛实验桌
	1150*540*750（±20mm）
	1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm, 
2、基材：≥25MM厚，板材均为多层板；
4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；
5、柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），整体结构设计合理；
	25
	张

	2
	学生椅
	
	1.靠背：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。
2.功能：椅背背面设计有拱桥形把手功能部件、方便提拿，同时也是挂钩功能，可挂书包、衣服等。
3.坐垫：材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。
4.脚架：材质及形状：眼睛形钢管及鱼眼形钢管。采用满焊焊接。管材：厚≥1.5mm钢管。表面涂装：钢管架焊接完成后，经高温粉体烤漆。
5.脚垫：采用PA塑料、软垫TPE。底部需有嵌入式防滑防刮伤软垫，长脚垫需锁付有水平调整螺丝（材质PP），确保椅座保持平衡不倾斜。
	25
	张

	三、文化渲染
	
	
	
	

	1
	窗帘
	
	成分100%聚酯或40%棉麻60%涤纶，阻燃等级(级)：B1级及以上；配套安装，不含窗帘盒。不含褶皱，透光率0%
	8
	米

	2
	其他配套设施
	
	74.18㎡
	1
	项

	四、专业仪器设备
	
	
	
	

	1
	教师操作终端
	
	配置不低于23寸，cpu不低于8核16线程，内存≥16G，硬盘≥256G+1T，≥2G独显。带键盘 含鼠标。
	1
	台


11、竞赛教室三

	序号
	名称
	规格/mm
	参数
	数量
	单位

	一、多媒体设备
	
	
	
	

	1
	86寸智能平板
	
	一、 整体设计
1、整机采用一体设计，采用≥86英寸超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率不低于3840×2160。
2、整机采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H，支持防眩光功能，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。
二、 护眼显示
3、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
4、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。
5、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式，可根据屏幕内容自动调节画质参数影。
6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；
三、 教学音频
7、整机内置2.2声道扬声器。
8、整机内置非独立外扩展的≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
四、 画面采集
9、整机内置非独立式≥3个智能拼接摄像头，支持清晰度TV lines ≥ 1600 lines。整机内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。
五、 无线互联
11、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，支持无线设备同时连接数量≥8个。
12、 整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
13、整机内置NFC读卡模块，可配合应用实现刷卡解锁，刷卡登录账号功能。
14、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。
15、整机内置独立千兆网络交换机模块，满足整机内PC模块、算力模块单元之间实现数据通信。
六、 物理按键及接口
16、整机具备至少6个前置按键。
17、整机设备支持通过前置面板物理按键一键启动AI课堂数据分析及反馈功能。
18、设备支持通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。
19、整机接口：侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口，≥1路3.5mm audio in 音频输入接口  ；侧置输出接口具备≥1路3.5mm audio out音频输出、≥1路触控USB输出；侧置输出接口具备≥1路HDMI out接口；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
七、 系统功能
20、整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节、教室物联入口；支持展示学校名称、设备班级、场地信息。
21、整机具备智能手势识别功能，
八、 嵌入式系统
23、内存≥2GB，存储空间≥8GB。
九、 触摸系统
24、采用红外触控方式，支持进行40点或以上触控。
25、整机触摸支持动态压力感应。
26、整机支持手笔分离。
十、  电脑模块
27、搭载CPU不低于6核12线程，配置8GB DDR4或以上内存，配置存储不低于256G
	1
	个

	二、基础装备
	
	
	
	

	（一）授课区
	
	
	
	

	1
	移动讲台
	
	1.钢木结构
1.1 台面：采用≥12mm厚抗倍特板，四周圆角处理，光滑无毛刺。
1.2 钢木结构：主框架采用≥40*40mm矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；
1.3 柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E0级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出，便捷、灵活性强。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；
1.4 正前方设置可移动置物架，放置教案和教具；
1.5 桌脚：采用静音医用万向轮。
	1
	张

	（二）听课区
	
	
	
	

	1
	定制竞赛实验桌
	1150*540*750（±20mm）
	1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm, 
2、基材：≥25MM厚，板材均为多层板；
4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好；
5、柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），整体结构设计合理；
	6
	张

	2
	学生椅
	
	1.靠背：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。
2.功能：椅背背面设计有拱桥形把手功能部件、方便提拿，同时也是挂钩功能，可挂书包、衣服等。
3.坐垫：材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。
4.脚架：材质及形状：眼睛形钢管及鱼眼形钢管。采用满焊焊接。管材：厚≥1.5mm钢管。表面涂装：钢管架焊接完成后，经高温粉体烤漆。
5.脚垫：采用PA塑料、软垫TPE。底部需有嵌入式防滑防刮伤软垫，长脚垫需锁付有水平调整螺丝（材质PP），确保椅座保持平衡不倾斜。
	6
	张

	（三）存储区
	
	
	
	

	1
	造型书柜
	1000*500*2000（±20mm）
	1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm。
2、基材：多层板，顶板≥25mm厚，侧板背板、门板≥16mm厚。

3、PVC封边条

4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好。

5、配套五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。
	6
	个

	三、文化渲染
	
	
	
	

	1
	pvc地胶
	
	≥2mm厚pvc地胶
	35
	平方

	3
	环境及文化建设
	详见施工图
	33㎡
	1
	项

	四、专业仪器设备
	
	
	
	

	1
	教师操作终端
	
	配置不低于23寸，cpu不低于8核16线程，内存≥16G，硬盘≥256G+1T，≥2G独显。带键盘 含鼠标。
	1
	台


12、竞赛培训室

	序号
	名称
	规格/mm
	参数
	数量
	单位

	一、多媒体设备
	
	
	
	

	1
	86寸智能平板
	
	一、 整体设计
1、整机采用一体设计，采用≥86英寸超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率不低于3840×2160。
2、整机采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H，支持防眩光功能，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。
二、 护眼显示
3、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
4、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。
5、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式，可根据屏幕内容自动调节画质参数影。
6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；
三、 教学音频
7、整机内置2.2声道扬声器。
8、整机内置非独立外扩展的≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
四、 画面采集
9、整机内置非独立式≥3个智能拼接摄像头，支持清晰度TV lines ≥ 1600 lines。整机内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。
五、 无线互联
11、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，支持无线设备同时连接数量≥8个。
12、 整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
13、整机内置NFC读卡模块，可配合应用实现刷卡解锁，刷卡登录账号功能。
14、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。
15、整机内置独立千兆网络交换机模块，满足整机内PC模块、算力模块单元之间实现数据通信。
六、 物理按键及接口
16、整机具备至少6个前置按键。
17、整机设备支持通过前置面板物理按键一键启动AI课堂数据分析及反馈功能。
18、设备支持通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。
19、整机接口：侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口，≥1路3.5mm audio in 音频输入接口  ；侧置输出接口具备≥1路3.5mm audio out音频输出、≥1路触控USB输出；侧置输出接口具备≥1路HDMI out接口；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
七、 系统功能
20、整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节、教室物联入口；支持展示学校名称、设备班级、场地信息。
21、整机具备智能手势识别功能，
八、 嵌入式系统
23、内存≥2GB，存储空间≥8GB。
九、 触摸系统
24、采用红外触控方式，支持进行40点或以上触控。
25、整机触摸支持动态压力感应。
26、整机支持手笔分离。
十、  电脑模块
27、搭载CPU不低于6核12线程，配置8GB DDR4或以上内存，配置存储不低于256G
	2
	个

	2
	书写黑板
	
	1.约3m黑板。
2.书写板夹心材料采用：高密度挤塑板材，板材厚度≥25mm；单位面积抗压:≥0.8MPa；
3.板面需要经过特殊工艺处理，减少反射影像的光线扭曲，没有明显的光斑；硬度：莫式硬度≥5，4H铅笔书写无划痕。
	1
	套

	二、基础装备
	
	
	
	

	（一）授课区
	
	
	
	

	1
	教师讲台
	1300*700*800（±20mm）
	1.台面：采用E0级≥25mm厚多层板，同色PVC封边，四周倒圆处理。
2.框架：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
3.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
4.柜门：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。
5.拉手：不锈钢C型拉手或一字型拉手；
6.铰链：采用定位铰链或≥2mm不锈钢合页。
7.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
	1
	张

	（二）听课区
	
	
	
	

	1
	竞赛学生桌
	
	1、桌面尺寸：≥600*400mm
2、66CM-76CM高低可调节
3、铁柱宽度约5cm加粗
4、升降片约31*32.5cm
5、抽屉高度约14cm
	55
	张

	2
	多功能学生椅
	
	1.椅面：
尺寸：W430*D456*H443mm（±5mm）  
材质：采用PP+GF一级新料整体注塑成型。 
功能：椅背中心内凹，椅背上部设有异形孔，起到把手作用。
2.椅架：
椅架尺寸壁厚1.8mm（±0.1mm）椭圆管；
材质：采用直缝电焊钢管和钢板满焊焊接，焊缝均匀，无脱焊、虚焊、漏焊；钢架表面经磷化处理，静电粉末喷涂，附着力强，不脱漆，防锈、耐腐蚀。
3.底盖、压条：
材质：全新注塑一体成型。
网兜：外圈采用φ5mm（±1mm）圆钢，里面采用φ3mm （±1mm）圆钢，网状型碰焊而成。
4.脚垫：
材质：采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成型。 
功能：脚垫一体包覆钢架。
	55
	张

	（三）资料存储区
	
	
	
	

	1
	资料存储台
	4000*600*800（±20mm）
	贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm。
2、基材：≥16mm厚，多层板。

3、PVC封边条：

4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好。

5、钢脚：静电粉沫喷涂烤漆工艺，经酸洗打磨处理，永不脱皮掉皮，烤漆工艺，光滑亮泽好，壁厚度≥1.2mm，承重达到要求，光滑亮泽好，塑胶脚塞采用隐藏式可调节配件。

6、配有接线槽，方便安装插座等，配套插座。
	1
	张

	2
	吊柜
	4000*300*600（±20mm）
	1、全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。
2、柜体采用镀锌钢板裸板厚度≥1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，采用自动化喷涂流水线喷涂喷，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。采用双开门型式，为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门）。配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手
	1
	个

	三、文化渲染
	
	
	
	

	1
	窗帘
	
	成分100%聚酯或40%棉麻60%涤纶，阻燃等级(级)：B1级及以上；配套安装，不含窗帘盒。不含褶皱，透光率0%
	9
	米

	2
	其他配套设施
	
	112.24㎡
	1
	项

	四、专业仪器设备
	
	
	
	

	1
	教师操作终端
	
	配置不低于23寸，cpu不低于8核16线程，内存≥16G，硬盘≥256G+1T，≥2G独显。带键盘 含鼠标。
	1
	台


13、竞赛研讨室一

	序号
	名称
	规格/mm
	参数
	数量
	单位

	一、基础装备
	
	
	
	

	（一）研讨区
	
	
	
	

	1
	竞赛研讨桌
	6200*1500*750（±20mm）
	1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm。
2、台面基材：≥25MM厚多层板
3.框架：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
4..调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
5、配有接线槽，方便安装插座等，配一套插座。
	1
	张

	2
	会议椅
	
	1.靠背：全新PP，一体注塑成型，环保防火，带腰靠
2.海绵：高密度回弹海棉
3.底壳：PP塑料
4.扶手：固定扶手,灰色PU面 
5.底盘：逍遥原位锁定底盘
6.气杆：100#下沉6公分气杆
	22
	张

	（二）存储区
	
	
	
	

	1
	弧形展示柜
	1800*500*2700（±20mm）
	1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度≥0.8mm。
2、基材：板材均为多层板，顶板≥25mm厚，侧板背板、门板≥16mm厚。

3、PVC封边条

4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好。

5、配套五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。
	3
	个

	2
	资料查询台
	3800*650*750（±20mm）
	1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm。
2、台面基材：≥25MM厚多层板
3.框架：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
4..调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
5、配有接线槽，方便安装插座等，配一套插座。
	1
	张

	3
	吊柜
	3800*300*600（±20mm）
	1、全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。
2、柜体采用镀锌钢板裸板厚度≥1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，采用自动化喷涂流水线喷涂喷，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。采用双开门型式，为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门）。配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手
	1
	张

	二、文化渲染
	
	
	
	

	1
	窗帘
	
	成分100%聚酯或40%棉麻60%涤纶，阻燃等级(级)：B1级及以上；配套安装，不含窗帘盒。不含褶皱，透光率0%
	9
	米

	2
	pvc地胶
	
	≥2mm厚pvc地胶
	66
	平方

	3
	环境及文化建设
	详见施工图
	62.38㎡
	1
	项


14、竞赛研讨室二

	序号
	名称
	规格/mm
	参数
	数量
	单位

	一、基础装备
	
	
	
	

	（一）研讨区
	
	
	
	

	1
	竞赛研讨桌
	4000*1500*750（±20mm）
	1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm。
2、台面基材：≥25MM厚多层板。
3.框架：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
4..调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
5、配有接线槽，方便安装插座等，配一套插座。
	1
	张

	2
	会议椅
	
	1、靠背：全新PP，一体注塑成型，环保防火，带腰靠
2、海绵：高密度回弹海棉
3、底壳：PP塑料
4、扶手：固定扶手,灰色PU面 
5、底盘：逍遥原位锁定底盘
6、气杆：100#下沉6公分气杆                                      
	22
	张

	（二）存储区
	
	
	
	

	1
	弧形展示柜
	1800*500*2700（±20mm）
	1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度≥0.8mm。
2、基材：多层板，顶板≥25mm厚，侧板背板、门板≥16mm厚。

3、PVC封边条

4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好。

5、配套五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。
	4
	个

	2
	资料查询台
	3900*650*750（±20mm）
	1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm。
2、台面基材：≥25MM厚多层板
3.框架：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
4..调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
5、配有接线槽，方便安装插座等，配一套插座。
	1
	张

	3
	吊柜
	3900*300*600（±20mm）
	1、全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。
2、柜体采用镀锌钢板裸板厚度≥1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，采用自动化喷涂流水线喷涂喷，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。采用双开门型式，为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门）。配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手
	1
	张

	二、文化渲染
	
	
	
	

	1
	窗帘
	
	成分100%聚酯或40%棉麻60%涤纶，阻燃等级(级)：B1级及以上；配套安装，不含窗帘盒。不含褶皱，透光率0%
	9
	米

	2
	pvc地胶
	
	≥2mm厚pvc地胶
	66
	平方

	3
	环境及文化建设
	详见施工图
	62.38㎡
	1
	项


15、教师工作室

	序号
	名称
	规格/mm
	参数
	数量
	单位

	一、基础装备
	
	
	
	

	（一）工作区
	
	
	
	

	1
	教师工作桌
	1600*600*750（±20mm）
	桌面采用标准E0级板，厚度≥25mm，面贴防火板，ABS直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；配有接线槽，方便安装插座等。配套全钢活动柜一组。
	3
	张

	2
	教师工作椅
	
	1.背：全新PP加纤注塑成型一体胶壳
2.扶手：全新PP加纤注塑成型连体外型，扶手面可以拆装
3.座：采用≥12mm厚的胶合木皮板配合PP底壳
4.棉：采用45以上密度的海绵
5.底盘：≥2.5mm厚铁板
6.气杆：黑色（60/50）气压杆
7.五星脚：采用≥325mm半径的全新料PP脚。配备≥55mm直径的哑光全黑色尼龙轮子 
8.椅轮：≥∮60mm尼龙轮
	3
	把

	（二）存储区
	
	
	
	

	1
	文件柜
	1000*500*2000（±20mm）
	全钢结构。
1.框架、主体、侧板、背板：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。
2.铰链：采用定位铰链或2mm不锈钢合页。
3.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝不锈钢材质。
	3
	个

	二、文化渲染
	
	
	
	

	1
	pvc地胶
	
	≥2mm厚pvc地胶
	21
	平方

	2
	环境及文化建设
	详见施工图
	20㎡
	1
	项


