# 如皋市政府采购竞争性磋商文件

# 项目名称：数字X线摄影机

项目编号：JSZC-320682-JSDZ-C2024-0004

采购人名称：如皋市人民医院

采购代理机构名称：大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司

2024年01月18日

目录

第一章 竞争性磋商公告	4

一、项目基本情况	4

二、响应人的资格要求	4

三、获取竞争性磋商文件	6

四、竞争性磋商响应文件提交截止时间和地点	6

五、公告期限	6

六、其他补充事宜	6

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系	6

第二章 磋商须知	8

1. 参加磋商费用	8

2. 磋商文件的约束力	8

3. 响应文件编制	8

4. 响应文件提交、撤回和修改	9

5. 磋商	9

6. 成交和合同	10

7. 政府采购政策功能落实	11

8. 无效响应和磋商活动终止	16

9. 询问、质疑和投诉	17

10. 政府采购合同信用融资扶持政策	21

11. 采购代理服务费	22

12. 其他事项	22

第三章 采购需求	23

一、项目简介	23

二、采购内容	23

三、技术要求	23

四、质量标准	26

五、交货期限和地点	27

六、验收方案	27

七、质量保证期限	27

八、售后服务	27

九、付款方式	28

十、报价要求	28

十一、其他要求	28

第四章 合同文本	29

第五章 评审标准和方法	32

第六章 竞争性磋商响应文件组成	37

一、资格证明文件	38

二、商务技术文件	45

三、报价文件	52

# 第一章 竞争性磋商公告

一、项目基本情况

1.项目名称：数字X线摄影机

2.项目编号：JSZC-320682-JSDZ-C2024-0004

3.预算金额：人民币310.00万元

4.最高限价：人民币310.00万元

5.采购需求：如皋市人民医院因业务需要，需采购数字X线摄影机（DR）2套。具体详见第三章项目需求。

6.合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内完成供货及安装调试，具体以采购人通知为准。

7.本项目是否接受进口产品：否。

8.本项目是否接受联合体：否。

9.本项目是否专门面向中小企业采购：否。

10.项目类型：货物。

11.项目所属行业：工业。

二、响应人的资格要求

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效响应处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）响应产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：

（1）若响应供应商为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产企业许可证》且生产范围包含该产品；若为所投产品代理商或授权供应商，请根据所投医疗器械的类别，提供相应的《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械经营备案凭证且经营范围包含该产品，须提供相关证明材料复印件加盖响应供应商公章。

（2）响应供应商须提供产品的《医疗器械注册证》，须提供相关证明材料复印件加盖响应供应商公章。

5. 供应商的法定代表人参加竞争性磋商活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性磋商活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

三、获取竞争性磋商文件

1. 时间：本公告发布之日起5个工作日内。

2. 地点：江苏省政府采购网。

3. 方式：潜在供应商须登录江苏省政府采购网，自行下载磋商文件。

四、竞争性磋商响应文件提交截止时间和地点

截止时间：2024年01月30日14点30分（北京时间）。

地点：如皋市公共资源交易中心（惠政路1799号，如皋市公安局南大门对面，惠政路路南朝北，可导航至如皋市公安局南门）A201室。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目采用当面磋商形式，可能会根据磋商情况对磋商文件作出实质性变动，供应商根据磋商小组要求提交响应文件或者最后报价。

2. 磋商保证金及履约保证金：免收

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名    称：如皋市人民医院

地    址：如皋市如城街道宁海路

项目经办人姓名：邵建兵

项目经办人联系方式：13862731661

2. 采购代理机构信息

名    称：大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司

地　　址：如皋市如城街道健康路1号紫竹园312幢（兴业银行）五层

项目经办人姓名：张彩霞

项目经办人联系方式：0513-88555586、13773772877

附件:

1.南通市政府采购线上合同信用融资政策告知函

2.磋商文件

3.采购人信用承诺

# 第二章 磋商须知

1. 参加磋商费用

参加竞争性磋商活动的供应商，应自行承担所有与准备和参加竞争性磋商活动有关的费用，无论磋商过程中做法和结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2. 磋商文件的约束力

2.1供应商一旦参加本项目磋商活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。本磋商文件由磋商公告、磋商须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、响应文件组成等部分组成。

2.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

2.3 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以发布更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3. 响应文件编制

3.1 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

3.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术文件、报价文件等部分，具体按照“第6章 响应文件组成”要求编写。

3.4磋商文件应当可靠装订和密封，每份磋商文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，提供磋商文件正本一份、副本二份。

3.5响应文件的密封和标记

3.5.1所有包装封皮和信封上均应注明竞争性磋商公告或竞争性磋商邀请书中指明的项目名称、计划编号、供应商名称。

3.5.2 在封口处加盖供应商公章，或由法定代表人（或其委托代理人）签字。公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

4. 响应文件提交、撤回和修改

4.1 供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

4.2 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.3 响应文件的有效期：从提交响应文件截止日起90天。

5. 磋商

5.1 采购人或者代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织竞争性磋商活动。供应商法定代表人或者委托代理人（应当与响应文件中代理人保持一致）应携带有效证件准时参加，参加磋商的代表需签名以证明其出席。

5.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成。评审专家不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

5.3 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。磋商小组在审查分为资格审查、符合性审查和综合评审。响应供应商未通过资格审查、符合性审查的，告知其具体原因。

5.4 磋商小组审查时，可以以书面形式，要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.8 接到澄清要求的供应商，应在磋商小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.9 供磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

5.10 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求或者工程量的，以及需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，采用当面磋商形式。

5.10.1 磋商小组所有成员集中与实质性响应磋商文件要求的供应商分别进行磋商。

5.10.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

5.10.3 需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.10.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

5.11 在通过资格审查、符合性审查的供应商中，有多家供应商提供相同品牌的产品或者核心产品的，按一家响应供应商计算，评审后得分最高的供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得成交人推荐资格，报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不得作为成交候选人。

6. 成交和合同

6.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、或者经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

6.3 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

6.4 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

6.5 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.6采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予5%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

8. 无效响应和磋商活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。

8.1.1 响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的。

8.1.2 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

8.1.3 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商活动事宜。

8.1.4不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

8.1.5 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异。

8.1.6 不同供应商的响应文件相互混装。

8.1.7 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的。

8.1.8 最后报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.9 未通过符合性审查的。

8.1.10 不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.11 供应商被“信用中国”、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

8.1.12 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.13 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商的响应产品不在强制采购范围内的。

8.1.14 法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效响应情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

8.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

8.2.3 除了市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目之外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.2.3 对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目或者政府购买服务项目，提交最后报价的供应商不足2家。

8.2.5 因重大变故，采购任务取消的。

9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见磋商文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加磋商活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座814室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

11. 采购代理服务费

11.1 磋商文件制作费用300元，供应商投标时收取。

11.2 采购代理服务费收取标准：采购代理服务费以成交金额为基数，采用差额定率累进法（100万元以下部分，费率为1.5%；100万元（含）～500万元部分，费率为1.1%；500万元（含）～1000万元部分,费率为0.8%；1000万元（含）～5000万元部分,费率为0.5%；）分段计算后汇总，不足叁仟按叁仟元计取，由成交供应商承担。本项目预算中包含此费用，响应供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.3 采购代理机构账户信息：

1.收款单位名称：大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司；

2.账户号码：408890100100068270；

3.开户行：兴业银行如皋支行。

12. 其他事项

（一）产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

（二）产品品牌与型号：

供应商响应文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容，可附产品介绍图文资料。供应商响应文件未明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容的，视为无效响应文件。

# 第三章 采购需求

供应商在制作响应文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目简介

因医院放射科发展需要，拟采购数字X线摄影机（DR）2套，用于病人救治工作。

二、采购内容

如皋市人民医院需采购2套数字X线摄影机（DR），含球管支架、胸片架及防护装置、可升降摄影平床、X线发生器、X线管球、束光器、无线式平板探测器、数字影像处理、工作流程控制、长骨拼接功能等。

三、技术要求

以下参数为产品的基本技术要求，不允许负偏离，响应供应商应当按照要求提供相应证明材料。未按照要求提供证明材料或者存在负偏离的，按照无效响应处理。

（一）X线发生器

1. 频率：≥50kHz；

2. 最大功率：≥65kW；

3. 控制模式：高频逆变；

4. APR功能：可记忆解剖程序，根据Ris登记自动匹配部位，根据器官、年龄自动选择曝光条件方式。

（二）X线球管

1. 热容量：≥300kHU；

2. 转速：≥8000转/分钟；

3. 焦点：0.6/1.2mm。

（三）平板探测器（无线或有线）

1. 平板探测器：两块；

2. 探测器类型：非晶硅+Csl；

3. 探测器面积：17"×17"；

4. 最大空间分辨率：≥3.6线对/毫米；

5. 像素大小：≤148μm；

6. 采集像素A/D转换位数：≥14bit。

（四）数字影像处理

1. 网络连接、DICOM：符合DICOM 3.0。

（五）长骨拼接功能

1. 原厂立位拼接功能：软硬件均需具备。

（六）其他

1. 无线远程遥控器：具备；

2. UPS：3000VA；

3.胸片架摄影时球管具备自动跟踪胸片架位置的功能。

四、质量标准

1.供应商须明确所投货物的生产厂家、品牌、型号、规格、外形和尺寸等。

2.供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交供应商承担。

3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7.供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

8.供应商所供货物最终验收后，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

9.所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

10.在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本采购文件规定低于国家标准，均按国家标准规定实施；如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。

五、交货期限和地点

# 交货期限：自合同签订之日起60日历天内完成供货及安装调试，具体时间以采购人通知为准。

# 地点：采购人指定地点。

六、验收方案

以采购单位现场验收为准。

- 验收标准：成交人应保证货物必须为生产厂家整机原包装，进场时应有装箱单、安装及使用说明、产品合格证书、保修单、相关附件、备件等应齐全，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交人承担。

- 全部安装到位后，在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，采购人应在 5 个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

七、质量保证期限

# 自交货并验收合格之日起计五年（整机）。

八、售后服务

1.设备维护措施：自验收合格之日起，进入保修期，免费保修五年；保修期后，终身维护，保证零配件的供应十年，维修只收取配件费(按市场报价的80%优惠提供)，不收人工费；维修承诺必须有生产单位签注；提供软件终身免费升级。

2.故障响应时间：供应商售后服务部需提供每周7天，每天24小时的热线电话服务，由专门的技术人员受理用户电话咨询和故障申告，保证用户在使用设备的过程中，及时得到技术上的支持和服务。

3.维修与备品备件服务：提供国内免费客户服务热线号码和国内维修站电话和地址。供应商保证8小时内维修服务响应，必要时能提供备用机。

4.技术服务信息：要求提供售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话。

## 九、付款方式

1.签订合同后60个工作日内支付预付款，预付款为合同金额的30%；

2.安装验收合格后使用6个月后，若仪器性能良好支付实际成交价的60%；

3.自验收合格之日起满1年，若仪器性能良好结清尾款10%。

每次支付前，成交人均应出具相应金额的正式发票。

十、报价要求

响应供应商报价应包含货物的成本、包装、运输、保险、安装与调试、验收、技术支持与人员培训、售后服务、检验、税金等一切与之相关费用，响应供应商须自行踏勘现场并进行合理测算，采购人不再支付报价以外的任何费用。

十一、其他要求

1.技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是详尽的要求，响应供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。成交供应商应对响应内容所涉及的专利承担一切后果，由此引起的纠纷与采购单位无关。

2.所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。报价含交付使用前一切费用（包括各种配件，辅材及系统集成实施）。不接受选择性报价。

# 第四章 合同文本

货物

如皋市政府采购合同

甲方 :如皋市人民医院

乙方 :

（甲方）（数字X线摄影机）委托（大洲设计咨询集团有限公司如皋分公司）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为成交单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 货物及其数量如下表：

| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | （大写） |  |  | ￥ |  |

- 质保期：

- 交货时间：

- 交货地点：

- 付款：1.签订合同后60个工作日内支付预付款，预付款为合同金额的30%；

2.安装验收合格后使用6个月后，若仪器性能良好支付实际成交价的60%；

3.自验收合格之日起满1年，若仪器性能良好结清尾款10%。

每次支付前，成交人均应出具相应金额的正式发票。

- 合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。

- 合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 组成本合同的文件包括：

1、本合同专用条款；

2、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年月日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 户名： 开户银行： 账号： 年月日 |
| --- | --- |

合同专用条款

## 第一条 供货及知识产权

乙方应按磋商文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

## 第二条 合同总价款

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

## 第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务

1.所提供产品应包含不少于年的整机（含全部部件）免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。

2.在质量保证期内厂商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。

3.应针对本项目指定专人作为售后联系人，7*8小时负责协调产品销售以及售后问题。

4.应在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内。故障修复时间应在48小时内提供上门服务并修复。此款“修复”，是指从发现设备或系统发生故障并通知有关成交供应商后，经过相应的技术服务使设备或系统继续正常提供系统服务，才视为“修复”。

5.在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务。

6.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

7. 提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

8. 在质量保证期内，供应商应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

9.软件免费维护和升级服务的内容，供应商可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

10.损坏的信息存储介质不得收回，应免费由用户保留。

## 第四条 质量保证期外的技术支持与服务

按乙方磋商响应文件执行。

## 第五条 交货和验收

1、乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。 乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、甲方应当在到货后五日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

## 第六条 货款支付

本合同项下所有款项均在乙方货物交付验收合格后，并提交所需单据后　　　个工作日内按合同约定的付款方支付货款。

## 第七条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_3_%向甲方承担违约责任。

## 第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

## 第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

## 第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向南通市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

## 第十五条 合同生效及其他

# 1、本合同自签订之日起生效。

第五章 评审标准和方法

1. 评审方法为综合评分法，即磋商响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

磋商小组将对通过资格及符合性检查的各合格磋商人根据磋商响应文件和磋商货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分(不含清单内产品加分)。磋商人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

2. 评审因素：价格、技术、商务、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

3. 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

最后报价得分=(评审基准价／最后报价)×价格分分值

磋商过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后报价。

## 4. 评分标准

# 评分标准表

| 序号 | 评审因素 | 评审分值 | 评审要求或标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务技术部分70分 |  |  |  |
| 1 | 性能参数 | 49分 | 根据制造商公开发布的印刷资料、加盖原件持有单位公章的技术白皮书、技术规格书、产品使用说明书、产品检验报告、注册证、注册证附件产品技术要求或功能截图等证明材料对产品下列技术性能参数进行评审。 （1）束光器控制方式：自动和手动，得1分； （2）束光器视野选择：自动和手动，得1分； （3）可升降摄影平床床面达到535mm～850mm的得1分； （4）X线发生器频率≥100kHz可得4分，≥200kHz可得5分，＜100KHz不得分； （5）X线发生器最大功率≥65kW的得1分； （6）X线发生器mA范围为10-1000mA的得1分； （7）X线管球热容量≥300kHU可得3分，≥400kHU可得4分，＜300KHU不得分； （8）X线管球转速≥9000转/分钟的得2分，转速≥8000转/分钟的得1分； （9）X线管球焦点为0.6/1.2mm的得2分； （10）球管侧参数显示（角度）：液晶显示屏方式，得1分； （11）具备屏幕重力方向自适应调整方向（显示病人信息），得1分； （12）无线式平板探测器面积达17"×17"的得5分，有线式平板探测器面积达17"×17"的得2分； （13）平板探测器最大空间分辨率≥3.6线对/毫米的得2分； （14）平板探测器采集矩阵≥2,800×2800可得1分，≥3,000×3000可得2分，＜2,800×2800不得分； （15）平板探测器采集像素A/D转换位数≥16bit的得2分； （16）平板探测器充电方式：接触式，无需拆卸电池，得1分； （17）数字影像处理主机及工作站满足或超过CPU：内存容量32G，硬盘容量≥1T,得2分； （18）数字影像处理网络连接、DICOM符合DICOM 3.0，打印管理（SCU）及储存（SCU），DICOM Query/Retrieve DICOM worklist/MPPS，刻录、导入的得2分； （19）工作站具有根据APR解剖部位自动调整显示参数进行图像优化处理功能，得1分； （20）工作站具有根据摄影视野大小自动剪裁图像，以最佳尺寸在屏幕上显示功能，得1分； （21）立卧位拼接功能，非手动拼接的得2分； （22）具备可遥控限束器光野控制功能的得1分； （23）具备遥控胸片架电动升降功能的得2分； （24）具备球管侧近台操控功能的得1分； （25）具备球管根据摄影床自适应调整高度功能的得2分； （26）具有立位胸腹部摄影自动跟踪防护屏，得2分； （27）具备原厂语音对讲及语音提示、录播功能，得1分。 |
| 2 | 质保期 | 4分 | 在满足采购文件质保期要求前提下；每延长一年质保得2分，最多得4分。须在提供的质保方案或承诺函中有相关内容体现，不提供不得分。 |
| 3 | 维保服务方案 | 5分 | (1)根据零配件和维修备品备件的价格及供应保障，提供维保期满后维保收费及维保方案，得1分； (2)在市场价基础上提供高于80%优惠收取维保费的得1分，须提供承诺函，不提供不得分; (3)提供原厂维保服务的得3分,须提供承诺函，不提供不得分。 |
| 4 | 类似业绩情况 | 12分 | 提供所投（同品牌及规格型号）产品在2020年1月1日至参加磋商截止日之间的销售业绩，时间以合同签订日期为准，每提供1份业绩得3分，最高得12分。 须提供完整的合同及结算发票复印件加盖供应商公章，不提供或提供不全不得分。 |
| 二、价格部分30分 |  |  |  |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值 |

注意：

1.磋商响应供应商对“评分标准表”中的所有打分项逐一响应，提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.评委依据磋商文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

# 第六章 竞争性磋商响应文件组成

## 如皋市政府采购竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

地址：

联系电话：

年月日

一、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应文件提交截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

- 项目实施所必须的许可资质证明材料

1.若响应供应商为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产企业许可证》且生产范围包含该产品；若为所投产品代理商或授权供应商，请根据所投医疗器械的类别，提供相应的《医疗器械经营企业许可证》或医疗器械经营备案凭证且经营范围包含该产品，须提供相关证明材料复印件加盖响应供应商公章。

2.响应供应商须提供产品的《医疗器械注册证》，须提供相关证明材料复印件加盖响应供应商公章。

（七）法定代表人身份证明及身份证复印件

（八）法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：______      ______（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号:____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件

（九）磋商响应函

竞争性磋商响应函

致如皋市人民医院

根据贵方的数字X线摄影机（项目编号：JSZC-320682-JSDZ-C2024-0004）竞争性磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竞争性磋商活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方成交，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目。

7.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本次竞争性磋商活动有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（十）其他资格证明材料

供应商的法定代表人参加竞争性磋商活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性磋商活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效磋商响应文件。

## 二、商务技术文件

（一）评分索引表

评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 供应商提供的材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能参数 | 1 | 束光器控制方式：自动和手动，得1分 |  |  |
| 2 |  | 1 | 束光器视野选择：自动和手动，得1分 |  |  |
| 3 |  | 1 | 可升降摄影平床床面达到535mm～850mm的得1分 |  |  |
| 4 |  | 5 | X线发生器频率≥100kHz可得4分，≥200kHz可得5分，＜100KHz不得分 |  |  |
| 5 |  | 1 | X线发生器最大功率≥65kW的得1分 |  |  |
| 6 |  | 1 | X线发生器mA范围为10-1000mA的得1分 |  |  |
| 7 |  | 4 | X线管球热容量≥300kHU可得3分，≥400kHU可得4分，＜300KHU不得分 |  |  |
| 8 |  | 2 | X线管球转速≥9000转/分钟的得2分，转速≥8000转/分钟的得1分 |  |  |
| 9 |  | 2 | X线管球焦点为0.6/1.2mm的得2分 |  |  |
| 10 |  | 1 | 球管侧参数显示（角度）：液晶显示屏方式，得1分 |  |  |
| 11 |  | 1 | 具备屏幕重力方向自适应调整方向（显示病人信息），得1分 |  |  |
| 12 |  | 5 | 无线式平板探测器面积达17"×17"的得5分，有线式平板探测器面积达17"×17"的得2分 |  |  |
| 13 |  | 2 | 平板探测器最大空间分辨率≥3.6线对/毫米的得2分 |  |  |
| 14 |  | 2 | 平板探测器采集矩阵≥2,800×2800可得1分，≥3,000×3000可得2分，＜2,800×2800不得分 |  |  |
| 15 |  | 2 | 平板探测器采集像素A/D转换位数≥16bit的得2分 |  |  |
| 16 |  | 1 | 平板探测器充电方式：接触式，无需拆卸电池，得1分 |  |  |
| 17 |  | 2 | 数字影像处理主机及工作站满足或超过CPU：内存容量32G，硬盘容量≥1T,得2分 |  |  |
| 18 |  | 2 | 数字影像处理网络连接、DICOM符合DICOM 3.0，打印管理（SCU）及储存（SCU），DICOM Query/Retrieve DICOM worklist/MPPS，刻录、导入的得2分 |  |  |
| 19 |  | 1 | 工作站具有根据APR解剖部位自动调整显示参数进行图像优化处理功能，得1分 |  |  |
| 20 |  | 1 | 工作站具有根据摄影视野大小自动剪裁图像，以最佳尺寸在屏幕上显示功能，得1分 |  |  |
| 21 |  | 2 | 立卧位拼接功能，非手动拼接的得2分 |  |  |
| 22 |  | 1 | 具备可遥控限束器光野控制功能的得1分 |  |  |
| 23 |  | 2 | 具备遥控胸片架电动升降功能的得2分 |  |  |
| 24 |  | 1 | 具备球管侧近台操控功能的得1分 |  |  |
| 25 |  | 2 | 具备球管根据摄影床自适应调整高度功能的得2分 |  |  |
| 26 |  | 2 | 具有立位胸腹部摄影自动跟踪防护屏，得2分 |  |  |
| 27 |  | 1 | 具备原厂语音对讲及语音提示、录播功能，得1分 |  |  |
| 28 | 质保期 | 4 | 在满足采购文件质保期要求前提下；每延长一年质保得2分，最多得4分。须在提供的质保方案或承诺函中有相关内容体现，不提供不得分 |  |  |
| 29 | 维保服务方案 | 1 | 根据零配件和维修备品备件的价格及供应保障，提供维保期满后维保收费及维保方案，得1分 |  |  |
| 30 |  | 1 | 在市场价基础上提供高于80%优惠收取维保费的得1分，须提供承诺函，不提供不得分 |  |  |
| 31 |  | 3 | 提供原厂维保服务的得3分,须提供承诺函，不提供不得分 |  |  |
| 32 | 类似业绩情况 | 12 | 提供所投（同品牌及规格型号）产品在2020年1月1日至参加磋商截止日之间的销售业绩，时间以合同签订日期为准，每提供1份业绩得3分，最高得12分。 须提供完整的合同及结算发票复印件加盖供应商公章，不提供或提供不全不得分 |  |  |

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

- 符合技术要求的相关证明材料

- 技术参数为产品的基本技术要求，不允许负偏离，响应供应商应当按照要求提供相应证明材料。未按照要求提供证明材料或者存在负偏离的，按照无效响应处理。

- （三）技术部分正负偏离表

技术部分正负偏离表

供应商名称（加盖公章）：

| 序号 | 技术指标名称 |  | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 所投品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X线发生器 | 频率 | ≥50kHz |  |  |  |
|  |  | 最大功率 | ≥65kW |  |  |  |
|  |  | 控制模式 | 高频逆变 |  |  |  |
|  |  | APR功能： | 可记忆解剖程序，根据Ris登记自动匹配部位，根据器官、年龄自动选择曝光条件方式 |  |  |  |
| 2 | X线管球 | 热容量 | ≥300kHU |  |  |  |
|  |  | 转速 | ≥8000转/分钟 |  |  |  |
|  |  | 焦点 | 0.6/1.2mm |  |  |  |
| 3 | 平板探测器（无线或有线） | 平板探测器 | 两块 |  |  |  |
|  |  | 探测器类型 | 非晶硅+Csl |  |  |  |
|  |  | 探测器面积 | 17"×17" |  |  |  |
|  |  | 最大空间分辨率 | ≥3.6线对/毫米 |  |  |  |
|  |  | 像素大小 | ≤148μm |  |  |  |
|  |  | 采集像素A/D转换位数 | ≥14bit |  |  |  |
| 4 | 数字影像处理 | 网络连接、DICOM | 符合DICOM 3.0 |  |  |  |
| 5 | 长骨拼接功能 | 原厂立位拼接功能 | 软硬件均需具备 |  |  |  |
| 6 | 其他 | 无线远程遥控器 | 具备 |  |  |  |
|  |  | UPS | 3000VA |  |  |  |
|  |  | 胸片架摄影时球管具备功能 | 具备自动跟踪胸片架位置的功能 |  |  |  |

注：供应商应当明确响应产品的品牌、型号和具体技术指标数值，否则作为无效响应处理。

（四）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务条款 | 竞争性磋商文件要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证期限 | 自交货并验收合格之日起计五年（整机）。 |  |  |  |
| 2 | 设备维护措施 | 自验收合格之日起，进入保修期，免费保修五年；保修期后，终身维护，保证零配件的供应十年，维修只收取配件费(按市场报价的80%优惠提供)，不收人工费；维修承诺必须有生产单位签注；提供软件终身免费升级。 |  |  |  |
| 3 | 故障响应时间 | 供应商售后服务部需提供每周7天，每天24小时的热线电话服务，由专门的技术人员受理用户电话咨询和故障申告，保证用户在使用设备的过程中，及时得到技术上的支持和服务 |  |  |  |
| 4 | 维修与备品备件服务 | 提供国内免费客户服务热线号码和国内维修站电话和地址。供应商保证8小时内维修服务响应，必要时能提供备用机。 |  |  |  |
| 5 | 技术服务信息 | 要求提供售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话。 |  |  |  |
| 6 | 交货时间 | 自合同签订之日起60日历天内完成供货及安装调试，具体时间以采购人通知为准。 |  |  |  |
| 7 | 交货地点 | 采购人指定地点 |  |  |  |
| 8 | 付款方式 | 1.签订合同后60个工作日内支付预付款，预付款为合同金额的30%； 2.安装验收合格后使用6个月后，若仪器性能良好支付实际成交价的60%； 3.自验收合格之日起满1年，若仪器性能良好结清尾款10%。 每次支付前，成交供应商均应出具相应金额的正式发票。 |  |  |  |
| 9 | 报价要求 | 响应供应商报价应包含货物的成本、包装、运输、保险、安装与调试、验收、技术支持与人员培训、售后服务、检验、税金等一切与之相关费用，响应供应商须自行踏勘现场并进行合理测算，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |  |  |  |

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

（五）竞争性磋商文件规定提交的其他材料

按照评分标准要求详细列出。

注意：以上商务技术响应文件所有涉及证明文件复印件必须加盖公章。

## 三、报价文件

（一）竞争性磋商响应报价表

竞争性磋商响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |
| 项目编号： |  |  | 分包号： |
| 竞争性磋商响应报价 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 落实政府采购政策评审价格 | 小微企业、残疾人福利单位或者监狱和戒毒企业制造的产品或者承接的服务，报价折扣10%后的评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

（二）竞争性磋商响应报价明细表

竞争性磋商响应报价明细表

项目名称：

项目编号：                                      分包号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌和型号 | 制造商名称 | 数量 | 单价 （元） | 单项 合计价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  | 小写： 大写： |  |

注：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各磋商供应商按投报的分包分别列表。

（三）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加如皋市人民医院 的数字X线摄影机 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

数字X线摄影机，属于工业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的项目编号为    的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：成交供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告，接受社会监督。