# （最低价评审方式）

询 价 文 件

项目名称：急需小型设备采购

采购单位：重庆市双桥经济技术开发区生态环境局

二〇二四年四月

一、采购内容

| 项目名称 | 采购预算（元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 急需小型设备采购 | 85000 | 财政资金 | 无 |

二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：如投标供应商为产品的销售代理商，智能降水采样器和智能CODcr回流消解仪须提供须提供生产厂家认可的经销资格(提供证明文件盖鲜章)。

三、采购需求清单

| 序号 | 产品信息 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能降水采样器 | 1 | 台 |
| 2 | 智能CODcr回流消解仪 | 1 | 台 |
| 3 | # 紫外烟气分析仪升级 | 1 | 次 |

- 四、技术需求

- （一）智能降水采样器

- 1.用途：本仪器主要用于大气降水的常规监测，拥有智能的干湿沉降采集、储存、测量功能。

- 2.执行标准：

- GB 13580.1～GB 13580.13  大气降水采样和分析方法-系列标准

- HJ/T 165-2004  酸沉降监测技术规范

- HJ/T 174-2005  降雨自动采样器技术要求及检测方法

- 3.功能特点：

- ★3.1雨量计与采样器一体化设计。

- 3.2整机外壳耐腐蚀处理。

- 3.3接雨漏斗选用惰性材料制作。

- ★3.4设计场次、时间、雨量、综合四种采样模式。

- 3.5进样漏斗、样品储存桶均采用惰性材料，保证样品本底无污染。

- 3.6感雨器专利设计，准确判断采样状态，防止误判采样。

- 3.7具备干沉降采样功能，接雨漏斗恒温加热，具备融雪功能。

- ★3.8可实现实时查询并通过微型打印机打印采样数据报表。

- ★3.9可伸缩箱体设计。

- 3.10大数据量存储，具备掉电保护功能。

- 3.11独特加热控制装置，具有低温加热功能。

- 3.12特殊设计的恒温箱储存样品，恒温条件(2～19)℃可调。

- 3.13测试仪具备USB接口，可外接U盘，对测试数据进行转存输出。

- ★3.14可选配无线传输功能。

- 4.技术参数：

- 4.1感雨器灵敏度：最低感应降雨强度0.05mm/h或0.5mm直径雨滴。

- 4.2接雨漏斗：上口内径Φ(300±2)mm；离支撑面≥1.2m。

- 4.3存储降雨记录:1000组数据。

- 4.4恒温箱储存温度:默认4℃，(2～19)℃ 间任意设定  准确度：不超过±1℃。

- 4.5雨量计采雨口内径:Φ(200±1)mm。

- 4.6雨量计分辨率：0.2mm。

- 4.7雨量计降雨量测量误差：降雨量≤10mm时, 不超过±0.4mm；降雨量＞10mm时, 不超过±4%。

- 4.8雨量计测量最大降雨强度：4mm/min。

5.投标人须提供制造商出具的售后服务承诺书（加盖制造商公章）。

- 6.仪器配置：主机1台、恒温箱1个、阀控制组件（2阀）、热敏打印机1个、其他必要附件1套。

（二）智能CODcr回流消解仪

1.仪器用途：用于检测地表水、工业废水、生活污水等水域中的化学需氧量（COD）。

2.消解通道数不少于12个。

★3.将12个加热位分为不小于三个独立控温区，每个加热区加热温度和加热时间可独立控制，样品量少时无需全部开启加热，同时避免加热区太大导致各样品位加热不均匀（提供操作界面证明是不少于三个独立控温区）。

4.加热方式：采用微晶玻璃加热面板或者远红外陶瓷碗加热。

★5.控制方式：微电脑控制，≥7寸触控屏操作和显示。

6.消解容器：使用国标规定的250ml锥形瓶做消解容器，完全符合国标。

7.冷凝方式：采用风冷和水冷双重模式，超大风量交流风扇确保提供高效的冷凝回流效果。

8.额定功率：2400W。

9.稳定范围：0-300℃。

10.时间范围：0-200min内任意设置。

11.冷凝方式：水冷风冷双重模式。

12.大小尺寸：620*400*550。

13.投标人须提供制造商出具的售后服务承诺书（加盖制造商公章）。

14.设备配置清单：仪器主机1台、250ml锥形瓶12个、毛刺冷凝管12个、沸石1包、说明书及其他备品备件1套。

（三）紫外烟气分析仪升级

采购人需对现有的3023Y紫外烟气分析仪进行传感器升级，升级后达到最新国家标准。为保证升级后仪器达到国家标准，需提供原生产厂家售后服务承诺书并加盖生产厂家公章。

五、商务要求

（一）交货时间

合同签订后7个工作日（含）内交货并完成安装调试验收。

（二）交货地点

交货地点：采购人指定地点       。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，出具验收记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、验收合格条件如下：

3.1设备规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，设备配置清单内的物品齐全，要求不需要另外购置其他配件或耗材即可正常使用，其性能指标达到本招标文件及国家相关规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证、等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、供应商提供的货物未达到询价采购规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5、必要时采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6、采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

（四）质量保证及售后服务

1.产品质量保证期

1.1自验收之日起，设备提供不低于1年的免费质保期。

1.2采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

2.售后服务内容

供应商或厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

2.1质保期内服务要求

2.1.1电话咨询

成交供应商或制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在2小时内采取相应响应措施；无法在12小时内解决的，应在48小时内派出专业人员到现场维修，并解决问题。

2.1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和厂家的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商或厂家应对采购人进行升级服务。

3.质保期外服务要求

3.1.1质量保证期过后，成交供应商或厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

3.1.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商或厂家应以优惠价格提供售后服务。

4.备品备件

中标人或厂家应在国内设有备件仓库提供备品备件，提供终身维修，提供最及时的维修和零部件供应，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件，供货方的零部件应保证以出厂优惠价格提供。

（五）报价要求

本次报价为人民币报价，包含完成本项目服务所需要的所有费用，包括货物费、税费、验收及培训费、交通费、通信费等完成本项目相关所有费用。因投标供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（六）付款方式

成交供应商按期供货验收合格后，成交供应商向采购人开具发票，采购人凭成交供应商开具的发票，自验收合格之日起二十个工作日内一次性付清全款。

- （七）知识产权

- 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

（八）培训

成交供应商须提供对设备的现场培训，其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、演示仪器功能、操作使用和日常保养维修等，培训效果以需方相关监测人员能独立完成系统的操作及日常保养维护。

六、现场踏勘

投标人应在开标前对本项目的现场及周围环境自行踏勘。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已踏勘现场，对本项目的风险和义务已经了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境因素，踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

七、修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额汇总计算结果为准；

3、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

询价小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

八、联系方式

采购人：重庆市双桥经济技术开发区生态环境局

联系人：张老师

电  话：18166480612 18324115432

地  址：重庆市双桥经济技术开发区企业服务中心东裙楼5F

九、其它有关规定

1、凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2、供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，并对投标文件中条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本项目招标文件的要求，未按要求提供的为无效供应商。

3、响应文件内容

①盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

②若为法定代表人参与投标的，请提供盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

③盖鲜章的基本资格条件承诺函。

④其他应提供的资料。

4、提交文件的要求

①供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。

②供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

③供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

5、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

6、无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

十、评选方法

1、投标人响应文件中有一条条款不满足询价文件要求的，取消投标人成为入围供应商资格。

2、采用最低价评审法，已入围评审的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。

供应商编制响应文件要求

一、报价

（一）报价函

报 价 函

（采购单位名称）：

我方收到                         （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写：          元整；人民币小写          元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年  月  日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 制造商名称 | 规格型号 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

供应商名称（公章）：

年  月  日

（三）技术条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 询价技术要求 | 响应技术应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：  1.本表即为对本项目“技术要求”中所列技术条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离和偏离说明；

3.该表可扩展；

（四）商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 询价商务要求 | 响应商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：1.本表即为对本项目“商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离和偏离说明；

3.该表可扩展；

二、法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话          ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致                     （采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权                       （被授权人姓名及身份证代码）电话           ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          法定代表人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

三、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年   月   日

四、特定资格条件证书或证明文件

---------------------------------------------------------------------

（结束）