附件

技术指标及配置需求表

| 项目名称 | 核酸提取仪 |
| --- | --- |
| 技术指标 | 该技术服务指标、内容及要求用于网上商城询价时供应商参考投标使用，内容较多时可用附件形式填报 1. 采购要求：国产化设备。 2. 适用范围：采用磁棒吸附转移磁珠的方式，利用96深孔反应板、单样本试剂条和八联磁棒套，搭配不同种类的磁珠法核酸提取试剂，从血液、细胞、组织、污水，土壤，自然水体等多种样本中自动分离提取纯化核酸。 3. 使用环境 3.1 环境温度：10-40℃。 3.2 环境湿度：≤80%。 3.3 输入电源：AC 220V 50Hz。 3.4 运输储存环境温度：10-40℃。 3.5 运输储存环境湿度：≤80%。 3.6 大气压力范围：86.0-106.0 Kpa。 4. 技术指标 4.1 样本通量：1-96。 4.2 液体处理体积：20-1000µl。 4.3 磁珠回收效率：≥98%。 4.4 裂解/洗脱温度控制范围：室温+5-120℃。 4.5 *加热模块：裂解/洗脱加热槽位是1/5列，间隔设计振动。 4.6 振动混合模式：多档可调振动速度；溶液体积自适应振动幅度，振动幅度根据溶液体积自动调整。 4.7 磁珠吸附模式：循环吸附模式。 4.8 *仪器带有样本前处理装置，可实现0-6000rpm转速，对液体样本进行分层和富集。 4.9 污染控制：磁棒套检测报警装置，可定位磁棒套缺失位置，减少磁棒污损概率；内置紫外灭菌模块、防气溶胶风扇，封闭反应仓，配套使用预封装试剂和一次性耗材，最大程度减少实验人员与化学试剂的接触，保证操作安全。 4.10 *一体机独立两腔室，匹配高通量提取需求，也可同时分别独立控制运行不同程序，满足多样应用需求。 4.11 仪器操控：10.1寸触摸屏，一体式操控。 4.12 接口方式：USB、RJ45接口。 4.13 运动控制：驱动装置：步进电机；传动装置：滚珠丝杠，各运动部件均配置极限位置保护功能。 4.14 程序管理：内置多组优化实验程序，智能程序设置向导，可自由灵活新建、编辑、删除实验程序，可储存程序>1000。 4.15 *仪器支持设置分级权限账户，可选配扫码系统，记录试剂及样本信息，仪器操作、运行记录可追溯。 4.16 *通过德国TUV ISO9001：2015和ISO13485质量管理体系认证。 4.17 *原厂配套试剂可提供单个样本预封装试剂，满足各种样本数量上机提取需求。 5. 配置 全自动核酸提取纯化仪1台。 |
| 服务明细 | 该技术服务指标、内容及要求用于网上商城询价时供应商参考投标使用，内容较多时可用附件形式填报 1. 售后服务与培训 1.1 制造商将负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训。 1.2 安装调试经用户验收合格当天起，整机质量保证期1年，质量保证期内全维修免费。 1.3 保修期后，厂家提供终身维修，并保证提供不短于6年的零配件供应。 1.4 维修响应时间一般情况≤24小时，72小时内赶赴现场维修。 1.5 仪器安装结束后，工程师进行现场培训，确保需方的操作人员能够独立的、正确的使用该设备。培训内容主要为仪器原理、维护、日常操作及各种软件的应用。 2. 验收与交货地点 用户指定地点。 3. 交货期 合同签约后15天内。 4. 订货数量：1台 |