
一、资格条件
符合政府采购法第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

本项目所需特殊行业资质或要求：

①供应商为代理商的，若产品涉及第三类医疗器械，则提供有效的医疗器械经营许可证；若涉及第二类医疗器械，则须提供有效的第二类医疗器械经营备案凭证；若涉及第一类医疗器械，无需提供相关备案等证件。            

②供应商为制造商的，若产品涉及第三类医疗器械， 则提供有效的医疗器械生产许可证；若产品涉及第二类医疗器械，则提供有效的医疗器械生产许可证；若涉及第一类医疗器械，则提供有效的第一类医疗器械生产备案凭证。        
二、评分办法：采用综合评分法进行评审。

三、质量、验收标准、规范

质量标准：所投产品须符合国家、行业等相关标准，所有货物必须是最近一年生产且全新、未使用过的经国家检验合格的产品，符合相关国家标准要求。所提供货物必须是正规生产厂家的产品，否则供应商承担全部责任。对于招标文件即使没有列出的，而对保证货物正常使用必不可少的其他辅助配备产品，供应商必须列入投标文件并报价，否则在实施过程中只能由供应商给予免费提供。若中标供应商提供的货物不能与采购人现有设备相匹配或是满足不了采购人需求开展不了工作的，取消其中标资格，顺位下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

验收标准：采购人组织相关人员按国家有关规范标准、招标文件、投标文件、采购具体内容等进行验收，以双方最后确认的验收报告为依据。（应达到相应国家合格验收标准与采购方有关要求）。如有短缺、规格质量不符、资料不全等， 由中标人在规定的时间内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。满足所有要求、无异常现象，即最终认为合格。若在验收时对质量出现争议时请相关部门进行鉴定，费用由中标人承担。

验收时相应部门有权对本采购内容设备产品进行检测测试，如不符合招标要求，定位为虚假应标，中标商须承担一切损失并追究其法律责任。

采购内容：

	名称
	参数
	数量
	单位
	用途说明
	单项设备拦标价
	备注

	激光能量平台
	详见以下主要技术参数
	1
	套
	用于泌尿系结石和良性前列腺增生的治疗
	180万元
	


主要功能及技术参数：
1   激光用于泌尿外科，适用于泌尿系结石的治疗
2   激光用于泌尿外科，适用于良性前列腺增生的治疗
3    激光可以连续输出和脉冲输出两种输出方式
*4   进行前列腺汽化切割时，可使用连续模式进行高功率输出，最大输出功率≥80W
  进行碎石时，可采用脉冲输出模式，进行高效粉末化碎石
*6   脉冲模式下碎石时，最大输出功率≥50W
7  操作系统：在碎石的操作界面下，激光可同屏设置脉冲模式和连续模式分别进行碎石、
止血，通过左右脚踏分别控制输出
8  可通过脚踏开关和屏幕按键控制激光的待机或出光状态
9  左右脚踏可分别控制预设的两组不同参数的输出，方便手术中进行快速切换
10  具有光纤自动识别功能，能自动识别光纤的参数信息
11  激光主机说明书中标明适用的光纤芯径最小≤150µm，同时包括其他多种规格光纤，
使用200µm光纤最大输出功率可实现≥60W（须提供设备说明书）
*12  设备结构组成中不限定适配使用的光纤（或导光系统）具体型号，光纤应为开放式使用
13  激光设备的光纤连接口位于设备正面，以方便手术中插拔光纤
14  激光器使用统计：具有统计激光器出厂以来总出光时间功能
  激光状态监控：具有实时监测激光器温度功能。（须提供说明书或设备屏幕照片佐证）
  每次使用统计：具有统计每次使用时总能量输出和每次总出光时间记录功能
  具有自定义参数设置，并保存治疗参数的功能
  有≥3档脉冲宽度可供选择
  设备主机开机为钥匙启动
  具有故障报警及自动停止输出功能，当功率异常、超温时，将自动停止输出，并显示
故障信息 
  其他技术参数
  激光器类型：光纤激光器
  输出方式：两种，脉冲激光输出和连续激光输出
  激光模式：多模
*21.4连续输出最大功率：≥80W
21.5  连续输出功率设置步进：≥1W
21.6  连续输出最小功率：≤2W
21.7 脉冲输出峰值功率：≥500W
21.8脉冲输出最小功率：≤2W
21.9 最大脉冲能量：≥6J

21.10最小脉冲能量：≤0.03J
21.11最大脉冲频率：≥2000Hz

21.12最大脉冲宽度：≥30ms
21.13脉冲宽度调节档位：3档可调（短脉宽、中脉宽、长脉宽）
21.14激光终端输出功率不稳定度：优于±10%

21.15激光终端输出功率复现性：优于±10%

21.16瞄准光：亮度可调节
21.17瞄准光波长：500nm-600nm

21.18瞄准光功率：≤5mW

21.19冷却方式：风冷
21.20操作屏幕：全触摸操作，尺寸≥10寸
21.21 光纤连接器类型：SMA-905
21.22设备使用期限：≥7年
21.23激光主机非台式便携设备，自带移动轮
21.24 电源条件：满足220V，无需改造
21.25防进液等级：主机IPX0，脚踏开关IPX8
21.26激光防护分类：4类
21.27激光防电击类型分类：I类
21.28激光防电击程度分类：BF型
22    设备配置

22.1  激光主机1
套

22.2  脚踏开关1
个

22.3  钥匙开关2
把

22.4  联锁装置1
个

22.5  电源线1根

22.6  熔断器4个

22.7  防爆屏1盒

22.8  说明书1本

22.9  快速操作说明1
本

22.10 保修卡
1个

22.11 合格证
1
个

22.12 光纤不同规格
4
根

22.13 光纤剥离器
1
套

22.14 光纤切割刀
1
把

22.15 光纤端面检测仪
1
个

	名称
	参数
	数量
	单位
	用途说明
	单项设备拦标价
	备注

	血液透析制水系统
	详见以下主要技术参数
	2
	套
	用于血透室制作纯水用于血透患者透析
	每套40万元，共计80万元
	


主要技术参数：

1    采用≥10英寸全彩触摸屏、界面采用中文菜单操作
*2   产品标准、参数：符合国家最新颁布的血液透析行业标准YY/T 0793.1-2022《血液透析和相关治疗用液体的制备和质量管理 第1部分：血液透析和相关治疗用水处理设备》

*3   安全性能标准：应符合GB 9706. 1-2020《医用电气系统第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》的要求

*4   电磁兼容：应符合YY 9706. 102-2021 《医用电气系统第1-2 部分:基本安全和基本性能的通用要求并列标准:电磁兼容要求和试验》的要求

5    产水水质：符合YY0572-2015标准要求，其中细菌总数≤5 CFU/mL，内毒素＜0.03EU/mL，提供检验报告证明

*6   产水量：二级纯水产水量≥4000L/h(25℃）
7    具有智能产水平衡系统、智能废水回收系统

*8   具备智能自控系统，专业的血液透析制水系统解决方案

*9   提供多种组合的制水模式，具有多种可选配置

10   在各级膜之间采用直供方式，供水采用全循环恒压直供方式活水透析

11   反渗透膜装置：采用不锈钢无缝膜壳

12  主机管件：采用卫生级304/316L不锈钢，材质符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)；病房输送管道：UPVC管道，材质符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)

13   整机具有全自动操作系统、自动启动、自动保护、自动清洗、自动消毒及自动冲洗功能

14   具备参数设置程序：星期一至星期日定时开关机时间设定、消毒循环时间设定、消毒浸泡时间设定、冲洗时间设定、待机间隔冲洗时间设定、时间校准设置等
15   延时关机功能：透析结束关机时间设置可使水机和血透机消毒完成后同步自动关机

16   夜间或节休息日待机模式下的间隔时间自动冲洗功能，能有效避免细菌滋生污染

17   完全的自动消毒程序：触摸屏界面操用简单，消毒过程中无需人为操作任何阀门的切换，设备自动控制消毒阀门开关

18   实时在线监测消毒运行工作状态，验证消毒运行是否完整进行。消毒过程遇停水停电，在来电重启后，机器会自动延续消毒程序，保证消毒持续的完整性，预防消毒液残留造成治疗危害

*19   热消毒主机：热消毒系统主机与水机主机一体，结构紧凑加热温度可调：热消毒系统加热温度可根据使用设定≥2个设定范围温度监测；热消毒系统温度在线监测，加热装置能实现间隙性工作加热补水；在热消毒过程中根据加热系统的水位变化具有自动补水功能

20    配置清单：

20.1  预处理增压系统


安装机架1
台


  原水增压泵1
台




  恒压罐≥20G
1
个



  压力控制器2
个


  隔膜压力表0-2.5Mpa 1
只

20.2  多介质过滤


玻璃钢罐
≥φ900×1850
1个




  过滤控制阀1个
全自动电子控制阀


  中心管1
支




  布水器1
套




  石英砂2-4目
200
kg



  石英砂4-6目
300
kg




  锰砂
1-2mm
300
Kg



20.3  活性炭吸附


玻璃钢罐
≥φ900×1850，
1个




  过滤控制阀1
个
全自动电子控制阀


  中心管1
支




  布水器2
套




  活性炭≥350
kg
椰壳活性炭


  石英砂2-4目
100
Kg


20.4  软化器


玻璃钢罐
≥φ900×1850， 1个




  过滤控制阀1个
全自动电子控制阀


  中心管1支




  布水器1套




  软化树脂
001×7s
780
kg




  盐箱
≥500L
1个




  吸盐阀
φ12
1个


20.5  精密过滤系统


精密过滤器
5×20"
1个




  滤芯
5μm×20"  5支
PP棉滤芯


  隔膜压力表
0-2.5Mpa
1只
充油抗震

20.6  软化水缓冲器


平衡器
≥φ330×1200  
1只SUS304不锈钢


  空气呼吸器
5"
1只
卫生级不锈钢


  压力变送器本色
1只



20.7  电气系统


控制系统机架
≥L630×750
1
台
SUS304不锈钢


  控制箱

1个
碳钢喷塑


  电导率仪
4只 
电子式控制仪


  PLC编程控制器1只



  采样模块2
只




  液晶触摸屏1只
真彩色液晶屏


  变频器2台
产电



  接触器3只




  热继电保护器3
只




20.8  反渗透系统


主机机架
≥L1000×750
3
台

SUS304不锈钢


  反渗透膜壳10
支
304不锈钢，无缝


  反渗透膜10
支
原装进口


  一级增压泵1
台




  二级增压泵1
台



  管道流量计1
只




  管道流量计2
只




  隔膜调节阀3
只
卫生级


  二通球阀
2
只
卫生级


  三通球阀1
只
卫生级


  三通球阀1
只
卫生级


  快装止回阀3
只
卫生级


  三通电动阀3
只




  二通电动阀1
只




  电磁阀2
只
304不锈钢


  压力控制器1
只



  压力控制器2
只



  隔膜压力表
0-2.5Mpa
5
只




  组装管件  1批
卫生级不锈钢

20.9  输送调压系统


恒压调节阀1
套




  直通调节阀1
只




  UPVC输送管件
1
批




  迷你球阀
G1/4″-10mm
1
批




  快装四通接头

1
批




  U型三通接头

1
批



  连接管件
Φ12
1
批



	名称
	参数
	数量
	单位
	用途说明
	单项设备拦标价
	备注

	麻醉机
	详见以下主要技术参数
	5
	套
	适用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理
	每套29万元，共计145万元
	


主要技术参数：
1   一体化内置式彩色触摸幕≥15寸，可快捷切换3≥种配置视图；分辨率≥1280 x 768 

2   标配单罐位，标配一个同品牌七氟醚挥发罐，可选配同品牌七氟醚挥发罐

3   标配氧气、空气两气源，快速充氧范围 25-75 l/min

4   电子流量计，每种新鲜气体分别有独立的数值显示，主屏幕上有虚拟流量计显示，总流

量管可显示所有新鲜气体的总流量

5   标配通气模式：手动/自主、VCV、PCV、待机和暂停模式 

6   一体化回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内组件少，拆装无需工具，机器内部流

量传感器≤2 个,减少后期维护成本

7   气源故障时麻醉保障，在中央气源和钢瓶供气中断的情况下可抽取室内空气，呼吸机继

续进行机械通气，或者内置电动模块，无高压气源情况下，呼吸机也可正常工作

8   呼吸系统总容量≤3.6 升（包括可重复使用钠石灰罐容量1.5升和呼吸机活塞最大容量

1.5升），可快速调节新鲜气体流量以及输入麻药浓度

*9  高精度热丝式或超声式流量传感器，标配≥10套高精度流量传感器，全自动标定；安

装时无方向性

10  手动和机械通气无需专用手动切换装置，APL阀调节范围：开放，5-70 cmH2O 
11  配置回路加热功能（非冷凝方式），有效防止冷凝水及长时间手术患者气道舒适化管理，

有独立开关，可根据需求打开或关闭加热功能

12  为保障潮气量精准，采用新鲜气体隔离技术或顺应性补偿技术，非动态潮气量补偿技术

*13 非风箱式呼吸机，避免产生不必要的PEEP

14  容控模式下潮气量设置范围：10ml-1500ml

*15 压力支持ΔPsupp设置范围：关，3-80cmH2O

16  吸呼比设置范围：45:1-1:45

*17 呼气末正压PEEP设置范围：关，2-35cmH2O

18  最大吸气流速为≥160L/min

*19 配第二个显示屏：显示气源，主电源和电池，气道压力和时间等信息

20  配一体化非插件式气体监测模块，监测参数：O2、N2O、CO2及≥5种麻醉气体（自动识

别）吸入和呼出浓度；可侦测混合麻醉气体；经年龄校正的MAC值计算和显示。氧浓度监测

采用顺磁氧技术，无耗品。采样气体回流到呼吸系统

21  自动MAC监测和报警功能，可自动激活MAC低报警，有效防止病人术中知晓；自动设置

功能可自动调节所有报警限值

22  标配主动式麻醉废气排放装置，可监测负压吸引的状态（过高，合适，过低），具有采

样气体排放接口便于使用第三方气体监测设备

23  日志中最多可保存 ≥18000个条目关机后再开机或出现电源故障后，日志中的条目仍

然保留不会被删除
24  电源：100-240伏特，50/60赫兹,标配≥2个RS232，≥1个USB，≥1个RJ45

注：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终的招标文件发售稿为准!

