议标项目技术规格和要求

| 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1.生物安全柜 | 1.属于 Ⅱ级 A2 型生物安全柜； 2.过滤器，过滤效率≥99.9995% @0.12μm； 3.噪声功率级：≤63dBA照度(LX) ： ≥700； 4.振动频率为10-250Hz的范围内，工作台面中心的振幅≤5μm； 5.灭菌预约功能，可设置自动灭菌工作； 6.使用期限≥5年 ★7.保修≥3年。 |
| 2.核酸提取仪 | 1.其中1台可以处理1-96个样本，另1台可以处理1-48个样本； 2.工作原理：磁珠法，磁棒磁套方式； 3.提取时间≤20分钟/批； 4.操作界面：≥7寸彩色触摸屏。 5.程序管理：具备导入、导出、新建、重命名、另存为、删除和编辑等功能。. 6.污染防控：内置消毒功能，空气过滤系统等。 7.使用期限≥5年 ★8.保修≥3年。 9.需同时提供配套耗材价格 |
| 3.全自动尿液分析仪 | 1. 一体机，一次采样，即可完成尿液样本的常规干化学分析以及有形成分的定量、定性分析，且标配渗透压检测模块； 2.干化学测试项目≥14项； 3.样本放置位：一次性可装载≥60样本位，可扩展至≥200个样本； 4.干化学方法检测采用≥5波长检测 5.报告打印：可连接外置打印机打印测试结果和图片； 6.使用期限≥5年 ； ★7.保修≥3年。 8.需同时提供配套耗材价格 |
| 4.全自动酶联免疫分析仪 | 1.全自动开放式一体机，自动完成真菌检测项目的加样、孵育、洗板、读数等试验过程； 2.试剂应用范围：所有真菌检测项目，包括但不限于：真菌（1, 3)-β-D葡聚糖检测（G试验）、曲霉半乳甘露聚糖检测（GM试验）、念珠菌甘露聚糖检测（Mn试验）、曲霉抗体 IgG检测、念珠菌抗体 IgG检测等； 3.工作模式：可连续进板、拼板； 4.台面区域设置：拥有样本区、试剂仓区、试剂瓶区、读数区、洗板区、孵育区等； 5.加样准确度：100ul偏差≤2%； 6.加样精密度：10ul CV≤5%;50ul CV≤2%;100ulCV≤1%； 7.使用期限≥5年； ★8.保修≥3年。 9.需同时提供配套耗材价格 |
| 5.麻醉机 | 1.‌通气模式‌：PSV、VCV、SIMV等； 2.最小潮气量20ml； 3.呼吸频率‌：通常为4-100次/分钟； 4.挥发罐‌：支持七氟烷等麻醉剂； 5.二氧化碳吸收罐配置≥2个； 6.报警设置‌：涵盖压力上下限、窒息、电源故障等，确保术中安全；‌‌ 7.使用期限≥5年； ★8.保修≥3年。 9.配置要求：七氟醚挥发罐，二氧化碳吸收器（2个），空气、氧气双气源，流量传感器（8个），内置备用锂电池，成人呼吸回路附件包，电子显示流量计，有创血压模块等。 |
| 6.麻醉监护仪 | 1.主机显示器一体化设计； 2.监测参数：包括心电（ECG）、呼吸率、无创血压（NIBP）、有创测压3道、血氧饱和度（SpO2）、呼末二氧化碳、体温和脉搏等； 3.支持3/5导联心电监测； 4.内置锂电池工作时间≥4小时； 5.使用期限≥5年； ★6.保修≥3年。 7.配置要求：基本模块，有创测压3道，气体模块，双有创模块，AG模块，成人、小儿袖带（各规格齐全包括腿套袖带，2套)，5导心电导联（5套）。 |
| 7.口腔激光治疗仪 | 1.用于口腔软组织的汽化、碳化、凝固和照射，达到口腔软组织切割的目的，根 管消毒，牙齿美白； 2、激光中心波长：980nm±10nm； 3、工作模式：连续（CW）、脉冲式； 4.光纤治疗头符合 YY/T 0758《治疗用激光光纤通用要求》； 5.制冷方式：风冷。 6.配备专业防护镜数量≥2个。 7.使用期限≥5年； ★8.保修≥3年。 |
| 8.超声骨刀 | 1.用于牙外科手术中对硬组织（骨物质）的切割和去除，以及对牙结石的去除； 2.多功能脚踏，可灵活控制功率和水量； 3.主机输出功率≥24W； 4.导出的输出声功率：200-490mW； 5.手柄配置≥3个； 6.可以配多种不同型号的工作尖； 7.使用期限≥5年； ★8.保修≥3年。 |
| 9.手术动力系统 | 1.双水路选择，可供应蒸馏水或纯净水，外水道手机可使用生理盐水； 2.操作系统（全中文显示）：微创拔牙、电动高速、电动低速等操作； 3.接口标准：符合 ISO3964 国际标准（YY1012）； 4.电机马达参数:空载最低转速≦100 r/min，最高转速≧40000 r/min； 5.多功能脚踏，可实现水量控制、程序切换、正反转切换； 6.界面控制：≥5 英寸液晶触控显示屏，精准调节转速、扭力、灯光、水量大小等； 7.使用期限≥5年； ★8.保修≥3年。 |
| 10.体外膈肌起搏器 | 1、脉冲频率：可调节：30Hz,35Hz,40Hz,45Hz,50 Hz等； 2、脉冲宽度：200us； 3、起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13次/分钟等，可选择； 4、治疗时间可选择，有倒计时功能； 5、充电电池为锂电池； 6、配备新生儿使用膈肌贴片； 7.使用期限≥5年 ； ★8.保修≥3年。 |
| 11.精密微泵 | 1.注射泵速率范围：0.01～999.9ml/h，0.01-99.99ml/h,以0.01ml/h递增;100.0-999.9ml/h,以0.1ml/h递增； 2.注射泵输注时间设定范围：00：01---99：00小时； 3.注射泵输注容量设定范围：0.10-9999ml；0.10-99.99ml,增幅0.01ml；100.0-999.0ml.增幅0.1ml；1000-9999ml.增幅1ml。 4.剂量不正确时的报警：如果设备故障导致错误剂量达到0.1 ml，泵会自动关闭； 5.压力释放最大丸剂量：≤0.2ml； 6.注射泵自动识别注射器：自动识别符合国标的2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml等标准注射器； 7.使用期限≥5年 ★8.保修≥3年。 |
| 12.舒敏治疗仪 | 1.设备用途：深层补水、紧致皮肤、促进组织修复、治疗敏感性皮肤； 2.显示屏：8寸液晶显示屏，工作时有指示，治疗结束时有声光提醒； 3.操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制，简单易操作； 4.工作模式：具有光照模块和电疗模块； 5.治疗时间：时间可调节； 6.安全性：过压、过载均自动保护，整机性能安全可靠； 7.使用期限≥5年 ； - ★8.保修≥3年。 |
| 13.生物安全柜 | 1.属于 Ⅱ级 B2 型生物安全柜，外尺寸1.1米到1.2米之间； 2.过滤器，过滤效率≥99.9995%@0.12μm； 3.噪声功率级：≤63dBA照度(LX) ： ≥700； 4.振动频率为10-250Hz的范围内，工作台面中心的振幅≤5μm； 5.灭菌预约功能，可设置自动灭菌工作； 6.使用期限≥5年 ； - ★7.保修≥3年。 |
| 14.超净工作台 | - 1、设备用途：用于中心实验室，外尺寸1.1米； - 2、提供原厂技术参数表及彩页作为评标依据； 3、型别：上进风系统，垂直层流型； 4、洁净等级：ISO5级（ISO Class5），100级（美联邦209E）Class100（Fed 209E）； 5、过滤效率99.99%（≥ 0.3μm颗粒）； 6、平均风速 ≥0.3m/s（可调）； 7、一体成型易清洁的304不锈钢工作台面，便于杀菌消毒处理； 8.使用期限≥5年 ； - ★9.保修≥3年。 |

备注：主要技术要求标★参数项为重要参数项，不满足作为无效响应