[bookmark: _Toc38367762]【大功率原位X射线衍射仪】
采购需求
[bookmark: _Toc219271393][bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
（一）采购标的需实现的功能或者目标
大功率原位X射线衍射仪在材料分析和测试领域中是非常重要且应用广泛的科研设备。
使用该仪器不仅能够精确地对金属、非金属多晶样品进行物相定性分析和定量分析，也能够对样品结晶度分析、晶体材料表征、结构特性分析、晶胞参数计算，晶粒大小等进行分析。
大功率光源善于分析含量低的样品、结晶性差的样品、微量的样品、金属氧化物、吸收系数大的样品。
还可通过电池原位附件、高温附件、气密附件、研究电池充放电过程中物相变化分析、高温原位分析、分析电池的使用寿命、劣化原因等，同时保证数据具有科学可靠性。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业   。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况
[bookmark: OLE_LINK1]（一）采购项目名称： 大功率原位X射线衍射仪。
（2） 采购数量及计量单位： 1 套。
（3） 最高限价：人民币 350万元。
（四）交付时间：合同签订后 6个月内。
（五）交付地点：中国西部科技创新港国家储能平台指定实验室 。
（六）付款进度安排：开立100%不可撤销信用证，货到凭开箱记录单解付90%货款，验收合格后付10%余款。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
大功率原位X射线衍射仪主要技术指标要求如下：
	名称
	技术指标

	（一）
采购指标参数 
	采购技术指标需求：
1.X射线发生器
*1.1最大输出功率：≥6kW
1.2最大管电压：≥40kV
1.3最大管电流：≥150mA
1.4 X射线防护当量：0.5mm铅当量
1.5具有双重保护装置，包括对X射线防护罩的保护及对X射线快门的保护
1.6该设备通过国家环保部门辐射豁免许可
2．靶材
2.1类型：旋转阳极靶
2.2材质：Cu
*2.3实际最大工作功率≥6kW
3．测角仪
3.1扫描方式: θ / θ水平测角仪
3.2角度重现性：≤+/- 0.0001 度
3.3最小可控步长： ≤0.0001 度
3.4测角仪半径： ≥300mm
3.5扫描范围2θ：不低于0°到160°
3.6定位方式：光学编码和马达多重定位
4．全自动可变狭缝系统，可变范围不低于：0.05-7mm（0.01mm/步）
5．器件识别和安装：
5.1所有器件具有ID自动识别标识，通过传感器自动识别
5.2附件采用“一触式”连接技术
6．二维像素探测器
*6.1像素大小：≤75μm×75μm
*6.2像素数量：不少于60000个
6.3探测方式：直读光子计数
6.4探测器有效面积：≥360mm2
*6.5能量分辨率： ≤340eV
6.6测试模式：0维、1维和2维模式全自动切换
6.7高强度和高角度分辨率模式简便切换
7．标准样品台
7.1 Z轴：移动范围不少于10mm
7.2微量样品架：不少于20片，常规样品架：不少于20片
7.3气密专用样品台：密封保持时间不低于24小时     
8.软件
8.1仪器通过智能引导软件控制，系统可自动判断测试时需要更换的组件和测量条件，并自动对光路、样品位置进行调节。
8.2配备专家数据库系统，并根据样品情况给出最合适的测试条件软件。
8.3可进行设备控制。数据采集，数据处理，分峰拟合，图形处理软件应能够进行自动物相鉴定及打印结果报告。
8.4软件包括定性分析、无标样定量分析、晶粒大小测量、晶胞参数测量、结晶化度计算等功能。
9.原位电池附件：可进行电池材料的原位充放电XRD数据采集，进行电池材料的相转变研究；2θ测量范围：应包含8°~160° 
10.高温加热系统附件：
10.1加热温度范围不低于：室温~1500℃，2θ测量范围：应包含0°~158°。
*10.2样品加热方式：环绕式加热，程序控制加热，控温精度：±1℃
11.计算机系统：操作系统不低于WIN10英文及中文，CPU不低于I7, 内存 ≥ 16G，硬盘 ≥ 1T, 网卡：2个, 显示器 ≥ 27寸, 打印机：激光   
12. 水冷系统：
12.1分体式循环水冷系统，稳定性能好，具有过热保护系统。
12.2工作要求：连续工作
12.3控温精度：优于±1℃
12.4供水流量：满足发生器工作要求
12.5水的温度：可调
13. 工作条件
13.1  电源380 V（±10％），50Hz
13.2  环境温度20±5℃
13.3  相对温度＜80％
13.4  连续工作时间:连续操作

	（二）
设备安装要求
	1.参考建筑物地板的安全载荷要求，合理规划设备重量承重载荷。
2.明确安装工况条件、提供安装辅助部件，确保设备及时有效安装运行。


五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1.质保期：3年，质保期内免费提供售后技术服务及零配件更换等。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
2.售后：参与投标者必须提供品牌制造商的代理/分销授权书，原品牌制造商必须提供售后服务保障承诺书。
3.服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，24小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。
[bookmark: _GoBack]4. 培训要求：设备安装完成后，由专业工程师组织现场培训，不限人数，直到用户熟练独立操作和日常维护为止，主要包括对设备结构、工作原理了解、正常操作、维护、故障判断及处理等相关内容，以保证操作人员能够正常上岗进行操作与维护，3年质保内不定期进行售后维护及技术指导。
 六、采购标的的履约验收方案
1.设备到货后，根据合同要求进行设备外观、数量、随机资料、技术文档等验收，确认设备的产地、型号规格和数量，双方签署货物开箱记录单。
2.在设备安装、调试完成正常运行稳定后，准备验收资料，申请进行现场验收，现场验收指标及方法如下： 
       
	现场的检验指标及方法

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	1
	设备精度测试：峰位置偏移，国际标准样品Nist Srm640 Si粉现场检测，全谱范围内峰位置偏移小于±0.01° 
	现场验收

	2
	最大输出功率：≥6kW，实际最大工作功率≥6kW
	现场验收

	3
	能量分辨率≤340eV有效去除含有Fe Co Ni Cr等样品荧光
	现场验收

	4
	高温原位附件测试：1500°以内高温样品加热过程中的物相变化。
样品加热方式：环绕式加热，程序控制加热，控温精度：±1℃
	现场验收

	5
	电池原位附件测试：充放电状态下电池样品物相变化
	现场验收

	验收时是否需要供应商提供样品
	是
	否□

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	是□
	否



4

