中医科康复医学科电子针疗仪参数

1.输出波形为非对称双向三角尖波，输出基波为正矩形波

2.脉冲频率:1-100Hz可调，允差范围±15%

3.脉冲宽度:0.175ms，允差范围±20%

4.输出电压峰峰值:20V，允差范围±20%(250欧姆负载)，仅适用于配合毫针电极使用。

5.输出脉冲路数:6路

6.治疗仪应无直流分量输出。

7.治疗仪在1000Ω和250Ω负载最大输出电流有效值不超过10mA(r.m.s)。

8.定时:1min~60min可调，定时误差为士10%

9.电源:一次性使用碱性干电池R14UM2X6，DC9V(+0.5V/-0.9V);特定电源Ⅱ类适配器:输入:220V~，50Hz，输出:DC9V 500mA。(推荐使用符合GB9706.1的电源适配器)。

10.脉冲波形:“连续波”、“断续波”、“疏密波”三种波形选择。

11.体积:234mmX160mmx76mm允差范围±20%

12.重量:740G允差范围±20%

13.在不同模式下，频率有差异，脉宽、强度无差异。

14.不同的阻抗，对输出电流幅值有影响，对频率、脉宽无影响，仪器无直流分量。

15.毫针电极夹配备大于等于6根（每台设备至少加配4根毫针电极夹） 毫针导联线电极夹 长度1.8m左右。

16. 正常工作条件： 环境温度范围：5-40度 ；相对湿度：小于等于70%；大气压范围：86.0kpa-101.0kpa