# 采购需求

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 崇仁县人民医院62排CT球管采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1项 |
| 交货期 |  | 签订合同后30天内交货并安装调试完成。 |
| 交货地点 |  | 采购人指定地点。 |
| 安装地点 |  | 采购人指定地点。 |
| 备注 |  |  |

## 二、采购要求

（一） 技术需求

62排CT球管：1根

1、阳极热容量:7.OMHU

2、管套热容量要求不小于:7.7MJ

3、焦点:≥两个

4、焦点尺寸:小焦点≤0.9mm*0.7mm;大焦点≥1.2mm*1.1mm

5、焦点功率要求最大:≥72KW

6、最大毫安输出:120KV时最大毫安输出不低于600mA，可持续5秒以上

7、出线窗 FOV (Field of View)尺寸:40mm

8、每圈的高速旋转:0.35秒每圈

9、靶盘直径:≥200mm

10、X射线管组件的等效总过滤:4.9mmAL

11、球管最大额定电压:≥140KV

12、阳极靶面角度:7度

13、靶面制成材料:表面铢钨合金

14、具有医疗器械注册证（提供注册证书复印件加盖供应商公章）。

备注：以上要求必须全部满足，否则视为无效响应。