| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| *1 | 基本要求 | 用于医用高频电刀的质量检测 |  |
| ·2 | 质量认证 | 具备ISO9001:2015质量体系认证 |  |
| 3 | 输出测量 |  |  |
| 3.1 | 输出功率 |  |  |
| ·3.1.1 | 最大输出功率 | ≥500W |  |
| ·3.1.2 | 准确度 | ≤10 W: ±5% 读数+ 1W，10-500W: ±5%读数 |  |
| 3.1.3 | 分辨率 | 100W-500W：1W显示，0W-99.9W：0.1W显示 |  |
| 3.2 | 负载电阻 |  |  |
| ·3.2.1 | 最大负载 | ≥5200Ω |  |
| 3.2.2 | 步进 | ≤2500Ω：增量 25Ω ≥2500Ω：增量100Ω |  |
| ·3.2.3 | 准确度 | ±2.5% |  |
| 3.3 | 电流 | 量程：0 mA 至 5500 mA 准确度：±（读数2.5 %+1 mA） |  |
| 3.4 | 电压 | 量程：0-10KV峰峰电压 准确度：±（读数10%+50 V） |  |
| 3.5 | 波峰因子 | 量程：1.4-16 分辨率：0.1 |  |
| 3.6 | 高频漏电流 | 量程：0 mA 至 5500 mA 准确度：±（读数2.5 %+1 mA） 固定阻抗：200Ω 额外固定阻抗：200Ω |  |
| 3.7 | 回路阻抗测试 |  |  |
| 3.7.1 | 最大测试电阻 | ≥460Ω |  |
| 3.7.2 | 步进 | 1Ω |  |
| ·3.7.3 | 准确度 | 0-10Ω ：±0.5Ω，≥11Ω：±5% |  |
| *3.8 | 血管闭合性测试 | 回路电流量程：0 mA 至 5500mA，准确度：±（读数2.5 %+1mA） |  |
| *4 | 配置需求 | 高频电刀质量检测仪一套（含主机，测试用线，便携箱等其它附件） |  |
| 5 | 售后条款 |  |  |
| *5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |
| *5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 |  |
| 5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报 |  |
| 5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |
| *5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格 |  |
| ·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 |  |
| ·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |
| ·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |
| ·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训 |  |
| 5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货 |  |
| 备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |