	序号
	技术和性能参数名称
	[bookmark: _GoBack]招标参数和性能要求
	备注

	*1
	基本要求
	用于医用高频电刀的质量检测
	

	·2
	质量认证
	具备ISO9001:2015质量体系认证
	

	3
	输出测量
	
	

	3.1
	输出功率
	
	

	·3.1.1
	最大输出功率
	≥500W
	

	·3.1.2
	准确度
	≤10 W: ±5% 读数+ 1W，10-500W: ±5%读数
	

	3.1.3
	分辨率
	100W-500W：1W显示，0W-99.9W：0.1W显示
	

	3.2
	负载电阻
	
	

	·3.2.1
	最大负载
	≥5200Ω
	

	3.2.2
	步进
	≤2500Ω：增量 25Ω
≥2500Ω：增量100Ω
	

	·3.2.3
	准确度
	±2.5%
	

	3.3
	电流
	量程：0 mA 至 5500 mA
准确度：±（读数2.5 %+1 mA）
	

	3.4
	电压
	量程：0-10KV峰峰电压
准确度：±（读数10%+50 V）
	

	3.5
	波峰因子
	量程：1.4-16
分辨率：0.1
	

	3.6
	高频漏电流
	量程：0 mA 至 5500 mA
准确度：±（读数2.5 %+1 mA）
固定阻抗：200Ω
额外固定阻抗：200Ω
	

	3.7
	回路阻抗测试
	
	

	3.7.1
	最大测试电阻
	≥460Ω
	

	3.7.2
	步进
	1Ω
	

	·3.7.3
	准确度
	0-10Ω ：±0.5Ω，≥11Ω：±5%
	

	*3.8
	血管闭合性测试
	回路电流量程：0 mA 至 5500mA，准确度：±（读数2.5 %+1mA）
	

	*4
	配置需求
	高频电刀质量检测仪一套（含主机，测试用线，便携箱等其它附件）
	

	5
	售后条款
	
	

	*5.1
	原厂保修年限
	≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
	

	*5.2
	零配件支持
	提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
	

	5.3
	零配件保证供应时长
	厂家自报
	

	5.4
	到位维修响应
	维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内）
维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
	

	*5.5
	保修期外维修费用
	提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
	

	·5.6
	技术支持和服务网点
	提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
	

	·5.7
	升级与软件维护
	保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
	

	·5.8
	专用工具、资料及其它
	提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
	

	·5.9
	培训
	提供使用培训和工程师原厂培训
	

	5.1
	交货期
	合同签订后3个月内交货
	

	备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
      2.加注“·”号的技术指标为重要指标。
      3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。



