原子荧光光度计一套技术参数及采购需求
项目简介：原子荧光光度计一套。
	序号
	货物或服务名称
	技术参数、功能要求
	数量
	总价 (万元)
	参考厂家

	1
	原子荧光光度计
	1.  基本配额制：
1.1原子荧光光度计主机1台
1.2自动进样器1台
1.3氢化物发生装置1套
1.4空心阴极灯：As、Hg各1支
1.5屏蔽石英原子化系统1套
1.6操作软件1套
1.7品牌商用计算机1台
1.8品牌激光打印机1台
1.9高纯氩气  1瓶
2.技术要求：
2.1用于As,Hg,Cd,Ge,Se,Pb,Bi,Te,Sn,Zn,Sb十一种元素的痕量测定；
2.2检出限（ug/L）：As、Se、Pb、Bi、Te、Sn、Sb：<0.01；Hg、Cd：<0.005；Zn：<1.0；Ge：<0.05；
2.3精密度：<0.8%；
2.4  线性范围: 大于三个数量级。
2.5  蒸汽发生系统：注射泵与十滚轴、六通道蠕动泵联用技术，单次测量时间≤40秒.
2.6  具有非隐藏外置式氩氢火焰观察窗。
2.7  光学系统：短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统。
2.8  注射泵为特制耐腐蚀进口注射泵；
2.9  配备不少于170位以上的自动进样器；
★2.10 具有进样针自动清洗装置（中标后签订合同前，需提供加盖制造商公章的证明文件）；
2.11 注射泵与蠕动泵联用蒸气发生技术，机械动力排除废液；
2.12 采用十滚轴、六通道大蠕动泵，进样平稳，有效减少脉动效应；
★2.13 具有夹管阀技术，试剂不接触阀体，夹管阀使用寿命≥50万次；（中标后签订合同前，需提供加盖制造商公章的证明文件）
2.14 具有内置涌流式高效气液分离装置, 可有效在线消除气泡和水蒸气的产生并能有效防酸液回流。（中标后签订合同前，需提供加盖制造商公章的证明文件）
2.15密闭二级气液分离装置，无须加液和排废；
2.16 光源采用恒流驱动、脉冲供电方式； 
2.17 电路系统采用强、弱电分离，高集成度功能板卡式结构； 
2.18 气路系统采用阵列式结构，并具有新型节气装置，有效节约氩气消耗量；
2.19 仪器可实现单点配置工作曲线，自动稀释高浓度样品；
★2.20 仪器预留接口可连接双化学蒸气发生系统态分析一体机，对As、Hg、Se、Sb等元素的形态分析。（中标后签订合同前，需提供加盖制造商公章的证明文件）
2.21  采用Win10平台，可实现仪器设置最佳条件、样品预处理、标液配置。
3.其他要求：
★3.1、中标后签订合同前，须提供制造商出具针对本项目的售后服务承诺书原件并加盖制造商公章。
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商务要求：
1.参与竞价的供应商须将加盖公司公章的货物清单（包括品牌，型号，技术参数，数量，单价，总价等）扫描并作为附件上传；
2.中标后签订合同前，供应商须提供制造商出具针对本项目的质保三年售后服务承诺书原件；
[bookmark: _GoBack]3.中标后签订合同前，供应商须提供制造商出具针对本项目的授权书原件；
4.中标后签订合同前，供应商须提供合同签订后十日内到货并安装调试完毕的承诺书原件；
5.中标的供应商在报账时须按照我单位财务部门的要求提供发票；
6.提供6人次以上培训服务。
