一、需求概况
油气水处理检验中心目前负责公司海龙化学品中的油气水处理产品及原料的检测工作，相关服务对象为油田化工公司，属于内部支持。随着油气水处理产品原料和产品检测标准的不断提升，相关检测项目不断增加和完善，因此检测工作量较2024年有较大提升。2024年实际工作量：22457样次，检测项目86147项次，预估2025年工作量24137样次，检测项目101120项次，2025年整体油气水处理检验批次增幅约7.48%，检测项次增幅17.38%。因此为进一步提高自主检测能力，提升检测效率，需要投资一批功能相对单一的检测设备，以满足目前质量检测的需要，为进一步加强产品质量控制提供硬件支持。

此次投资的电子天平、马弗炉、比色仪、旋转粘度计均是用于常规物性检测指标，用以保证油化公司原料、产品的及时性，保障生产和出运效率的提升，尤其是针对海外产品更加要求自主检测效率的提升。此次投资的为小额且功能单一的检测仪器。

二、需求一览表

	序号
	物资编码
	物资名称
	规格型号
	数量及单位
	交货期
	交货地点
	备注

	1
	83991148
	电子天平
	电子天平/质量称量/量程≥2200g
	1台
	接甲方通知后3个月内
	天津市滨海新区南港工业区泰汇道6号（中海油（天津）油田化工有限公司）
	具备法定计量校准资质的机构出具的证书

	2
	85115851
	马弗炉
	马弗炉/高温项目分析/最高温度≥1000℃
	1台
	接甲方通知后3个月内
	天津市滨海新区南港工业区泰汇道6号（中海油（天津）油田化工有限公司）
	具备法定计量校准资质的机构出具的证书

	3
	85115852
	比色仪
	比色仪/色值测定/测量范围：1-18Gardner
	1套
	接甲方通知后3个月内
	广东省惠州市大亚湾石化区滨海八路（中海油能源发展股份有限公司工程技术惠州分公司）
	具备法定计量校准资质的机构出具的证书

	4
	85116964
	旋转粘度计
	旋转粘度计/旋转粘度检测/

0.015~2000(Pa·s)
	1套
	接甲方通知后3个月内
	天津市滨海新区南港工业区泰汇道6号（中海油（天津）油田化工有限公司）
	具备法定计量校准资质的机构出具的证书


三、执行标准/规范
1、电子天平执行：GB/T 26497-2022《电子天平》；
2、马弗炉执行：GB 5009.4-2010《食品安全国家标准 食品中灰分的测定》、JB/T 50162-1999《热处理箱式、台车式电阻炉能耗分等》；

3、比色仪执行：GB/T 6540-1986《石油产品颜色测定法》；国际标准：CE, RoHS, WEEE；

4、旋转粘度计执行：JJG1002《旋转粘度计检定规程》，SY/T5862 《驱油用聚合物技术要求》。

四、设计/使用条件
1. 设计要求：无；
2. 到货/安装或使用地点：

比色仪送至：广东省惠州市大亚湾石化区滨海八路（中海油能源发展股份有限公司工程技术惠州分公司）
其它设备送至：天津市滨海新区南港工业区泰汇道6号（中海油（天津）油田化工有限公司）

五、技术要求
(一)产品技术参数

1.电子天平执行：本设备部分引用GB/T 26497-2022《电子天平》，以下为引用标准中所列重要参数，纳入评议范围：

a)■无防风罩，方便样品测量；

b)★最大量程≥2200g；

c)★精度≤0.01g；

d)★准确度等级符合[image: image1.png]


级；
2.马弗炉执行：本设备部分引用GB 5009.4《食品安全国家标准 食品中灰分的测定》、JB/T 50162-1999《热处理箱式、台车式电阻炉能耗分等》，以下为引用标准中所列重要参数，纳入评议范围:

a)★炉膛材质及最高温度：材质为陶瓷纤维，其高温炉最高使用温度≥1000℃；

b)★控温精度±1℃；

c)■加热功率1.5kW,升温速率≤30min；

d)★炉膛容积≥2L；

e)■具有程序温控系统，带有排气装置；

f)■开门保护系统，安装有行程开关，当炉盖打开时会自动切断电源，有效地保证使用者的安全；

g)■具有漏电保护功能，安装漏电空气开关，当炉体漏电或电流超过额定电流时空开会自动关闭以切断电源；

h)■配有通讯接口和软件，可以直接通过电脑控制炉子的各个参数，并能从电脑上观察到炉子上PV和SV温度值和仪表的运行情况，炉子的实际升温曲线电脑会实时绘出，并能把每个时刻的温度数据保存起来，随时可以调出；

i)★所有材质不能处于国家明令禁止的淘汰名录中，且该马弗炉不属于国家高耗能淘汰目录中;

j）■底部配有防烫配置可以放置于桌面。

k)★承诺能耗等级参考JB/T 50162-1999《热处理箱式、台车式电阻炉能耗分等》中一等能耗：

	指标
	一等能耗标准
	投资设备

	空炉升温时间（h）
	≤1.5
	0.5h

	空炉损耗功率（kW）
	≤额定功率×15%
	功率1.5kW，空炉损耗功率应≤1.5×15%=0.225kW，满足一级能效要求

	单位能耗（kW·h/t）
	≤400
	功率1.5kw，升温0.5h，按照2kg（0.002t）的处理材料计算，结果为375kW·h/t，该值≤400kW·h/t，符合一等能耗要求

	炉温均匀性（℃）
	±5
	±1


3.比色仪执行：本设备部分引用GB/T 6540-1986《石油产品颜色测定法》，以及国际标准：CE, RoHS, WEEE，以下为引用标准中所列重要参数，纳入评议范围:
a)■Pt-Co/Hazen/APHA, Gardner, Iodine, CIE值, 光谱数据；

b)★测量范围：1-18Gardner；

c)★光谱范围：420 – 710 nm；

d)■重现性：色度（x,y）偏差±0.0004   颜色差异值ΔE ≤0.04；

e)■一键自动校准；

f)■视角：2°, 10°；

g)★光程：0.1 – 50 mm；

h)■国际标准：CE, RoHS, WEEE中文语言菜单。

4.旋转粘度计执行：本设备部分引用JJG1002《旋转粘度计检定规程》，SY/T5862 《驱油用聚合物技术要求》，以下为引用标准中所列重要参数，纳入评议范围:

a)★测量范围（加配同轴圆筒测量系统）：0.015~2000(Pa·s)；

b)★测量精度：±1.0%(满量程), 重复性±0.2%，精度等级0.1；

c)■转速：0.01－250RPM;

d)■测试过程中屏幕实时显示反应粘度数值；

e)■触屏显示内容：扭矩、转速，转子号，粘度、温度、剪切率、剪切力、多种语言界面（含中文），可切换；

f)■开机自动对仪器的水平状态进行自检和调零，并在测量过程中实时监控仪器水平状态；

g)■数据结果设定可为单点，平均，多点，满足研发、质检和时间相关性样品不同的测试条件；

h)■具备自动检测轴承性能；

i)■可将测试的数据报告自动传输至PC，软件在电脑上可以实现数据同步管理；

j)■升降支架为快速定位支架，一步可以直接定位到所需要的位置，快速方便，非齿轮旋转移动；

k)★恒温水浴温度范围：-20—150℃；温度稳定性：±0.03℃

l)■具有可直连标签打印功能（可大大缩短出具报告时间，无需将测量结果导出电脑后打印，简化了报告打印流程）；

m)★包含厂家提供的现场安装调试培训；

n)■整机包括：旋转粘度计1台，快速定位升降支架1套，手提箱1个，温度探针1个，转子保护腿1个，校准装置1套，平衡稳定装置1套，适配器1套（包括样品杯1个，磁力耦合转子1根，水浴夹套1个，包装箱1个，塑料帽6个，固定挡板1个），恒温水浴1台，PC软件1套，数据线1根，磁力耦合转子4支（型号为L1（测量范围0.015~20Pa·S）、L2（测量范围20~100Pa·S）、L3（测量范围100~400Pa·S）、L4（测量范围400~2000Pa·S），必要性为转子的测试范围不同，根据样品粘度的需求选择不同的转子）。
（二）易损件备件清单

	设备名称
	备品备件清单
	数量单位

	电子天平
	1g、5g、10g、200g标准砝码（带证书）
	4个

	马弗炉
	坩埚、坩埚钳
	各1

	比色仪
	比色皿
	5套

	旋转粘度计
	密封圈
	5个


六、检测和试验
6.1 在采购和组装期内，我公司有权随时去乙方的建造场地检查工作进展情况。若发现有不符合要求，我公司有权令其修改或重做；

6.2 安装完成后对设备进行调试，性能须满足本项目的技术合同、澄清纪要（或邮件）要求。

七、标识、包装、运输和存储
7.1产品标识

设备铭牌要求，包含设备编号、名称、型号、制造日期等内容以及主要参数，尺寸、材质要求。
7.2产品包装

设备内外表面清洁，不含油污、水渍、灰尘，无磕碰、做好防水措施。
7.3产品存储

常温遮阳存放。
技术文件
随产品交付技术文件包括但不限于产品说明书、出厂检验报告、具备法定计量校准资质的机构出具的证书（见需求一览表“备注”）等。

九、工作进度、监造和现场验收
合同签订后3个自然月内完成货物交付。
十、技术服务与售后服务
10.1按照安装、调试指导要求，在设备到货后，马弗炉和比色仪需乙方派遣技术服务工程师到现场指导、培训至少1次，旋转粘度计需要技术服务工程师到现场指导、培训至少2次。
10.2售后服务：自安装之日起，一年内免费上门维护。设备使用过程中发生的问题，设备提供商应在 24 小时内给予答复，需要现场解决的，应在48小时内到场解决。从制造厂安装调试完毕之日起，在一年内因产品质量不良而发生的损坏或不能正常运行时，卖方无条件地进行维护、修理或更换。

10.3保密要求：无。

十一、其他要求
11.1交货地点：

1、天津市滨海新区南港工业区泰汇道6号（中海油（天津）油田化工有限公司）：电子天平、马弗炉、旋转粘度计，共3台设备；

2、广东省惠州市大亚湾石化区滨海八路（中海油能源发展股份有限公司工程技术惠州分公司）：比色仪，共1台设备。

11.2联系方式：

 11.3 交货方式：在保证货物安全的基础上由卖方确定，费用由卖方承担。

11.4 质保金和质保期：

1.如中标供应商为国央企的，签订合同条款中以保函形式替代质保金条款。
2.其余中标供应商如私营中小企业不做强制要求。如果对方希望通过保函形式结算，也可以在签订合同条款中以保函形式替代质保金条款。

