编号：SCFA00000002885
询 价 通 知 书

                              ：             

我公司因中水电公司北斗授时服务器采购项目的需要，现进行询价，相关要求如下：
概要

项目名称：中水电北斗高精度授时服务器采购项目
采购方式：询价采购

拦标价：90000元
询价书发送方式：中交集团供应链管理信息系统（http://empm.ccccltd.cn）

报价方式：中交集团供应链管理信息系统确认参与询价后下载文件报价
报价地点：北京

询价公告发布时间：2024年4月15日至4月18日12：00时
报价截止时间：2024年4月23日17：00时

采购方联系信息：

技术联系人：翟晓晓    电话：17715273397

商务联系人：薛瑜敏    电话：13453764757   

采购内容和要求

本项目主要内容为：

1、承揽项目概况（采购内容）

1.1承揽项目名称：中水电公司北斗授时服务器采购项目

1.2地点：北京市西城区六铺炕街3号
1.3承包范围、内容：

范围：中水电北斗高精度授时服务器采购项目
内容：授时服务器1套（包含配套天线和所有配件）及安装调试。
1.4承包方式：按照买方要求提供授时服务器及安装调试工作。
2、工作成果检验标准、方法

2.1工作成果的验收标准：遵循“技术先进成熟、运行安全可靠、投资经济合理、可持续发展”的原则，符合现行国家技术规范要求。
2.2工作成果的验收方法：满足项目现场需求，通过业主方验收。

3、服务期限
自合同签订后30日内完成设备交付。质保期为1年，自工程项目验收完成之日起算。

4、采购清单
	序号
	项目
	内容
	指标项
	指标要求
	数量
	备注

	1
	北斗高精度授时服务器
	1PPS信号
	波形
	TTL
	1套
	含安装

	
	
	
	输出幅度
	>2.5V
	
	

	
	
	
	脉宽
	≥10us
	
	

	
	
	
	上升沿
	<2ns
	
	

	
	
	
	授时精度
	≤20ns
	
	

	
	
	自主守时
	24小时
	≤10us(驯服24小时后 )
	
	

	
	
	10MHz信号输出
	输出功率
	>8dBm
	
	

	
	
	
	频率准确度
(锁定24h)
	≤1E-12/天(锁定24小时)
	
	

	
	
	
	频率稳定度
	≤3E-12/1s
	
	

	
	
	
	相位噪声
	≤-98dbc/Hz @1Hz
	
	

	
	
	
	
	≤-128dbc/Hz@10Hz
	
	

	
	
	
	
	≤-148dbc/Hz@100Hz
	
	

	
	
	
	
	≤-155dbc/Hz@1kHz
	
	

	
	
	
	
	≤-158dbc/Hz@10kHz
	
	

	
	
	B码输出特性
	授时精度
	<50ns
	
	

	
	
	NTP输出特性
	授时精度(局域网)
	<10ms
	
	

	
	
	
	并发响应
	≥10000次/秒
	
	

	2
	测量型天线
	天线性能
	频率范围
	BDS  B1/B2/B3
GPS  L1/L2/L5
GLONASS    L1/L2
GALILEO  E1/E5a/E5b
L-Band
SBAS
	
	

	
	
	
	极化方式
	右旋圆极化
	
	

	
	
	
	端口阻抗
	50Ω
	
	

	
	
	
	天线轴比
	≤3dB
	
	

	
	
	
	输出驻波
	≤2.0
	
	

	
	
	
	最高增益
	5.5dB
	
	

	
	
	
	相位中心误差
	±2mm
	
	

	
	
	低噪声放大

器性能
	增益
	40±2dB
	
	

	
	
	
	噪声系数
	≤2dB
	
	

	
	
	
	输出驻波
	≤2.0
	
	

	
	
	
	带内平坦度
	±2dB
	
	

	
	
	
	工作电压
	3.3～15VDC
	
	

	
	
	
	工作电流
	≤45mA
	
	

	
	
	环境适应性
	工作温度
	-40～+75℃
	
	

	
	
	
	存储温度
	-55~+85℃
	
	

	
	
	
	湿度
	95%不冷凝
	
	

	
	
	
	防水
	IP67
	
	

	
	
	结构特性
	外形尺寸
	①147×67.7
	
	

	
	
	
	重量
	≤500g
	
	

	
	
	
	天线接口
	TNC-K
	
	


项目周期

1、项目地点：北京市
2、项目工期：自合同签订后30日内完成设备交付和安装部署。质保期为1年，自工程项目验收完成之日起算。

支付方式：
（1）结算方式：通过银行转账支付或银行信用类凭证，包括承兑汇票、保理产品、商业票据等其他金融产品支付款项
（2）支付约定：设备全部到货验收完成后，安装调试正常，经甲方验收合格后 30 天内，甲方在收到乙方提供合同总价的 95 %的增值税专用发票（一般纳税人）后。甲方向乙方支付合同总价的95 %的货款。

一年质保期届满，未发生扣款，甲方在收到乙方提供合同总价的 5 %的增值税专用发票（一般纳税人）后。甲方向乙方支付剩余货款。
以上付款均以买方收到业主方支付款项作为先决条件。
报价人须知

1、报价流程 
供应商确认参加本次询价活动后，于《询价通知书》规定的截止时间在中交集团供应链管理信息系统（http://empm.ccccltd.cn）提交报价材料（PDF版本及可编辑版本）。

2、附加材料

供应商需提供如下资质信息和证明材料（复印件加盖公章扫描件）：

（1）报价人最新经年检的营业执照。

（2）报价人近三年至少1项类似项目业绩，项目类型为相似设备销售类，合同金额不得少于9万元（提供合同复印件）。
（3）最近1年（2023年）经第三方审核的财务报告，如无2023年审计报告，提供2022年审计报告及2023年公司出具的财务报表加盖财务章或公章。

（4）报价人具有有效期内的质量管理体系认证证书。
（5）报价书及信用承诺书。

报价书

报价书

致中交星宇科技股份有限公司：

我单位对中交星宇科技股份有限公司第SCFA00000002885号询价通知书，

报价如下：

报价表

项目名称：                                              

	供应商名称
	项目总价

（元）
	项目工期
（日历天）
	服务期限
（月）
	报价有效期
	备注

	
	
	
	
	30天
	


报价人名称（加盖公章）：                             
法定代表人或其授权代表（签字）：                      

日期：       年     月     日

分项报价表

分项报价表

项目名称：                                               

	序号
	项目
	内容
	指标项
	指标要求
	数量
	含税单价（元）
	含税合价（元）

	1
	北斗高精度授时服务器
	1PPS信号
	波形
	
	
	
	

	
	
	
	输出幅度
	
	
	
	

	
	
	
	脉宽
	
	
	
	

	
	
	
	上升沿
	
	
	
	

	
	
	
	授时精度
	
	
	
	

	
	
	自主守时
	24小时
	
	
	
	

	
	
	10MHz信号输出
	输出功率
	
	
	
	

	
	
	
	频率准确度
(锁定24h)
	
	
	
	

	
	
	
	频率稳定度
	
	
	
	

	
	
	
	相位噪声
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B码输出特性
	授时精度
	
	
	
	

	
	
	NTP输出特性
	授时精度(局域网)
	
	
	
	

	
	
	
	并发响应
	
	
	
	

	2
	测量型天线
	天线性能
	频率范围
	
	
	
	

	
	
	
	极化方式
	
	
	
	

	
	
	
	端口阻抗
	
	
	
	

	
	
	
	天线轴比
	
	
	
	

	
	
	
	输出驻波
	
	
	
	

	
	
	
	最高增益
	
	
	
	

	
	
	
	相位中心误差
	
	
	
	

	
	
	低噪声放大

器性能
	增益
	
	
	
	

	
	
	
	噪声系数
	
	
	
	

	
	
	
	输出驻波
	
	
	
	

	
	
	
	带内平坦度
	
	
	
	

	
	
	
	工作电压
	
	
	
	

	
	
	
	工作电流
	
	
	
	

	
	
	环境适应性
	工作温度
	
	
	
	

	
	
	
	存储温度
	
	
	
	

	
	
	
	湿度
	
	
	
	

	
	
	
	防水
	
	
	
	

	
	
	结构特性
	外形尺寸
	
	
	
	

	
	
	
	重量
	
	
	
	

	
	
	
	天线接口
	
	
	
	


                                                                                                                        注：报价为含税价（税率13%），包含设备费、运输费、保险费、安装及调试费用、税费等相关费用。
报价人名称（加盖公章）：                             
法定代表人或其授权代表（签字）：                      

日期：       年     月     日

报价时间：2024年XX月XX日

报价单位：
联系人：
联系电话：
通信地址：
其他情况：
5.1支付方式
5.2结算方式：
项目工期：
报价有效期：30天

                                              XXXXXX公司(公章)

                                              2024年XX月XX日

信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的交易环境，树立诚信守法的供应商（分包商、服务商等）形象，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）提交的所有信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对信息的真实性负责。
（二）及时更新本单位信息，并对所提供信息的有效性负责。
（三）严格遵守法律、法规、规章以及项目单位提前告知的管理要求，开展交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。
（四）自我约束、自我管理，不发生弄虚作假、围标串标、恶意投诉、行贿、干扰交易活动等法律法规禁止的行为，自觉维护项目交易的良好秩序。
（五）守合同、重信用，诚信履约，自觉接受中交集团及项目单位、社会公众、新闻舆论的监督。
（六）自愿接受政府部门、中交集团及项目单位依法依规的检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受政府部门、中交集团及项目单位依法依规给予的处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。
（七）已认可并遵守中交集团及项目单位关于黑名单和重点关注名单“一处失信、处处受限”联合惩戒以及诚信廉洁共建共享等相关规定。
（八）本单位法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、项目团队中无中交集团员工及其亲属（投标单位属于中交集团下属企业除外）。
（九）对项目单位的让利应放在明处，不得与项目单位员工就合同的谈判、签订、履行及违约责任追究等事项进行私下交涉。不得以回扣、酬金、佣金、奖励、津贴、兼职工资等名目，将让利转给项目单位员工及其亲属；不报销、不支付应由项目单位员工个人支付的费用；不提供交通工具、通信工具和高档办公用品等物品。
不向项目单位员工及其亲属提供财物或者输送利益。不邮寄、赠送可能影响公平交易的礼品、礼金、消费卡（券）、有价证券、股权、股票、债券、其他金融产品、土特产、支付凭证、预付卡、电子红包礼券、房屋、车辆、古董等；不提供可能影响公平交易的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得为项目单位员工及其亲属经商办企业提供便利和优惠条件，不得为其就业、出国、旅游度假、婚丧嫁娶、子女上学、职务晋升、工作安排、购买或装修房屋、投资入股或者买卖股票、债券等提供方便；不得以各种理由提供借款或者房屋和车辆借用；不得以慈善公益捐赠、社会责任费用等名目，变相提供商业贿赂。
不得向项目单位员工打听涉及中交集团、项目单位的商业秘密；在中交集团、项目单位进行涉嫌不廉洁的商业行为调查时，有义务配合并提供证据材料。
其他廉洁要求（各单位自行增加）。
（十）本人已认真阅读和认可上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                              法定代表人签名：
                              单位名称（盖章）：
                                 年  月  日
八、合同模板
   项目名称/设备材料名称      
采购合同
甲方：   公司全称

乙方：   公司全称
签订时间：     年   月   日
签订地点：
目  录
1

第一条  采购设备及金额

2

第二条  付款方式

3

第三条  交货时间、交货地点和设备验收前的风险承担

4

第四条  甲乙双方权利义务

5

第五条  质量要求、技术标准、试运行及验收送检约定

7

第六条  安全防护约定

7

第七条  保修责任约定

8

第八条  违约责任

9

第九条  合同变更约定

10

第十条  合同解除约定

10

第十一条  不可抗力

10

第十二条  保密约定

10

第十四条  补充约定

11

第十五条  其他条款



甲方：                                 
乙方：                                 
为实施                                 项目，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信实用原则，按照甲方采购管理办法，甲乙双方协商一致，签订本合同。

本合同范围是                           项目范围内的              设备采购，以及按合同文件规定货物或设备附加的相应服务。

第一条  采购设备及金额

1.1乙方按照甲方确认的下列采购清单，向甲方交货。

采购清单（单位：元）
	序号
	设备材料名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价
(不含税)
	合价
(不含税)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	不含税总金额： 

	税率：     税金:          

	含税总金额：                     元


备注：“总金额”为合同约定总价，因甲方依本合同约定书面要求变更采购数量而相应增减。不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。

1.2采购清单报价为除增值税外的价格，报价中已经包括货物生产前准备、生产、包装、运输至甲方工地（包括一切运费）、保护、装卸、存储、成品保护、现场安装调试技术指导费、安装所需辅材、各项实验检验费、保险费、验收费、以及与货物有关的特殊要求等可能产生的所有成本和费用。在合同执行期内，非经甲方书面同意，以上报价不论任何情况均不予调整。

在采购清单报价总额（含增值税）以外收取的任何费用，包括但不限于手续费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的费用，依据税法规定，视为价外费用。

1.3根据工程的实际需要，货物的规格和功能配置等可能存在小幅度变更，这些变更将在原有的货物要求之内（包括技术参数、功能、材质等），这些变更不构成调整价格的理由，货物的单价不予调整。

1.4甲方有权按施工图纸及项目现场实际需要，单方书面要求增减采购货物数量，无论采购货物量增或减，其单价以本合同采购清单为准，并按实际采购量结算。

1.5采购清单数量为合同交货总量，如需分批交货，则每批交货数量以甲方书面通知为准。实际交货数量以甲方实际收到并经甲方书面验收合格的交货量为准，并以此为依据结算合同价款。

1.6货物的详细技术规格及参数按以下约定：

清单设备规格要求见                                     设备技术指标要求。

第二条  付款方式

2.1合同总价计：￥       元整 ，大写:人民币        元整。（包含采购设备费、运输费、安装调试费、培训费、技术支持、维修费、税费等与本合同相关的费用），本合同项下买方采购服务的增值税税率为【】%，由卖方承担。结算方式：买方与卖方通过（  电汇  ）方式进行结算。
2.2甲方向乙方支付的货款按以下约定执行：

设备全部到货验收完成后，安装调试正常，经甲方验收合格后 30 天内，甲方在收到乙方提供合同总价的 95 %的增值税专用发票（一般纳税人）后。甲方向乙方支付合同总价的95 %的货款。

一年质保期届满，未发生扣款，甲方在收到乙方提供合同总价的 5 %的增值税专用发票（一般纳税人）后。甲方向乙方支付剩余货款。
以上付款均以买方收到业主方支付款项作为先决条件。
2.3 乙方在每次支付    天前向甲方开具支付款等额合法有效增值税专用发票（税率为  %）。乙方保证向甲方提供的全部发票为合法有效且符合甲方要求的增值税专用发票，如出现任何虚假、伪造或过期等情形，乙方除应承担违约责任，还应向甲方重新提供合法有效的增值税专用发票，并应赔偿由此给甲方造成的一切经济损失和承担其他法律责任。

若乙方拒不重新提供或延期提供合法有效增值税专用发票的，甲方有权拒付乙方的剩余合同价款，并从乙方剩余合同价款中扣除由此而造成的甲方经济损失。

乙方收取价外费用的，也需依法开具增值税专用发票。

2.4乙方了解并愿意与甲方一并承担本建设项目业主方延迟付款的风险，乙方同意甲方每次向乙方支付的货款的前提条件是该批货物或设备的相应工程验收合格，且甲方收到项目业主方的相应合格工程的价款。

第三条  交货时间、交货地点和设备验收前的风险承担

3.1乙方应按本合同采购清单约定的货物数量、型号等备货，并在甲方通知的时间内将指定的货物如数运送到甲方指定的交货地点。

乙方负责办理、支付将货物运输至交货地点的一切运输事项，相关费用已包含在合同价中。

乙方应通知其指定的承运人遵守国家和地方制定的道路交通法规及环境保护法规，要求承运人负责货物运输过程中的交通安全、货物安全及环境保护，确保货物安全、顺利抵达交货地点。

乙方应向甲方提供其货物发出的出库凭证、物流信息及票据，连同增值税专用发票一起交付甲方。如果本合同项下货物系由第三方发出，则乙方需要提供与第三方签订的采购合同等证明以及委托第三方发货的手续、第三方出库凭证、物流信息及票据。

3.2送达货物经甲方拆箱验收认定不合格的，乙方必须按甲方要求在   日内完成不合格货物的退换，因此发生的费用由乙方承担，因此造成的甲方迟延付款甲方无需承担责任。

3.3如约定分批供应。甲方在每批次供货前，向乙方发出《供货计划通知》，由乙方在3日内确认货源的规格、数量及供货周期，并书面通知甲方。经甲方确认后，乙方应在  日内保质、保量地将双方确认的设备送至约定的交货地点。

3.4如果甲方因临时原因无法按原定计划接纳所交货物，甲方应提前    天书面通知乙方延期交货，当甲方提出的推迟时间累计不超 90 天时，乙方应自行承担因此发生的费用，不得向甲方提出增加费用或索赔要求。

3.5甲方指定的交货地点为                      ，最终实际交货地点以业主项目部发货单(盖章)为准，如上述指定地点临时变更，甲方应书面及时通知乙方，乙方仍须以安全、合理的方式将货物运送到甲方另行指定的交货地点，同时不得增加收取任何费用。

3.6乙方应为运至施工场地内货物购买相关保险，货物运输、装卸过程的包装和保护以及涉及的全部安全防护措施费，由乙方负责并承担费用。

第四条  甲乙双方权利义务 

4.1甲方享有以下权利并承担以下义务：

4.1.1向乙方提供货物临时保管、装卸场地。

4.1.2按约定向乙方支付合同价款。

4.1.3委派现场代表监督、检查货物送达后的搬运、装配、安装调测，解决需要甲方协调的问题，参与货物的验收工作。

甲方联系人：         职务：       

联系电话：            
如现场代表变更应及时书面通知乙方。

4.1.4在乙方书面确认具备货物验收条件的情况下，甲方在收到乙方提交的货物验收申请后  7  日内完成验收。甲方无正当理由超过约定的验收日期未验收视同甲方验收完毕。

4.1.5如约定安装调试的，提供施工图纸1套并组织图纸会审及设计交底。

4.1.6负责审核乙方施工组织设计及每月的进度统计报表。 

4.1.7负责安装调试及现场周边环境的协调工作。

4.2乙方享有以下权利并承担以下义务：

4.2.1委派现场代表负责解决送货前后需要乙方协调的问题，并参与货物的验收工作。乙方对现场代表及其授权的其他代表签字确认的所有文件均予以认可。

乙方现场代表：      职务：      
联系电话：                 
如需变更现场代表应事先征得甲方书面同意。

4.2.2乙方应在安装及调试期间（若采购的物资为材料则为安装期间），根据项目需要配备相关技术人员进行现场实时技术支持，即配合项目现场施工团队进行设备的安装及调试，包括设备上架、加电、基本配置、高级配置、测试等。
4.2.3乙方应对派往现场进行有关服务的人员及相关设施、货物购买雇主责任险、施工机械材料设备保险、人身伤害险等相应人身、财产保险，并必须为其履行本合同责任义务从事相关危险作业的人员办理意外伤害保险，乙方人员的伤亡及相关设施事故责任由乙方全部承担。

4.2.4乙方已充分了解送货地点、道路情况、储存空间、装卸限制、二次运输条件及任何其他足以影响货物价格及货物运输、储存的情况，任何因忽视或误解既定条件而导致的价格变更、交付货物时间的延长申请将不被甲方批准。由于包装不善导致货物锈蚀、欠缺或损坏的，乙方须承担一切责任。

4.2.5向甲方提供的货物应符合国家质量标准和检验标准，因乙方货物质量问题造成的甲方或第三方人身、财产损失，由乙方负责赔偿。

4.2.6除图纸、招标技术要求外，乙方应提供报验、验收所必须的资料，乙方必须配合甲方完成乙方所提供设备交工检测及验收的资料、技术支持等相关工作。

4.2.7货物到现场后甲方验收前，乙方应自行妥善保管，除因甲方原因外，由于保管不当造成的货物毁损、灭失责任及其相关修理和更换费用，由乙方承担。

如约定由乙方负责安装调试的，在安装调试完成后移交甲方以前的货物保管由乙方负责。

4.2.8乙方应采用国家规定的包装方式进行包装，如无国家规定，则应采用能充分保障货物免遭残损且易搬运的方式进行包装。货物的包装应具有足够的强度，有安全起吊标志，能保证多次安全可靠的搬运和装卸。包装箱上应有运输、贮存过程中必须注意事项的明显标志和符号(如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置、重量等)。

包装箱内应有下列随箱资料一式二份：装箱单、产品合格证(包括出厂试验数据)、产品检验记录、产品使用说明书、装配图、随箱清单、解体交货的设备清单。

4.2.9根据现场提供的堆放场地条件，自行解决搭设办公及堆放用室，并自行保管材料及有关设施，因此产生的费用由乙方承担。

4.2.10包装物能回收的，由乙方在卸货时剥离包装物的同时负责回收；不能回收的，由乙方负责将包装物清理出指定地点。

4.2.11承诺所提供的包括但不限于货物、技术未侵犯第三人的知识产权，所有因此产生的责任和赔偿，概由乙方承担。乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

4.2.12服从甲方安装现场的管理工作，按时上报安装进度报表。

第五条  质量要求、技术标准、试运行及验收送检约定

5.1乙方须提供全新的、未经使用并可正常使用的设备或货物，质量和技术标准须符合中华人民共和国国家行业最新版本的有关标准及要求，并保证所提供的货物具备符合要求的安全认证和质量合格认证。货物的安装应符合国家颁布的安全规范和技术条件。货物质量、规格及技术特征应符合甲方相关采购招标文件/甲方与工程建设方的质量约定的要求，若货物出现质量问题，乙方负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方承担，并承担由此导致的违约责任。

货物保修期限为：    年

包换期限为：    /   

包退期限为：6个月
以上期限均自工程验收合格之日起计算。（保修期限不能短于本项目工程约定的2年质量保质期限。）

5.2货物验收必须以本合同规定的货物品牌、规格、型号、产地和质量检验标准为依据。如在乙方交货之前曾向甲方交付样品的，则乙方交付的货物，不但需满足第5.1条质量要求，并需达到样品的质量标准。货物品种、规格、型号、质量不符合合同约定的，乙方应及时将其搬离甲方现场，因此产生的费用由乙方自行承担，并承担由此导致的违约责任。

5.3乙方将货物送至甲方指定的地点后，应及时向甲方申请办理验收手续，甲方根据需要可单独或会同与该货物使用有关的单位按本合同约定进行验收，并出具初步验收结果。如该货物在使用前需送当地质量检测机关检测，则须将该货物抽样送检，由质量检测机关出具质检报告，检测费用由乙方承担。

5.4对初步检验合格的货物，甲方予以接收，视为货物已交付；对初步检验不合格货物，乙方应及时更换或补足，否则应承担违约责任。

5.5在开箱验收时，乙方应向甲方提供以下证明材料原件：

5.5.1货物资料原件，包括但不限于产品出厂合格证、检测报告单、说明书、“三包”保修卡。

5.5.2详细装箱单，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量。

5.5.3乙方所提交资料不符规定的，甲方有权拒收当批货物，所产生的延期交货责任概由乙方承担。

5.6乙方货物不符合质量要求，致使不能实现合同目的，甲方有权拒收货物或解除合同，由此造成的一切法律责任和损失概由乙方承担。甲方拒收货物或者解除合同后，货物毁损、丢失的风险由乙方承担。

5.7在乙方将货物交付甲方后，甲方发现货物存在质量问题时，乙方应在收到甲方书面通知后三个工作日内认可质量问题或与甲方共同将货物送至甲乙双方共同指定的国家或省市有资质的鉴定机构进行检测；乙方收到甲方书面通知后不予配合或甲乙双方不能共同指定同一国家或省市有资质鉴定机构的，甲方有权单方决定将货物送有资质的鉴定机构进行鉴定；检验费及检验期间所产生的一切费用及损失，若检验合格由甲方承担，否则由乙方承担。

5.8因质量问题需要进行设备或零部件的更换、维修时，乙方应当在接到甲方通知后10日内完成，且自付费用完成上述修理或者更换。乙方对其提供的合同设备的产品缺陷承担责任。如果由于乙方提供的合同设备不合格或存在产品缺陷而导致甲方或第三方人身或财产损失的，乙方应承担相应的责任。

5.9因乙方原因进行设备或零部件的更换、维修所发生的费用，包括部分设备或零部件拆卸并运出甲方现场维修和运回甲方现场并重新安装的费用将由乙方承担。

5.10.试运行要求：
5.10.1试运行期为   个月，时间自买卖双方共同确定试运行起始日期后开始计算，在此阶段乙方应对设备（系统）稳定性和可靠性进行检查，设备（系统）能否达到项目设计的要求，并及时解决试运行中检测出的各种问题。试运行期满后乙方应及时提交试运行报告，对试运行期间出现的问题，能否达到设计要求，设备、软件的运行情况是否稳定、目标实现等情况进行总结。

5.10.2设备（系统）试运行期间，设备（系统）出现任何故障或问题，乙方应在 4 小时内解决。如果是硬件方面的问题，乙方应免费更换设备；如果是软件方面的缺陷或问题，乙方应排除该缺陷或问题，以上行为产生的费用均由乙方承担。

5.11乙方应保证合同设备按照甲方与最终使用用户要求与进度安排，运行稳定、符合使用需求，经甲方与最终使用用户验收合格，并收到最终使用用户出具验收合格证明后，视为验收合格。

5.12合同设备检验或验收合格并不免除乙方在本合同规定的保修期内的责任。

5.13乙方承诺其交付的产品是其有权销售、无任何权利争议或潜在权利争议的产品。

第六条  安全防护约定 

6.1货物交付或现场安装调试期间由于乙方原因发生人员安全生产事故的，除由乙方承担全部赔偿责任外，甲方有权视严重情况对乙方罚款：发生死亡事故时，甲方有权要求乙方向甲方支付合同约定总价  %的违约金；发生人员伤害事故时，甲方有权要求乙方向甲方支付合同约定总价  %的违约金，上述违约金可在当期货款中扣除，不足部分由乙方补足。

6.2乙方必须无条件服从甲方对交货现场的安全和管理，发现乙方安全措施落实不到位的，甲方有权依照现场管理规定向乙方追究相关责任，直至停止全部或部分货款的支付，至乙方整改合格为止，交货时间不予延长。

第七条  保修责任约定 

7.1乙方应向甲方提供所供货物保修负责人的书面通信地址、电话等通讯联系方式，以便甲方通知乙方进行保修。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方应及时给予免费维修或更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等一切费用由乙方负责。商品经更换后的质保期应重新计算，新更换的零部件的质保期顺延。

7.2保修期内，在收到甲方的通知后 48 小时内，乙方应及时赶到现场。超出约定时间的，视同认可甲方有权委派他方处理，且所发生的相关费用全部由乙方承担。  

7.3保修期内因甲方使用、管理不当引起的部件损坏或故障，乙方也应按照上述时间提供服务，可按规定收取维修成本费用。  

第八条  违约责任 

8.1乙方未按甲方书面通知的期限、型号、质量、数量等要求交货的，应承担逾期交货的违约责任：

乙方应从逾期之日起，每日按照逾期交货货款的  %向甲方支付违约金。逾期交货超过    天的，乙方按照逾期交货货款的  % 应向甲方支付违约金，本合同继续履行。乙方逾期交货  天或以上的，乙方按照逾期交货货款的  % 向甲方支付违约金，且甲方有权按市场价格另行采购与迟延货物同种类型的货物，因此增加的费用由乙方承担。逾期交货  天或以上的，甲方有权终止本合同，乙方须向甲方赔偿因解除本合同所造成的包括但不限于相关工作进度延误造成的实际损失，乙方所交履约保证金不予退还。

8.2如约定安装调试内容的，乙方逾期未完成安装调试内容，影响甲方工程进度的，应承担逾期违约责任。

8.3乙方出现迟延交货或经甲方验收不合格的情形之一，且累计达3次（不同情形间可累计），甲方有权解除本合同，并有权选择没收乙方交纳的履约保证金，或要求乙方向甲方支付合同约定总价20%的违约金。  

8.4乙方供应货物品种、规格、产地、型号、质量等不符合本合同约定（包括但不限于产品存在权利瑕疵、产品质量不合格、假冒品牌、私自替换品牌规格型号、产品无法正常使用等问题），乙方应当立即进行更换、维修、重做，因此造成迟延交付的，应按第8.1条约定向甲方支付违约金。经更换、维修、重做，乙方供应货物仍不符合本合同约定的，甲方有权退货，有权要求乙方返还该部分货物的甲方已付款，同时乙方向甲方支付该部分货物约定价款10 %的违约金。如货物整体验收不合格率达到或超过3%、但未及5%时，甲方有权扣除合同约定总价的10 %作为乙方违约金；如整体验收不合格率达到或超过5%，甲方有权扣除合同约定总价的20 %的款项作为乙方违约金，不足部分甲方有权向乙方追偿。

8.5乙方接到甲方书面搬离通知仍不将不符合本合同约定的货物搬离甲方现场，每逾期一天，须向甲方支付合同约定总价0.5‰的违约金。

8.6属于保修范围和内容的项目，乙方若未能按照第7.2条约定的时间到达现场或保修质量等未达到要求，甲方有权追究乙方的违约责任。

8.7货物保修期内因质量问题经两次维修仍无法正常使用的，甲方有权退货并要求乙方退回相应货款，乙方应向甲方赔偿因此遭受的损失。

保修期内，乙方未能在合同约定的期限内履行保修义务，每迟延1天，乙方向甲方支付合同金额1‰的违约金并赔偿甲方其他经济损失。乙方超过30天仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求赔偿经济损失；乙方未能在接到甲方通知30天内将设备维修至正常使用的状态，甲方有权要求乙方换货或解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

8.8在乙方不能履行其在本合同项下任何一项义务且在经甲方书面通知后20天内仍不完成整改的情况下，甲方有权动用乙方交纳的履约保证金补偿任何直接或间接损失，不足部分甲方有权向乙方追偿。

8.9任何一方违反本合同保密约定，责任方应按本合同约定总价的5%向守约方支付违约金，违约金不足以赔偿合同他方损失的，责任方应按守约方的实际损失赔偿。

8.10未经本合同他方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。如有违反，本合同他方有权解除本合同，并要求违约方支付合同约定总价5%的违约金。

8.11本合同中约定的违约金若低于守约方实际损失，守约方有权要求增加赔偿至实际损失。

第九条  合同变更约定

9.1根据现场实际情况，乙方确实需变更原合同约定货物时，应预先提出变更清单对照表及其变更依据，经甲方书面确认并由双方签订补充协议后实施，甲方不同意变更的，乙方应当继续履行本合同。

9.2因甲方原因需变更合同货物的，甲方应书面通知乙方，双方签订补充协议后实施。

9.3当甲方需求货物数量发生变化而甲方按照第1.4条单方提出书面要求时，货物单价不调整。

9.4甲方对合同货物数量做出的调整应书面通知乙方。

9.5 本合同内容经双方同意变更的，如果变更的内容涉及到采购商品品种、价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，则应作废，重开、补开红字增值税专用发票。甲乙双方需履行各自的协助义务。

第十条  合同解除约定 

有下列情形之一的，合同即行解除：

（1）双方权利义务已按本合同约定履行完毕；

（2）双方协商一致而解除；

（3）本合同因一方出现违约情况，另一方发出解除合同的书面通知。因本违约解除合同时，不影响合同中有关违约条款的继续执行的效力。

第十一条  不可抗力

11.1不可抗力是指：战争、严重火灾、水灾、地震等人力不可抗拒的因素引起的客观情形。

11.2当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同。

11.3 不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况书面通知另一方，并在不可抗力发生后14天内出具事故发生地区的有关机构证明并取得另一方认可。

上述情况发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即书面通知另一方。

11.4由于不可抗力的影响致使本合同不能履行时，一方有权书面通知另一方解除合同，双方均不承担违约责任。 

11.5本条款所定义的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，对于经营状况严重恶化及安排不周等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。

第十二条  保密约定

12.1在本合同订立前、履行中、终止后未经合同其他方书面同意，任何一方均应对各方提供的资料、信息负保密责任，包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户信息及其他信息等。

12.2本保密条款具有独立性，不受本合同终止或解除的影响。

第十三条  争议的解决方式

13.1因本合同产生争议，先协商解决，协商不成的，应用以下第    种方式解决：

（一）向    仲裁委员会申请仲裁。

（二）向    人民法院提起诉讼。

13.2诉讼（仲裁）进行过程中，双方将继续履行诉讼（仲裁）部分以外的合同条款。

第十四条  补充约定

本合同条款约定的内容与双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容相冲突时，以双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容为准。

第十五条  其他条款  

15.1本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

15.2所有通知可用电传、传真、挂号邮件以及特快专递发出。上述书面文件送达至甲方或乙方在签署本合同时确认的通讯地址处即为有效送达。甲、乙任何一方的地址、电话如有变化，应在变更前十五日内以书面通知另一方，否则应承担相应的不利后果。

15.3 本合同一式     份，甲方持     份，乙方持    份，经双方签字盖章后生效。

附件1：设备技术指标

附件2：项目里程碑
附件3：原厂售后承诺函

附件4：合规保护标准条款

附件5：信用承诺书
	甲方：                   

           
	乙方：   


	法定代表人/委托代理人：
	法定代表人/委托代理人：

	时间：     年     月   日
	时间：     年     月   日

	住    所： 
	住    所： 

	邮政编码： 
	邮政编码： 

	电    话： 
	电    话： 

	传    真： 
	传    真： 

	开户名称： 
	开户名称：  

	开户银行： 

	开户银行：  
银行联行号： 

	银行帐号： 

联系人及联系电话：
	银行帐号： 
联系人及联系电话： 


附件1：设备技术指标 

	设备名称
	技术参数指标
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附件2：项目里程碑
	里程碑名称
	里程碑内容

	合同签订
	

	货物交付验收
	

	交工验收
	

	缺陷责任期结束
	


附件3：原厂售后承诺函
售后服务承诺书
   我公司在此承诺：
如果业主在缺陷责任期满之后，对系统进行改造、扩展或增加附属设备，我们承诺：对其各个系统及产品提供支持保证并能免费提供咨询。
我单位提供的产品指标、性能及质量等完全符合招标文件的要求。
产品在售后服务期内(壹年)，本公司产品因产品质量原因造成的故障损坏，本公司将对故障产品提供免费更换、维修，保证系统正常运行，并且在各产品、设备寿命期内提供备件和支持。
在接到用户的故障通知（电话或传真等）后，24小时内做出回应，能及时提出解决本产品问题的方案及安排，尽快消除所通报的设备故障，包括维修或更换损坏的部件，确保系统设备的正常使用。
提供完善的产品技术培训，定期或不定期的进行技术交流和推广。
 供货单位（盖章）：
附件4：合规保护标准条款
合规保护标准条款

双方同意，本合规保护标准条款构成双方之间订立的合同的重要组成部分，双方应共同遵守。
公务人员的定义

（一）政府的官员、雇员、代表以及代表政府或者经公共权力授权行使权力的公司、组织或个人；

（二）国际组织的官员、雇员和代表；

（三）行使公共权力的政治组织的官员、雇员、代表，或皇室成员；

（四）公共企业（政府直接或间接控制或施加决定性影响力的企业）的官员及雇员。

遵守反腐败法律

（一）乙方在此声明、保证及承诺，与本协议项下进行的活动或交易相关的乙方及乙方的关联公司、子公司、董事、高级管理人员、雇员、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有直接或间接代表乙方行事的个人及相关方，过去未曾、将来亦不会违反，或致使甲方违反《中华人民共和国刑法》、《联合国反腐败公约》、《经济合作与发展组织关于打击国际商业交易中行贿外国公职人员行为的公约》，及业务所在国的反腐败、反欺诈、反串谋及公平竞争法律、法规及规则等（合称“反腐败法律”）。

（二）乙方特此声明、保证及承诺：乙方及乙方关联公司、董事、高级管理人员、雇员、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有代表乙方行事的个人及相关方，过去未曾、将来亦不会发生以下行为：

1、为如下目的给予或承诺给予公务人员、个人或实体任何利益：

（1）不当影响公务人员的行为或决定；

（2）诱使公务人员违反其法定职责从而作为或不作为；

（3）诱使公务人员直接通过其个人影响力，或通过其对国内外政府或政府部门的影响力，影响该政府或政府部门的行为或决定；

（4）协助甲方或甲方关联方不当获得或保持商业机会或使其获得不当优势。

2、为如下目的给予或承诺给予个人任何利益，无论其是否为公务人员：

（1）意图使该个人不当履行其应尽的职责或义务；

（2）知悉或相信该个人接受利益即构成不当履行其应尽的职责或义务。

持续义务

乙方在此声明并保证：乙方和乙方的关联公司、董事、高级管理人员、雇员、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有代表乙方行事的个人及相关方，在本协议有效期内均会遵守反腐败法律的相关规定。

公务人员参与

除已向甲方披露的情形外，乙方现有的董事、高级管理人员、雇员、最终受益人股东（不包括上市公司的股东）均非公务人员，其直系亲属亦均非公务人员；若发现上述董事、高级管理人员、雇员、最终受益人或股东成为公务人员时，乙方应在合理时间内通知甲方。

无私设资金

在本协议有效期内，乙方不会因为接受反腐败法律所禁止的支付，或为便利从事反腐败法律所禁止的其他行为，而设立或保有秘密或账外资金、账户或资产，无论其是否与本协议下拟进行的交易相关。

合规声明

自本协议签署之日起，每满一年之前30天内，乙方应提供其遵守反腐败法律的年度合规证明。

赔偿

乙方承诺：甲方及其代表、董事、高级管理人员、雇员及股东不承担由于乙方违反本附件项下反腐败陈述、保证与承诺而造成的损失及后果，包括但不限于罚金、赔偿金或上述个人或相关方的经济损失。

终止权

根据可靠消息，包括但不限于乙方陈述或有正当来源的新闻报道，如甲方认为乙方已实质性违反其在本附件中关于遵守反腐败法律的相关陈述、保证与承诺，则视为乙方实质性违反本协议。无论乙方是否因为违反反腐败法律而获罪或受到其他处罚，甲方都有权终止本协议，且无须为此承担违约金或对乙方进行赔偿。

审核权

乙方应保留所有必要记录以证明其遵守本合规保护标准条款规定。乙方同意，经甲方事先通知，甲方或甲方指派的审计事务所可查阅或审核乙方与本协议履行相关的会计账簿和记录。甲方及其指派的审计事务所对前述会计账簿和记录的查阅或审核应严格限于本协议所述工作范围，且仅为合规审核目的。本条所列审核费用由甲方承担。

费用

乙方履行本合规保护标准条款项下义务所产生的成本及费用由乙方承担，甲方事先同意承担的除外。

调查通知

乙方同意，如发现其因与本协议相关的行为正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，应立即通知甲方；此外，如乙方发现其因违反反腐败法律而正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，无论被调查行为是否与本协议相关，应立即通知甲方。

境内咨询举报热线：010-82016923

境内咨询举报邮箱：zhongjiaohegui@ccccltd.cn

境外咨询举报热线：0086-10-82016267

境外咨询举报邮箱：compliance@ccccltd.cn
附件5： 信用承诺书

信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的交易环境，树立诚信守法的供应商（分包商、服务商等）形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）提交的所有信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对信息的真实性负责。

（二）及时更新本单位信息，并对所提供信息的有效性负责。

（三）严格遵守法律、法规、规章以及项目单位提前告知的管理要求，开展交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（四）自我约束、自我管理，不发生弄虚作假、围标串标、恶意投诉、行贿、干扰交易活动等法律法规禁止的行为，自觉维护项目交易的良好秩序。

（五）守合同、重信用，诚信履约，自觉接受中交集团及项目单位、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）自愿接受政府部门、中交集团及项目单位依法依规的检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受政府部门、中交集团及项目单位依法依规给予的处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

（七）已认可并遵守中交集团及项目单位关于黑名单和重点关注名单“一处失信、处处受限”联合惩戒以及诚信廉洁共建共享等相关规定。

（八）本单位法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、项目团队中无中交集团员工及其亲属（投标单位属于中交集团下属企业除外）。

（九）对项目单位的让利应放在明处，不得与项目单位员工就合同的谈判、签订、履行及违约责任追究等事项进行私下交涉。不得以回扣、酬金、佣金、奖励、津贴、兼职工资等名目，将让利转给项目单位员工及其亲属；不报销、不支付应由项目单位员工个人支付的费用；不提供交通工具、通信工具和高档办公用品等物品。

不向项目单位员工及其亲属提供财物或者输送利益。不邮寄、赠送可能影响公平交易的礼品、礼金、消费卡（券）、有价证券、股权、股票、债券、其他金融产品、土特产、支付凭证、预付卡、电子红包礼券、房屋、车辆、古董等；不提供可能影响公平交易的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得为项目单位员工及其亲属经商办企业提供便利和优惠条件，不得为其就业、出国、旅游度假、婚丧嫁娶、子女上学、职务晋升、工作安排、购买或装修房屋、投资入股或者买卖股票、债券等提供方便；不得以各种理由提供借款或者房屋和车辆借用；不得以慈善公益捐赠、社会责任费用等名目，变相提供商业贿赂。

不得向项目单位员工打听涉及中交集团、项目单位的商业秘密；在中交集团、项目单位进行涉嫌不廉洁的商业行为调查时，有义务配合并提供证据材料。

其他廉洁要求。

（十）本人已认真阅读和认可上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

                              法定代表人签名：

                              单位名称（盖章）：

                                 年  月  日

PAGE  
- 1 -

