温馨提示

任何供应商、单位或者个人对本项目采购需求（征求意见稿）公告有异议的，可以自公告开始之日起5个工作日内将加盖公章书面意见反馈给采购人（或通过扫描以上书面意见发电子邮箱方式提供）。

联系方式以下：

采购人：广东石油化工学院

地址：广东省茂名市官渡二路139号综合办公楼702室

联系人：刘老师、李老师

联系电话：0668-2923877

单位邮箱：ztb@gdupt.edu.cn

一、采购项目描述

| 项目名称 | 化学学院石油化工“工工贯通”实践教学条件建设项目 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 126 万元 |
| 采购需求概况 | 1、主要功能或目标(简要描述): (1)购置通用型洗化品生产实践装置和气相色谱仪实 验教学设备; (2)建设化学学院生产实训仿真机房。 2、需满足的主要需求(简要描述): (1)通用型洗化品生产实践装置一套和气相色谱仪3台; (2)台式电脑50台及配套操作台50个。 |

# 二、产品需求一览表

（一）技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | △ | 通用型洗化品生产实践装置 | 1 | 套 | 1080000 | 1080000 | 附表一 |
|  |  | 气相色谱仪 | 3 | 台 | 60000 | 180000 | 附表一 |

附表一：

| 标的名称 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| 通用型洗化品生产实践装置 | 1 | 1、总体要求及功能指标： 1.1、要求基于模块化理念，将多工艺工段形成可独立运行的模块。 1.2、利用工业控制与软件技术，实现每个模块可单独控制使用，多模块可组合成不同工艺生产线，同时实现远程集中控制。 1.3、根据工艺需求，选择多个模块组合，生产线均能实现真实投料生产。 1.4、能够用于科研小中试，验证新的配方工艺。 1.5、要求可满足3种或以上精细化工品工艺连续、间歇生产和教学使用。 1.6、生产过程的组成应不少于3个单元构成，可实现单独操作且允许根据产品需求进行重组搭建设备；实现多单元组合再构建。 1.7、整套系统应达到以下部分工艺教学内容：传热、流体输送、定量加料、乳化均质、灭菌等内容。 1.8、装置采用铝合金框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。设备尺寸不大于6.6×1.2×1.8m（长×宽×高）。 1.9 、配备高低液位报警与联锁控制系统，废液集中排放。 1.10、装置配置自动化控制系统，基于现场触摸化集成控制，实现可靠性高、开放性好、使用方便的性能。 1.11、化工类实验与实践装置3D动画视频二维码资源库。 2、公共单元 2.1、功能要求： 2.1.1、用于提供稳定的软化水、冷却水、压缩空气和真空。具体参数要求：真空度-0.06MPa—0MPa（表压）；冷却水温度10-30oC；软化水电导率范围≤10μs/cm。 2.1.2、采用现场端触控操作实现主要控制自动化，配合有部分手动操作。 2.2、详细配置要求： 2.2.1、软化水罐1个：材质不锈钢304，容积≥100L，耐腐蚀，液位自控。 2.2.2、循环水罐1个：材质不锈钢304，容积≥100L，耐腐蚀，液位自控。 2.2.3、真空缓冲罐1个：材质不锈钢304，直径≥φ273×3mm，容积≥20L。 2.2.4、软化水泵1台：不锈钢离心泵，流量≥3.6m³/h，扬程≥14m。 2.2.5、真空泵1台：旋片式，几何抽速≥120L/min。 2.2.6、空气压缩机1台：压力：0-0.7MPa，排气量≥40L/min，配稳压阀。 2.2.7、标准化配件：特制快速连接接头、管件等，用于模块化拆装和设备拆装使用，可快速用于多个模块之间拆装、拼接。 ▲2.2.8、装置外观：要求装置采用铝合金框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。 2.2.9、软件部分：配有该单元3D仿真操作软件1套。 2.2.10、控制部分：该单元独立控制系统1套：集成所有远传信号，控制点位≥20个。控制箱数量：每单元1个。 2.2.11、要求配备该操作单元的3D动画演示视频的二维码。 3、乳化配料单元 3.1、功能要求： 3.1.1、该单元应具备精细化工计量、定量加料功能。 3.1.2、该单元可实现中和反应等反应体系进行。 3.1.3、该单元实现乳化、混合、过滤的功能。 3.1.4、采用现场端触控操作实现主要控制自动化，配合有部分手动操作，增加动手能力。 3.2、详细配置要求： 3.2.1、计量槽1个：材质不锈钢304，容积≥10L，自动定量控制加料量。 3.2.2、反应釜1个：材质不锈钢304，容积≥20L，设计温度≥120℃，夹套控温，带有机械搅拌，配温度、压力检测。 3.2.3、乳化釜1个：容积，容积≥20L，设计温度≥120℃，夹套加热，转速0～2800rpm无极可调，温度自控，配温度、压力检测。 3.2.4、原料槽1个：材质PE，容积≥10L，耐酸碱腐蚀。 3.2.5、计量泵：蠕动泵，数量：1台，转速范围0.1～200rpm。 3.2.6、管路：卫生级304不锈钢管，整套采用快拆式连接方式。 3.2.7、阀门：电动球阀、手动球阀、罐底阀等1批。 3.2.8、标准化配件：特制快速连接接头、管件等，用于模块化拆装和设备拆装使用，可快速用于多个模块之间拆装、拼接。 3.2.9、装置外观：要求装置采用铝合金框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。 3.2.10、软件部分：配有该单元3D仿真操作软件1套。 3.2.11、控制部分：该单元独立控制系统1套：集成所有远传信号，控制点位≥25个。控制箱数量：每单元1个。 3.2.12、要求配有该操作单元的3D动画演示视频的二维码。 4、调和冷却单元 4.1、功能要求： 4.1.1、该单元应具备冷却、复配、脱气操作。 4.1.2、该单元可实现在线灭菌和过滤功能。 4.1.3、采用现场端触控操作实现主要控制自动化，配合有部分手动操作。 4.2、详细配置要求： 4.2.1、调和釜1个：材质不锈钢304，容积≥20L，设计温度≥120℃，夹套控温，带有机械搅拌，配温度、压力检测。 4.2.2、产品罐1个：材质不锈钢304，带手孔，配温度、压力检测。 4.2.3、恒温槽1个：最低冷凝温度小于0℃，控温精度0.1℃，容积：≥15L。 4.2.4、袋式过滤器1个：过滤精度：≥100目。 4.2.5、紫外线灭菌器1个：材质：不锈钢 Cr-Ni系304，最大流量0.5t/h。 4.2.6、管路：卫生级304不锈钢管，整套采用快拆式连接方式。 4.2.7、阀门：电动球阀、手动球阀、罐底阀等1批。 ▲4.2.8、标准化配件：特制快速连接接头、管件等，用于模块化拆装和设备拆装使用，可快速用于多个模块之间拆装、拼接。 4.2.9、装置外观：要求装置采用铝合金框架，装置配有可升降万向脚轮，脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。 4.2.10、软件部分：配有该单元3D仿真操作软件1套。 4.2.11、控制部分：该单元独立控制系统1套：集成所有远传信号，控制点位≥24个。控制箱数量：每单元1个。 4.2.12、要求配有该操作单元的3D动画演示视频的二维码。 5、智能系统参数要求 5.1现场控制系统 5.1.1、软件：含监控组态软件、逻辑组态软件、硬件加密狗。 ★5.1.2、工业一体化操控终端，数量：≥3个。主要参数：电容触摸式操作，≥15寸，控制屏分辨率为：≥1920*1080，前置≥200万像素摄像头，内存：≥DDR4 8G，硬盘：SSD硬盘，≥128G；内置：≥5G双频WIFI、≥4G模块、加密狗接口；内置麦克风及扩音器各≥1个；网口≥2个，USB3.0接口≥4个，独立RS232串口≥2个，独立RS485接口≥1个；DB9免焊母头≥1个；HDMI接口≥1个；可控安全盘接口≥1个；UPS不间断电源适配器≥1个。兼容Windows操作系统，可安装监测与控制软件。可显示温度传感器温度、压力传感器压力、蠕动泵转速、釜内搅拌转速等数值，可控制蠕动泵转速、釜内搅拌转速、电动阀门开闭。4G模块可支持安装物联网卡。用于实现无线传输实验数据功能。 5.1.3、软件控制部分：装置监测与控制软件，具备自检测功能。 5.2远程控制系统 5.2.1、软件：含监控组态软件、逻辑组态软件、硬件加密狗。 5.2.2、DCS模块：微处理器：嵌入式≥32CPU,≥720MHz；内存容量≥256M DDR2 SDRAM，数据存储容量≥256MB NANDFLASH；运算能力≥2048个控制回路/s；扫描周期：数字量≥25ms，模拟量≥50ms；CNet接口≥2个，通讯速率≥1Mbps；SNet接口≥2个，通讯速率≥100Mbps；电源功耗2.5W；稳定运行负荷≤30%。 5.2.3、网络模块：支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u 和IEEE 802.3x；配备 10/100M、全/半双工、 MDI/MDIX 自适应 RJ45 端口以及100BaseFX（ 多模、 SC/ST 接头）；工作温度：支持 -10 至 60℃ ，导轨式安装，以及带 LED 指示灯的外壳（不低于IP30）；支持宽电压输入以及反接保护。 5.3智能在线学习系统 5.3.1、能配备课程学习板块、3D虚拟仿真板块、题库板块、音视频资源板块等。 5.3.2、系统无需下载客户端，可以使用个人电脑直接登陆网络使用。 5.3.3、系统有充分的权限控制系统。 5.3.4、系统有在线考核功能。 5.3.5、系统有在线三维动画视频播放功能。 5.3.6、系统有在线三维模拟操作学习功能。 5.3.7、配套实验辅助系统，通过装置自带操作终端进行分步式操作视频指导学习，同时具备手机端APP，学生通过网络随时学习实验指导视频；提供永久授权账号不少于100个。 5.4视频动画要求 5.4.1、要求每个单元均依托3D建模为基础，具有实物既视感。 5.4.2、化工类实验与实践装置3D动画视频二维码资源库。 5.4.3、要求配套实验操作视频，包括实验人员逐步操作过程，视频时长不少于10分钟。 5.5模拟软件要求 5.5.1仿真软件以多功能精细化工生产线实践装置为仿真对象，模拟多功能精细化工工艺流程，具有设备认知、模拟实验、实验考试、考核权重和评分等不少于5个功能模块，支持桌面端、个人电脑网页端等至少2种运行方式。 5.5.2仿真实验内容包含公共工段、筛板精馏工段、反应工段和乳化工段等4个实验工段。 5.5.3设备认知学习：仿真实验支持查看不少于18个组成装置的3D模型和基本介绍（包括软化水柱、软化水罐、循环水罐、空气缓冲罐、真空缓冲罐、塔釜、塔顶产品罐、塔釜液罐、馏分器、筛板精馏塔、塔釜热交换器、原料罐、冷凝器、辅料槽1、辅料槽2、配料槽、初滤器、乳化釜等。 5.5.4模拟实验：仿真实验具有操作引导功能。 5.5.5实验考试与评分：仿真实验具有实验考试功能，用户在该功能模块中按照实验流程进行每一步实验交互操作（电控箱操作、公共工段操作、筛板精馏操作、反应工段操作、乳化工段操作、设备清洗操作和设备归位操作），完成后提交成绩，系统自动给出评分。 5.5.6辅助操作功能：仿真软件具有阀门位号的显示与隐藏功能，支持一键重新开始实验，方便用户交互操作。 5.5.7实验操作引导：仿真实验具有操作引导视频，以便于用户快速掌握实验操作。（要求验收时提供仿真实验操作引导视频查看二维码） 6、辅助部分要求 工具名称 数量 17寸工具箱 1个 万用表 1个 12寸大活口 1把 剥线钳 1把 12寸大管钳 1把 卷尺 1把 L型六方 1套 一字螺丝刀 1把 十字螺丝刀 1把 小一字螺丝刀 1把 绝缘胶带 1卷 生料带 2卷 呆扳手22-24 2把 呆扳手17-19 2把 呆扳手13-16 1把 呆扳手12-14 2把 呆扳手8-10 1把 呆扳手6-7 1把 工具架 1个 小推车 1个 7、实践区配套要求 包含设备位号、吊牌、警示标志；装置的彩页图片、使用说明书、工艺流程图、装置单批次实验投料清单和投料成本核算表；提供与装置配套使用的正规出版社出版的实验教材。 |
| 气相色谱仪 | 2 | "一、工作条件 电源：220V，50HZ； 环境温度：5～38℃； 环境相对湿度：25%～90%。 二、气相色谱仪主机 1、通信接口并内置IP协议栈、通讯接口使仪器可以通过企业内部局域网、互联网实现远距离的数据传输；方便实验室的架设、简化实验室的配置、方便分析数据的管理。 2、操作显示仪器配备液晶触摸屏，可作手持控制器使用。 3、配备FID检测器。 4、配备独立的温度控制输出，可实现程序升温。各加热控制单元均具有过温保护功能。 三、主要技术参数： 操作显示：≥7寸彩色液晶触摸屏，可作手持控制器使用 温控区域：≥8路；温控范围：室温以上4℃～450℃，温控增量：0.5℃；温控精度：±0.1℃； 程序升温阶数：≥16阶；升温速率：0.1℃/min～80℃/min 气路控制：精密阀控 外部事件：8路；辅助控制输出2路 进样器种类：毛细管进样； 检测器数目：FID检测器； 启动进样：手动； 通信接口：以太网：IEEE802.3 ▲氢火焰检测器FID:（宽量程对数放大器） ①检测器收集极与极化极同极，灵敏度更高，抗干扰性更强 ②氢焰检测器宽量程对数放大器，其最大响应输出信号可达144万PA ③最高使用温度：450℃ ④检测限：≤3×10-12g/S(正十六烷) ⑤基线噪声：≤2×10-14A ⑥基线漂移：≤1×10-13 A/30min ⑦线性范围： ≥107 其它： ①外形尺寸：≥560×520×500mm（长×宽×高） ②色谱柱安装跨度：≥152.4mm(6英寸标准接口) ③仪器重量：≥48Kg ④最大功率：2500W ⑤电压：220±10% 50Hz" |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |