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	一、耳鼻喉治疗台技术参数及配置

	1
	整体尺寸：≥1600×700×780(mm),一体化豪华型复合材料、医用环保台面(有相关医疗产品合格证)，易清洁、耐磨、防渗漏。 表面易于消毒清理

	2*
	超静音负压泵（1台）：320W ,负压值， -0.02Mpa—-0.07Mpa,快速工作。 性能稳定，噪音小≤40dB,使用寿命长，最高吸引力 为700mmhg

	3*
	超静音正压泵（1台）：80W,正压值≤0.16 Mpa,,快速工作，性能稳定，噪音小≤50dB,使用寿命长，最高压力为≥3KG/平方厘米

	4
	整机（1台）：外壳为金属材料喷漆，油漆层平整光洁、色泽均匀、 无脱落、起皮、露底、色裂现象、不易生锈刮花，人体工学造型，符合ZBC30V003.1医疗器械油漆涂层分 类技术条件

	5*
	喷枪（3支）：一支弯头，二支直头，喷雾锥角不小于20度，喷雾效果好，手感好，可手动控制喷药水量，可拆卸，喷雾均匀，无滴水现象，防渗漏，不易堵塞，提起时工 作时噪音≤50dB,全自动电路控制

	6
	欧氏管(吹枪）（1套)：正压达到0.10Mpa,有压力调节功能，噪音≤50dB(可用于耳鼻喉吹张，创面的干化等)

	7*
	吸枪（1把）：负压700mmHg,枪头可拆卸，吸力可调，噪音≤40dB, 防回流装置，安全保护，易清洁，有吸力调节指孔，配有不同管径的吸管，可配3MM,2.5MM的吸引管

	8
	预热除雾装置（1套）：喉镜预热器450W低耗能，人工启动开关，自动加温， 到时自动关闭，加温时间可调节，0-60秒时间段自由 可以调整，有电安全保护，操作方便。烘烤间接喉镜

	9
	LED检查灯（1套）：10W,24V照度≥104LUX,聚光效果显著，光色柔和， 无热辐射，无发热感，无级调光，悬臂伸缩自如，可 调高度，任何角度，定位准确。其光源可由额带反射 镜折射入耳，鼻，咽喉等部位，做检查用，使用寿命 2 — 10万个小时。

	10
	机械臂（1套）:上下拉伸行程,左右可旋转

	11
	电脑储物柜（1套）

	12
	药膏罐(2个)

	13
	污物器械收集罐(2个):不锈钢罐

	14
	30cc药水瓶(3个):医用药瓶

	15
	带盖器械盘(2个):304型号，不锈钢带盖器械盘

	16
	污物收集盘(1个):不锈钢方盘

	17
	腰盘(1个):不锈钢盘

	18
	排污系统（1套）：2500cc吸引瓶1个，容量大，   1000cc吸引瓶1个

	19
	观片灯（1个）：LED光源

	20
	耳鼻喉科治疗椅1套





	二、内窥镜摄像系统技术参数

	(一)
	医用内窥镜摄像主机
	1台
	1、 传感器：CCD/CMOS
2、像素：795*596
3、清晰度：≥700线
4、最低照度：0.1 LUX
5、白平衡：自动追踪/手动锁定
6、白平衡范围：3200-10000K
7、信噪比：60DB
8、视频输出:CVBS两路
9、光学接口：F20，可选F18，F28
10、特色功能：数字宽动态、多种曝光模式、除雾功能、多语言切换
11、菜单功能：亮度、对比度、锐度、色调等，镜像: 左右镜像

	(二)
	LED冷光源
	1台
	1、功率：整机150W
2、光通量：1800lm
3、通光部分直径：5mm 光纤
4、光谱范围：400-700nm
5、显色指数：70
6、灯工作寿命：≥30000 小时
7、色温：5000K-6500K
8、亮度：>2000000LX
9、亮度调节：0-99 连续可调

	(三)
	监视器
	1台
	1、液晶屏：≥15寸液晶监视器 
2、清晰度：≥1920*1080
3、输入信号：HDMI，SVIDEO，CVBS
4、菜单调节：亮度、对比度、色度、清晰度等


	(四)
	医学影像处理系统参数

	1
	硬件配置

	1.1
	计算机：品牌电脑、处理器：≥Intel I3、液晶显示器：≥22寸、内存：≥4G，硬盘：≥1T，键盘和鼠标

	1.2
	打印机：品牌彩色打印机

	1.3
	采集卡：1900x1000专业高分辨率彩色视频采集卡

	1.4
	全高清录像，高保真采集脚踏开关图片，

	1.5
	正版内窥镜处理软件（加密狗版本）（出厂时预安装，支持win10）

	2
	内窥镜处理软件功能：

	2.1
	中文Windows10操作系统，

	2.2
	建立详细记录，包括病人姓名、性别、年龄、检查日期、检查 部位、申请科室、申请医生、检查医生。医院名称可预先进行设定。

	2.3
	软件内保存有多种报告模式，可根据用户要求自定义报告单；智能化报告编辑，全高清打印功能齐全，图像采集、存储、图文报告打印，档案管理，统计检索为一体，使用方便快捷,数字化的病例库管理模式，可以存储多达100万幅的图片资料，并可对其中的病例任意调用、增添、删除

	2.4
	具有动态1080P录像及录像回放功能，可根据临床医师的要求对病变或手术过程设置动态录像，并可对录制的图像进行录像回放；自动选择报告格式，打印分页，报告也可直接生成PDF格式

	(五)
	医用台车  一辆

	(六)
	配：0°的耳内镜 鼻内镜各一根，70°鼻内镜2根

	
	










