附件二：招标参数

|  | 一、耳鼻喉治疗台技术参数及配置 |
| --- | --- |
| 1 | 整体尺寸：≥1600×700×780(mm),一体化豪华型复合材料、医用环保台面(有相关医疗产品合格证)，易清洁、耐磨、防渗漏。 表面易于消毒清理 |
| 2* | 超静音负压泵（1台）：320W ,负压值， -0.02Mpa—-0.07Mpa,快速工作。 性能稳定，噪音小≤40dB,使用寿命长，最高吸引力 为700mmhg |
| 3* | 超静音正压泵（1台）：80W,正压值≤0.16 Mpa,,快速工作，性能稳定，噪音小≤50dB,使用寿命长，最高压力为≥3KG/平方厘米 |
| 4 | 整机（1台）：外壳为金属材料喷漆，油漆层平整光洁、色泽均匀、 无脱落、起皮、露底、色裂现象、不易生锈刮花，人体工学造型，符合ZBC30V003.1医疗器械油漆涂层分 类技术条件 |
| 5* | 喷枪（3支）：一支弯头，二支直头，喷雾锥角不小于20度，喷雾效果好，手感好，可手动控制喷药水量，可拆卸，喷雾均匀，无滴水现象，防渗漏，不易堵塞，提起时工 作时噪音≤50dB,全自动电路控制 |
| 6 | 欧氏管(吹枪）（1套)：正压达到0.10Mpa,有压力调节功能，噪音≤50dB(可用于耳鼻喉吹张，创面的干化等) |
| 7* | 吸枪（1把）：负压700mmHg,枪头可拆卸，吸力可调，噪音≤40dB, 防回流装置，安全保护，易清洁，有吸力调节指孔，配有不同管径的吸管，可配3MM,2.5MM的吸引管 |
| 8 | 预热除雾装置（1套）：喉镜预热器450W低耗能，人工启动开关，自动加温， 到时自动关闭，加温时间可调节，0-60秒时间段自由 可以调整，有电安全保护，操作方便。烘烤间接喉镜 |
| 9 | LED检查灯（1套）：10W,24V照度≥104LUX,聚光效果显著，光色柔和， 无热辐射，无发热感，无级调光，悬臂伸缩自如，可 调高度，任何角度，定位准确。其光源可由额带反射 镜折射入耳，鼻，咽喉等部位，做检查用，使用寿命 2 — 10万个小时。 |
| 10 | 机械臂（1套）:上下拉伸行程,左右可旋转 |
| 11 | 电脑储物柜（1套） |
| 12 | 药膏罐(2个) |
| 13 | 污物器械收集罐(2个):不锈钢罐 |
| 14 | 30cc药水瓶(3个):医用药瓶 |
| 15 | 带盖器械盘(2个):304型号，不锈钢带盖器械盘 |
| 16 | 污物收集盘(1个):不锈钢方盘 |
| 17 | 腰盘(1个):不锈钢盘 |
| 18 | 排污系统（1套）：2500cc吸引瓶1个，容量大， 1000cc吸引瓶1个 |
| 19 | 观片灯（1个）：LED光源 |
| 20 | 耳鼻喉科治疗椅1套 |

| 二、内窥镜摄像系统技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (一) | 医用内窥镜摄像主机 | 1台 | - 传感器：CCD/CMOS - 2、像素：795*596 3、清晰度：≥700线 4、最低照度：0.1 LUX 5、白平衡：自动追踪/手动锁定 6、白平衡范围：3200-10000K 7、信噪比：60DB 8、视频输出:CVBS两路 9、光学接口：F20，可选F18，F28 10、特色功能：数字宽动态、多种曝光模式、除雾功能、多语言切换 11、菜单功能：亮度、对比度、锐度、色调等，镜像: 左右镜像 |
| (二) | LED冷光源 | 1台 | 1、功率：整机150W 2、光通量：1800lm 3、通光部分直径：5mm 光纤 4、光谱范围：400-700nm 5、显色指数：70 6、灯工作寿命：≥30000 小时 7、色温：5000K-6500K 8、亮度：>2000000LX 9、亮度调节：0-99 连续可调 |
| (三) | 监视器 | 1台 | 1、液晶屏：≥15寸液晶监视器 2、清晰度：≥1920*1080 3、输入信号：HDMI，SVIDEO，CVBS 4、菜单调节：亮度、对比度、色度、清晰度等 |

| (四) | 医学影像处理系统参数 |
| --- | --- |
| 1 | 硬件配置 |
| 1.1 | 计算机：品牌电脑、处理器：≥Intel I3、液晶显示器：≥22寸、内存：≥4G，硬盘：≥1T，键盘和鼠标 |
| 1.2 | 打印机：品牌彩色打印机 |
| 1.3 | 采集卡：1900x1000专业高分辨率彩色视频采集卡 |
| 1.4 | 全高清录像，高保真采集脚踏开关图片， |
| 1.5 | 正版内窥镜处理软件（加密狗版本）（出厂时预安装，支持win10） |
| 2 | 内窥镜处理软件功能： |
| 2.1 | 中文Windows10操作系统， |
| 2.2 | 建立详细记录，包括病人姓名、性别、年龄、检查日期、检查 部位、申请科室、申请医生、检查医生。医院名称可预先进行设定。 |
| 2.3 | 软件内保存有多种报告模式，可根据用户要求自定义报告单；智能化报告编辑，全高清打印功能齐全，图像采集、存储、图文报告打印，档案管理，统计检索为一体，使用方便快捷,数字化的病例库管理模式，可以存储多达100万幅的图片资料，并可对其中的病例任意调用、增添、删除 |
| 2.4 | 具有动态1080P录像及录像回放功能，可根据临床医师的要求对病变或手术过程设置动态录像，并可对录制的图像进行录像回放；自动选择报告格式，打印分页，报告也可直接生成PDF格式 |
| (五) | 医用台车 一辆 |
| (六) | 配：0°的耳内镜 鼻内镜各一根，70°鼻内镜2根 |