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一、项目说明：本项目为菏泽市中医医院导管室、麻醉科医疗设备采购项目，采购预算金额为319.6万元整，共分为一个包。各供应商报价均不得超过采购预算金额，否则视为无效报价。
本项目采购内容包括：彩色多普勒超声诊断仪、医用X 射线防护服、麻深监测注射泵、麻醉机、颅内压监测仪；采购要求详见参数及技术规格。
二、主要参数及技术规格
（一）彩色多普勒超声诊断仪
1.设备用途说明
主要用于麻醉科、疼痛科、康复科、介入科、外科等超声下可视化引导研究和临床实践。
2.技术指标
2.1	高档彩色多普勒超声诊断仪包括：
2.1.1	高分辨率彩色显示器≥18英寸
2.1.2	电容式触摸屏≥18英寸，支持单点、多点、滑动、缩放操作
2.1.3	主机重量：≤7kg
2.1.4	电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥400分钟
2.1.5	一体化的台车，带储物盒功能，储物盒支持前置和后置
2.1.6	储物架带分区功能，储存分区可根据临床需求调整数量和大小
2.1.7	台车支持电动升降，行程≥29cm。
2.1.8	台车上自带专业的消毒用杯套，方便单人完成探头消毒。
2.1.9	全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28672
2.1.10	数字化高分辨率二维灰阶成像
2.1.11	具备谐波成像技术
2.1.12	具备彩色多普勒成像
2.1.13	具有能量多普勒（CDE/PDI)方向能量图
2.1.14	M模式
2.1.15	脉冲波多普勒、连续波多普勒
2.1.16	具备实时血流三同步技术
2.1.17	具有血流的自动频谱包络分析测量功能
2.1.18	实时空间复合成像技术，同时发射和接收≥7线。
2.1.19具备自适应图像增强技术。
2.1.20	具备频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。
2.1.21	具备智能穿刺增强技术，线阵探头下穿刺针增强显影自适应调整。
2.1.22	具备智能穿刺增强技术，凸阵探头下穿刺针有两种或以上颜色显示。
2.1.23	具有智能神经标准面辅助教学功能，能用不同颜色标识出神经、肌肉、血管等。
2.1.24	具备自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上。自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转。
2.1.25	具备智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。
2.1.26	极简模式: 主机全屏显示图像。
2.1.27	专科麻醉和疼痛应用软件包：必须包含臂丛、坐骨神经、腰椎，TAP这几种常用预设模式。
2.1.28	具有麻醉疼痛专用的教学软件，包含解剖示意图、探头位置、包含穿刺引导超声视频，同时支持实时超声图像对比使用。
2.1.29	教学软件内包括多个麻醉或疼痛部位的相关专家的教学视频，可使用移动终端扫码查看。
2.1.30	专业的PICC模式，支持血管网格定位。
2.1.31具有教学录制软件，可以在超声设备上实时显示操作手法、超声图像和音频，并可以进行录制，录制后支持手机扫描二维码调阅原始视频。
2.2测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）
2.2.1	一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等）
2.2.2	产科测量，具有产科应用软件
2.2.3	具备多普勒血流测量与分析
2.2.4	具备全自动血流多普勒包络分析
2.3	一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件
2.3.1	超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现
2.3.2	病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等
2.4	输入/输出信号及参考信号：
2.4.1	输入：网络
2.4.2	输出：HDMI， USB
2.5	图像管理与记录装置：
2.5.1	硬盘≥240G
2.5.2	图像可存储为PC兼容格式
2.5.3	USB接口支持打印和数据输出
2.6	云端互联功能
2.6.1	 支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能。
2.6.2	 超声主机自带通讯模块，可支持实时远程超声会诊。可显示4G网络模块。
2.6.3	支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、冻结、存图等。
3.技术参数及要求
3.1	探头规格：
3.1.1	探头频率范围1.0-15.0MHz
3.1.2	探头最高频率≥15MHz
3.1.3	支持探头类型：凸阵，线阵
3.1.4	线阵探头有效阵元≥192
3.1.5	探头上自带按键，可远程操控主机，能定义常规的操作如增益、深度、冻结、解冻
3.2	二维图像主要参数：
3.2.1	探头群工作频率范围：1.0-15.0MHz
腹部凸阵探头频率：1.0-5.0MHz
线阵探头频率：4.0-15.0MHz
3.2.2	扫描速率
相控阵，18cm 深度时，全视野扫描帧率≥70帧/s
凸阵探头，18cm深时，全视野扫描帧率≥80帧/s
3.2.3	接收方式：可视、可调动态范围≥180
3.2.4	二维灰阶≥256
3.2.5	数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 bit
3.2.6	电影回放：灰阶图像回放≥16000幅
3.2.7	预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件
3.2.8	根据专业手术室应用场景改良TGC分段≤3段，LGC调节≤2段。
3.2.9	谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波
3.2.10	扫描深度≥29cm
3.3	频谱多普勒成像技术参数：
3.3.1	支持方式：PWD、CWD、HPRF
3.3.2	最大测量速度：PWD：血流速度≥8.5 m/s；CWD：血流速度≥35 m/s
3.3.3	最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号）
3.3.4	显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D
3.3.5	电影回放：≥400s，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算
3.3.6	零位移动：≥8级
3.3.7	取样宽度范围： 1–30mm。
3.4	彩色多普勒
3.4.1	显示方式：能量显示、速度显示、方向能量多普勒显示
3.4.2	支持二维、彩色、频谱三同步显示
3.4.3	彩色显示帧频：相控阵探头，18cm深时,全视野彩色显示帧频≥15帧/s；凸阵探头：18cm深时,全视野彩色显示帧频≥8帧/s。
3.4.4	偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~+30°
3.4.5	支持彩色取样框一键快速偏转，偏转角度-8°~+8°
3.4.6	支持PW偏转角度快速偏转，偏转角度：-60°~+60°
3.4.7	显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较，双实时彩色对比
3.4.8	彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图
3.5	提供NMPA认证，FDA或CE认证
3.6	超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率独立可调。
4.配置要求：1、主机1套。2、台车1辆。3、探头2把：凸阵探头、线阵探头。4、电源线、说明书等一套。
（二）医用X 射线防护服（可采购进口产品）
  1. 主要参数及技术规格
（1）设备名称 ：医用X 射线防护服
1.1双面连体半袖（采购数量：2套）、双面分体半袖（采购数量：4套）
1.2参数：
1.2.1内层防护材料：新型轻铅系列防护材料，纳米技术。
1.2.2铅当量：正面每片防护层铅当量≥0.5mmpb；重叠部分≥1.0mmpb；背面≥0.25mmpb。
1.2.3面料：外层为牛津涂层面料，内层为银线抗菌面料， 99.9%的天然银纤维，具有抗菌、防臭、抗静电和热调节； 
1.2.4参考型号： S、M、L、XL（每套从参考型号中选择一个型号进行采购，具体采购型号根据招标人需求）
1.2.5宽腰带设计，长度可根据需求调节。 
1.2.6颜色：根据医院需求。 
1.2.7重量：双面连体半袖≤6.5kg（参考S号、尺码大小不一样重量稍有偏差）
          双面分体半袖≤7.5kg（参考S号、尺码大小不一样重量稍有偏差）
1.3配置清单：防辐射衣、腰带、说明书等
（2）设备名称 ：防辐射衣
2.1双面分体无袖（采购数量：6套）
2.2参数：
2.2.1内层防护材料：新型轻铅系列防护材料，纳米技术。
2.2.2铅当量：正面每片防护层铅当量≥0.25mmpb；前身大包围重叠≥0.5mmpb，背面≥0.25mmpb。
2.2.3面料：外层为牛津涂层面料，内层为银线抗菌面料， 99.9%的天然银纤维，具有抗菌、防臭、抗静电和热调节； 
2.2.4尺码：S、M、L、XL（每套从参考型号中选择一个型号进行采购，具体采购型号根据招标人需求）
2.2.5宽腰带设计，长度可根据需求调节。 
2.2.6颜色：根据医院需求。 
2.2.7重量：≤7.0kg（参考S号、尺码大小不一样重量稍有偏差）
2.3配置清单：防辐射衣、宽护腰带、说明书等
（3）设备名称：防辐射围领
3.1标准型
3.2参数
3.2.1内层防护材料：新型轻铅系列防护材料，纳米技术。
3.2.2铅当量：≥0. 5mmpb。
3.2.3面料：外层为牛津涂层面料，内层为银线抗菌面料，99.9%的天然银纤维，具有抗菌、防臭、抗静电和热调节； 
3.2.4颜色：根据医院需求。 
3.2.5重量≤0.5KG。
3.3配置清单：防辐射围领、说明书等
（4）设备名称：防辐射帽
4.1标准型
4.2参数
4.2.1内层防护材料：新型轻铅系列防护材料，纳米技术。
4.2.2铅当量：≥0. 5mmpb。
4.2.3面料：外层为牛津涂层面料，内层为银线抗菌面料， 99.9%的天然银纤维，具有抗菌、防臭、抗静电和热调节； 
4.2.4颜色：根据医院需求。 
4.2.5重量≤0.7KG。
4.3配置清单：防辐射帽、说明书
（5）设备名称：医用射线防护用具
5.1医用射线防护帘（T型裤衩）
5.2参数：
5.2.1内层防护材料：新型轻铅系列防护材料，纳米技术，无铅粉游离。
5.2.2铅当量：≥0. 5mmpb。
5.2.3面料：外层为牛津涂层面料，内层为银线抗菌面料， 99.9%的天然银纤维，具有抗菌、防臭、抗静电和热调节； 
5.2.4颜色：根据医院需求。 
5.3配置清单：T型裤衩、说明书等
2.采购数量：共采购铅衣十二套，其中双面连体半袖两套，双面分体半袖四套，双面分体无袖六套，防辐射围领十二件，防辐射帽十二件，医用射线防护帘（T型裤衩）十二件。

























（三）麻深监测注射泵
 1.主要参数及技术指标
1.1麻深监测功能：
通过麻醉深度监测模块和一次性无创脑电电极，可无创动态持续测量、采集患者脑电信号，经处理获得相关参数，来探测脑部活跃程度，以测量大脑的麻醉和镇静状态（麻醉深度指数）。
1.2手推药量显示：注射过程中捏开捏手改用手推药，可显示手推的药量。
1.3丙泊酚具有Kataria和Paedfusor儿童模型（1-14岁），可做儿童闭环镇静靶控注射。
1.4三个注射通道集成于一体。
1.5Eleveld-丙泊酚适用宽范围人群的药代动力学模型，适用于婴幼儿、儿童、成人、老年人、肥胖（obese）患者的靶控注射。
1.6闭环镇静靶控注射：根据镇静麻醉深度的变化，实时反馈调整镇静靶浓度大小。
1.7自动反馈闭环肌松给药功能：通过重复频率神经电刺激，进行肌张力测定，获取神经肌肉阻滞程度。根据肌松监测数据控制注射肌松药，使肌松深度维持控制在设定值。
1.8具备肌松数据监测功能。
1.9PTC功能：用于深度肌松的监测。
1.10传感器灵敏度（指套）低中高可选择。
1.11内置维库溴铵、顺式阿曲库铵、阿曲库铵、罗库溴铵和米库氯铵等常用肌松药物推荐默认参数。设定好基本参数后，即可运行使用。运行后监测及闭环给药。
1.12其他注射模式：恒速注射、时量推注、间断给药、诱导维持、T1闭环肌松、TOF闭环肌松等。
1.13靶控注射功能：具备血浆靶控和效应室靶控两种功能。内置多种种靶控药物：丙泊酚、维库溴铵、阿曲库铵、罗库溴铵、咪唑安定、右美托咪定、依托米脂、氯胺酮及其对应的靶控模型。
1.14数据导出：U盘、配套PC软件，能够导出历史数据（可存储10万条以上记录），显示手术全程趋势图及注射数据，同时能打印出报表，存储的记录≥6年。
1.15具有速度异常（快、慢、停）、推座异常和电机反转等报警功能，防止注射过程中出现过流、欠流和回抽等问题。
1.16具备注射管路压力动态监测系统（DPS），实时监测注射管路内的压力。
1.17报警功能包括增药过量、手部温度低、检查电极、电缆未连接、推座异常、重装推把、交流掉电、电量将尽、电池电量不足、注射器脱落、注射器错误、注射器改变、药物将尽、推空、阻塞等。
1.18具备单键飞梭旋钮和小键盘，一键式操作。
1.19通过YY0505国家强制最新电磁兼容标准。
1.20麻醉深度监测：
1.20.1意识深度指数范围：100～0，从清醒到无脑电信号，表示镇静程度；
1.20.2肌电信号指数范围：100～0，额肌电强度由强到弱，表示额肌状态；
1.20.3信号质量指数（SQI）范围：100～0，信号由强到弱，表示监测信号质量；
1.20.4爆发抑制比（BSR）范围：0～100％，为镇静过深麻醉提供定量参考数据。
1.21注射器规格：内置5ml、10ml、 20ml、30ml、 50ml等注射器，支持多种注射器品牌，具有自动校准识别功能。
1.22流速精度：≤±2.0%。
1.23预设总量范围：0.1～1000ml。
1.24 Bolus量程：1ml-50ml，可调。
1.25具有监控软件运行的看门狗功能。
1.26自检功能。通过自检功能，可实现设备的定期维护。
 2.采购数量：采购麻深监测注射泵一台。












（四）麻醉机
1.使用范围：适用于新生儿、儿童和成人麻醉手术，具有NMPA认证、FDA或CE认证。
2.主要参数及技术指标
2.1工作条件
2.1.1 后备电池使用时间：≥90min
2.1.2 机架：带推车，三个大抽屉，脚轮刹车
2.1.3 工作台：双层，灯光亮度可调 
2.1.4 标配RS232接口，以太网络接口，投影仪分屏接口。
2.2气源
2.2.1 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252kPa时报警
2.2.2 快速充氧范围:25-75L/min
2.3流量计
2.3.1 电子流量计流量范围:0.1-15 L/min，氧气与空气双气源，流量通过呼吸机屏幕电子显示；
2.3.2 辅助氧流量计流量范围:1-10L/min，不需要通电即可给患者吸氧。
2.4挥发罐
2个挥发罐位，标配一个七氟醚挥发罐，可选配原厂同品牌地氟醚挥发罐。
2.5呼吸回路
2.5.1回路容积≤3L，手动皮囊不参与机械通气。
2.5.2 模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装；所有呼吸回路（含流量传感器）可耐受134℃高温高压消毒。
2.5.3 二氧化碳吸收罐，容积≥1350ml。
2.5.4内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰。
2.5.5内置冷凝功能，可在使用后备电池时正常工作，采用物理方式解决回路积水问题。
2.5.6智能回路系统，能识别和显示：正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态。
2.6呼吸机 
2.6.1 气动电控呼吸机，支持中英文界面，外置彩色触摸屏，角度可调。
2.6.2 应用范围：儿童、新生儿及成人等所有病人通气。
2.6.3 原机屏幕≥15英寸彩色外置可触摸显示屏幕，具备双分屏显示功能。当触屏失灵,手动可调。 
2.6.4具备全自检功能，紧急抢救时快速启动可跳过自检。
2.6.5 自动检测挥发罐状态，提示低压漏气情况。
2.6.6 提供辅助、控制、支持通气模式，标配：VCV、PCV、SIMV PCV、SIMV VCV、PSV Pro手动通气、电子PEEP。
2.6.7 潮气量范围：5-1500ml
2.6.8 呼吸频率：4-100 次/min
2.6.9 吸呼比：2:1到1:8
2.6.10 最大吸气流速：≥120 L/min+新鲜气体
2.6.11 压力范围（压力模式）：5～60cmH2O
2.6.12 压力限制范围：12～100cmH2O
2.6.13 PEEP范围：关，4～30cmH2O
2.6.14 具备流量静态、动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。 
2.6.15 智能化呼吸机具有防止错误设置功能。
2.6.16具备通气模式、待机模式和心肺旁路模式。
2.6.17 具备30分钟迷你趋势，可手术中与其他呼吸机参数同屏分屏显示。
2.6.18 具备被动排污系统。
2.7数字和波形监测
2.7.1 监测参数：吸入氧、笑气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）等；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。
2.7.2 配气体监测模块，可热插拔，开机状态下即可更换。麻醉气体、CO2 、MAC值等监测参数，在麻醉机原屏幕显示。
2.7.3实时监测吸入、呼出CO2浓度；吸入、呼出O2浓度；吸入N2O浓度，并描记CO2或N2O波形。
2.7.4 具备旁路式5种麻药吸入、呼出浓度监测，麻药自动识别功能；混合不同浓度笑气麻药MAC值检测；未知气体浓度检测。
2.7.5 O2测量方式：顺磁氧测量技术；测量范围：0-100%；测量精度：≤1vol%。
2.7.6 CO2测量方式：红外测量技术；测量范围：0-15%；测量精度：≤0.2vol%。
2.7.7 N2O测量方式：红外测量技术；测量范围：0-100%；测量精度：≤2vol%。
2.7.8 潮气量监测范围：5 ～1500ml。
2.7.9 报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息等。
2.8传感器
2.8.1 韧钢抗变型加热流量传感器。
2.8.2 可耐受134℃高温高压消毒。
2.8.3 高精度流量传感器，最小潮气量监测值≤5ml。
2.8.4 吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：100 ml/ min-15 L/min；保证SIMV、PSV功能的实施。
3.采购数量：采购麻醉机三台。



















（五）颅内压监测仪（可采购进口产品）
1.基本要求：具有NMPA认证，具有CE或FDA认证；
2.技术参数：
2.1主机：
2.1.1电源：交流电+可充电锂电池（单独电池可持续工作时间≥6小时）
2.1.2彩色LCD屏幕≥5.7英寸，640x480像素，可视角度≥80°
2.1.3具有与床旁监护仪连接的压力和数据输出接口；USB接口；mini USB接口和探条连接线接口
2.1.4 360°可旋转，4个方向可固定
2.2测量和显示参数：
2.2.1屏幕显示内容：ICP数值，ICP波形的舒张压和收缩压，ICT数值，报警功能；
2.2.2彩色触摸屏，探条植入时间，实时ICP波形显示，趋势模式（可以记录事件内容），历史数据模式可以储存在探条和主机内；
2.2.3ICP数值范围：-40～150mmHg，精度：±1mmHg
2.2.4舒张压和收缩压：收缩压：-40～100mmHg；舒张压：-50～150mmHg；精度：±1mmHg
2.2.5ICP报警功能：超出-10～40mmHg范围自动报警
2.2.6ICT数值范围： 20℃～ 45℃，分辨率0.1℃；
2.2.7ICT报警功能：超出20℃～45℃范围自动报警
2.2.8容式彩色触控
2.2.9探条植入时间，植入24小时后显示
2.2.10实时ICP波形显示：实时显示ICP波形，波形图可以设定卷轴滚动的方向；波形的滚动速度≥3挡可调节；压力坐标≥5种模式可调节
2.2.11事件记录：可对关键时间节点的事件进行检验记录
2.2.12历史数据记录：≥14天平均数据+最近24小时实时数据或≥15天实时数据两种模式可选
2.2.13历史回放：时间窗可调节为6小时，12小时，24小时和6天进行趋势回放；可对趋势内单独时间点放大观察，放大时间间隔从2s～2h可调节
2.2.14历史数据：存储于探条和主机内，主机内最大存储≥15个患者的数据；数据可通过U盘导出，保存为加密的PDF格式或CSV格式
2.2.15 PC输出：通过USB与电脑连接，可实时输出ICP和ICT监测数据。可搭配ICM+软件数据拓展
2.3探头：
2.3.1探头采用压电技术
2.3.2探条可根据植入位置不同，任意弯曲
2.3.3探头可自动记录零位、植入天数、探条监测的数据
2.3.4脑实质、硬膜下: 3.6 Fr；脑室内: 9 Fr 
2.3.5配备全套锥颅器械
2.3.6脑室内探条每隔1cm有深度标记线，5、10、15cm处有数字标识；脑实质、硬膜下探条每隔1cm有深度标记线
2.3.7探条的调零信息可自动记录在探条芯片内
2.3.8数据存储功能：探条监测的数据，≥14天平均数值+24小时实时数据或≥15天实时数据，可转移到其它主机上存储
2.3.9测量精度≤1%
2.3.10零位漂移:7天内零点漂移量±1mmHg
2.3.11温度影响:7天内温度漂移量±0.05℃
2.3.12 MRI下安全检查
3.采购数量：采购颅内压监测仪3台。
注：本磋商文件中设备技术参数仅供参考，可能涉及某产品的极个性化描述，均不作为对报价产品的特定要求，仅代表对该具体指标、参数或名词所反映的设备功能的要求。供应商可提供相当于或优于该设备参数的产品。

