海洋石油富岛有限公司

富岛公司2026年电仪部化肥一期老脱盐水装置

分析表国产化购置项目

技术询价文件

（设备类）

2026年1月12日

目 录

1 总则	3

2 项目概况	3

3 标准规范及技术要求	4

3.1 标准规范	4

3.2 技术要求	4

4 供货范围及要求	7

6检验和试验	11

7售后服务	11

8技术投标文件要求	11

9投标人应提供的设备出厂资料	12

附件1 技术偏离表	12

- 总则

本技术询价文件仅适用于海洋石油富岛有限公司富岛公司电仪部化肥一期老脱盐水装置分析表国产化购置项目的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货范围及要求、交货期、检验和试验、售后服务、技术投标文件要求、投标人应提供的设备出厂资料（可选）等方面的具体要求。

- 本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。

- 任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备及其服务完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求；如有异议，应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。

- 本技术询价文件所使用的标准规范如遇与投标人所执行的标准规范发生矛盾时，按较高标准规范执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。

- 当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：采用的技术标准规范、详细设计图纸及技术规格书。

- 招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备及其服务应承担的责任和义务。

- 投标人所提供的设备及附属物资，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供设备及附属物资的质量负有全部责任。

- 投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。

- 项目概况

- 项目名称：富岛公司电仪部化肥一期老脱盐水装置分析表国产化购置项目。

- 项目地点：中国海南省东方市珠江南大街3号

- 概述：

海洋石油富岛有限公司化肥一期拟购置13台国产品牌在线分析表，项目包括在线分析表的设计、制造、检验和试验，并指导安装、调试和投运；在线分析仪表位于化肥一期脱盐水装置界区。计划2026年化肥一期日常检维修期间实施更换并投用。

- 标准规范及技术要求

- 标准规范

本项目执行的标准规范包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。

GB 50169-2016     《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB 50052-2024     《供配电系统设计规范》

GB/T 50093-2013   《自动化仪表工程施工及质量验收规范》

HG/T 20507-2014   《自动化仪表选型设计规范》

GB/T 12519-2021   《分析仪器通用技术条件》

HJ/T 372-2007     《水质自动采样器技术要求及检测方法》

JJG 119-2018    《实验室PH(酸度)计检定规程》

JB/T 6203-2017   《工业PH计》

JJG 376-2007    《电导率仪检定规程》

HGT 6000-2022   《电磁式酸碱浓度计》

GB/T 12519-2021 《分析仪器通用技术条件》
JB/T 6858-2018  《PH计和离子计试验方法》
JJG 2060-2014    《PH(酸度)计量器具检定系统表》
JJG 2059-2014   《电导率计量器具检定系统表》
GB/T 34065-2017 《分析仪器的安全要求》

JJG 919-2023    《PH计检定仪检定规程》

- 技术要求

- 3.2.1 资格要求：投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。

- 3.2.2 资质要求：投标人为国内在线分析仪表品牌制造商。

- 3.2.3 ★业绩要求：2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有1项所投标产品的应用业绩（所提供的业绩需包括酸碱浓度分析仪表、PH分析仪表、电导率分析仪表），且均通过竣工验收，投标人须提交相关业绩证明文件（项目竣工验收证书或发票）。业绩证明文件包括但不限于：1）合同和2）服务验收证明材料（项目竣工验收证书或发票）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同名称及服务验收证明材料（项目竣工验收证书或发票）。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。

- 3.2.4 在线分析仪表技术要求

- 3.2.4.1测量模式及原理：连续测量，酸碱浓度分析仪表采用电导/电磁感应原理，PH分析仪表采用离子选择电极原理，电导分析仪表采用电导原理。

- 3.2.4.2界面状态显示功能：须具有界面状态显示功能，界面实时显示状态参数（如测量、标定、在线、离线、报警等）。具有通讯功能及报警输出功能。

- 3.2.4.3 ★PH计、电导仪和酸碱浓度计必须满足关键参数技术指标如下所示：

| pH分析仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键参数 | 参数类别 |  | 技术指标 |  |
|  | 防爆标志 |  | Ex ib IIB T6 Ga |  |
|  | 测量范围 |  | pH: 0.00~14.00 |  |
|  | 测量精度 |  | ±0.1PH |  |
|  | 输出方式 |  | 两线制/4-20mA输出 |  |
|  | 输出误差 |  | ±2%FS |  |
|  | 供电电压 |  | 14VDC-28VDC |  |
| 在线电导率分析仪 |  |  |  |  |
| 关键参数 |  | 参数类别 | 技术指标 |  |
|  |  | 防爆标志 | Ex ib IIB T6 Ga |  |
|  |  | 测量范围 | K=0.01电极: 0.01uS/cm~20uS/cm |  |
|  |  | 测量精度 | ±1% |  |
|  |  | 输出方式 | 两线制/4-20mA输出 |  |
|  |  | 输出误差 | ±2%FS |  |
|  |  | 供电电压 | 14VDC -28VDC |  |
| 酸碱浓度在线自动分析仪 |  |  |  |  |
| 关键参数 | 参数类别 |  |  | 技术指标 |
|  | 防爆标志 |  |  | Ex ia IIB T6 Ga |
|  | 测量范围 |  |  | 电导率: 0~2000 mS/cm NaOH浓度: 0.00%~14.00%(25℃) HCl浓度:0.00%~18.00% (25℃) |
|  | 测量精度 |  |  | ±2% |
|  | 供电方式 |  |  | AC220V,或DC18V~DC30V |
|  | 输出方式 |  |  | 两线制/4-20mA输出 |
|  | 输出误差 |  |  | ±2%FS |

- 3.2.4.4 PH计、电导仪和酸碱浓度计需满足一般参数技术指标如下所示：

| pH分析仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般参数 | 参数类别 | 技术指标 |
|  | 防护等级 | IP65 |
|  | 外壳材质 | 铝合金 |
|  | 温度测量 | 0℃~130.0℃ |
|  | 温度补偿 | 自动温度补偿 |
|  | 工作温度 | 0℃~60℃ |
|  | 相对湿度 | ＜85%，无冷凝 |
| 在线电导率分析仪 |  |  |

| 一般参数 | 参数类别 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 测量单位 | 电导率: uS/cm、mS/cm |
|  | 电极常数 | 可设置K=0.01/0.1/1.0 |
|  | 外壳材质 | 铝合金 |
|  | 温度测量 | -20℃~130.0℃ |
|  | 温度补偿 | 自动温度补偿 |
|  | 工作温度 | 0℃~60℃ |
|  | 相对湿度 | ＜85%，无冷凝 |
|  | 防护等级 | IP65 |

酸碱浓度在线自动分析仪

| 一般参数 | 参数类别 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 外壳材质 | 铝合金 |
|  | 温度补偿 | 自动温度补偿 |
|  | 工作温度 | 0℃~60℃ |
|  | 工作湿度 | ＜85%，无冷凝 |
|  | 防护等级 | IP65 |

- 3.2.4.5分析仪表的计算结果和外形尺寸图为标准尺寸，根据工艺参数和管道规格确定合适的探头插入深度。

- 3.2.4.6分析仪表电气接口采用2个1/2NPTF，其中一个分析仪表接口配备316不锈钢格兰头。

- 3.2.4.7 分析仪表须采用可靠成熟的技术、一流的制造工艺和制造材料，使用的标准皆要采用最新版本。整套分析仪表必须在工厂整装调试标定后发至招标人现场。

- 3.2.4.8 分析仪表的技术参数和性能应满足工况要求，投标人并对其选型的正确性负全责。

- 3.2.4.9分析仪表安装在现场，可在现场恶劣环境下使用，防护等级为IP65。

- 3.2.4.10投标人必须提供分析仪表1年的整机质量保证，分析仪表整体寿命不低于10年。

- 3.2.4.11投标人现场技术服务工程师负责所提供的全部分析仪表安装调试指导并正常投用。3.2.5 外观要求

- 3.2.5.1分析仪表外壳应铆钉有不锈钢铭牌，铭牌上应标有仪器位号、名称、型号、制造单位、出厂编号、制造日期。

- 3.2.5.2 投标人在线分析仪表及相关附件要适合安装在室外腐蚀性、富含盐的海洋环境以及下述环境条件中。基础设计数据如下：

- 年平均大气压力：101.03KPaA ；

极端最高温度： 38.8℃；

极端最低温度： 1.4℃；

年平均温度： 25.1℃；

- 年平均雷暴期： 92.4天；

最高月平均相对湿度 = 80%；

- 最低月平均相对湿度 = 76%；

- 3.2.6安全要求

- 3.2.6.1分析仪表引入线与机壳之间的绝缘电阻应不小于20MΩ。

- 3.2.6.2分析仪表应有良好的接地措施，防止雷击对分析仪表造成损坏。

- 3.2.7 资料要求：投标人提供的技术资料不仅限于图纸、安装操作说明和运行维护操作手册、分析仪表原理图、结构图等方面。资料内容准确、清晰，满足项目要求。

- 供货范围及要求

- 4.1供货范围

- 4.1.1 投标人按招标人供货清单成套供货，并提供详细供货清单。

- 4.1.2 投标人提供从采样点到分析仪表的全部施工材料与辅助材料。

- 4.1.3 投标人提供所有用于安装所需的部件，包括但不限于：预处理装置、304不锈钢仪表箱、安装支架、安装板、U形螺栓、根部阀、固定螺栓、地脚螺栓、304不锈钢电缆密封接头、连接接头、304不锈钢流通池、取样管线、连接件、紧固件等。

- 4.1.4投标人的供货及服务范围包括：成套分析仪表及供货清单中安装附件和辅助材料等、技术服务、技术培训、包装运输、开箱检验、安装指导、系统验收等。

- 4.1.5 分析仪表供货范围清单：

| 序号 | 仪表描述 | 位号 | 数量 | 仪表类型 | 量程范围 | 安装附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稀释碱浓度分析表（脱盐水界区） | CIT90006 | 1 | 酸浓度分析仪 | （0-14盐酸）% | 304不锈钢仪表箱、安装支架、安装板、U形螺栓、根部阀、固定螺栓、地脚螺栓、电缆密封接头、连接接头、304不锈钢流通池等 |
| 2 | 稀释酸浓度分析表（脱盐水界区） | CIT90005 | 1 | 碱浓度分析仪 | （0-14氢氧化钠）% | 304不锈钢仪表箱、安装支架、安装板、U形螺栓、根部阀、固定螺栓、地脚螺栓、电缆密封接头、连接接头、304不锈钢流通池等 |
| 3 | 中和池PH计（脱盐水界区） | AT90002 | 1 | PH计 | 0-14 | 304不锈钢仪表箱、安装板、U形螺栓、卡套式根部阀、固定螺栓、电缆密封接头，粗颗粒水质过滤器、连接接头、304不锈钢流通池、PVC三通和直通等 |
| 4 | 阴床出水PH计（脱盐水界区） | AT90003 | 1 | PH计 | 0-14 | 304不锈钢仪表箱、安装板、U形螺栓、卡套式根部阀、固定螺栓、电缆密封接头，粗颗粒水质过滤器、连接接头、304不锈钢流通池、PVC三通和直通等 |
| 5 | 混床出水PH计 （脱盐水界区） | AT90004 | 1 | PH计 | 0-14 | 304不锈钢仪表箱、安装板、U形螺栓、卡套式根部阀、固定螺栓、电缆密封接头，粗颗粒水质过滤器、连接接头、304不锈钢流通池、PVC三通和直通等 |
| 6 | 循环水PH计 （循环水界区） | AT1101 | 1 | PH计 | 0-14 | 304不锈钢仪表箱、安装板、U形螺栓、卡套式根部阀、固定螺栓、电缆密封接头，粗颗粒水质过滤器、连接接头、304不锈钢流通池、PVC三通和直通等 |
| 7 | 90-F002A阴床出口电导率表（脱盐水界区） | CIT90001 | 1 | 电导率 | （0-20） μS/cm | 304不锈钢仪表箱、安装支架、安装板、U形螺栓、卡套式根部阀、固定螺栓、地脚螺栓、电缆密封接头、粗颗粒水质过滤器、连接接头、304不锈钢流通池等 |
| 8 | 90-F002B阴床出口电导率表 （脱盐水界区） | CIT90002 | 1 | 电导率 | （0-20） μS/cm | 304不锈钢仪表箱、安装支架、安装板、U形螺栓、卡套式根部阀、固定螺栓、地脚螺栓、电缆密封接头、粗颗粒水质过滤器、连接接头、304不锈钢流通池等 |
| 9 | 90-F003A混床出口电导率表（脱盐水界区） | CIT90003 | 1 | 电导率 | （0-10） μS/cm | 304不锈钢仪表箱、安装支架、安装板、U形螺栓、卡套式根部阀、固定螺栓、地脚螺栓、电缆密封接头、粗颗粒水质过滤器、连接接头、304不锈钢流通池等 |
| 10 | 90-F003B混床出口电导率表（脱盐水界区） | CIT90004 | 1 | 电导率 | （0-10） μS/cm | 304不锈钢仪表箱、安装支架、安装板、U形螺栓、卡套式根部阀、固定螺栓、地脚螺栓、电缆密封接头、粗颗粒水质过滤器、连接接头、304不锈钢流通池等 |
| 11 | 外送脱盐水电导率表（脱盐水界区） | CIT90053 | 1 | 电导率 | （0-20） μS/cm | 304不锈钢仪表箱、安装支架、安装板、U形螺栓、卡套式根部阀、固定螺栓、地脚螺栓、电缆密封接头、粗颗粒水质过滤器、连接接头、304不锈钢流通池等 |
| 12 | 蒸汽冷凝液总管电导（脱盐水界区） | CIT90008 | 1 | 电导率 | （0-20） μS/cm | 304不锈钢仪表箱、安装支架、安装板、U形螺栓、卡套式根部阀、固定螺栓、地脚螺栓、电缆密封接头、粗颗粒水质过滤器、连接接头、304不锈钢流通池等 |
| 13 | 循环水电导率 （循环水界区） | AT1102 | 1 | 电导率 | （0-3000 μs/cm | 304不锈钢仪表箱、安装支架、安装板、U形螺栓、卡套式根部阀、固定螺栓、地脚螺栓、电缆密封接头、粗颗粒水质过滤器、连接接头、304不锈钢流通池等 |

- 4.2供货要求

- 4.2.1 投标人应保证提供符合本技术询价文件要求和现行工业标准的合格产品。

- 4.2.2对本技术询价文件中未提及的，但为实现分析仪表技术性能和系统完整性、可靠性所必须的配置的有关附件，投标人有责任向招标人提出建议，并提供完整的测量系统和完善的全流程服务

- 4.2.3投标人需提供所有分析仪表和预处理系统（如有）的详细技术规格、功能说明等资料和选型样本。

- 4.2.4交货地址：海南省东方市八所镇园区三路1号

- 4.3拒收

- 4.3.1投标人未按本技术询价文件要求供货。

- 4.3.2 运输过程中未做好防护造成分析仪表损坏。

- 4.3.3投标人提供未经过实际应用验证或技术性能没有确切保证的分析仪表。

- 4.3.4在线分析仪表制造日期为2025年6月1日之后制造的最新产品，不接受长期库存设备。

- 5交货期

- 合同签订后，5个月内完成供货，并根据招标人实际安装时间要求提供安装、调试指导服务。

- 6检验和试验

总体按“3.标准规范及技术要求”进行验收。

6.1分析仪表到达现场后，招标人书面通知投标人到现场开箱验货，投标人将验货人员到达时间通知招标人；如一周内投标人员不答复，招标人可自行验货，投标人接受招标人的验收结果，出现问题由投标人负责。分析仪表验收合格后到安装前的妥善保管由招标人负责。

- 6.2分析仪表到厂验收，主要检查外观及内部部件情况。验收合格标准为：外观完好，分析仪表部件完好无磨损、脱落，电气元件完整。

- 6.3投标人所供分析仪表严格按照质量标准进行生产和检验，投标人有质量保证程序，有完整的材料实验报告和质量检验合格证。

- 7售后服务

7.1质保期为安装调试验收合格后12个月或设备到货后18个月，以先到时间为准。在质保期内，因分析仪设计和制造缺陷导致分析仪表不能正常工作，投标人应无偿更换符合询价技术文件要求的分析仪表。更换期限不大于1个月，并承担由此产生的相关费用和损失，质保期重新计算。

7.2分析仪表由招标人现场安装、调试，投标人提供指导、技术服务与培训，同时负责解决分析仪表本身问题及提供招标人现场配套方案，直到达到验收要求。

7.3在质保期内，投标人在接到招标人技术维修通知后，4小时内向招标人做出明确答复，简易故障可通过线上远程方式给予指点解决，如疑难问题需投标人48小时内到达故障现场解决问题。

7.4 在保质期内若出现非人工原因的设备故障≥3次或经厂家维修后仍不能正常工作的情况，要求退货或换货处理。

- 8技术投标文件要求

- 8.1公司简介

- 8.2公司、人员资质及取证情况。

- 8.3近3年内同类或类似设备制造业绩。

- 8.4设备类：制造方案（包括但不限于：设计计算书、设计图纸、检验方案等）。

- 8.5所使用的标准规范。

- 8.6供货范围及交货期。

- 8.7详细的进度控制计划表及进度保证措施。

- 8.8质量保证措施。

- 8.9服务及质量承诺。

- 8.10技术偏离等。（附件1）

- 9投标人应提供的设备出厂资料

分析仪设备制造完毕后随箱提供设备出厂资料，要求纸版4份，电子版1份。

附件1 技术偏离表

| 序号 | 技术询价文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |