
附件1
产品要求：
一、电解质分析仪
1.检测样品：血清、血浆（全血）、或其他体液。
2.检测项目：K+、Na+、Cl-、iCa2+、pH、nCa、TCa
3.测量方法：采用ISE离子选择性电极法
4.测量范围、分辨率和重复性误差：
      测量范围(mmol/L)      分辨率(mmol/L)       重复性误差
   K+：   0.50-15.00            0.01            CV≤1.5%
   Na+：  30.0-200.0            0.1             CV≤1.5%
   Cl-：  30.0-200.0            0.1             CV≤1.5%
   iCa2+： 0.10-5.00             0.01            CV≤1.5%
   PH：    4.00-9.00             0.01            CV≤1.0%
5.要求技术参数：
①. 组合式离子选择性电极，铝合金全屏蔽抗干扰技术，配合检测传感器，使用方便。
②．采用无引线组合式离子选择性电极，超量氯化银电极。所有电极采用全密封技术。
③. 采用嵌入式处理器，仪器所有的测试、校准、电极状态监测等全部由程序控制。仪器配置智能化的监测传感器，可以检测样品、气泡、废液溢出报警、标准液耗尽报警。
④. 仪器采用离子选择电极法校准方法，并采用专用的质控分析程序，可对批间和日间质控测量后给出包含均值（x̄）、标准差（SD）和变异系数（CV）的质控报告。
⑤. 仪器有通讯接口，可以和外部计算机及管理软件通讯，亦可方便地手动查询数据。
6.配置清单
	序号
	主 / 配件
	单位
	数量
	备    注

	1
	电解质分析仪主机
	台
	1
	

	2
	电极
	套
	1
	

	3
	瓶盖
	只
	2
	

	4
	废液瓶盖
	只
	1
	

	5
	废液瓶
	只
	1
	

	6
	电缆
	根
	1
	

	7
	产品说明书
	本
	1
	

	8
	装箱单 
	张
	1
	

	9
	合格证
	张
	1
	

	10
	保修证
	张
	1
	

	11
	安装及技术培训报告
	份
	1
	

	12
	仪器专用调试套装
	套
	1
	



[bookmark: _GoBack]二、TDP电磁波治疗仪
1、 产品结构型式为立式，双头。
3、电源条件：AC220V,50Hz。
5、波谱主要分布范围:2um-25nm。
6、加热器额定工作寿命:≧2000h。
7、额定功率下加热器表面温度:300°C+10%。
8、 加热器表面温度不均匀度:≤20%。
9、调温功能:电子定时的台式。
10、定时器:治疗器有限时1h的定时器, 误差不超过10%。
11、产品组成：治疗头、支臂、控制盒、圆座、立柱、脚架、脚轮。
12、产品作用：促使机体对深部瘀血块和深部积液改善局部血液循环消炎、消肿、疏通经络作用。
13、配置设置：
	序号
	主/配件
	单位
	数量
	备注

	1
	特定电磁波谱治疗器（主机）
	台
	1
	

	2
	电源线
	根
	1
	

	3
	特定电磁波谱治疗器（头）
	个
	2
	

	4
	支脚底座
	个
	1
	

	5
	立柱组合
	个
	1
	

	6
	支脚
	只
	4
	

	7
	合格证
	份
	1
	

	8
	保修卡
	份
	1
	

	9
	使用说明书
	份
	1
	





三、电脑中频经络通治疗仪 
1、 中频调制脉冲1-12khz,单-频率允差土10%。
2、 低频调制频率: 0.5-150Hz。
3、脉冲宽度: 20us-2ms。
4、远红外磁热疗波长: 8um-14um。
5、超声频率: 1MHz士10%。
6、超声输出功率:≤5w。
7、激光波长: 650nm-750nm。
8、 激光输出功率: 1mW-5mW。
9、 外形尺寸: 460*570*1050m。
10、 安全类别: II类BF。
11、 产品作用：具有缓解肌肉紧张，促进局部血液循环，改善局部淋巴回流的作用；行气活血，利湿消肿，温经散寒，通络止痛等作用。
12、 适用于：颈椎病、腰椎病、肩周炎、肌筋膜炎、周围神经病变等疾病所引起的肌肉关节疼痛病证的治疗。

13、 配置清单
	序号
	主/配件
	单位
	数量
	备注

	1
	电脑中频经络通治疗仪主机
	台
	1
	

	2
	电源线
	根
	1
	

	3
	输出线
	根
	8
	

	4
	电极片
	块
	8
	

	5
	电极片（带泡沫）
	块
	8
	

	6
	产品说明书
	份
	1
	

	7
	合格证
	份
	1
	

	8
	保修卡
	份
	1
	

	9
	常见的穴位指南书
	份
	1
	







四、电子诊疗（针疗）仪
1.供电电源: AC220V+10%， 频率50HZ+1HZ。
2.输入功率: 6W+15%。
3.安全类型:I类BF型普通安全防护设备。
4.输出波形:双向非对称脉冲波。
5.输出调节:五路输出分别由5只控制调节旋钮调节输出幅度。
6.显示部分通过发光:二极管指示仪器在不同波形档位工作时的频率状态。
7. 连续波。疏密波、断续波三种脉冲波形、频率、幅度、宽度的技术参数。
8. 产品作用：疏通经络、活血化瘀、调和脏腑、平衡阴阳。
9. 适用于：腰肌劳损、网球肘、坐骨神经痛、偏头痛以及痛经、便秘、腹泻等疾病。
10.配置清单：
	序号
	主/配件
	单位
	数量
	备注

	1
	电子针疗（诊疗）主机
	台
	1
	

	2
	输出导线（电极线）
	根
	12
	

	3
	皮肤电极
	块
	10
	

	4
	毫针电极金属夹
	个
	12
	

	5
	DC9V电源适配器
	个
	1
	

	6
	合格证
	份
	1
	

	7
	保修卡
	份
	1
	

	8
	使用说明书
	份
	1
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