采购需求

前注：
本采购需求中提出的内容仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经采购评审小组认可。
一、安庆红十字中心血站专业设备校准校验服务项目（第一包）
（一）、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	服务地点
	安徽省安庆市市府路3号安庆红十字中心血站

	2
	服务内容
	血液冷藏箱、低温离心机等设备的温度校准和设备校验；服务周期：一年；详见服务需求

	3
	其它资格条件
	需提供国家或省级质量技术监督局颁发的有效的计量授权证书、中国合格评定国家认可委员会颁发的有效的 CNAS 实验室认可证书。

	4
	服务要求
	供应商所提供的服务必须符合国家或行业等有关标准，最终服务须满足采购人要求，并出具具有法律效应的校准、校验报告。


（二）、服务需求
	序号
	名称数量
	品牌型号
	服务内容

	1
	血液冷藏箱、低温冰箱等共59台
	三洋MBR-506G、海尔HXC306、容升YD-362L等
	温度、温度波动度、温度均匀度、温度变化率、湿度波动度等的检测与校准。

	2
	血小板震荡保存箱共3台
	苏州XHZ-IB等
	温度、温度波动度、温度均匀度、温度变化率、湿度波动度等的检测与校准。

	3
	低温操作台共2台
	郑州DXZ-2型等
	温度、温度波动度、温度均匀度、温度变化率、湿度波动度等的检测与校准。

	4
	低温大容量离心机共4台
	贺利氏6000i

贝克曼J6-MI
	1、检测离心机1000rpm、2000rpm、3000rpm、4000rpm四档不同转速的机器“设定转速”、“显示转速”与实际“测试转速”是否一致；

2、检测离心机4℃、20℃两种不同温度的“设定温度”、“显示温度”与实际“测试温度”是否一致；

3、检测离心机7min、15min两种不同时间的“设定时间”、“显示时间”与实际“测试时间”是否一致；

4、检测离心机升速时间和降速时间；

5、检测离心机的最大制冷（3000rpm,10min）下降温度℃；

6、检查离心机压缩机和电机外部升温情况；

7、检查离心机的电机噪声、电机轴承、驱动轴跳动情况；

8、检查离心机运行时机器平衡、稳定情况；

9、出具离心机检测报告，内容包括上述所有检测项目，对离心机进行整机情况描述，并给出使用情况的明确结论；

	5
	一般离心机共15台
	长沙英泰TD4N等
	1、检测离心机不同档位与机器“设定转速”、“显示转速”与实际“测试转速”是否一致；

2、检测离心机不同温度的“设定温度”、“显示温度”与实际“测试温度”是否一致；

3、检测离心机设定不同时间的“设定时间”、“显示时间”与实际“测试时间”是否一致；

4、检查离心机运行时机器平衡、稳定情况；

5、出具离心机检测报告，内容包括上述所有检测项目，对离心机进行整机情况描述，并给出使用情况的明确结论；

	6
	生物安全柜共4台
	海尔HR40-11A2

BSC-1500ⅡBZ-X

BSC-1100IIB2-X
	1、外观和材料；2、结构；3、噪声；4、照度；5、振动；6、下降气流流速；7、流入气流流速；8、气体烟雾模式；9、洁净度；10、高效过滤器完整性；11、温升；12、紫外灯；13、出具生物安全柜检测报告，内容包括上述所有检测项目，对生物安全柜进行整机情况描述，并给出使用情况的明确结论；


二、安庆红十字中心血站专业设备校准校验服务项目（第二包）
（一）、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	服务地点
	安徽省安庆市市府路3号安庆红十字中心血站

	2
	服务内容
	STAR酶免检测设备精度校验，服务周期：一年；详见服务需求；

	3
	其它资格条件
	须提供设备生产厂商授权、具体负责的工程师须具有经厂家培训合格的资质证书；或提供其它具有该项产品服务能力的证明文件和业绩（须经采购评审小组认可）；

	4
	服务要求
	供应商所提供的服务必须符合国家或行业等有关标准，最终服务须满足采购人要求，并出具具有法律效应的校准、校验报告。


（二）、服务需求
	序号
	名称数量
	品牌型号
	服务内容

	1
	酶免检测设备共1台
	HAMILTON STAR
	STAR加样通道的准确度和精密度。

	2
	酶免检测设备共1台
	HAMILTON FAME
	酶标仪板位置，准确度和精密度；分配单元准确度和精密度；洗板单元平均残留量，最大残留量，吸液准确度和精密度；孵育单元温度准确度。


三、安庆红十字中心血站专业设备校准校验服务项目（第三包）
（一）、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	服务地点
	安徽省安庆市市府路3号安庆红十字中心血站

	2
	服务内容
	全自动血型分析仪、酶免分析仪检测两台设备精度校验，服务周期：一年；详见服务需求；

	3
	其它资格条件
	须提供设备生产厂商授权、具体负责的工程师须具有经厂家培训合格的资质证书；或提供其它具有该项产品服务能力的证明文件和业绩（须经采购评审小组认可）；

	4
	服务要求
	供应商所提供的服务必须符合国家或行业等有关标准，最终服务须满足采购人要求，并出具具有法律效应的校准、校验报告。


（二）、服务需求
	序号
	名称数量
	品牌型号
	服务内容

	1
	酶免分析仪设备共1台
	爱康

URANUS AE 90
	机器外观、电脑数据、加样模块、移板模块、洗板模块、孵育模块等内容。

	2
	酶免分析仪设备共1台
	爱康

URANUS AE 158
	机器外观、电脑数据、加样模块、移板模块、判读仪及其它模块等内容。

	3
	全自动血型分析仪设备共1台
	爱康

Metis150
	设备维护：1、检查设备供电及供排水情况，确保设备运行环境良好；2、维护并释放微型齿轮泵，预防堵塞情况导致故障；3、维护导轨及丝杆，确保运行顺畅无异响；4、离心机转子及盖子进行保养维护；5、对液路系统进行系统维护；6、更换管路及易损配件，检查判读仪定位机构；7、检查设备平台及洗站。

校准项目：通讯与机械检查、加样功能、抓手功能、Doris血型分析、软件及模块。


