关于富川瑶族自治县民族医医院2024年度基层卫生健康综合试验区建设采购项目（重）项目编号：HZZC2025-J1-230161-GXZH质疑函回复

一、质疑供应商基本信息:
质疑供应商:山东君泰医疗科技有限公司 
法定代表人：刘梅新 
联系人: 陆明锋         联系电话：180*****3555
地址:山东省济南市商河县玉皇庙镇魏家集街27号一楼102室
贵公司2025年12月9日现场送达的富川瑶族自治县民族医医院2024年度基层卫生健康综合试验区建设采购项目（重）项目编号：HZZC2025-J1-230161-GXZH质疑函收悉，经组织专家复核现答复如下：
[bookmark: _GoBack]
1、 关于【质疑事项1】的回复：
针对贵公司提出的质疑事项1
质疑事项详见附件
现回复如下：
      被质疑供应商在响应文件的技术偏离表及技术参数明确响应能满足1采购需求和说明里技术参数及性能(配置)要求1 适用范围：人体硬组织切割、软组织切割气化，泌尿系碎石，此项适用范围。
该质疑事项不成立。
2、 关于【质疑事项2】的回复
质疑事项详见附件


现回复如下：
被质疑供应商在投标文件里提供的是国家食品药品监督管理局检验报告证明型号：HZ-B为90W，实测93.3W。该质疑事项不成立。
3、 关于【质疑事项3】的回复：
质疑事项详见附件
现回复如下：
被质疑供应商在投标文件里提供了国家食品药品监督管理局检验报告证明，“能量输出不稳定度：标准要求应优于±8%，实测±0.3%；功率复现性：标准要求应优于±8%，实测±0.8%”，均比±5%误差小，为正偏离。
质疑事项不成立。
以上是对贵公司所提质疑的答复。根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条之规定，如贵公司认为本答复不满意，可在质疑答复期满后十五个工作日内向富川瑶族自治县政府采购管理办公室投诉。 

感谢贵公司对本项目采购活动的监督和支持！

采购代理机构：广西中恒工程咨询有限公司
日 期:2025年12月15日


