一、功能要求：（宋体五号，1.5倍行间距，规范使用各级标题）
1、温度超过设定值2℃,自动停止加热，同时声光报警；
2、超压到0.17MPa 安全阀自动泄放蒸汽，保护设备；
3、、放水阀可以排放桶内浓缩水，防止结垢；
4、、带刹车的万向脚轮移位轻捷，定位方便；
二、技术指标要求：（实质性指标不多于3项，以“★”标注；规范使用各级标题。）
1、 ★设备要求为简单压力容器，满足国家质量监督检验检疫总局规格的简单压力容器要求，不需要办理使用登记。
2、 ★容积：≥75L，灭菌舱内直径≥38cm
3、 补水压力：≥0.2Mpa ≤0.3Mpa
4、 工作温度：室温+℃°-128℃自选
5、 保温时间：1-99min或1-99h
6、 [bookmark: _GoBack]器内温差：＜1℃
7、 不锈钢材质制成，经久耐用；
8、 轻启翻盖结构，上盖自动弹起，轻松省力；
9、 能程序控制灭菌程序中的加热和计时过程； 
10、 面板能动态显示设备运行状态；
11、 要求主板具有PID功能，能通过自整定修正加热参数，可以防止冲温，控温 或保证控温精度达到±0.5℃以内；
12、 具备低水位自动补水功能，要求有声光报警系统，具备补完水自动恢复加热
13、 重力排汽法设计，或提供腔内纯蒸汽环境；
15、径向自胀式硅橡胶密封圈；
16、浸入式电加热管。
三、其他要求：（质保期、供货期、售后服务、付款方式等）
 1、★需提供制造商针对此项目的授权书和售后服承诺书，质保期不低于三年。
2、供货期：15个工作日。
3、售后服务：免费安装培训，终身上门服务。
4、需提供制造商针对此项目的授权书和售后服承诺书。
