重庆市沙坪坝区陈家桥医院
《儿童无创呼吸机》询价采购文件

第三次挂网
	项目名称
	儿童无创呼吸机

	项目概况
	详见技术参数

	主要资格要求
	参与竞标医疗器械的企业,应提供以下资格证明文件：

1．所投产品生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）。

2．投标供应商具有有效的《医疗器械经营企业许可证》。

3．所投产品有效的《医疗器械注册证》，若注册证附件为《医疗器械产品注册登记表》的，还须提供《医疗器械产品注册登记表》。

4．所投产品有效的法定医疗器械产品质量监督部门的准产注册检验报告（进口产品除外）。

5．所投产品为进口设备的，还须具有有效的产品合法经销证明。

6. 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定外，采购项目有特殊要求，采购文件规定的供应商特定资格条件。

	竞标文件

（竞标文件每一页须加盖公司鲜章) 
	A、营业执照复印件

	
	B、税务登记证复印件

	
	C、法定代表人授权书

	
	D、主要资格要求中要求的资质证书复印件

	
	E、服务承诺（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件）。

医疗器械销售的投标人投标产品由厂家（指产品生产厂家）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

	
	F、诚信声明书

	
	G、技术参数响应对照表及设备图片

	
	H、商务要求响应对照表

	
	I、报价表

	注：竞标人必须严格按照本篇提供的文件格式制作竞标文件，未按本篇提供的格式制作文件的作无效竞标处理，本篇没有提供格式的文件由竞标人自拟格式。

	最高限价
	综合总价限价：15万元 综合总价（包含：货物费、运输费、安装调试费等验收合格前的所有费用，不另计费）

	质量标准
	按国家相关标准执行

	质 保 期
	质保期不低于24个月，设备终身维护。

	验    收
	由业主组织验收：

中标供应商派遣有丰富经验的高级工程师进行免费安装调试及培训，并对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任。

设备安装调试完毕后，按其标准进行验收，买卖双方认可后签字。只有当下列条件全部例满足时，才视同验收合格：

1、设备的技术参数与采购文件的参数相一致，试运行期间性能指标达到或超过规定的标准；

2、在性能测试和试运行期间所暴露的问题已采取令采购人完全满意的解决方式；

3、所提供设备完全达到本询价文件要求的技术参数或高于本技术参数。验收中出现无法满足招标文件的，采购人将不予签订合同。此次中标将自动作废。
4、供货方交付所投设备，设备生产日期不得超过合同签订日期6个月，若为进口设备，不得超过该设备生产日期12个月。

	工    期
	成交后30 个工作日内交货并完成设备性能调试、培训工作，并保证验收合格。

	售后服务
	1、质量保证期内服务要求：

电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

现场响应：采购人遇到设备使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在2小时做出响应，24小时之内上门服务。

2、质保期外服务要求：

质量保证期过后，中标供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，质保期满后只收取维修配件费，不收其他任何费用。维修应先修理后付款，零配件的购买应先交货后付款。

3、中标供应商售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

	联系方式
	业主方：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人：朱老师                  电话：023-61500030

	踏勘现场
	自行与业主联系

	无效竞标条款
	A、提交资料内容模糊不清的

	
	B、报价超过最高限价的

	
	C、未按询价文件要求提供相应资料的

	
	D、未按照询价文件提供的格式制作竞标文件的

	
	F、响应文件为进口设备的为无效投标。

	付款方式
	1.本项目合同签订后三个工作日内，成交供应商需向采购人支付合同总价5%的履约保证金（建议提供金融机构保证金保函），于质保期满后，采购人无息一次性退还给成交供应商。

	
	2.成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。成交供应商向采购人开具发票，采购人根据项目实施情况在项目验收合格之日起60日内支付合同总额的100%。

	其他要求
	不接受联合体投标。


设备规格参数及要求

儿童无创呼吸机1台，限价15万元

规格材质要求：

规格要求：无创呼吸机、适用于成人、儿童及新生儿。
材质要求：符合国家相关标准，内置充电锂电池、标配氧电池
二、功能要求与技术参数
适用于对成人和小儿患者、新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持

采用≥15英寸高清全贴合电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，屏幕可上下左右调整角度，具备屏机分离技术

屏幕显示：同屏显示≥5道波形，可同屏显示短趋势、波形、监测值

呼吸机自带屏幕录制功能

内置后备可充电锂电池≥180分钟（1块电池），可选双电池≥360分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上

吸气阀组件一体化设计，可快速拆卸，能高温高压蒸汽消毒

通气模式：具有持续气道正压通气模式（CPAP）；自主模式（S）；自主/时控模式（S/T）；压力控制模式(PCV)；容量保证压力支持模式（VAPS）；容量保证时间控制模式（VG-T）；压力调节容量控制模式（PRVC）；可选成比例压力支持通气模式(PPS/PPV)

高流量氧疗：

8.1 具备高流速氧疗功能；氧疗最大流速≥80L/min，具有氧疗计时功能

8.2 支持同品牌高流量氧疗鼻氧管

可选高流量氧疗下可实时监测ROX指数及趋势回顾，可选OSI、RSS、SpO2/FiO2等评估参数，动态关注氧疗效果

具有压力释放、延时升压功能

具有同步技术，可自动也可手动调节触发灵敏度，手动调节≥6档

可实时监测病人端泄漏量和总泄漏量，具备自动漏气补偿功能
可选SpO2和呼末二氧化碳监测

标配氧电池，可选顺磁氧
设置参数：

15.1潮气量：50ml—2000ml

15.2持续气道正压CPAP：成人/小儿3-30 cmH2O。婴幼儿：1.0 cmH2O～15.0 cmH2O
15.3 IPAP：3-50 cmH2O

15.4 EPAP：3-30 cmH2O

15.5 呼吸频率：成人/小儿：1-60次/min，新生儿：1/min～120/min 15.6 吸气时间：0.2—5s，吸呼比I/E：4:1～1:10

15.7 吸入氧浓度：21%—100%

15.8 压力上升时间：1-7档可调

15.9 压力释放：OFF，0-3档可调

15.10延时升压时间：OFF，1-60min

监测参数：

16.1气道峰压、平均压、呼气末正压等参数监测

16.2潮气量、分钟通气量、病人端/总的分钟泄漏量等参数监测

16.3呼吸频率、病人触发百分比、吸气百分比等参数监测

具有分级报警和声光报警

报警参数：气道高压、气道低压、呼气末压力过高/过低、总计呼吸频率过高/过低、分钟通气量过高/过低

具备截屏功能，可储存≥10000条事件记录，可储存≥168小时趋势数据，并可用U盘导出非加密文件

具备HDMI扩展显示，无需外接转接口

具备RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫等接口

能够通过网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪、中央监护站或全院监护系统

	名  称
	 数 量

	主机  
	1

	电源线
	1

	面罩
	1

	过滤棉
	2

	氧气软管
	1

	压力发生器
	4

	蜗杆传动软管夹
	1

	呼吸机支臂
	1

	呼吸面罩托盘组件
	1

	鼻塞
	4

	头带
	3

	重复性使用呼吸管路
	2

	呼吸湿化器
	1

	湿化罐
	1


配置要求：
法定代表人授权书

项目名称：                       

日    期：                       
致：沙坪坝区陈家桥医院 

                    （竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。
              （竞标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  竞标人法定代表人签名：  

单位公章：

      职  务：                                职  务：


诚信声明
采购项目名称：                                                
致：  （采购机构名称）                              ：

（竞标人名称）             郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年     月     日

项目商务要求

1．报价要求

1.1．本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。

1.2．本项目为交钥匙项目，响应供应商的报价须包含：货物采购费、运输费（含装卸费）、仓储费、人工费、保险费、税费等完成本项目所需的全部费用。

2．交货时间

成交后30 个工作日内交货并完成设备性能调试。

付款方式

3.1本项目合同签订后三个工作日内，成交供应商需向采购人支付合同总价5%的履约保证金（建议提供金融机构保证金保函），于质保期满后，采购人无息一次性退还给成交供应商。
3.2成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。成交供应商向采购人开具发票，采购人根据项目实施情况在项目验收合格之日起60日内支付合同总额的100%。
4．知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5．质保期

质保期不少于24个月，设备终身维护。
6. 售后服务要求

接到客户报修后应在2小时内给予响应，并在24小时内到达现场以保障医院设备正常使用。

质保期满后只收取维修配件费，不收其他费用。维修应先修理后付款，零配件的购买应先交货后付款。
7.验收方法：按照本项目的技术参数及要求进行验收。供货方交付所投设备时，设备生产日期不得超过合同签订日期6个月，若为进口设备，不得超过该设备生产日期12个月。
8. 中标供应商在与采购人签定合同时，需提供生产厂家的合法经销证明。
9. 本项目不接受联合体投标。

重庆市沙坪坝区陈家桥医院

医用设备《报价表》

	沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。

	序号
	设备名称
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单价（元）
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	小写
	

	
	大写
	

	备注
	报价不得超过限价，否则为无效报价。

所投设备有配套耗材的请单独注明价格（单独附表）。

	联系人
	               

	联系电话
	

	竞标单位
	单位名称：                              公章（鲜章）





附法定代表人


居民身份证正反面复印件








附被授权人


居民身份证正反面复印件








1

