储血冰箱技术参数
	参数类别
	具体要求

	基本要求
	产品用途：用于医院血库储存血液（全血）
*有效容积：≥ 300L（提供技术白皮书或产品说明书）
温度范围：2℃~6℃

	温控性能
	控制精度：箱内温度恒定在 4±1℃
温度显示：数字显示，分辨率至少0.1℃，能显示上下限温度和平均温度
温度传感器：配备不少于5个高精度数字传感器，确保箱内温度均匀性
记录功能：可选配独立温度记录系统，能记录、打印定义时间段数据或导出定义时间段温度数据

	制冷系统
	*冷却方式：风冷设计，确保箱内温度均匀（提供技术白皮书或产品说明书）
制冷剂：环保型制冷剂

	安全功能
	报警系统：必须具备声光报警，并支持远程报警功能
报警类型：至少包括高温/低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、后备电池低电量报警
断电保护：内置蓄电池，断电后可持续显示温度和报警至少72小时
机械安全：配备机械温控器或安全运行模式，在主控系统故障时能直接控制压缩机，防止温度失控
门锁设计：具备安全门锁

	结构与材质
	内胆材料：优质不锈钢，防腐抑菌，易于清洁。自动化霜，强制除霜。
门体设计：大视角双层电加热玻璃门，防凝露。配备透明塑料内门，减少开门冷量散失
- 搁架与血筐：配备可移动式搁架和浸塑钢丝存血筐，便于血液分类存放。标配≥5个浸塑搁架，带标签条；标配≥15个浸塑血袋框，可放置≥195袋400ml标准血袋
移动性：底部配备万向脚轮，便于移动，部分带锁定功能
测试孔：箱体预留温度测定孔，方便第三方检测

	资质与售后
	产品资质：投标产品必须提供有效的医疗器械注册证
制造商资质：制造商需具备ISO9001质量管理体系认证和ISO13485医疗器械质量管理体系认证
售后服务：原厂安装。整机质保不少于3年，故障响应时间不超过2小时，上门服务时间不超过48小时，非人为故障能在24小时内整机更换或维修
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