广州美术学院佛山校区人因工程化学与生理实验设备购置

人因工程化学与生理实验设备

一、LIMS实验数据处理平台

二、人因工程生理实验设备

一、LIMS实验数据处理平台

- 支持多设备接入与同步采集：

- 可与多种研究设备无缝连接，包括穿戴代谢氧气呼吸面罩、多导生理仪、表面肌电以及行为观察系统。

- 平台可同步采集和分析各设备数据，目前支持生成热图、轨迹图等分析结果。

- 多模态数据实时对比分析：

- 支持将不同模态的实时数据在同一界面进行对比分析，通过时间序列图的形式展示，帮助用户直观发现不同模态数据之间的关联。

- 灵活的打标功能，多种打标方式与扩展性：

- 多模态数据重放与分析：支持对设备的数据进行重放和深度分析，帮助用户回顾和挖掘数据中的关键信息。

1.可穿戴人体代谢数据采集模块

1.1可穿戴代谢氧气呼吸面罩 × 1 套

1、VO2准确度：≤5%

2、流量准确度：≤3%

3、流量传感器和范围(Ve)：RMR=3至25LPM

4、Med范围30至160LPM

5、电池寿命：8单节AAA电池小时数

6、校准：自动（无需流量注射器的校准气体）

7、传输协议:蓝牙和 ANT+双协议;。

8、蓝牙传输距离>30m;

9、测量范围:0-20mm;

10、采样率:>100Hz;

11、防水:IP67 级防水。

2.可穿戴人体神经数据采集模块

2.1高精度生理记录系统 × 2套

- 通道数量：≥5通道

- 主机分辨率: ≥16bit

- 主机采样率: ≥4000Hz(每通道)

- 数据传输类型: 蓝牙/USB 5、数据无线传输范围:10-20m

- 电池续航: ≥8小时

- 主机大小: ≤92x52x18mm

- 主机重量: ≤ 80g;

- 支持3台主机同步工作，可组成27通道生理数据记录系统。

- 包含心电采集传感器、皮电采集传感器、肌电采集传感器、呼吸采集传感器、眼电采集传感器。

2.2无线表面肌电系统 × 1套

1、肌电测试总通道数量：≥8通道

3、采用完全无线外形设计的肌电传感器机身尺寸≤42×16×8mm，重量≤8g

4、采用有线外形设计的肌电传感器机身尺寸≤32×18×12 mm，重量≤14g

5、共模抑制比＞120dB；

6、分辨率：≤16 bit；

7、肌电采集系统延迟：延迟恒定，且≤14ms；

8、肌电无线信号传输距离：≥30米；

9、肌电采样率：EMG采集采样率 ≥2000 Hz, ACC/通道采样率≥140 Hz；

10、肌电可采集三维的加速度数据

11、连续续航时间≥10小时；

12、信号传输方式：WiFi 无线实时信号传输，采用无线电极，电极和采集盒之间没有连接线，达到真正的无线传输；

13、提供软件同步插件。

2.3.实验数据采集同步模块× 1套

1、处理器 AMD Ryzen R1600（2.6 GHz 基础频率 / 最高睿频 3.1 GHz）

2、内存 双插槽，支持非ECC内存但推荐ECC稳定性

3、硬盘位 4× 3.5/2.5英寸 SATA支持热插拔，兼容HDD/SSD

4、M.2插槽 2× NVMe SSD 插槽PCIe 3.0 x1，仅支持缓存加速，不可创建存储池

5、网络接口 2× 1GbE RJ45（支持链路聚合/LACP）

6、扩展槽：PCIe 3.0 x2（半高）

7、USB接口 2× USB 3.2 Gen1（5Gbps，支持外接备份/UPS等）

8、最大单盘容量 官方认证支持 22TB

9、总原生容量 4×22TB = 88TB（未启用SHR/RAID）

10、RAID支持 SHR, RAID 0/1/5/6/10/JBOD，支持在线扩容

11、SSD缓存加速 最大支持2×NVMe SSD（读写缓存，需至少2块SSD）

12、文件系统 Btrfs（支持快照、数据完整性校验） + ext4

13、1GbE链路聚合 理论峰值 226 MB/s（实际约200 MB/s，受硬盘性能限制）

14、10GbE扩展 需安装 E10G22-T1-Mini 网卡（实测顺序读写 1,100 MB/s，需RAID 0/SSD缓存）

15、加密传输 AES-NI硬件加速下，加密读/写速度 580/560 MB/s（iSCSI LUN测试）

16、虚拟化性能 支持2-4台轻量级虚拟机（建议分配SSD缓存+内存≥16GB）

17、操作系统 DSM 7.2（基于Linux，提供图形化管理界面）

二、人因工程生理实验设备

1.便携式近红外光学成像系统 ×2套

1.测量项目：含氧血红蛋白、脱氧血红蛋白、总血红蛋白浓度变化

2.光谱呈现技术：连续波；

3.支持系统升级，可以方便的升级成更高通道数的系统；

4.测试通道数量：≥27通道测量；

5.采样频率：最高采样频率≥150HZ，支持25Hz/50Hz/75Hz/150Hz灵活设置；

6.尺寸及重量：主机放大器尺寸：≤8.5cm*8.5cm*3cm（长*宽*高）；内置可充电电池，全套设备（含主机放大器、电池、光纤及光极探头）重量≤300g，整套系统全部在头部安放，无需连接设备携带背包，实现真正的轻便、便携，支持在实验室内和户外运动状态下均可使用。

7. 主机与光极线缆采用一体式结构，无须插拔，降低损坏机率；

8. 支持无线数据实时传输至PC端，同时也支持数据本地存储，存储时间大于100小时；

9.可设置4个不同等级的功率提高数据质量或者使用自动设置功能；

10.主机同步接口：TTL/CMOS(最大4输入/ 4输出) [输入/输出≤4bit TTL]

11.具备多距离探测器排列和短距离探测器排列；

12.设备内置6轴运动传感器，可对实验中头部运动造成的数据影响进行矫正。单台主机包含光源发射探头≥10个，信号接收探头≥8个（屏蔽环境光，检测灵敏度高）；在有效测量条件下，单个系统最多可形成27通道测量。

13.设备同步及兼容性：支持近红外脑成像设备和经颅电流刺激（tCS：tDCS，tACS，tRNS）与脑电（EEG）结合在一个全脑帽中，实现脑电、经颅电刺激和近红外脑成像数据的实时同步采集和分析。

2.便携式24通道事件相关电位系统 ×2套

1 通道数量：≥24通道

2 采样率：≥500Hz

3 带宽：0~250Hz

4 分辨率：≥24bit，0.05uV

5 噪音：≤1uV rms（0~250Hz）

6传输方式：支持WIFI和USB有线传输；

7 数据输出：EDF+,ASCII,或TCP/IP原始数据输出；

8 放大器尺寸：≤90×62×25mm

9放大器重量：≤100g

10提供电极类型：氯化银干电极、固体凝胶电极和导电膏电极，用户可根据具体实验需求选择。

11 放大器内置三轴加速度传感器；

12支持SD卡存储数据；

3.专业级穿戴式眼动仪  ×2套

1、产品形态：框架式眼镜的配件，可以从搭配的眼镜框架上拆卸，防止主体最终模组在拆卸过程中受损。

2、标配镜架参数：≤50g

3、校准方式：使用卡片校准或现实中任意实物进行校准，包括1点和3点校准模式（正式记录前）。

4、眼球追踪方式：双眼追踪模式与单目追踪模式配合；

5、便携：可连接手机记录助手使用

6、采样率：≥240Hz（PC）

7、注视精准度：≤0.5°（不随距离变化），自动补偿；

8、使用距离：20cm - ∞；

9、追踪视角范围：水平80°，垂直60°；

10、取景摄像头：四种分辨率可选: 1920x1080@30fps, 1280x960@30fps, 1280x720@30fps，800x600@30fps;

11、眼部佩戴物：可佩带隐形眼镜使用，可搭配可拆卸镜片使用

12、音频：内置麦克风

13、数据提供：左右眼原始注视点、聚合注视点、眼跳、瞳孔直径、眨眼信息、上下眼皮距离、数据有效性、事件记录，

14、可实时显示眼图，可保存眼图

15、失踪后恢复延迟：小于1/60s

26、系统延迟：小于11ms