1.胎心监护(一拖六)

一、技术参数：

中央监护系统参数：

1.系统包含：账户登录、多语言切换、个人设置等。

2.可对孕妇资料进行接收、登记、更改、转床、归档、查看等。

3.可查看FHR1、FHR2、FHR3、TOCO、AFM波形回顾。

4.支持事件回顾，可查看当前或历史病档的生理报警及技术报警。支持历史回顾，支持单个孕妇≥48小时CTG和报警事件回顾。

5.病人监护时长≥48小时。

6.胎儿模式：参数区支持显示FHR1/FHR2/FHR3、TOCO、AFM/MFM等，波形区支持显示FHR1/FHR2/FHR3、TOCO波形、胎动标记等；

7.母亲模式：参数区支持显示FHR1/FHR2/FHR3、TOCO、ECG、SpO2、RESP、EtCO2、NIBP、AFM/MFM等，波形区支持显示ECG、SpO2、RESP等波形；

8.母胎模式：参数区支持显示FHR1/FHR2/FHR3、TOCO、ECG、SpO2、RESP、EtCO2、AFM/MFM等，波形区支持显示ECG、SpO2、RESP、FHR1/FHR2/FHR3、TOCO波形、胎动标记等。

9.床位卡片底色≥3级报警，可快速定位报警床位。

10.监护床位，支持展示≥8个参数，显示胎儿波形区，并支持添加标注、跳到起点、快进、快退等。

11.单一孕妇监护信息。包含床位卡片索引、床位功能区、当前床位、当前患者、孕周、监护时长、报警区、模式切换、波形区、参数区等。

12.支持对“胎儿波形区”进行添加标注、修改标注及删除标注等操作。

13.可以快速移动胎儿波形，包括跳到起点、快退、快进、跳到重点等。

14.参数设置：用户可对参数模块的报警及设置进行查看或修改。

15.用户可对当前或历史孕妇胎监数据进行评分操作。

16.可选择特定一段波形进行评分。

17.支持多种评分标准：KREBS，Fischer，改良Fischer，NST等，支持用户手动更改评分结果。

18.用户可对当前孕妇监护记录或历史孕妇监护记录进行CTG评分及胎监辅助评分。

19.报警信息可传输至中央监护软件。

20.报警分类生理报警、技术报警、提示信息及系统报警等。

21. ≥3级声光报警。

22.用户可启动或关闭报警音，报警音量可调。

23.中央监护软件可将报警设置发送至床旁监护仪。

24.用户可预览、打印、导出及设置实时胎监图。

25.可全部时段、设定的时长长打印实时胎监报告。

26.用户可预览、打印及设置历史波形回顾。

27.用户可预览、打印及设置评分胎监图。

28.支持A4、B5打印纸。

29.主机配置：品牌电脑及配套附件一套，≥24英寸显示器一台。

中央站标准配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 附加说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1套 | 含一体机、软件狗 |
| 2 | 键盘和鼠标 | 1套 |  |
| 3 | POE交换机 | 1套 |  |
| 4 | 网络控制器 | 1个 |  |
| 5 | 数据采集器 | 2个 |  |
| 6 | 中央监护自动分析软件 | 1套 |  |
| 7 | 相关文件 | 1套 | 《合格证》、《保修卡》、《装机报告单》等 |
| 8 | 打印机 | 1台 | 黑白激光打印机 |
| 9 | 固定主机架 | 1个 |  |
| 10 | 可移动平板 | 2个 | 供医生查房时调阅数据 |

母亲胎儿监护仪参数：

1.≥12英寸触摸屏，≥1920*1080高清分辨率；

2.支持屏幕亮度自动调节；

3.可设置夜间模式；

4.监护参数：双胎心率（FHR1、FHR2），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）等；

5.母亲参数：心电、血氧、脉率、呼吸、体温监测等；

6.胎心率测量范围：50bpm～230bpm；测量精度：±1bpm；

7.超声频率约1MHz；

8.宫缩压力范围：0单位～100单位；

9.归零方式：自动，手动；

10.胎动：手动或自动；

11.心电导联类型：支持3导，5导及自动；

12.共模抑制比≥100dB；

13.直流偏置电压±800mv；

14.心率测量范围：15bpm～300bpm，精度：±1bpm；

15.支持多导联心电同步分析功能；

16.支持导联脱落，仍能检测到心电波形；

17.呼吸测量范围：0rpm～150rpm；

18.可选配Masimo血氧，PI灌注指数测量范围：0.02%～20%；

19.脉率测量范围：20bpm～300bpm，测量精度：±2bpm；

20.支持胎儿监护、母亲/胎儿监护、母亲监护等多种界面显示；

21.内置评分报告功能：包含不限于KREBS评分、改良FISCHER评分、FISCHER评分、NST评分、NST报告、NST≥3级分类报告、牛津算法评分，≥7种CTG评分功能；

22.超声胎心探头、宫缩压力探头防水等级：IP68；

23.标配双胎心监护，并可选配三胎心监护；

24.具有胎心率与母亲心率信号重合报警提示；

25.内置式宽行打印，打印走纸速度3 cm/min、2cm/min、1cm/min可选；

26.支持多胎心波形分离打印；

27.数据存储：≥500个文件或≥5000h的监护数据；

28.内置电池，连续工作时间≥2.5小时；

29.内置USB接口；

30.支持有线/无线连接中央监护系统。

标准配置：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机（内置打印机） | 6台 |
| 2 | 无线胎心探头 | 6个 |
| 3 | 无线宫压探头 | 6个 |
| 4 | 无线胎动按钮 | 6个 |
| 5 | 绑带 | 12条 |
| 6 | 耦合剂 | 6支 |
| 7 | 打印纸 | 12本 |
| 8 | 相关文件（《合格证》、《保修卡》、《装机报告单》等） | 6套 |

二、质保及售后服务要求：

1.质保期:自验收合格之日起计保修期，提供整机原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

2.免费提供操作人员培训和技术服务，提供完善的设备培训方案，现场做专业技术培训，以保证使用老师完全掌握基本操作与维护。

3.保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检。

4.所投产品开放His等端口，如有响应接口费用由中标方承担，支持与科室现有设备和医院系统连接。

5.提供操作手册。

6.出现故障30分钟内响应，如需现场解决的问题4小时内到达。

三、配置要求：

1.配套工作站（含液晶显示器）及激光打印机各2套。

1)计算机技术要求:正版windows 10系统，CPU 英特尔I5及以上处理器，固态硬盘存储≥512GB，内存≥8G，显示器≥24英寸，显示器分辨率≥1920×1080。

2)黑白A4打印机技术要求:支持自动双面打印功能，自带墨粉一套，具有图标式显示屏，自带A4打印纸一件。

所有工作站均按照此进行配置。

2.动态血压监测仪

一、技术参数：

一、采集盒：

(1)测量方法：阶梯放气示波法

(2)收缩压测量范围：40-260 mmHg

(3)舒张压测量范围：20-210 mmHg

(4)脉率测量范围：40-200 bpm

(5)分辨率：血压≤1mmHg；脉率≤1bpm

(6)准确性：血压±3 mmHg；脉率±3bpm

(7)监测时长：≥24小时

(8)手动按钮：具备手动插入测量按钮

(9)事件按钮：具备佩戴者手动按键记录异常情况按钮

(10)工作电源：碱性电池

(11)数据存储器：≥300个读数

(12)安全系统：充气压力≤290mmHg；断电自动打开阀门；BP测量时间≤120秒。

(13)取样周期：具备多个独立可程序化周期(5，10，15，20，30，45，60，90、120min等)

(14) 净重量：≤250g，含电池

(15) 袖带：≥4种袖带规格（18cm-26cm、22cm-32cm、26cm-36cm、30cm-43cm等）

(16) 数据连接：USB传输、蓝牙传输。

二、软件分析

(1)测量模式支持自动测量模式：手动间隔、自动间隔、自动表测量

(2)支持自动补测、手动插入测量。

(3)支持动态血压数据列表、柱状图、饼状图、趋势图、关联图、K线图等。

(4)支持所见即所得的动态血压报告打印预览，可设置动态血压报告打印模板、打印内容。

(5)支持对动态心电记录器进行编码记录管理功能，管理信息包括记录器编号、生产厂家、型号、类型等，并可实时显示记录器的使用状态。提供软件截图证明。

(6)支持对记录器信息包括ID、型号、导联数、有效期等进行记录与维护；

(7)支持动态血压记录器编码信息与患者信息进行佩戴绑定；

(8)连接计算机读取数据时自动与患者信息进行匹配。

(9)具备动态血压检查列表管理功能，支持检查状态显示；

(10)支持一键戴盒，一键摘盒；

(11)支持对医院所有动态血压记录器进行统一管理，管理信息包括记录器编号、生产厂家、型号、类型等，并可实时显示记录器的使用状态，可接入现有医院动态心电、动态血压设备；提供软件截图证。

(12)动态血压一键录入检查数≥10种。

(13)软件接入设备型号≥10种。

(14)可接入现有动态血压设备，获取动态血压原始数据，实现统一存储管理。

(15)所有动态血压原始数据后台预分析。

(16)提供动态血压分析工具。

(17)所投设备必须已原始数据方式可接入奇台县人民医院院内使用系统，设备在下级医院使用时可与奇台县人民医院进行远程会诊。

二、质保及售后服务要求：

1.质保期:自验收合格之日起计保修期，提供整机原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

2.免费提供操作人员培训和技术服务，提供完善的设备培训方案，现场做专业技术培训，以保证使用老师完全掌握基本操作与维护。

3.保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检。

4.提供操作手册。

5.出现故障30分钟内响应，如需现场解决的问题4小时内到达。

3.经颅磁刺激仪

一、技术参数：

1、《医疗器械注册证》中产品适用范围，明确有精神科、神经科及康复科。

2、磁感应强度：≥7T

3、刺激频率：0-100Hz连续可调，频率＜1Hz时步长0.1Hz，频率≥1Hz时步长1Hz；

4、磁感应强度变化率范围：120kT/s-160kT/s

5、脉冲上升时间：30～60μs；

6、脉冲宽度类型：≥2种，包含但不限于240μs±10%，340μs±10%

7、磁刺激脉冲源和冷却系统集成一体化主机设计，不接受分体式堆叠设计，配备一体机（不接受笔记本）管理系统，电脑支臂360度旋转，高度可调；（提供实物图）

8、配置TTL触发接口，可与其他设备同步，包含但不限于EMG、EEG、fNIRs；

9、病例管理界面包含新增患者信息、查询患者、刷新、记录管理等；可在新增患者信息时直接设置治疗疗程，直接启动刺激；

10、软件检测指标种类≥4种，包含阈值记录评估（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢传导时间（CMCT）和皮质静默期（CSP），每种评估方法提供示意图（提供软件截图）

11、刺激模式≥4种，包含单次经颅磁刺激、重复经颅磁刺激、爆发式经颅磁刺激、盆底刺激，各模式可自由调整，其中盆底磁刺激频率≥10种。（提供软件截图）

12、支持治疗过程中实时记录肌电信号，检测指标包括潜伏期、最大值、波幅、时间点等数据（需提供软件截图）。

13、具有液态循环冷却；具备流速、线圈温度报警功能、机身温度报警功能，异常时自动停机并报警提醒。

14、局域网内数据共享功能，不同设备的患者信息和治疗记录统一管理，无需重复录入；（提供软件截图）

15、具备多重安全监测功能，检测指标≥5种，包含主机连接状态，线圈温度实时监测，机身温度实时监测；液冷流速实时监测、MEP状态实时监测等。不同颜色区分检测状态（提供软件截图）

16、MEP通道数量：≥2，采样率：＞90KHz/通道；（提供第三方安规检测报告），

17、MEP显示波形可调，提供三种科研算法：滤波开关、低通消噪和工频陷波，（提供软件截图）

18、刺激线圈种类≥10，至少包含“8字形”线圈、圆形线圈、骶神经线圈、椭圆形刺激线圈、异形线圈

19、无需专用工具，可快速更换线圈；

20、线圈按键数≥3个，支持单次刺激触发和刺激强度调节，可通过软件操作控制（提供线圈实物图片）；

21、整机符合GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能通用要求》的规定。

22、符合YY9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分：安全通过要求并列标准：电磁兼容要求和试验》的规定。

二、配置要求：

1.标准配置：全套配置包含：磁场刺激仪主机1台，8 字形刺激线圈1个，MEP 模块1套，电极片1包，电脑1台，专用推车1台，线圈支臂1个，磁场刺激系统管理软件1套，定位帽4顶。

2.配套工作站（含液晶显示器）及激光打印机各1套。

1)计算机技术要求:正版windows 10系统，CPU 英特尔I5及以上处理器，固态硬盘存储≥512GB，内存≥8G，显示器≥24英寸，显示器分辨率≥1920×1080。

2)黑白A4打印机技术要求:支持自动双面打印功能，自带墨粉一套，具有图标式显示屏，自带A4打印纸一件。

所有工作站均按照此进行配置。

三、质保及售后服务要求：

1.质保期:自验收合格之日起计保修期，提供整机原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

2.免费提供操作人员培训和技术服务，提供完善的设备培训方案，现场做专业技术培训，以保证使用老师完全掌握基本操作与维护。

3.保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检。

4.提供操作手册。

5.出现故障30分钟内响应，如需现场解决的问题4小时内到达。

4.四肢多普勒血流检查仪

- 技术参数：

1.1 主要检测参数

踝臂指数（ABI）、趾臂指数（TBI）、臂踝指数（BAI）、收缩压（SBP）、舒张压（DBP）、平均压（MBP）、脉压（PP）、脉率（PR）、收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）等。

1.2 多普勒

1.2.1探头频率约 8MHz；

1.2.2流速测量范围：10cm/s～400cm/s；

1.2.3流速测量误差：≤±20%。

1.3脉率

1.3.1脉率测量范围30bpm～250bpm；

1.3.2脉率测量精度：±2bpm；

1.3.3脉率分辨率：1bpm。

1.4无创血压性能

1.4.1量程：0mmHg ～ 300mmHg；

1.4.2分辨率：1mmHg；

1.4.3压力传感器准确性：≤±3mmHg。

1.5 主机重量: ≤ 3.5kg。

1.6 主机尺寸: ≤ 200 mm × 320 mm × 105 mm。

2、主要功能

2.1检测项目：

踝臂指数（ABI）检测、趾臂指数（TBI）检测、运动负荷试验检测、上下肢动脉节段压检测、下肢静脉检测、冷激发试验、反应性充血试验、胸廓出口综合征、腘动脉压迫综合征等。

2.2血压检测方式： 多普勒法测血压、示波法测血压

2.2.1多普勒测血压：

（1）全自动充放气；

（2）血压值自动计算；

（3）血压值手动标记功能；

2.2.2示波法测血压

（1）气路通道数≥1个；

（2）全自动充放气；

2.3操作方式：触摸屏操控，支持无线控器操作；

2.4 数据联网：支持有线、WIFI、4G/5G等多联网方式，检测数据无缝传输至医院系统；

2.5 病案管理：可对病例进行搜索、统计、排序、编辑等操作管理；

2.6自定义报告单模板：

多种报告单模板选择，可根据临床检测需求选择性显示ABI、BAI、TBI、脉搏波形、心率、血压（收缩压、舒张压、平均压、脉压差）等参数；

2.7支持手动测量标记检测结果；

2.8无需通过PC机，可以直接连接打印机，输出报告；

2.9配备可充电锂电池，电池容量≥6400mAh，支持≥4小时连续检测；

2.10量表评估（心脑血管疾病风险评估的评估量表）：改良的弗明汉卒中量表、CHADS2 量表、CHA2DS2-VASc 量表、Essen 量表、SPI-II 量表、ABCD 评分系统量表。

二、配置要求：

1.标准配置：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 多普勒探头 | 1个 |
| 3 | PPG探头 | 1个 |
| 4 | 上臂袖带 | 2条 |
| 5 | 楔形踝部袖带 | 2条 |
| 6 | 指趾袖带 | 1条 |
| 7 | 双路充气管 | 1条 |
| 8 | 手控制器 | 1个 |
| 9 | 移动工作站 | 1套 |
| 10 | 血流分析软件（预装） | 1册 |
| 11 | 操作手册 | 1册 |

三、质保及售后服务要求：

1.质保期:自验收合格之日起计保修期，提供整机原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

2.免费提供操作人员培训和技术服务，提供完善的设备培训方案，现场做专业技术培训，以保证使用老师完全掌握基本操作与维护。

3.保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检。

4.提供操作手册。

5.出现故障30分钟内响应，如需现场解决的问题4小时内到达。

5.宫腔镜、腹腔镜及配套手术器械

一、技术参数：

一、内镜

a）镜管外径≤Ф4mm；

b）目镜罩外径≤Ф32mm；

c）工作长度≥300mm ；

2．观察系统基本参数

a）视场角≥60°；

b）视向角 12°、30°；

c）分辨率 ≥7.43lp/mm；

d）照度 ≥4000lux；

e）景深范围 5mm～50mm。

二、器械

1、材料：内窥镜镜管、内鞘、外鞘、操作器、手术电极、镜头与患者接触。内窥镜镜管、内鞘、外鞘、操作器、手术电极符合 YY/T0597-2006 中 1Cr18Ni9Ti 医用不锈钢材料。

2、外观：切镜头端应平整，边缘须圆滑，粗糙度内窥镜、外鞘、操作器的外管 R≤0.20μm，目镜罩R≤0.80μm，其余部位 R≤1.60μm。

3、手术电极，应能在内鞘套中滑动，无卡滞现象。

4、高频连接线插头和手术电极，当运动部分滑动时，不得松动或脱落。

5、电凝切割内窥镜的高频连接线与手术电极导通，阻抗值应≤3Ω。

6、可重复消毒或灭菌的内窥镜及其附件。

7、 内 窥 镜 与 医 用 电 气 设 备 互 连 使 用 的 安 全 要 求 应 符 合 GB 9706.1-2007、 GB 9706.4-2009、 GB9706.19-2000 规定的要求。

8、高频电缆与电切环互连使用的安全要求符合 YY0505-2012、GB9706.4-2009 规定的要求。

三、结构组成

1.电凝切割内窥镜为内窥镜电气设备的 BF 型应用部分。

2.电凝切割内窥镜由内窥镜、鞘套、操作器、手术电极、接头及高频连接线组成。

3.鞘套分外鞘和内鞘。

4.手术电极包含分齿状电切环、滚状电切环、铲状电切环、针状电切环和环状电切环环。

二、配置要求：

1.另配：双极电凝钳：技术要求：1、5mmx330mm，无损，带双极电凝线壹根，表面粗度有光亮度的Ra的值:0.4m，无光亮度的Ra的值:0.8um;2、硬度:>36HRC，手术钳开闭灵活，无卡塞显像。

三、质保及售后服务要求：

1.质保期:自验收合格之日起计保修期，提供整机原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

2.免费提供操作人员培训和技术服务，提供完善的设备培训方案，现场做专业技术培训，以保证使用老师完全掌握基本操作与维护。

3.保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检。

4.提供操作手册。

5.出现故障30分钟内响应，如需现场解决的问题4小时内到达。

6.韦氏智力测评工具

一、技术参数：

儿童版：

1、儿童智力量表包括≥11个分量表，包括语言类≥6个和操作类≥5个 (言语量表：知识、分类 、算术、词汇、领悟、算术等；操作量表：填图、积木、数字广度、编码、图形拼凑等)。适用年龄：6岁至16.5岁；

2、系统包含完整版测验以及简式测验；

3、系统包含简式组合：

二合一组合（VC+PO因素各有一个代表测验）≥9组测试。

三合一组合（VC+PO+M/C因素各有一个代表测验）≥9组测试。

四合一组合（VC+PO因素各有两个代表测验）≥9组测试。

五合一组合（VC+PO因素各有两个代表测验，M/C因素一个代表测验）≥9组测试。

六合一组合（VC+PO因素各有三个代表测验）≥1组测试。

4、具有农村城市测试常模；

5、软件支持在PC端、PAD端，在windows/Linux/mac/鸿蒙、麒麟和安卓等操作系统下运行，软件服务器端支持一键快速安装；

6、支持断点续评功能：测评期间退出界面，重新登录测评，可继续答题；

7、具有智残评定模块，系统可以根据测试者的测试结果自动划分智残等级；

8、从原始分到量表分、从量表分到IQ、简式版的公式计算等由软件自动完成；

9、系统界面支持显示测评分参考提示、答题限时等内容；

10、测验中的重做、免做、限时、中断等测验规则自动化完成；

11、测试中自动甄选免试题，根据被测者的年龄性别等自动完成；

12、系统支持智能语音读题；

13、具有数据断电自动保存功能；

14、测试所用拼图及木块道具均要求为实木道具。测试分项中的道具图要求全部采用压膜塑封；

15、测试结果随测随出，支持测试报告在线导出和在线打印；

16、系统支持报告修改：结果分析部分支持自定义修改；

17、系统支持数据备份；

18、系统可与心理测量软件整合、同用；

19、系统支持多用户、多权限管理方案；

20、系统设置：可设置医院名称，LOGO及医生电子签名等；

成人版：

1、成人智力量表包括≥11个分量表。(言语量表：知识、领悟 、算术、相似、背数、词汇等；操作量表：填图、积木、图片排列、数字符号、图形拼凑等)。适用年龄：16.5岁以上

2、系统包含完整版测验以及简式测验；

3、系统包含简式组合：

二合一组合（VS+PS因素各有一个代表测验）≥9组测试。

三合一组合（VS+PS各有一个代表测验,C因素高负荷测验-D）≥9组测试。

四合一组合（VS+PS因素各有两个代表测验）≥9组测试。

五合一组合（VS+PS因素各有两个代表测验,C因素高负荷测验-D）≥9组测试。

六合一组合（VS+PS因素各有三个代表测验）≥1组测试。

4、具有农村城市测试常模；

5、软件支持在PC端、PAD端，在windows/Linux/mac/鸿蒙、麒麟和安卓等操作系统下运行，软件服务器端支持一键快速安装；

6、支持断点续评功能：测评期间退出界面，重新登录测评，可继续答题；

7、具有智残评定模块，系统可以根据测试者的测试结果自动划分智残等级；

- 从原始分到量表分、从量表分到IQ、简式版的公式计算等由软件自动完成；

- 系统支持显示测评分参考提示、答题限时等内容；

10、测验中的重做、免做、限时、中断等测验规则自动化完成；

11、测试中自动甄选免试题，根据被测者的年龄性别等自动完成；

12、系统支持智能语音读题；

13、具备数据断电自动保存功能；

14、测试所用拼图及木块道具均要求为实木道具。测试分项中的道具图要求全部采用压膜塑封；

15、测试结果随测随出，支持测试报告在线导出和在线打印；

16、系统支持报告修改：结果分析部分支持自定义修改；

17、系统支持数据备份；

18、系统可与心理测量软件整合、同用；

19、系统支持多用户、多权限管理方案；

20、系统设置：可设置医院名称，LOGO及医生电子签名等；

二、配置要求：

1.标准配置：全套配置，包含：软件各1套，加密狗各1个，说明书各1本，道具工具箱各1套

2.在标准配置基础上另增加配套工作站（含液晶显示器）及激光打印机各1套。

1)计算机技术要求:正版windows 10系统，CPU 英特尔I5及以上处理器，固态硬盘存储≥512GB，内存≥8G，显示器≥24英寸，显示器分辨率≥1920×1080。

2)黑白A4打印机技术要求:支持自动双面打印功能，自带墨粉一套，具有图标式显示屏，自带A4打印纸一件。

所有工作站均按照此进行配置。

三、质保及售后服务要求：

1.质保期:自验收合格之日起计保修期，提供整机原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

2.免费提供操作人员培训和技术服务，提供完善的设备培训方案，现场做专业技术培训，以保证使用老师完全掌握基本操作与维护。

3.保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检。

4.提供操作手册。

5.出现故障30分钟内响应，如需现场解决的问题4小时内到达。