## 1、项目概述

本项目为山东省公安厅物证检验鉴定专用设备采购项目，总预算金额：376.8万元，其中A包法医临床检验鉴定设备，预算金额：50万元；B包动植物DNA提取仪，预算金额：45万元；C包全自动微量DNA提取仪，预算金额：185万元；D包智能视频侦查设备，预算金额：34.8万元；E包涉诈案件电子物证取证分析设备，预算金额：62万元。为交钥匙工程。

## 2、货物明细

### （1）货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 是否强制节能 | 是否核心产品 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 动植物DNA自动提取仪 | 1 | 台 | 工业 | 否 | 是 | 否 |

### （2）详细配置表

| 序号 | 货物名称 | 指标需求 | 重要程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 动植物DNA自动提取仪 | 1 纯化原理：基于硅胶柱法； | △ |
|  |  | 2 样品通量：1-12个样品； | 一般 |
|  |  | 3配套试剂盒种类≥80，试剂盒手工和机器通用； | △ |
|  |  | 4 自动化实现多种类型样本包括拭子，骨骼，组织和植物的DNA、RNA和质粒以及胶回收等功能，具有对应试剂盒和相关程序； | △ |
|  |  | 5 内置加热震荡模块，模块加热温度范围25-70℃，震荡频率8-2000rpm； | 一般 |
|  |  | 6内置离心机，离心机自动开盖处理，自动离心，离心力范围1000-12000g，可单独使用； | 一般 |
|  |  | 7全自动系统，实现样品裂解、裂解液转移、离心柱清洗、洗脱液回收等实验步骤的全自动操作； | 一般 |
|  |  | 8 配备光学感应器和超声液面探测器； | 一般 |
|  |  | 9 配备紫外灯灭菌及工作台照明灯； | 一般 |
|  |  | 10 配备≥10吋操作屏； | 一般 |
|  |  | 11 试剂盒说明书内置，且每个步骤在屏幕上有显示； | 一般 |
|  |  | 12设备运行中途可以拿出手工操作； | 一般 |
|  |  | 13 配备手持式扫描枪，具有样品及试剂盒的条形码扫描功能，能够直接调用试剂盒程序； | 一般 |
|  |  | 14配套优化试剂和程序，能够处理骨骼，组织及植物等样本，对胶回收和质粒提取具备相关试剂盒和程序。 | 一般 |
|  |  | 15具有安全保护门，全程可视，全封闭运行； | 一般 |
|  |  | 16 起始装机包一个。 | 一般 |

## 3、服务要求

| 序号 | 服务要求 | 指标需求 | 重要程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 供货要求 | 投标人中标价应包含但不限于产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、培训、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购方使用的所有相关费用。 | 一般 |
| 3.2 | 交货期限 | 合同签订后30天内供货安装调试完毕。 | 一般 |
| 3.3 | 培训 | 设备在安装调试同时，中标人负责指派工程师对用户就设备原理和基本操作进行现场培训，使采购方用户能正常操作，同时提供中文操作指南。 | 一般 |
| 3.4 | 售后服务 | 中标人需提供7×24小时技术支持，2小时内响应，紧急事故处理要求最迟12小时内到达现场，提供维保人员名单、联系电话等。 | 一般 |
| 3.5 | 质保期 | 设备质保一年。 | 一般 |
| 3.6 | 包装 | 需按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装，设备的包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。 | 一般 |
| 3.7 | 货物标准 | 制造商执行的货物制造、检验和验收的标准要达到国标及同等相关标准，且为优级产品。 | 一般 |
| 3.8 | 验收标准 | 验收应严格按照招标文件、采购合同及《山东省公安厅机关采购项目履约验收管理规定》进行 | 一般 |