1、项目概述
    本项目为山东省公安厅物证检验鉴定专用设备采购项目，总预算金额：376.8万元，其中A包法医临床检验鉴定设备，预算金额：50万元；B包动植物DNA提取仪，预算金额：45万元；C包全自动微量DNA提取仪，预算金额：185万元；D包智能视频侦查设备，预算金额：34.8万元；E包涉诈案件电子物证取证分析设备，预算金额：62万元。为交钥匙工程。

2、货物明细
（1）货物一览表
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	所属行业
	是否强制节能
	是否核心产品
	是否接受进口

	2.1
	动植物DNA自动提取仪
	1
	台
	工业
	否
	是
	否


（2）详细配置表
	序号
	货物名称
	指标需求
	重要程度

	2.1
	动植物DNA自动提取仪
	1 纯化原理：基于硅胶柱法；
	△

	
	
	2 样品通量：1-12个样品；
	一般

	
	
	3配套试剂盒种类≥80，试剂盒手工和机器通用；
	△

	
	
	4 自动化实现多种类型样本包括拭子，骨骼，组织和植物的DNA、RNA和质粒以及胶回收等功能，具有对应试剂盒和相关程序；
	△

	
	
	5 内置加热震荡模块，模块加热温度范围25-70℃，震荡频率8-2000rpm；
	一般

	
	
	6内置离心机，离心机自动开盖处理，自动离心，离心力范围1000-12000g，可单独使用；
	一般

	
	
	7全自动系统，实现样品裂解、裂解液转移、离心柱清洗、洗脱液回收等实验步骤的全自动操作；
	一般

	
	
	8 配备光学感应器和超声液面探测器；
	一般

	
	
	9 配备紫外灯灭菌及工作台照明灯；
	一般

	
	
	10 配备≥10吋操作屏；
	一般

	
	
	11 试剂盒说明书内置，且每个步骤在屏幕上有显示；
	一般

	
	
	12设备运行中途可以拿出手工操作；
	一般

	
	
	13 配备手持式扫描枪，具有样品及试剂盒的条形码扫描功能，能够直接调用试剂盒程序；
	一般

	
	
	14配套优化试剂和程序，能够处理骨骼，组织及植物等样本，对胶回收和质粒提取具备相关试剂盒和程序。
	一般

	
	
	15具有安全保护门，全程可视，全封闭运行；
	一般

	
	
	16 起始装机包一个。
	一般



3、服务要求
	序号
	服务要求
	指标需求
	重要程度

	3.1
	供货要求
	投标人中标价应包含但不限于产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、培训、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购方使用的所有相关费用。
	一般

	3.2
	交货期限
	合同签订后30天内供货安装调试完毕。
	一般

	3.3
	培训
	设备在安装调试同时，中标人负责指派工程师对用户就设备原理和基本操作进行现场培训，使采购方用户能正常操作，同时提供中文操作指南。
	一般

	3.4
	售后服务
	中标人需提供7×24小时技术支持，2小时内响应，紧急事故处理要求最迟12小时内到达现场，提供维保人员名单、联系电话等。
	一般

	3.5
	质保期
	设备质保一年。
	一般

	3.6
	包装
	需按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装，设备的包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。
	一般

	3.7
	货物标准
	制造商执行的货物制造、检验和验收的标准要达到国标及同等相关标准，且为优级产品。
	一般

	3.8
	验收标准
	验收应严格按照招标文件、采购合同及《山东省公安厅机关采购项目履约验收管理规定》进行
	一般



