中海油能源发展股份有限公司

中海油实验中心流体化学

实验设备购置项目-图像采集仪

采购技术要求书

编制：

审核：

批准：

# 一、需求概况

## 本技术要求描述了中海油能源发展有限公司工程技术分公司中海油实验中心流体化学实验设备购置项目的最低要求，供应商在报价、制造、调试及后续质量保障工作中应严格遵循。

# 二、需求一览表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量及单位 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像采集仪 | 详见技术要求 | 2台 | 合同签订之日起3个月 | 深圳实验中心、上海实验中心 | 到货后接到甲方通知1个月内完成验收 |

# 三、执行标准/规范

1、图像采集仪：执行标准为SY/T 6103-2019《岩石孔隙结构特征的测定 图像分析法》5.1.1图像分析仪。

# 四、设计/使用条件

1. 设计要求：无；

2. 到货/安装或使用地点：深圳实验中心807、上海实验中心办公楼402；

3. 作业环境要求：无。

# 五、技术要求

1. 图像采集仪

1.1仪器名称及用途

仪器名称：图像采集仪

主要用于：深圳实验中心拟购置的图像采集仪是岩矿鉴定及微观结构分析的重要设备。该设备可高精度采集显微图像，实现样品形貌的数字化存档与分析，满足SY/T 6103-2019标准对岩矿鉴定的技术要求。

1.2 设备主要技术指标：

投标时需提供涵盖下述条款的证明文件（包括但不限于设备参数说明书或设备彩页）：

- ★传感器：相机传感器为CCD芯片，芯片尺寸不低于1英寸

- ★像素点尺寸：单个像素点大小不低于4.5µm x 4.5µm

- ★像素数：物理像素不低于600万实际有效像素

- 动态范围：不低于1:2500 (68 dB)

- 分辨率：分辨率不低于2752(H)×2208（V）

- ★制冷：带有帕尔贴制冷

- ★曝光时间：最大曝光时间不低于60秒。

- 接口：USB 3.0，USB2.0可选；

- 操作系统：Win10（台式主机和显示器）；

- 软件：ZEN软件，带有图像拼接、景深合成及图像标注等。

# 六、标识、包装、运输和存储

1. 产品标识：设备要具备产品标志/标签，如产品名称、规格型号、生产批号、生产日期、有效期、生产商名称、生产地址等；设备铭牌要求，包含设备编号、名称、型号、制造日期等内容以及主要参数，尺寸、材质要求。

2. 产品包装：设备要有安全包装，保障设备运输过程中的安全性。

3. 产品运输：供应商提供将货物运抵客户的运输方式，包括运输方式，汽运、火运、海运或其他。

# 七、技术文件

产品交付技术文件要求：产品合格证、产品说明书、保修卡、维护保养说明书、出厂检验报告、设备测试报告或性能测试文件。

# 八、工作进度、监造和现场验收

1. 工作进度：签订合同后按照要求时间供货，仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后3个月内执行安装调试直至达到验收指标；

2. 交货日期：签订合同后接到甲方通知3个月内供货。

3. 验收标准

a、设备符合设备技术参数；

b、对实验室现有条件进行改造，包括实验桌以及气路、排风系统等，确保满足设备的安装；

c、可与实验室相关设备联用，安装完成后，测试结果满足测度精度要求；

d、配套配件齐全;

e、厂家工程师要进行设备安装和使用技术培训，保证设备正常运行和文印人员正确操作使用设备；

f、设备到货后验收，并提供一份第三方公司校检或检定合格证书。

# 九、技术服务与售后服务

1．投标供应商需提供以下材料，供应商资质证书、产品代理授权证明、设备类相关业绩、详细技术方案、技术参数响应/偏离表、产品照片等；

2．在交货前，供应商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验。供应商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

3．货物运抵现场后，买受人将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。

4．设备安装调试：

1）仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后1个月内执行安装调试直至达到验收指标。

2）仪器的安装调试应在1个月内完成。

5．技术培训

最少满足开展4人为期3天的培训，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

# 十、质量保证

1、设备质保期为设备验收合格后12个月，

2、质保金为合同总额的5%。

# 十一、其他要求

1、付款方式要求：银行汇款。

2、付款周期要求：

1）卖方按规定的货物明细和数量，送达买房指定场所，安装调试并由买方签字，验收后，卖方开具增值税专用发票，并连同付款支持文件送至买方，买方接收发票及付款支持文件后经确认无异议45日内支付合同总价款95%；

2）另外5%质保金至设备正式投产运行12个月且卖方签署货物无质量问题的书面证明后，一次性付清。