重庆医科大学附属第二医院

采

购

文

件

。

二○二五年六月

目  录

第一篇 采购邀请书	- 3 -

一、采购项目基本情况	- 3 -

二、竞选人资格要求	- 3 -

三、竞选有关规定及说明	- 4 -

四、报名时间、地点、方式	- 4 -

五、竞选文件递交与采购谈判时间、地点	- 5 -

六、联系方式	- 5 -

第二篇 技术（质量）与商务需求	- 6 -

一、技术需求（含技术参数与配置）	- 6 -

二、商务需求	- 6 -

三、总体要求	- 8 -

第三篇  资格审查及评价办法	- 9 -

一、资格审查及符合性审查	- 9 -

二、评选方法	- 9 -

三、评价标准	- 9 -

四、无效竞选条款	- 9 -

五、废标条款	- 9 -

第四篇  中选通知及合同签订	- 10 -

一、中选通知	- 10 -

二、采购人有拒绝任何或所有竞选的权力	- 10 -

三、合同协议书的签订	- 10 -

四、其它	- 10 -

第五篇  采购文件格式	- 11 -

一、经济文件	- 13 -

二、技术（质量）文件	- 17 -

三、商务文件	- 19 -

四、资格文件	- 21 -

五、商业活动廉洁经营承诺书	- 25 -

- 第一篇 采购邀请书

重庆医科大学附属第二医院须购置一批医疗设备，现邀请具有能力提供本采购项目的合格供应商参与竞选。

- 一、采购项目基本情况

项目名称：载玻片激光打号机

采购方式：公开比选

评价方式：综合评分法

报价方式：二次报价

采购需求：

| 分包序号 | 名称 | 最高限价（万元/台） | 采购数量 | 单位 | 成交供应商(个） | 需求部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载玻片激光打号机 | 15 | 2 | 台 | 1 | 病理科 |

注：1.采购项目的技术参数详见采购文件第二部分。

2.合同履行期限：见采购文件第二部分。

3.质保期限：整机质保期5年

4.付款方式：详见采购文件第二部分

5.本项目是/否接受联合竞选：否

- 二、竞选人资格要求

竞选人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

1.基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.特定资格条件

（1）提供竞选产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》（复印件加盖单位公章）或经主管部门认定只须进行备案的应提供有效的备案凭证（复印件加盖单位公章）；

2、供应商为代理商的应提供有效的《医疗器械经营企业许可证》或经主管部门认定只须进行备案的应提供有效的医疗器械经营备案凭证；同时提供所投医疗器械产品生产商有效的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）。（复印件加盖单位公章）；

3、供应商为生产商的应提供有效的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外，复印件加盖单位公章）或经主管部门认定只须进行备案的应提供有效的备案凭证（复印件加盖单位公章）；

4、供应商为代理商的应具有竞选产品的合法销售资格（提供证明文件加盖单位公章）。

- 三、竞选有关规定及说明

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项的采购活动。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加竞选，只能按照一家竞选人计算。

4、同一合同项（分包）下的货物，制造商参与竞选的，不得再委托代理商参与竞选。

5、竞选货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。

6、截至采购活动正式开始前，采购人所作出的一切书面或官网发布的更正、修改、补充说明、答疑等内容，都是采购文件不可分割的组成部分。

7、报名单位名称必须与竞选人名称相同，只有按上述资格规定报名后，才具备采购准入资格。

8、竞选人如对采购文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，且该书面质疑文件必须在公告时间结束前送达重庆医科大学附属第二医院采购管理处办公室，否则，即视为完全放弃对采购文件的质疑权利。

9、超过报名截止时间递交的竞选文件、不按本采购文件规定制作和密封的竞选文件，恕不接收。

10、采购文件中涉及的“采购人”系指本次组织竞选的重庆医科大学附属第二医院；

11、“供应商”“竞选人”“中选人”是指拟参加竞选和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

- 四、报名时间、地点、方式

1.报名截止时间：见公告

2.报名方式及要求：按照本邀请书第二条竞选人资格的要求，通过邮件提交报名资证材料，报名邮箱：798941999@qq.com，邮件主题：“包号-需求部门-报名项目名称-生产厂家-竞选公司（全称）-联系人姓名及电话”。

3.报名注意事项：竞选人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在报名截止日期前向采购人提出，超过此时间规定，采购人不再受理疑问。

- 五、竞选文件递交与采购谈判时间、地点

1.竞选文件递交截止时间：采购谈判时同时提交

2.采购谈判时间： 另行邮箱通知

3.采购谈判地点：重庆医科大学附属第二医院都市方舟五楼采购管理处会议室（地址：重庆市渝中区临江路74号）

- 六、联系方式

项目联系人：张老师

项目联系人电话：17782250622

- 第二篇 技术（质量）与商务需求

- 一、技术需求（含技术参数与配置）

包1：载玻片激光打号机

（一）产品参数：

▲1.打码原理：采用激光标刻技术，无需墨盒和色带，对载玻片表面无灼烧、不产生加热或变形（提供第三方检测机构检测报告）。

▲2.打印效果：字迹表面光洁度可达到微米级别、表面光滑、无凹凸感，；耐二甲苯、福尔马林、酒精腐蚀、耐摩擦，可长久保存（提供第三方检测机构检测报告）。

3.激光器：采用低能耗冷光源激光器，输出功率≤1.2W，4.6±0.2ns窄脉宽、激光器中心波长≤380nm、激光器重复频率:25±1kHz（提供第三方检测机构检测报告）。

4.上料装置：采用可拔插式玻片上料盒，一次上料≥150张玻片，上料盒与收集盒可以互换，可多个上料盒交替使用（提供实物图片或第三方检测机构检测报告）。

▲5.收集装置：采用可拔插式玻片收集盒，一次可收集≥150张玻片，出料盒与收集盒可以互换，可多个收集盒交替使用（提供实物图片或第三方检测机构检测报告）。

※6.打码速度：≤3秒/张玻片（提供第三方检测机构报告）。

7.玻片兼容：可打印含激光粉和不含激光粉漆面玻片、以及免疫组化玻片，且不破坏油漆面（提供打印实物图片）。

8.仪器尺寸：长≤460（mm）*宽≤240（mm）*高≤350（mm）（因场地限制）。

9.扫码打印：可外置扫码枪，实现扫包埋盒条码自动打印玻片信息（提供实物图片或第三方检测机构检测报告）。

10.净化系统：具有去除异味和过滤灰尘净化装置，前置有低噪音值风机用于收集异味和粉尘，机身外侧后置滤料收集盒为弹珠定位可插拔式装置（提供第三方检测机构检测报告）。

11.打标区防护罩：内置有带磁性吸附可移动不锈钢防护罩，收集异味和灰尘，导入净化系统（提供实物图片或第三方检测机构检测报告）。

12.电脑一体机：触控一体机，屏幕≥10.4寸，且触控屏可调角度≥45℃，具备蓝牙、WIFI功能和USB 、VGA、网络接口，可外接鼠标、键盘、显示屏、扫描枪（提供实物图片或第三方检测机构检测报告）。

13.软件兼容性：兼容中英文操作界面，与现行医院所有的LIS或HIS兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等。

※（二）配置清单（每台）

1.载玻片激光打码机主机 1台

2.玻片弹匣盒           1个

3.玻片收集盒           1个

4.收集托盘             1个

5.打码软件             1套

6.USB数据线            1根

7.电源线               1根

二、商务需求

（一）交货期

中选人应在合同签订后30个日历日内交货并完成安装调试或按采购人需求执行。

（二）交货地点

交货地点：采购人指定地点。

（三）报价要求

1.本次报价须为人民币报价，包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、包装费、装卸费、培训费、与货物有关的竞选人应纳的税费、售后服务费与医院信息系统接口费等货到采购人指定地点的所有费用及安装验收费用（设备安装验收时所产生的费用，包括但不限于设备性能检测费、预控评费用、环境辐射监测费用等一切费用）。因为中选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2.付款方式：交发票验收合格后六个月安排付款。

3.履约保证金：单价超过10万元的项目、合同总金额超过20万元的项目，在合同签订后，提交付款资料前，中选人向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金（以银行转账方式）。在质保期满期间中选人完全履行合同约定，且采购人（使用科室与管理部门）确认设备运行正常，质保期届满后，双方办理履约保证金无息退还手续。

（四）产品质量保证期

自验收合格之日起，所投产品提供原厂（整机/主机）质保，包含设备原厂所有配件免费更换及人工服务、系统更新升级以及保修期免费定期维护保养（每季度1次维保并规范出具保养报告）。（提供原厂质保承诺书）

（五）售后服务内容

1.中选人和制造商在质量保证期内应当提供以下技术支持和服务：

1.1 电话咨询

中选人和制造商应当提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2 现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中选人和制造商应在2小时内到达现场（远郊区或外省4小时内到达现场，视情况酌情延长）进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3 技术升级

在质保期内，如果中选人和制造商的产品技术升级，中选人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中选人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，中选人和制造商应承诺提供免费电话咨询服务、维修服务。竞选人需承诺提供优惠价格的产品上门维护服务。（提供承诺函，格式自拟）

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原竞选人提供售后服务的，该竞选人应以优惠价格提供售后服务。

3.备品备件及易损件

竞选人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在采购文件中列出（格式见采购文件第七篇经济文件中易损件报价明细表）。

4.培训

4.1中选人须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

4.2中选人免费培训采购人单位的操作人员3人以上，直至受培训人员能够独立上机操作，掌握设备的使用及常见故障的排除。

4.3为本项目配置售后人员。

（六）验收

1.货物到达现场后，中选人应在本单位验收人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认或按医院规定执行。

2.中选人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由竞选人负责调换、补齐或赔偿。

3.中选人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。产品在安装调试符合要求，对使用人员培训考核合格后，设备能正常使用30日内验收，验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。履约验收标准按国际标准或经双方协商认可的标准、合同要求及技术协议执行。

5.中选人提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中选人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对中选人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

8.若医疗设备属于《国家纳入强制检定的医用计量器具目录》里的设备，均由中选人在设备验收前提供国家法定计量检定机构出具的检定合格报告，否则医院不予验收。检定费用由中选人自行负责。

9.若医疗设备属于《大型医用设备配置许可管理目录（2018年）》的，中选人在设备验收前须提供第三方机构出具的验收合格报告，否则医院不予验收。验收费用由中选人承担。

（七）其他商务要求内容：无

- 三、总体要求

1.标注“※”条款为实质性要求，不允许负偏离，否则竞选无效。针对“※”条款，采购文件已要求提供证明材料的，按照要求提供；未要求提供证明材料的，竞选人可以以应答或承诺方式响应，也可提供证明材料佐证。

2.“▲”条款为重要参数，不满足的将被扣分。

- 第三篇  资格审查及评价办法

- 一、资格审查及符合性审查

根据采购邀请文件中的竞选人资格要求对竞选进行资格审查，若未通过资格审查的采购文件，竞选人不得继续参与后续采购活动，竞选文件不得进入评审环节。

- 二、评选方法

本项目采用综合评分法进行评选。满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的竞选人为中选人。竞选人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

- 三、评价标准

综合评分法

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞选报价 （50%） | 50 | 有效的竞选报价中的最低价为竞选基准价，其价格分为满分。其他竞选人的价格分统一按照下列公式计算： 竞选报价得分＝（竞选基准价/竞选报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术（质量）部分 （40%） | 40 | 1.竞选文件应答有一条不满足采购文件重要技术需求的（本采购文件第二篇中带“▲”号标注的部分），8分/条，扣完为止。 2.竞选文件竞选应答有一条不满足采购文件一般性技术需求的（本采购文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除5分/条，有5条及以上不满足的，技术（质量）部分得0分。 | ▲与※条款须以产品说明书或国家认可的第三方检测报告作为支持材料 |
|  |  |  | 使用年限5分。以响应产品最低使用年限为基准年限，基准年限得0分，每增加1年得2分，最多得5分。若无使用年限限制产品得5分。 | 须以产品说明书或国家认可的第三方检测报告作为支持材料 |
| 3 | 商务部分 （10%） | 10 | 业绩（6分） 各分包产品须提供同型号产品(近一年的新产品提供同类产品)在同级医院销售业绩，每个产品提供2021年1月1日至今的采购合同3个。每提供1个得2分，满分6分。 | 提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页 |
|  |  |  | 延质保期（4分） 质保期满足采购文件要求基础上每增加1年得2分，最多得4分。每减少1年扣4分，非整机质保扣4分，扣完为止。 |  |

说明：院内采购小组及评审专家认为竞选人的报价明显低于其他通过符合性审查竞选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在竞选现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞选人不能证明其报价合理性的，院内采购小组及评审专家当将其作为无效竞选处理。

- 四、无效竞选条款

竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，经评审专家组讨论后，可做出无效竞选：

（一）未按照采购文件制作竞选文件，在技术与服务需求中提供的支撑材料不符的；

（二）竞选文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（三）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价或者单价最高限价的；

（五）竞选文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）竞选人串通竞选的；

（七）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 五、废标条款

在采购中，出现下列情形之一的，具体分包项目应予作废处理：

（一）符合专业条件的竞选人或者对采购文件作实质响应的竞选人不足三家的，经二次挂网仍为两家，并经主管院领导审批审批通过的除外；

（二）竞选人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

- 第四篇  中选通知及合同签订

- 一、中选通知

1.采购人只通过官网发布中选公告，且不对未中选人作任何解释；

2.中选人须在中选公告结束后，两个工作日内领取中选通知书。

- 二、采购人有拒绝任何或所有竞选的权力

1.在发布中选通知书发出前，采购人有权对竞选人资格、竞选文件、应答支撑材料等真实性进行现场复核，对竞选产品提出性能验证等要求，若竞选人拒绝，视作放弃本次竞选资格。

2.在发布中选通知书发出前，采购人可以依据院内采购小组及评审专家的评价建议接受或拒绝任何竞选。

- 三、合同协议书的签订

1.按照采购文件和中选人的竞选文件签订采购合同，中选人未在10个工作日内递交合同或放弃中选人资格的，则采购人将有充分的理由废除该中选人资格，并将该中选人纳入医院失信供应商名单，两年之内不得参与医院任何级别的采购项目。采购人可顺延第二中选候选人为本项目的中选人或重新组织竞选；

2.如采购人因中选人未按时递交合同或放弃中选资格而造成损失，中选人应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；

3.中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目，不得将中选项目转让(转包)给他人。

4.交货期限是指自确定中选之日起，中选人按竞选现场承诺的时间，在采购人指定地点交付本合同约定的所有货品。

- 四、其它

1.竞选时，所有解释均依据本采购文件及有关文件规定。

2.本采购文件最终解释权归采购人。

3.竞选后，无论中选与否，所有竞选文件采购人不予退还。

4.本采购文件未尽事宜可按现行的有关法律法规和规定参照执行。

- 第五篇  采购文件格式

一、竞选文件的份数和签署

1.竞选文件须按照以下顺利制作竞选文件。

竞选文件正本一份，副本五份，均为纸质件。每套竞选文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.在竞选文件正本中，规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖鲜章。

3.若竞选人对竞选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞选人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）签署确认。

4.竞选文件均为纸质件，其它形式的竞选文件概不接受。

5.所有竞选文件必须装订成册，不得以合页等其他形式提交。

二、封面格式

三、经济文件格式

（一）报价一览表

（二）易损件与零配件报价表

（三）设备专用耗材报价表

四、技术（质量）文件格式

（一）技术（质量）条款差异表

（二）产品配置清单

（三）其他技术（质量）资料

五、商务文件格式

（一）竞选函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

六、资格文件格式

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

七、商业活动廉洁经营承诺书

竞选文件封面

XXXX采购项目

竞

选

文

件

竞选项目：包X 设备名称

竞选人（加盖公章）：XXXX

法定代表人或其委托代理人签字：XXXX

联系方式：XXXX

_____年  月  日

- 一、经济文件

（一）报价一览表

采购项目名称：

| 序号 | 品名 | 厂家 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价 （万元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供货周期（天）： 保修期（年） ：设备整机质保£ 主机质保£ 年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价（万元）： |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备质保期后整机质保£ 主机质保£维保服务 元/年/台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出厂设计使用年限： 年 |  |  |  |  |  |  |

竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：

（竞选人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：1.报价一览表按格式填列；务必填写清楚，准确无误。

2.保修期应注明整机还是主机，若为主机，还须在易损件报价表中明确报出易损件的价格。

（二）易损件报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 报价 | 成交价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：

（竞选人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

（三）零配件报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 报价 | 成交价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：

（竞选人公章）                               （签署或盖章）

年     月   日

（四）专用耗材报价表

| 设备配套医用耗材报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用 科室 | 产品名称 （注册名） | 规格/型号 | 产品注册证号 | 产品注册 证有效期 | 品牌 | 生产厂家 | 厂家委托代理效期 | 计量 单位 | 药交所 挂网价 | 医院原 协议价 | 会上 报价 | 成交价 | 是否专机专用 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我公司承诺所提供信息资料、证件证明等均真实有效。对因提供信息资料、证件证明虚假不实或违反医院规定造成的后果，自愿承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞选人（竞选人公章）： 法定代表人或法定代表人授权代表 （签署或盖章）： 联系电话（手机）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

| 序号 | 参数需求 | 竞选应答 | 偏离情况 | 佐证材料对应竞选文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明自身技术参数或具体内容，不得照搬参数需求 |  |  |

注：1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）及商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展，相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）

3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。

4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

5.所有佐证材料必须填写页码，若未填写具体页码可视为无佐证材料。

（二）产品配置清单

| 序号 | 配置名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（三）其他技术（质量）资料

- 三、商务文件

（一）竞选函（格式）

采购项目名称：

致：                    ：

（竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次采购有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购项目的技术（质量）服务。

四、我方按采购文件要求提交的竞选文件为：竞选文件正本1份，副本5份。

五、我方竞选报价为闭口价。即在竞选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中选，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。

（竞选人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

| 序号 | 商务需求 | 竞选应答 | 偏离情况 | 佐证材料对应竞选文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请根据自身商务能力，注明具体内容以及竞选文件中具体内容的位置（页码） |  |  |

注：

1.1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）及商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）

3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。

4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

（三）其他商务资料

- 四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     ：

（法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

竞选人：

（竞选人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     ：

（竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 竞选人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（竞选人公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   ：

（竞选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

- 五、商业活动廉洁经营承诺书

商业活动廉洁经营承诺书

重庆医科大学附属第二医院：

根据中央《关于深入推进治理商业贿赂专项工作的意见》精神，按照贵院廉政建设相关规定要求，为保证在与贵院进行医疗器械、医用耗材等购销服务活动、产品宣传、竞选过程中诚实守信、廉洁经营，与医院一起共同营造“质量为本、诚实守信、依法经营、互利共赢”的商业文化氛围，我司特作如下承诺：

一、坚持经营质量第一，建立健全质量保证体系；规范销售服务行为，强化售后服务，严格执行质量追溯制度，不断提高员工综合素质，努力为客户提供优质的售前、售中和售后服务。

二、不以任何理由向贵院及工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品及土特产等。

三、不以任何名义为贵院及工作人员报销应由贵院或个人支付的任何费用。

四、不以任何理由邀请贵院及工作人员外出参加未经审批同意的学习考察，旅游，宴请及娱乐活动。

五、不为贵院单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

六、如果发现贵院工作人员有违反廉政规定的行为，承诺向贵院纪检监察部门或有关单位报告。

七、若我司工作人员违反本廉政承诺书内容规定，我司依据情节轻重，接受移送工商行政主管部门给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给贵院造成经济损失的，承诺予以赔偿。接受贵院做出的取消合作资格、对有损商业信誉行为进行通报、作不良记录档案管理、延期付款、列入黑名单、长期取消合作资格等处理方式。

八、本廉政承诺由贵院纪检监察部门和我司业务内控部门负责监督执行。

竞选人法定代表人：

竞选人地址：

联系人及手机号码：

年   月   日（加盖公司印章）

法律监督单位：重庆市渝中区人民检察院

电话：63905066、63905067

响应人之间应不存在控股、管理等关联

关系承诺函

采购人：重庆医科大学附属第二医院

为了确保采购过程的公正性和公平性，本响应人郑重承诺，在参与    年    月    日                     项目中，与其他响应人之间不存在负责人为同一人或任何控股、管理及其他形式的关联关系。我们在本次采购中所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述或者隐瞒情况。

我们将严格按照采购文件的规定进行响应。同时，我们愿意接受采购人的监督和核查，如有任何违规行为，愿意承担相应的责任和惩罚，并自动放弃本次响应。

响应人：

响应人授权代表（签字）:

日期：

（结束）