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一、项目概述：

项目名称：激光开封机设备项目
2、 元器件测试设备技术要求
指定型号品牌：
设备品牌：TOPS（托普斯科学技术有限公司）
设备型号： TL-1Plus
计划采购数量： 1 台
激光器类型： 光纤激光 Nd: YAG
激光工作方式： 脉冲式
激光最大输出功率： 20W
功率调节范围: 1%～100%（连续可调）
激光波长： 1064nm
激光频率范围： 1KHz-25KHz
脉冲宽度范围： 10ns-200ns

	开封速度： 0-12000mm/s 
重复精度： ± 0.01mm
	（理论速度≤12000mm/s）


开封深度： 0.01mm -3mm （根据样品材质，激光焦点范围确定）
对焦方式: 自动对焦，红光捕捉
显微观察： 7-45 倍可调
激光最大扫描范围： 110*110mm（标配，可选配增大扫描范围）
软件： 开封专用系统（中文-简体-繁体/英文/日文）
绘制开封图形： 任意图形
软件易操作性： 容易操控
激光安全等级： IV 级
激光寿命： 100000H
激光安全玻璃视窗： 安全玻璃（附有隔热/隔强光，护眼镀膜，暗灰色）
操控系统： 双 CCD 系统（操作与监控）
主机尺寸： 900×800×1700mm （长×宽×高）
整机重量： 150KG
系统集成粉尘以及气体排除系统： 烟雾粉尘 0.3 微米以上，过滤效率达到
99.997%
设备加工能力：设备可以通过激光能量的调节控制，去除封装电子器件的塑胶层。用于观察
电子器件内部焊线偏移，焊线交叉短路，倒装焊焊球虚焊，倒装焊焊球短路，焊线断裂，焊线脱离等封装缺陷。设备具备去层、切割、剪薄等功能。
三、元器件测试设备项目技术要求

1.投标人应提供所投设备生产厂商原装的、全新的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。
2设备正确安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。

3设备应符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准。
四、RoHS要求

设备可能对产品造成RoHS污染的设备部位、部件要采用符合RoHS要求的材料，保证不对产品造成RoHS污染，确保经过该设备的产品符合RoHS要求。

五、设备发货要求：

1、 全部全新的设备以及附件在双方约定的时间内到达甲方指定现场。

2、 为保证设备工期，乙方设备（包括备件和资料）分多发货。如果出现漏发，则所发生的所有费用（运输费，增值税等）由乙方负责。如因此耽误工期，甲方按照合同相关条款向乙方索赔。

3、乙方负责对设备进行包装，作好防雨、防潮、防锈等以及防撞等措施，运输中出现的一切问题由乙方负责。
六、质量保证

1、从验收合格之日起实行质量三包，质保期为1 年；终身保修；保修期外只收成本费。

2、提供24小时售后服务热线。

3、中标产品中测试环境必须经有资质的检定机构检验，并提供合格报告，合格后方可交付买方使用。

5、买方验收以后，保修期开始。卖方保修期内免费维修，保修期后，提供终身优惠维修。售后服务必须由卖方专业人员负责。

6、在质量保证期内，系统及设备发生任何非人为因素造成的故障和算坏，均由卖方负责免费修复，失效零件予以免费更换。失效零件保证期中予以相应延长。

7、卖方在质量保证期中，一旦接到报修电话或传真后，在48小时内做出响应，72小时内提供解决方案。保修期后，提供终身优惠维修。售后服务必须由卖方专业人员负责
七、基本安全要求

· 卖方对整体项目的安全负责。项目设计应进行危险源辨识，必须遵守国家的相关标准，设备本质安全和安全防护装置符合安全工程学；

· 卖方现场施工人员必须遵守买方公司各项规章制度包括安全、消防条例。

· 卖方现场施工人员的物品，由卖方自行保管。

· 接地措施：具有符合电器安全要求的接地装置。整套系统具备防雷电、雨水等功能。

· 电：具有漏电、过载、短路、缺相、断相等多项保护功能和相位平衡功能. 

八、技术文件

卖方应提供以下文件资料（中文或英文，以中文版本含义为准）其费用应包括在技术服务价格范围之内，技术文件应完整、清楚、足够保证现场安装、试运行以及正常安全运行和维修，并提供装配总图。

九、安装和调试

· 在技术协议中为明确要求的附件，但属于测试项目所必备的，卖方应提供。

· 卖方在设备到达安装地点后，必须在3天内完成测试设备的安装调试。

· 设备在买方现场的安装、调试和技术指导工作有卖方派技术娴熟的机械、电气自动化控制方面的专家进行，安装调试按照确定的安装调试方案进行，买方配合卖方的调试工作。

· 卖方应严格按照项目管理方案和用户的技术要求，并采用先进科学的技术手段进行施工，确保验收工作正常进行。

十、验收

· 第三方验收：在买方安装工厂进行，当所有的设备安装调试完毕，由第三方检测机构验收合格后，再由买方有关部门一起根据买方设备验收流程进行正式验收。

· 设备验收基本内容：
可测试买方的相关器件，可操作性。

· 卖方按照条款要求试验项目完成所有试验，要求设备一次性的能完成所有试验，技术指标符合所有技术要求。

· 所有测试系统正常工作，完全达到所有技术协议规定的要求。

· 设备验收完成后，由买方和卖方共同编制的预验收报告并签字确认。

· 交接验收分初步验收和最终验收。

初步验收：在设备通过现场试验、试运行合格并对设备进行了最后检查符合合同要求，买方将对卖方的设备签发初步验收证书。

最终验收：由双方共同对设备进行全面检查，满足合同要求合格后由买方对设备签署最终验收证书。

十一、其他要求

· 试验设备应具有优良的功能和合理的结构设计，操作简便。

· 投标人提供的设备必须是新的和未使用过的设备。

· 投标人提供的设备应是具备技术先进、产品成熟、工艺完善、检修方便和安全可靠等特点。

· 投标人提供的设备配件及元器件应是合格的品牌产品，并附有清单。

· 投标人提供的设备应在同类产品中属能耗和原材料消耗低的产品。应符合国家和安全、环保和消防等要求。
· 投标人必须积极配合需方和其他设施供应商的工作，并处理好与需方和其他设施供应商在施工过程中的各个接口。

· 技术文件应完整、清楚、足够保证现场安装、试运转以及正常安全运行和维修。

· 投标人应提供以下文件资料（中文或英文，以中文版本为主，其费用应包括在技术服务价格之内）：

设备使用说明书

主要设备清单、型号及品牌

附件及配套件清单

随机提供详细的装箱清单（每箱件一清单）、质量合格证及检验记录等资料
原产地证明书
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