中海石油化学股份有限公司                                            XXXX项目技术询价文件


海洋石油富岛有限公司

2026年分析化验中心
总氮测定仪更新（2台）项目
技术询价文件

（设备类）
2026年01月13日
目 录

11 总则


12 项目概况


13 标准规范及技术要求


13.1 标准规范


23.2 技术要求


24 供货范围及要求


24.1 供货范围


34.2 供货要求


34.3 拒收


45 交货期


46 检验和试验


47 售后服务


48 技术投标文件要求


59 投标人应提供的设备出厂资料


6附件1 技术偏离表






总则

本技术询价文件仅适用于海洋石油富岛有限公司2026年分析化验中心总氮测定仪更新（2台）项目的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货范围及要求、交货期、检验和试验、售后服务、技术投标文件要求、投标人应提供的设备出厂资料（可选）等方面的具体要求。

本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。

任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备及其服务完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求；如有异议，应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。

本技术询价文件所使用的标准规范如遇与投标人所执行的标准规范发生矛盾时，按较高标准规范执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。

当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：采用的技术标准规范、详细设计图纸及技术规格书。
招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备及其服务应承担的责任和义务。

投标人所提供的设备及附属物资，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供设备及附属物资的质量负有全部责任。

投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。
项目概况

项目名称：2026年分析化验中心总氮测定仪更新（2台）项目。
项目地点：中国海南省东方市八所镇园区三路1号

概述：

本项目购置2台总氮测定仪，更新现有老旧检测设备，用于环保排污水总氮含量分析。
标准规范及技术要求

标准规范

本项目执行的标准规范包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。
《实验室仪器设备质量检验规则》 GB/T 29252

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093-2013
《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012
技术要求

资格要求：投标人具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）。

★业绩要求：2023年1月1日至投标截止日（以合同签署日为准）投标人应提供1个合同的“总氮测定仪”供货业绩。投标人须提交相关业绩证明文件,投标人为厂家的，需提供厂家业绩；投标人为代理商或贸易商，可提供厂家业绩或投标人业绩；业绩证明文件包括但不限于：1）合同复印件2）到货验收材料（包括项目竣工验收证书或项目发票）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、到货验收材料或项目发票。未提交业绩证明文件，或所提供的文件无法体现合同签署时间、项目名称、竣工验收材料或项目发票的，均视为无效业绩。
技术要求  
★执行标准《HJ 636-2012水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》。

测量范围：0-100mg/L或更宽，样品量为10mL时，检测下限0.05mg/L或更小。

消解器消解温度：可设置120℃-124℃，30min。
★波长范围：190～1100nm或可设置总氮检测波长（220nm，275nm）。

重复性≤± 5％。

示值误差≤± 5％。

★光学稳定性：≤±0.001Abs/20 分钟。

打印机：微型热敏打印机。

仪器电源：AC（220V±5%），50Hz。

工作环境5-40℃，≤85%无冷凝 。
仪器需通过第三方检定，附检定证书。
供货范围及要求

供货范围
总氮测定仪标准配置（包括但不限于下表内容）
	序号
	供货物资名称
	单位
	数量
	备注

	1
	总氮测定仪主机
	台
	2
	

	2
	消解器  
	台
	2
	配消解管（20支）

	3
	总氮专用试剂
	批
	1
	够检测200个水样的试剂量

	4
	比色皿
	套
	1
	比色管与主机配套

	5
	比色管
	套
	1
	石英比色皿10mm，20mm，30mm各1个

	6
	比色皿架 
	个
	2
	

	7
	比色管架
	个
	2
	

	8
	移液枪
	个
	4
	最小刻度0.1mL,满量程5mL

	9
	打印纸
	盒
	4
	每盒4倦

	10
	第三方检定证书
	份
	2
	


供货要求
供货地点：中国海南省东方市八所镇园区三路1号
包装要求：运输时必须按照包装箱上的储运标志内容进行操作，将包装件固定牢固，确保产品数量和质量完整无损送到买方；外包装的强度要与内装产品相适应，合理压缩包装体积，并有防尘、防潮、防震缓冲等作用；包装箱信息应包含符合国家标准规定的商品名称、注册商标图案、出厂编号、生产日期、箱体外形尺寸、重量、生产厂名和储运标志等。
供货清单要求：供货清单要与供货范围一致。
装箱单要求：装箱单要与箱内货物一致。
安装要求
 本项目投标人负责新设备供货、现场安装、调试设备，提供验收数据和验收报告，调试期间使用的工具、材料自行准备。
 仪器调试合格后需进行人员的使用培训，达到可以独立操作的目的。
 投标人在调试设备期间的交通、食宿等费用自理。
拒收

投标人提供的产品若有下述情况将拒收：

设备技术文件及证件不全；

★设备制造日期为2026年1月1日之前制造；

规定的试验、检验没有相应报告或不符合相应要求；

没有经过招标人同意单方面更换供货品牌、型号等。

调试和测试数据未满足技术要求中的各项技术参数和指标。
交货期
交货日期：该项目须在签订合同之日起60天内，投标人将在该项目中提供的所有物资运至招标人指定的地点。超过交货期将视为违约，依据合同条款进行处罚。
检验和试验

总体按“3.标准规范及技术要求”进行验收。

投标人对所提供货物的品牌、规格型号、数量及包装运输等方面负有全部责任。
设备到货后，要求投标人来现场按技术说明书及技术文件要求进行调试验收，调试验收合格后双方（招标人、投标人）签字认可，对招标方分析人员进行现场讲解及操作培训后，投标人才能离开现场。
售后服务

依据“6 检验和试验”，“4 供货范围及要求”条款完成，双方签字确认为验收合格之日。自验收合格之日起转为质保期，质量保证期为12个月。在质量保证期内，仪器设备发生任何因产品质量导致的问题，均由投标人限时免费处理解决。超过质保期后，投标人提供有偿维修服务。
在质保期内，投标人在接到招标人报修信息后4小时内给予响应，对问题进行电话或传真答复、指导；若确认设备故障需现场修复，投标人工作人员应在三个工作日内赶到现场维修，排除故障，保证仪器设备正常使用。

该设备在保质期内若出现非人工原因的设备故障≥3次或经厂家维修后仍不能正常工作的情况，要求退货或换货处理。
技术投标文件要求

公司简介
公司、人员资质及取证情况。

近3年内同类或类似设备使用业绩。
设备类：制造方案（包括但不限于：设计图纸、技术资料及检验方案等）。
所使用的标准规范。
供货范围及交货期。

详细的进度控制计划表及进度保证措施。
质量保证措施。
服务及质量承诺。
技术偏离等。（附件1）

投标人应提供的设备出厂资料
签订合同后提供电子版资料1份，随设备提供出厂资料包括纸质版说明说2份，质量保证书2份，保修卡2份，仪器操作软件或系统操作备份盘2个。
附件1 技术偏离表

	序号
	技术询价文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


PAGE  

