海洋石油富岛有限公司

2026年富碳天然气化学工程技术中心

丙烯腈可控聚合技术开发项目-连续流光反应器购置

技术询价文件

（设备类）

2025年12月18日

目 录

1	总则	1

2	项目概况	1

3	标准规范及技术要求	1

3.1	标准规范	1

3.2	技术要求	2

4	供货范围及要求	2

4.1	供货范围	2

4.2	供货要求	2

4.3	拒收	3

5	交货期	3

6	检验和试验	3

7	售后服务	3

8	技术投标文件要求	3

9	投标人应提供的设备出厂资料	4

附件1 技术偏离表	4

- 总则

本技术询价文件仅适用于海洋石油富岛有限公司工程技术中心丙烯腈可控聚合技术开发项目连续流光反应器的采办。它规定了该项目采办在标准规范与技术要求、供货范围及要求、交货期、检验和试验、售后服务、技术投标文件要求、投标人应提供的设备出厂资料（可选）等方面的具体要求。

- 本技术询价文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述全部有关标准规范的条文，投标人应按本技术询价文件的要求进行投标，并应提供符合本技术询价文件和有关标准规范的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人必须满足。

- 任何偏差都应取得招标人的书面确认，否则招标人将认为投标人已经认可了本技术询价文件中的所有要求。如果投标人没有以书面形式对本技术询价文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备及其服务完全符合本技术询价文件的明确的和潜在要求；如有异议，应在以“技术偏离表”为标题的专门文件中加以详细描述。

- 本技术询价文件所使用的标准规范如遇与投标人所执行的标准规范发生矛盾时，按较高标准规范执行。在合同签订后，招标人有权提出因标准规范发生变化或招标人实际工作需要而产生的修订要求，具体事宜由招投标双方协商确定。

- 当招标人的有关技术文件发生相互矛盾或抵触时，将按照下列顺序优先执行：采用的技术标准规范、详细设计图纸及技术规格书。

- 招标人对投标人技术文件的审核，并不能减轻或取消投标人对所供设备及其服务应承担的责任和义务。

- 投标人所提供的设备及附属物资，必须完全满足招标人技术询价文件及标准规范要求，并对所供设备及附属物资的质量负有全部责任。

- 投标文件不满足任何一项本技术询价文件中加注星号（“★”）的技术条款（参数），其投标将被拒绝。

- 项目概况

- 项目名称：丙烯腈可控聚合技术开发项目连续流光反应器购置。

- 项目地点：北京市昌平区清华大学核能与新能源技术研究院

- 概述：

本项目采购1台连续流光反应器，用于开展连续流动光控化学反应。要求：

- 具有反应条件控制准确、调节响应快、抗干扰性强等技术特点；

- 设备占用空间较小；

- 操作简便，易于控制调节反应条件、易于观察反应过程、易于数字化记录反应过程参数、易于导出各类参数数据、易于拆卸并更换耗材、易于清理反应容器及管线等。

- 标准规范及技术要求

- 标准规范

本项目执行的标准规范包括但不限于以下标准规范，若以下标准规范与最新的国家、行业的标准规范不一致或相冲突，则应按最新的标准规范执行。

- 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》GB 4793.1-2007

- 《环境试验仪器及设备安全要求》 GB/T 32710-2016

- 技术要求

    - 资质要求：投标人为设备制造商或代理商。

    - ★业绩要求：自2021年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有2个连续流光反应器的销售业绩。 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）合同复印件（含相关技术附件）和2）结算验收材料（或结算发票复印件）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、项目名称、技术要求及结算验收材料。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。

    - 设备操作技术要求

- 配置操作面板，支持中文或英语等语言，可实时控制和显示反应温度、流体流速、系统压力、光源强度（光源强度固定则无需控制和显示该项）等；

- 配置至少一套光控连续流动反应模组；反应区域可视化设计，可对反应进程直接观察；

- 配备精密输送泵和（或）流量计系统，可实现对反应物料流速的准确且精确地控制；

- 配备在线背压系统，与进料泵及反应通道相连，保证反应系统流速稳定；

- 可适配气体进料系统，进料流速优于1-10mL/min（常压下），适用气体包括氮气、氩气、氢气、一氧化碳、乙烯、丙烯、乙炔、二氧化碳、氧气、空气等；

- 配置至少一套反应通道体积比表面积不低于800m-1的连续流动反应通路模块；

- ★配置至少2路独立的液体进料通道；

- 光源设计可精确高效作用于反应系统，确保反应器模块每个位置光强一致；

- 可简易更换或调节不同波长的光源；

- 配置光源控制系统，可控制光源光强；

- 光源系统配置高效冷却系统（含温度监测、制冷机、冷媒、循环系统等），可稳定控制光源温度；

- 反应区域配置高效冷却系统（含温度监测、制冷机、导热油、循环系统等），可稳定控制反应温度；

- 可实现不低于2个反应位点独立控温及不同温区反应位点的串联；

- 配置超压安全泄放控制系统和通路；

- 反应器易碎流体模块配备防撞击部件，能与周围环境有效隔离。

- 承诺设备产品不侵犯任何第三方知识产权。由于侵犯第三方知识产权产生的损失全部由投标方承担。

    - ★设备主要技术参数

- 设备规格参数

- 与反应物料接触的进料口、接头、阀门、管线、容器等零部件需应用耐压材料，耐压不低于12bar；其中，发生光控反应的管路、容器等零部件需应用聚四氟乙烯（PTFE）、可熔性聚四氟乙烯（PFA）、耐压玻璃、或其他耐压透明材料。在设备技术参数要求的压力、温度及流速下，所有与工艺物料接触的部件、组件及连接处（包括但不限于过滤部件（如有）、反应器本体、管路、法兰、泵、仪表和传感器及其接口、阀门等）均不应有任何物料渗出或泄露。

- 由过滤部件（如有）、反应器本体、进料和（或）输送泵、法兰、各计量仪表和各传感器及其接口、各阀门及各管路组成的流体输送系统，在设备技术参数要求的压力、温度及流速下，具备连续、稳定、低脉冲地高精度输送粘度范围（25℃/298.15K）0.01-100 Pa·s的化学反应物料的能力。

- 在设备可实现的反应条件下，所有与反应物料接触的零部件需具有抗化学腐蚀性，接触丙烯腈、（甲基）丙烯酸酯、（甲基）丙烯酸、甲醛溶液、苯乙烯、醋酸乙烯、二甲基亚砜、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、乙腈、乙酸酯、甲醇、乙醇、丙酮、水等化学品不会发生任何零部件化学性质改变、材料溶解或脱落、形变、透光率改变、导电和导热效率显著改变、传感器失效、控制元器件失效。

- 输入电压：通用电源220V；频率：50Hz。

- 配备保险丝。

- 设备技术参数

- 流速范围：优于范围0.5-10 ml/min；

- 液体流速准确度：优于设定流速的±0.3%；

- 耐压要求：不低于12bar；

- 连续流动反应通路要求：反应区材质透光率不低于60%（ISO13468、3mm下检测）；

- 光源波长：220-750nm范围内不少于6种波长，其中，在355-375nm范围至少1种波长、在460-480nm范围至少1种波长，以及1种白光光源；

- 波长准确度：优于设定波长±10nm；

- 光源强度或光源工作功率：单组光源光源强度、或工作功率不低于3W；

- 光源冷却系统：可实现工作温度范围优于-5℃至+40℃；冷却功率不低于100W或实时控制温度在设定值；

- 温度范围：优于范围-10℃至+80℃；

- 温度准确度：优于设定温度±1℃；

- 反应换热系统：热交换功率可实现200W以上或实时控制温度在设定值；

- 可实现反应参数下液-液传质系数kLa：不低于1.0 s-1，需提供理论计算或实验测量说明。

- 供货范围及要求

- 投标人供货范围

投标人的供货范围将包括使该项目在【5.交货期与工期】下正常完成达到验收标准所需的全部设备、材料和专用工器具。包括且不限于以下内容：

| 序号 | 设备及附件 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连续流光反应系统 | 1套 | 含进料及流量测量、反应单元、温度监测及控制、光源控制等必须系统 |
| 2 | 系统各参数显示和控制平台 | 1套 | 控制面板或控制器 |
| 3 | 进料系统、反应系统、反应冷却系统、光源冷却系统等各系统间连接管线和接头 | 所需全部 |  |
| 4 | 有机液体输料管线及连接头等备件 | 1套 | 可使用一年的易损件备件 |
| 5 | 输料管线及连接头更换工具包 | 1套 | 可用于更换易损件 |
| 6 | 各系统电源适配器和电源线、各系统间数据传输线 | 所需全部 |  |
| 7 | 设备操作手册和培训手册 | 1 | 中文或中英文双语 |
| 8 | 技术说明书 | 1 | 中文或中英文双语 |
| 9 | 完整到货清单 | 1 | 到货清单必须详列每装箱内容物 |

- 供货要求

- 供货地点：

北京市昌平区清华大学核能与新能源技术研究院。

- 包装要求

- 投标人必须按照包装箱上的储运标志内容进行运输操作，将包装件固定牢固，确保产品数量和质量，完整无损发货给招标人；

- 投标人应根据包装要求和产品特点选择合适的包装材料，并且由足够、合适的缓冲材料作保护缓冲；

- 外包装的强度要与内装产品相适应，包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动、防尘，由于包装不良而造成的任何损坏或锈蚀，投标人承担全部损失和费用；

- 包装箱信息应包含符合国家标准规定的商品名称、注册商标图案、出厂编号、生产日期、箱体外形尺寸、重量、生产厂名和储运标志等。

- 拒收

投标人提供的产品若有下述情况将拒收：

- 设备技术文件及证件不全；

- 规定的试验、检验没有相应报告或不符合相应要求；

- 没有经过招标人同意单方面更换供货品牌、型号等；

- 按合同约定验收前交付物发生损坏或锈蚀；

- 调试测试数据未满足技术要求中的各项技术参数和指标。

- 交货期

★交货日期：在本项目签订合同之日起45天内，投标人需将本项目所需设备的主机、配件、技术资料和其它安装调试所需物资等运抵招标人规定的交货地点。

超过交货期将视为违约，依据合同条款进行处罚。

- 检验和试验

  - 总体按“3.标准规范及技术要求”进行验收。

  - 投标人对所提供货物的品牌、规格型号、数量及包装运输等方面负有全部责任。

  - 设备到货后，通知制造商服务工程师来现场进行调试验收，调试测试数据应满足技术要求中的各项技术参数和指标，方可进行验收，调试验收合格后双方（招标人、投标人）签字认可。

  - 开箱验收：设备到达安装现场后，在开箱验收时须有投标人工程师到场。如果开箱后发现仪器设备有损坏（非人为造成），仪器设备与相关技术资料介绍不相符等现象，造成仪器设备无法调试和使用，招标人拒绝收货。由投标人更换仪器设备并承担发生的全部费用。如果发现有缺件或破损件，投标人负责补齐或更新。

  - 准确度和精度验收：按照国家标准以及双方协商认可内容，采用双方认可的标准样品，测定3-7次，计算平均值、标准偏差和相对标准偏差，测试结果在标准样品规定的允许偏差范围内。

- 售后服务

- ★自验收之日起，投标人应提供1年的质保期。在质保期内，设备发生故障，均由投标人提供上门或邮寄维修服务，费用由投标人承担。超过质保期后，投标人提供有偿维修服务。

- 投标人在接到招标人报修信息后24小时内给予响应，对问题进行电话、邮件或社交软件答复、指导；若确认设备故障需现场修复，投标人工作人员应在3个工作日内赶到现场维修，排除故障，保证仪器设备正常使用。

- 该设备在质保期内若出现非人为原因的设备故障≥3次，或经厂家维修后仍不能正常工作的情况，投标人应给招标人退货或换货处理。

- 设备使用期二十年内提供维修服务，投标人保证能提供设备维修所需配件、相关耗材及备品备件的供给至少达10年以上。

- 设备开箱验收合格后，由投标人技术人员负责仪器安装调试，在现场通过对标样的测试来检测仪器的性能状况，调试完成后对招标人3名技术操作人员进行现场技术培训，保证买招标人的技术人员能够单独完成仪器的操作、样品的测试、简单的日常维护工作等。

- 知识产权

- 买方承诺，对于卖方基于本合同交付的专利产品，除相关法定情形及本合同约定情形外，未经专利权人许可，买方不会为生产经营目的对其开展制造、使用、许诺销售、销售、进口该专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

- 卖方确认并保证，买方使用该设备进行科学研究试验、基于买方自身的研究投入产生创新智力成果以及对该研究成果进行商业开发的行为，不构成对卖方基于该专利产品享有知识产权的侵害。该研究成果包括：化学反应技术与化工工艺技术、流体性质与行为分析等。

- 双方确认，第2条/款所约定的研究成果及商业开发收益属买方所有，卖方不得主张对该研究成果的任何权利，不得以任何形式限制买方对研究成果的处置权，包括但不限于发表论文、申请专利、技术转让等。

- 技术投标文件要求

- 公司简介

- 公司、人员资质及取证情况。

- 近3年内同类或类似设备业绩。

- 所使用的标准规范。

- 供货范围及交货期。

- 详细的进度控制计划表及进度保证措施。

- 质量保证措施。

- 服务及质量承诺。

- 技术偏离表。（附件1）

- ★投标人应提供的设备出厂资料

签订合同技术附件后，设备制造完毕后随箱提供设备出厂资料，其中技术说明书纸质版及电子版、设备操作手册纸质版及电子版、出厂装箱清单、出厂合格证合格和检定证书各1份。

附件1 技术偏离表

| 序号 | 技术询价文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |