双开门医用冰箱参数
3.1 有效容积：箱内有效容积≥650L；
3.2 温度控制:箱内温度 2-8℃，微电脑控制，操作方便简洁；LED 数码管显示，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度，观察方便；内置数字温度传感器≥5个，机械温控器≥1 个，温度控制精度 0.1℃；
3.3 整体结构：立式，对开真空玻璃门体，内外板采用喷涂钢板，有效防菌防腐蚀；
3.4 核心组件：丝管式冷凝器及翅片式蒸发器，碳氢制冷剂；3.5温度均匀性：采用高性能保温材料，风冷系统，箱体温度均匀性≤2℃，波动性≤1.5℃，并出具相关检测报告；
★3.6 微控技术：高精度传感器≥5 路，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值；主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行，并且可选择检测温度或者仿生温度；
3.7 门体结构：门体双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计，32℃环温85%湿度下门体无凝露；门体可实现自动关门；
3.8 安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警，配有远程报警接口；
3.9 数据存储：选配数据存储模块，每 6 分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，数据可导出数据及图表格式，温湿度数据存储≥10 年；
3.10 数据打印：针式温度记录打印机，实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息储存≥1 年；
 3.11 温度监控：配有测试孔≥1 个，方便接入各式设备，对箱内温度进行监测；
3.12需要计量检测和出具计量检测合格报告；
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