# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

依据《环境标志产品政府采购目录》与《节能产品政府采购品目清单》

本项目强制采购清单为：       无

优先采购清单为：          无

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订，货到采购人指定地点安装调试验收合格后， 收到供应商发票 7 个工作日内支付至合同金额 100%。 （若成交人为中小企业，在成交人提供相应的预付款保 函或其他担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作 日内支付合同金额 40%的预付款，余款供货安装验收合 格并收到供应商发票 7 个工作日内支付）。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 怀远县淝河镇卫生院 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后 15 个日历天内完成供货、安装、验收等工 作。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起质保 3 年。 |

- 二、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 慢病一体化门诊系统及配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工智能慢病一体化管理服务 | - 包含1年50台居民血压计、20台居民血糖仪测量触发异常提醒通话费用。 ★2. 须提供本项目采购一体化门诊配套设备（隧道式血压计、全自动眼底相机、外周多普勒检测仪、肺功能仪、动脉硬化检测仪、居民血压计、居民血糖仪、慢病一体化门诊触控屏）与怀远县慢病一体化管理系统对接服务，要确保能够实现数据的互联互通。（需提供承诺函） | 1项 | 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 | 否 |  |
| 2 | 慢病一体化门诊触控屏 | - 硬件部分 1. 液晶屏：尺寸≥75英寸，显示比例（16：9），分辨率≥3840*2160，亮度≥400c/㎡，对比度≥6000:1，红外触摸技术。 2. 前置接口：HDMI*1（非转接）、Touch USB*1、USB 3.0*3、Type-C*1；USB支持同时在包括但不限于Windows及Android系统下被读取。 - 3. 前置物理按键：录屏、图像比例、音量-、音量+、设置、护 眼、电源等。 4. 屏幕安全防护：采用4mm及以上厚度AG钢化玻璃，钢化硬度≥9H。 5. 触控一体机与外部电脑与之间实现高清视频信号、音频信号以及角虫摸信号实时传输，可兼容市面上具备通用 USB 端子的各类电脑。 6. 内置双路 WIFI : 2.4GHz/5GHz。 7. 内置主板采用不低于 4 核 64 位性能 CPU，主流操作系统，内存（ROM）≥2GB，存储空间（RAM）≥16GB。 8. 采用防火防护外壳设计。 9. 内置≥1300万像素摄像头，具备非独立外扩展的6阵列拾音麦克风，拾音距离≥ 10米。 10. 移动端、电脑文件双向互传功能：通过管理小程序能随时随地连接一体机电脑硬盘，找到想要的文件，支持从手机上传照片、视频、微信中收发的文件到电脑；一键上传文件，在电脑上，任意文件右键，即可一键把文件从PC上传发送到手机。支持移动端直接下载PC端文件至本地和链接形式分享给微信客户端好友。 二、电脑模块 1. 内存：8G DDR4或以上配置；硬盘：256GSSD或以上配置。 2. 内置网卡：10M/100M/1000M。 3. 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口。 4. 具有视频输出接口：HDMI接口。 5. 内置WIFI. 蓝牙模块，具有无线电发射设备型号核准证。 | 1台 | 工业 | 否 |  |
| 3 | 动脉硬化检测仪 | - 适用范围： 本产品用测量人体肢体无创血压指标，并根据以上指标计算出脉搏波传导速率（PWV）、踝臂指数（ABI）等参数，用于外周动脉血管病变无创检测。 2. 技术要求及配置： 2.1 技术参数 ▲2.1.1 关键参数：必须包含ABI（踝臂指数）、BAI（臂踝指数）和PWV（脉搏波传导速度）。 2.1.2 包括不限于辅助参数：DBP（舒张压）（四肢）、SBP（收缩压）（四肢）、PP（脉压差）（四肢）、 UT（脉搏波上行时间）、 PVR（脉搏体积记录）、 BMI（体格指数）。 2.1.3 检测方式：需支持四肢同步、单侧、单肢体 3种测量模式。 2.1.4 血压测量范围：不低于0mmHg～300mmHg。 2.1.5 心率测量范围：不低于30次/分～300次/分。 ▲2.1.6 时间基准和准确度：信号速度具有25mm/s和50mm/s两档可调，误差≤±5%。 2.1.7 检测参数阈值标准支持用户自行设置。 2.1.8 内置多种报告单模版，且支持用户自定义编辑功能，满足用户对报告单的编辑需求。 2.1.9 可连接医院网络体检软件、身高体重检测仪及条码扫描器；并可使用PDA预约功能，迅速记录患者信息、提高工作效率，确保检查项目顺利进行，特别适合大型体检中心及团体体检使用。 2.2 配置及全套附件： 2.2.1 主机1台 2.2.2 配备有袖带支架（台式）1个 2.2.3 动脉硬化检测分析软件1套 | 1台 | 工业 | 否 |  |
| 4 | 外周多普勒检测仪 | - 主要技术规格 1.1 主要检测参数 踝臂指数（ABI）、趾臂指数（TBI）、臂踝指数（BAI）、收缩压（SBP）、舒张压（DBP）、平均压（MBP）、脉压（PP）、 脉率（PR）、收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、 收缩期/舒张期速度比值（S/D）、 心率（HR）等。 1.2 多普勒探头：频率8MHz（标配）；测量范围10cm/s～50cm/s；最大误差不得超过±20%。 1.3 多普勒工作距离：3mm～20mm。 1.4 多普勒功能设置 可调滤波：12档可选 频谱分辨率设置：128/256/512三档可选 接收增益调节：60档可调 基线移动：512档可调 标尺设置：8档可调 1.5 袖带压脉搏波及光电容积脉搏波（选配）性能 脉率测量范围：35bpm～185 bpm； 脉率测量精度：±2bpm； 脉率分辨率：1bpm。 1.6 无创血压性能 量程：0mmHg ～ 300mmHg；分辨率：1mmHg；压力传感器准确性：最大误差±3mmHg 2. 产品功能 ▲2.1 检测项目： 踝臂指数（ABI）检测、趾臂指数（TBI）检测、运动负荷试验检测、上下肢动脉节段压检测、下肢静脉检测、冷激发试验、反应性充血试验、胸廓出口综合征、 腘动脉压迫综合征等。 2.2 三种血压检测方式：多普勒法测血压、示波法测血压、 PPG法测血压（选配）。 2.2.1 多普勒测血压： （1）全自动充放气； （2）血压值自动计算； （3）血压值手动标记功能； 2.2.2 PPG测血压（选配）： （1）全自动充放气； （2）血压值自动计算； （3）PPG通道数：1个 2.2.3 示波法测血压 （1）气路通道数: 1个； （2）全自动充放气； ▲2.3 操作方式：全触摸屏操控，同时支持无线控器操作； 2.4 联网方式：支持有线、WIFI、4G等多种联网方式，满足多场景的使用需求。 2.5数据传输协议：支持数据库直连、HTTP、 Webser vice、Socket以及FTP文件等多种传输方式，检测数据无缝对接至医院各网络系统（HIS等）。 2.6 外置接口开放：支持外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入。 2.7 病案管理功能：可对病例进行搜索、 统计、 排序、编辑等一系列操作管理。 ▲2.8自定义报告单模板功能：可根据临床检测需求选择性显示ABI、BAI、TBI、脉搏波形、心率、血压（收缩压、舒张压、平均压、脉压差）等参数。 2.9支持手动测量标记检测结果。 2.10 即时打印功能：无需通过PC机，可以直接连接打印机，输出报告。 2.11 配备可充电电池，电池容量：≥5000mAh，支持4小时以上连续检测。 | 1台 | 工业 | 否 |  |
| 5 | 肺功能仪 | 1. 主要技术规格及系统参数 1.1 主机、显示器为无线连接； 1.2 显示器≥10英寸高清彩色液晶屏，分辨率为≥1280×800； 1.3 主机内置大容量电池； 1.4 PEF（流量）测量性能 （1）测量范围：0～16L/s； （2）测量误差：读数的±5%； （3）线性度：不超过5%； （4）重复性：不超过5%； （5）气流阻力：不超过0.15kPa/（L/s）； （6）频率响应：0.25L/s或者12%； 1.5 FVC（容量）测量性能 （1）测量范围：0L～10L； （2）准确性：±3%或±0.05L； 1.6 配置温湿度. 大气压传感器，可自动获取环境监测数据； 2. 软件功能 2.1 FVC用力肺活量检测：流量-容积测量曲线、容积-时间测量曲线，质量控制，测量参数FVC、FEV0.5、FEV1、FEV2、FEV3、 FEV6、FEV0.5/FVC、FEV1/FVC、FEV1/VC、FEV2/FVC、FEV3/FVC、 FEV1/VCpr、FEV0.75、FET、Text、Vext、Vext/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF等70个临床参数； 2.2 VC静态肺活量检测：容积-时间测量曲线，QC检查，测量参数VC、IC、VT、VC/H、ERV、VCin、IRV、VCex、RR、MV； 2.3 MVV最大自主通气量检测：容积-时间测量曲线，QC检查，测量参数MVV、 VT、MVV%RR、BSA、AVI、MVV/BSA； 2.4 MV静息流量检测：容积-时间测量曲线，测量参数MV、TV、BR、RR、VR； ▲2.5 支气管舒张检测：可输出“ATS标准化报告单”，可对比用药前后各参数值并显示变化率； 2.6 软件系统：提供方便快捷的交互体验，无需外接工作站进行数据管理； 2.7 呼吸检测可自动转化为BTPS模式，且ATP、BTPS模式均可设置； 2.8 数据备份还原：可通过U盘进行数据备份还原功能； 2.9 档案管理：支持档案的筛选、备份、恢复、删除、打印操作； 2.10 报告单：完成检测后可通过至少2个出厂报告单模板呈现检测结果；用户可自定义报告单模板； 2.11 兼容打印机：主机不需要通过外接电脑，直接与市面上主流品牌包括但不限于HP、 EPSON、 CANON等多种型号打印机连接并打印所有测量参数报告； 2.12 数据接口：支持USB、WIFI、蓝牙、SIM卡等多种数据传输接口； ▲2.13 多重质控功能 （1）设备准确性（校准）质控具有容量校准、 三流量线性验证功能，3升定标筒定标精度为±0.4%； （2）检查过程实时质控FVC检查质控，VC检查质控，MVV检查质控（符合《肺功能检查指南》质控要求）； （3）检查结果质控根据检查结果，通气功能障碍类型，判定慢阻肺级别，肺通气功能障碍的程度分级等（符合《肺功能检查指南》判定标准）。 | 1台 | 工业 | 否 |  |
| 6 | 居民血压计 | 1. 显示方法：大屏幕液晶数字式 2. 测量方法：示波法 3. 测量范围：血压0-280mmHg（0-37.3kPa）脉搏40-195次/分 4. 精确度：压力±3mmHg（±0.4kPa）脉搏数±5% 5. 数据传输方式：硬件直接传输服务器 6. 传输模式：CAT1，4G网络传输 7. 电源：充电锂电池 8. 支持每次测量后语音播报本次结果分析，及根据怀远县人工智能慢病一体化管理系统中的居民健康画像推送的个性化健康知识宣教。 9. 支持测量数值危急后，通过怀远县人工智能慢病一体化管理系统自动发起高危干预电话，采集患者当前状况，进行危急宣教。 10. 支持针对长时间未测量的绑定设备患者，怀远县人工智能慢病一体化管理系统自动发起短信、电话提醒。 11. 支持上述设备播报、危急干预、未测量提醒等干预患者在一体化门诊中查看，调阅自动化服务记录。 | 50台 | 工业 | 否 |  |
| 7 | 居民血糖仪 | 1. 读值显示：LCD屏幕 2. 吸血方式：虹吸法 3. 测量方法：电化学法 4. 试纸酶类型：葡萄糖氧化酶 5. 密码卡：免条码 6. 温度补偿功能：有 7. 胴体警示功能：有 8. 采血量：0.7～1.0微升 9. 测量时间：≤5秒 10. 自动退片：有 11. 试纸有效期限：24个月 12. 采血部位：末梢或多部位采血 13. 记忆组：≥500组 14. 支持直接扫码完成设备与居民档案绑定，测量数据自动传输怀远县人工智能慢病一体化管理系统。 15. 支持每次测量后语音播报本次结果分析，及根据怀远县人工智能慢病一体化管理系统中的居民健康画像推送的个性化健康知识宣教。 16. 支持测量数值危急后，通过怀远县人工智能慢病一体化管理系统自动发起高危干预电话，采集患者当前状况，进行危急宣教。 17. 支持针对长时间未测量的绑定设备患者，怀远县人工智能慢病一体化管理系统自动发起短信. 电话提醒。 18. 支持上述设备播报、危急干预、未测量提醒等干预患者在一体化门诊中查看，调阅自动化服务记录。 19. 每台血糖仪包含50条试纸和50个采血针。 | 20台 | 工业 | 否 |  |
| 8 | 隧道式血压计 | 一、参数要求 1. 测量范围： 压力（0～300）mmHg［（0～40）kPa］； 2. 脉率数30次/分～200次/分； 3. 平均动脉压（MAP）值：有； 4. 测量准确度：压力±2mmHg（±0.267kPa）以内； 脉率数±2%以内； 5. 屏 幕：LCD屏； 6. 存储容量：可存储≥100组测量数据； 7. 自动休眠模式：无操作机器自动休进入眠模式； 8. 语音设置：测量过程中语音全程播报提示，可开关语音，音量可调节； 9. 智能感应模式：当机器处于休眠状态，有人靠近袖筒前方，自动唤醒机器，机器自动点亮显示屏和智能感应指示； 10. 袖带适用周长范围：17cm～42cm； 11. 传输模式：232串口/USB； 12. 具有后台管理系统，可进行测量数据管理. 测量结果解读，疾病风险评估等辅助健康评估能力； 二、 配置要求： 隧道式血压计1台，智能操作PDA终端1台（含身份识别. 人脸识别功能）。 | 1台 | 工业 | 否 |  |
| 9 | 全自动眼底相机 | ▲1. 操作模式:全自动/手动；无需人工调整，一键完成双眼自动拍照，自动调节腮托架，自动追踪眼位（上下左右），自动对焦（前后），自动测量、自动转换左右眼。 2. 对焦模式：全自动/手动；自动切换左右眼、 自动寻找瞳孔、 自动校准瞳孔位置。 3. 拍照模式：自动/手动 4. 采集模式：免散瞳/散瞳彩照 5. 曝光模式：自动/手动 6. 采集过程全程语音导航 7. 照相瞳孔直径：≥2.8 mm 8. 闪光强度：自适应无级可调 9. 视场角：53° 10. 操作者方位：对侧、旁侧 11. 采集模块：内置专业高清摄像头 ▲12. 眼底像分辨率：2400万像素 13. 患者屈光度校正范围：无补偿透镜：-30D～+30D 14. 固视标：内固视标：采用液晶点阵，任意固视点标注，其中周边模式有9点固视。 15. 显示屏：触摸控制屏，外接≥20寸液晶扩展显示器（可分屏显示）。 - 工作距离：16±2mm 17. PC传输：USB，局域网，FTP，DICOM 18. 图像处理：图片后处理功能：亮度，色彩，对比度；病灶标注及计算；随访对比。 19. 眼底彩照AI辅助诊断软件本地化部署，不另外收取费用。 20. 不对年度内患者检验人次数及眼底检测报告出具数量进行限制。 ▲21. 能够基于眼底拍照结果自动识别不少于40种常见视网膜病变。 ▲22. 能够自动识别不少于10类常见的眼底彩照相关病灶。 ▲23. 能够自动识别不少于20类眼底病种。 24. 图像识别准确率不低于90%。 | 1台 | 工业 | 是 |  |
| 二 | 公卫体检系统及配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公卫及签约履约体检系统 | ▲1. 体检套餐管理：系统需支持创建和管理体检套餐，满足老年人体检、 慢病人员体检、家庭医生签约履约体检等不同人群的体检需求，不同套餐支持打印对应的《体检指引单》。（需提供软件截图说明或承诺函） 2. 信息登记：系统需支持登记记录管理检验人员基本信息，包括：姓名、性别、身份证号、手机号码、户籍所在地、现居住地等，支持对接常见身份证阅读器；支持与基本公卫系统进行对接，若该人今年已有体检记录将弹出弹框提醒，以避免给已体检的人员重复登记体检。 3. 分检配置：系统需支持按实际体检分检工作分工，配置管理分检类别及绑定的分检医生录入字段。 4. 分检管理：系统需支持授权医生进行相应项目的检查，确保安全性和专业性。 5. 总检管理：系统需配置管理支持总检医生，只是有总检权限的医师，才可以提交总检结论。 ▲6. 智能总检及结论库管理：系统需支持针对总检医师配置管理结论库，包括结论类别、词条名称、结论详情，若该词条关联了检验项目，并配置了升高/降低和阳性/硬性等词条，总检结论将跟进检验异常情况，自动带入结论详情；包括但不限于系统可跟进血压. BMI等自动带入对应的血压、 BMI等结论详情。（需提供软件截图说明或承诺函） 7. 检验数据对接服务：系统需支持标准接口文档，对接外送检验服务商，以便实现系统直接打印检验条码，检验结果出来后，检验数据将回传至体检系统中。 ▲8. 体检报告管理：系统需支持将各分检的检查数据和检验项目异常数据汇总成“综述”内容，系统支持根据“综述”内容，一键带入“中心结论库”对应的结论详情内容选，并支持总检医生二次编辑，最终形成完整的总检结论，系统支持导出生成PDF版的体检报告。系统提供在线查询《体检报告》入口。（需提供软件截图说明或承诺函） ▲9. 智能体检硬件数据对接：系统需提供接口与身高体重秤、 血压计、 心电图机、 尿液分析仪以及超声工作站实现数据对接，实现一码识别快速进行体检，检查检验数据会自动回传至体检系统中。（需提供软件截图说明或承诺函） ★10. 与基本公卫系统对接：公卫及签约履约体检系统数据须支持批量同步传输至现有的基本公卫系统，包括：体检人基本信息、检查检验结果数据、中医体质辨识数据、老年人生活自理能力评估数据等，同时支持将本次体检的关键数据进行实时质控，对于不合规的数据进行实时筛选并给与提醒，实现公共卫生系统内部的数据互联互通，降低体检人员的录入效率，避免多次重复录入。（需提供承诺函） | 1项 | 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 | 否 |  |
| 2 | 超声波身高体重秤 | - 身高测量方式：超声波测量； 2. 体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重； 3. 测量范围：身高：20－210cm； 4. 体重：1kg－500kg； 5. 精确度：身高：±0.5cm，体重：±0.1kg 6. 体型：国际通用体格指数（BMI）并显示； 测量速度 5秒倒计时功能，测量快捷，每小时可测≥400人。 7. 智能健康尺技术参数： 7.1 测量单位：cm/in； 7.2 精度：2%； 7.3 分辨率：1mm； 7.4 显示范围 ：1500mm； 8. 数据输出：WIFI.、无线蓝牙、 网口。数据可上传电脑、手机、云服务器.、医院系统和远程健康系统。 9. 其他可定制功能：体温. U盘存储功能. 刷卡. 刷身份证等功能。 10. 外形设计：喇叭前置，测量. 显示一体化，模具一次成型的封闭式铝合金机身，可折叠。 11. 折叠方式：采用双金属折叠扣的方式，折叠后≤120cm，，底部自带轮子。 | 1台 | 工业 | 否 |  |
| 3 | 便携式隧道血压计 | - 测量范围：静态压力测量范围：0-295mmHg（0.0-39.33KPa）； - 脉搏测量范围：40-199次/分； - 准确度：静态压力示值最大误差：±3mmHg，脉搏误差：±5%； - 扫码测量：扫描二维码或条形码测量； - 操作提示：全程真人语音提示. 图片提示. 自动报读测量结果； - 测量方法：降压示法+柯式音法，双法测量更准确； - 可测上臂周长约24-42cm； - 数据输出：wifi； - 拓展功能：扫码，刷卡； | 1台 | 工业 | 否 |  |
| 4 | 便携式心电图机 | - 十二导联同步采集，支持常规十二导联. Cabrera 导联波形显示。通过对心电信号的工频（50/60Hz）滤波. 基线滤波和肌电（25/35Hz）滤波，可以获得更高质量的心电图谱。 - 同屏显示 3、6、 12 导联心电波形，显示心率值. 打印式. 灵敏度. 走纸速度. 滤波器状态. 时钟. 电量. 背景网格. 测量参数与解释等信息并具有导联脱落. 导联过载. 系统工作状态提示功能。 - 交直流两用，内置可充电锂电池，待机不少于 10 小时. 持续打印时间不小于 3 小时。 - 内置热敏打印机，支持自动 MXN. MXN+1. MXN+2. 节律M行. 手动等多种打印模式及格式，打印内容包含:时间、走纸速度、灵敏度、定标信号、导联名称、滤波状态、患者信息，可设置打印波形长度、输出测量参数、诊断结论、叠加 ORS 波形、直方图、趋势图、间隔列表等信息，具备定时打印、心律失常自动触发打印等功能，可满足不同的应用需要。 - 具有常规心电图参数自动测量和解释功能，提供心率、 PR间期、 P 时限ORS 时限、QT/QTC间期、P/ORS/T 电轴、 R（V5）、S（V1）、 R（V5）+S（V1）幅度等测量参数及自动诊断结论，减轻医生工作负担。 - 内置大容量存储器，可存储至少4000份（数据保存时长10秒钟）的病历方便医生回顾病历和统计信息。 - 历史病历可回顾、查询、修改、传输、打印、导联纠正，也可导出多种电子文件格式（dat、pdf、xml、 bmp、 jpeg、 png等）。 - 支持通信网络，可自动上传病例、自动下载报告并打印。 - 支持外接 USB 标准键盘、 鼠标、扫码器、打印机。 | 1台 | 工业 | 否 |  |
| 5 | 尿液分析仪 | - 适用范围：2. 10. 11. 12. 14项试纸兼容； - 检测项目：葡萄糖（GLU）、胆红素（BIL）、酮体（KET）、比重（SG）、酸碱度（PI），潜血（BLD），蛋白质（PRO）、尿胆原（URO）、亚硝酸盐（NIT）、 白细胞（LEU）、抗坏血酸（VC）、肌酐（CRE）、钙离子（CAL），微量白蛋白（MAL）； - 数据存储：人容量存储器、可存储十万份测试结果，支持多种方式查询结果； - 外设：自带RS232中口，预留RS232蓝牙、WiFi、网络等接口，可外接尿沉渣分析系统. 医院管理软件（HIS、LIS）； - 使用电源：交流100~240V士10%，50-60Hz； - 测试速度：≥500人份/小时。 | 1台 | 工业 | 否 |  |
| 6 | B超采集卡、视频线，超声工作站（不含便携式B超仪器） | - 系统平台：需支持主流操作系统。 2. 报告设计：需支持根据需要直接进行个性化设计，包括线、字段、图片、位置、大小、颜色任意设计。 3. 模板术语：需支持编辑模板，方便医生快速建立自己的专家词库。 4. 采集方式：需支持通过鼠标或脚踏开关对图像或视频进行采集。 5. 录像管理：需支持播放、 删除录像，并设置了录像的存储路径，医生可以直接找到录像的源文件，方便拷贝。可以分段、多段录取动态影像，并可对播放录像进行二次回采。 6. 统计备份：需提供常规的日常统计模块，对选择相应时间段内的医生工作量、送检医生工作量、诊断医生检查项目、病人性别、病人年龄、病区工作量、设备工作量、科室工作量等进行统计。常规备份可采用网页浏览格式，无须依赖软件环境，可在任意电脑上同时显示图像信息和病人资料。 7. 查询功能：需支持多字段查询功能。20多种项目组合查询，可多条件的进行数据过滤，方便医生精确锁定查询结果，诊断内容和结论的模糊查询，便于医生对资料的归纳和总结。 8. 采集设备：需支持VIDEO、 S-VIDEO接口。 9. 采集开关：需提供USB接口脚踏式。 | 1台 | 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 | 否 |  |

## 备注：

- 1.标“ ★”参数须完全满足竞争性磋商文件要求，未提供证明材料或提供的证明材料不符合视为未实质性响应采购需求，响应无效。

- 2.标注“▲”参数为关键参数，评分条款、具体评分细则详见第四章评标方法和标准。

- 3.其他参数为非关键参数，如有 5 项或 5 项以上不满足，也视为未实质性响应采购需求。

## 三、报价要求

供应商的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试和交付后约定期限内维保等工作所发生的一切应有费用。

- 其他要求

1.本项目质保期内的维修服务费用由供应商在报价时一并考虑，不单独报价。运维内容主要包括：改正性维护，即在软件使用过程中识别和纠正软件错误，改正软件性能缺陷；适应性开发服务，即当软件外部环境或数据环境发生变化，修改软件以适应变化。质保期满后，乙方可对系统实行有偿维护，具体维护费用及维护时间由甲乙双方商榷确定。

2.质保期内提供7×24小时支持维护服务，包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。保证有足够的人员及技术支持电话负责本系统运维工作。

3.应用软件提供同版本升级费用，由供应商在报价时一并考虑，不单独报价。

4.负责培训甲方系统管理员2名，使其达到上岗要求；负责培训医院操作人员，使其达到上岗要求。培训费用由供应商在报价时一并考虑，不单独报价。

5.所投产品属于医疗器械的，须具有医疗器械注册证(或备案凭证)，响应文件中须提供相关证书(或凭证)扫描件，否则响应无效。

## 五、样品要求

## 无