[bookmark: _Toc28359088][bookmark: _Toc28359011]赣州精弓工程项目管理有限公司关于赣州市第五人民医院中医专项设备采购项目（项目编号：GZJG2023-GZ-J002）的采购公告

项目概况
[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089]中医专项设备采购项目的潜在供应商应在中国政府采购网获取谈判文件，并于2024年1月3日09点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：GZJG2023-GZ-J002
项目名称：中医专项设备采购
采购方式：竞争性谈判
预算金额：214000.00元
最高限价：无
采购需求：
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	技术参数及要求
	预算金额（元）

	一
	中医专项设备采购
	1
	批
	详见附件
	214000.00

	注：本项目只允许国产产品参与响应


[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013]合同履行期限：成交供应商应在成交通知书发出之日起20日内和采购人签订合同，接采购人通知后10个日历日内完成供货并交付使用（含安装调试等工作）。
本项目不接受联合体参与响应。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求；
1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目的采购活动；
3）供应商被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参加本项目的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目为非专门面向中小微企业。
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]（1）所投一、二、三类医疗器械产品用于临床的：二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证及登记表（新证不需登记表），一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证；
（2）所投在中华人民共和国境内生产的一、二、三类医疗器械产品用于临床的：二、三类医疗器械产品须具有医疗器械生产许可证,一类医疗器械产品的须具有医疗器械生产备案凭证；
（3）经营用于临床三、二类医疗器械的：三类医疗器械须具有医疗器械经营企业许可证，二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；（医疗器械注册人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需提供）；
三、获取谈判文件
时间：2023年12月28日至2024年1月2日上午8:30-12:00，下午14:30-17:50（工作日内）
地点：赣州精弓工程项目管理有限公司。
方式：现场或邮箱获取(276627325@qq.com)。
[bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc28359015]售价：工本费200.00元/本。
四、提交响应文件截止时间、谈判时间和地点
截止时间：2024年 1月 3日上午09时30分（北京时间）
[bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094]地点：赣州精弓工程项目管理有限公司
五、公告期限
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc28359095]自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _GoBack]将公司营业执照（加盖公章)、联系人、联系方式、转账截图发送至276627325@qq.com获取采购文件。
户名：赣州精弓工程项目管理有限公司
开户行：中国建设银行于都龙脑支行
账号：36050181095100000297（此账号只用作收取报名费，烦请备注项目编号及用途）
[bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：赣州市第五人民医院
[bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc28359097]地址：江西省赣州市章贡区水西镇东江源大道666号
2.采购代理机构信息
名称：赣州精弓工程项目管理有限公司 
地址：江西省赣州市章贡区新赣州大道1号中创国际城3号楼2710
[bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021]联系方式：0797-8379389
3.项目联系方式
项目联系人：甘云蓉
电话：0797-8379389


公告附件：
（一）响应供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物及服务。
（二）标的如为某单位的专利或特有产品，请响应供应商在答疑期内告知采购代理机构。
（三）所有标的的知识产权问题，由响应供应商自行负责。
（四）本谈判文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本谈判文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。
（三）主要技术参数及要求
	序号
	货物名称
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	主要技术规格及要求

	1
	超声波身高体重仪
	2台
	10000
	20000
	1、操作方式：全自动智能测量方式。
2、身高测量方式：高精度超声波探头并实现温差补偿。
3、体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重。
4、体型：国际通用体格指数（BMI)。
5、显示方式：≥10.2寸高清液晶触摸屏，待机可播放宣传视频。
6、测量范围：身高：30cm－210cm 体重：5kg－300kg。
7、精确度：身高：±0.5cm或±0.1cm   体重：±0.1kg。
8、语音提示：测量过程提示及测量结果播报，可根据客户需求定制播报。
9、热敏自动打印：高速热敏打印机，换纸方便；日期、时间、身高、体重、BMI（体型）、理想体重、饮食建议，可打印医疗卫生单位名称电话等。
10、测量速度：≤5秒倒计时功能。
11、数据输出格式：
有线通信：RS-232有线传输
无线通信：无线蓝牙、WiFi等功能，数据可上传电脑、手机、云服务器、医院系统和远程健康系统。
12、 系统兼容：健康系统可与第三方健康数据通信，电子档案兼容与医院、电子病历（EMR）、HIS等健康体检系统数据共享通信。
13、外形设计：测量、显示、打印一体化，模具一次成型的铝合金机身。

	2
	医用影像诊断显示屏
	2台
	30000
	60000
	1、屏幕尺寸≥27英寸
2、背光类型LED
3、分辨率≥2560×1440
4、刷新频率60Hz
5、屏幕色彩输出≥10.7亿
6、像素大小≦0.2331×0.2331mm
7、对比度≥1000:1
8、亮度≥350cd/m2
9、视角≥178°
10、响应时间≦30ms
11、GAMMA位数16bit
12、医疗影像标准符合DICOM3.14标准。
13、医疗设备曲线10组备选GAMMA曲线，包含DSA/DSI曲线及至少两组DICOM曲线，误差≤5%。
14、快捷调节可一键调节分屏模式，Gamma/DICOM显示效果，亮度，观片灯模式等，采用单按键多功能复合技术。
15、信号接口多路独立信号输入，DP×1，DVI×1，HDMI×3，USB上行×1，USB下行×2。
16、支持分屏支持一键分双屏，各画面可选独立输入信号。支持单屏模式切换多屏模式，信号锁定并保存。
17、分屏画面效果调节各分屏画面的GAMMA可独立调节，单屏切换多屏可自适应最佳分辨率，无需手动设置分辨率。
18、环境光感应支持前置环境光感应，实时监测环境光亮度并进行背光补偿，保障最佳的显示效果。
19、前置亮度感应及实时显示技术前置显示亮度感应器，实时侦测并在菜单中实时显示当前显示亮度，方便用户记忆和调节最适合的使用亮度，并检验校正的准确性.
20、观片灯模式支持一键全屏/半屏白场观片灯模式，传统胶片及数字化影像同时观看。
21、支持离线DICOM校正支持离线自动DICOM 校验，用户可定期自主校验，保证影像显示的准确性。
22、抗干扰设计配置医疗设备用接地柱，增强设备的抗电磁干扰能力。
23、显卡专业显卡，配置AMD或者NVIDIA专业芯片组显卡（非游戏类显卡），mini DP信号输出≥3路，显存≥2G。
24、彩色单色切换产品支持一键打开影像显示单色彩色切换功能，以方便临床诊断过程中一键进行切换对影像病灶进行精准诊断。

	3
	中药煎药机
	1台
	30000
	30000
	一、总体要求：
遵循中华传统中草药煎药原理，采用现代微电脑智能控制技术，自动完成中药煎药的过程。具有高压、常压煎药，文、武火自动转换，自动挤压，药渣自动分离，自动高温灭菌等功能，凡与药品直接接触的部位均采用无毒、耐腐蚀且不吸附药品、食品级304不锈钢及化学性能稳定的材料制造。
二、技术参数
1、煎药锅容量：3*20000ML
2、加热功率：≥5400W
3、本机由304不锈钢锅体、304不锈钢阀门、微电脑控制器、箱体以及压力表、安全阀、防爆管、传感器等部件组成，电动挤压装置等部件。
4、电动挤压、药渣自动分离功能。
5、温度保护功能：当无水干烧或温度过高（超过 150℃）时，机器停止加热，并声光报警。
6、每锅煎3-15副药。
7、武火、文火自动转换。
8、可设定高温时间，高温时间1-255分任意设定，可采用倒计时自动显示。
9、可设置煎药时间或煎药完毕自动提示。
10、具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。
11、数字显示温度。
12、单体煎药机，可与中药包装机组合。

	4
	汤剂包装机
	1台
	10000
	10000
	1、包装能力：7-10袋/分钟。
2、包装容量可调范围：50-500ML，以每1ML为变量可调。
3、电压：220V
4、功率：≥1700W
5、包装袋容量：20000ML
6、纯液体包装机，电脑控制包装容量、包装袋数，包装温度，包装量自动显示。
7、包装容积采用耐高温硼化硅玻璃筒，包装全过程清晰可见。
8、一键浸泡，一键包装无药液自动停机。
9、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。

	5
	炙疗仪
	2台
	28000
	56000
	1、手臂最大上扬角度可用于高度为120cm以下的病床。
2、360度任意旋转定位（支架、灸头）。
3、灸头有隔热装置（确保患者不被烫伤）。
4、灸柱燃烧时间≥35分钟。
5、底座静音轮，带刹车。
6、支臂连续使用时不应产生永久变形。
7、灸器头角度固定后，在无外力作用时，不应改变原来的位置。
8、2个圆灸头和2个火龙灸可任意组合，单点施灸、火龙灸、重灸等均可方便切换。
9、具有净化功能：壳体：采用不锈钢材质。
10、净化标准：针对艾烟燃烧产生的有害物质净化效果达到98%以上。

	6
	台式手臂式血压计
	2台
	16000
	32000
	一、标准配置
	配置
	规格
	数量

	血压计主机
	台
	1

	电源线
	个
	1

	袖套
	个
	2

	打印纸
	卷
	1


二、技术参数
1.显示方式：LCD显示 彩色显示屏。
2.测量方法：示波测定法 。
3.测量范围：压力测量范围：0 mmHg~299mmHg (0.0kPa～40.0kPa) 。
4.脉搏：40~180次/分钟 。
5.精度：压力传感器准确性：±3mmHg(±0.4kPa) 脉搏：±2%或±2次/分钟(取大者)。
6.适用的臂围：17-42cm(厘米) 。
7.记忆组数：300组。
8.袖带收紧：自动捆绑，机械式快速收紧，10秒内。
9.超压保护：压力达到300mmHg,急速排气保护，排气时间≤10秒。
10.测量时间(从按开始/停止键到测量结束);测量标准血压约35秒。
11.运行模式分类：连续运行 。
12.排气方式：自动快速排气 。
13.输入功率：≤150W 。
14.支持≥6种传输方式，包括蓝牙、LTE-CAT.1、Wi-Fi、USB、以太网和RS-232串口数据传输。
15、手臂伸入检测功能，手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导。
16、语音功能测量全程语音提示，测量结束播报测量结果。
17、打印装置热敏式打印机、多种打印模式可选。
18、袖套为抗菌规格材质。
19、臂筒可转动，臂筒角度调节自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节）。
20、肘部检测功能，肘部位置传感器电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确。
21、智能加压与固定加压双模式测量 。

	7
	中医康复床
	4张
	1500
	6000
	1、 结构型式：床面、床架、垫子
2、 材质：静电喷塑架、高回弹海绵、PU床面
3、 参考规格(cm)：（190×69×65）±10cm
4、 参考床面尺寸(长×宽)cm：（190×69）±10cm
5、 床面高度cm：65
6、 额定载荷：≥135.0kg



（四）主要商务条款
1.履行期限：成交供应商应在成交通知书发出之日起20日内和采购人签订合同，接采购人通知后10个日历日内完成供货并交付使用（含安装调试等工作）。
2.服务地点：采购人指定地点。
3.保修期：≥3年，质保期自项目验收合格之日起算（响应文件中提供生产企业出具的维保承诺函并加盖生产企业及响应供应商公章）。
4.售后服务要求：（1）响应供应商须承诺在质保期内提供免费保修及上门服务。
（2）响应供应商须承诺对所投货物进行终身维修（有偿质保）。
（3）所投产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。响应供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按响应供应商实际承诺执行。
5.验收标准和方式：
（1)验收标准：符合国家或行业有关标准、规定、规范，满足采购人提出的有关要求；
(2)验收方式：成交供应商按采购人要求完成供货，采购人在收到成交供应商项目验收建议之日起组织相关人员对采购项目进行实质性验收（验收所产生的费用由供应商承担）；
6.履约保证金：成交供应商还须按成交金额的5%缴纳履约保证金（履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金由采购人收取。项目验收合格后如无违约行为，一年后无质量问题采购人在15个工作日内予以无息退还。
7.付款方式：成交供应商按采购人要求完成供货并安装调试完毕，经正式验收合格后收到发票一次性支付款项100%，不计利息。
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