中海油惠州石化有限公司
[image: image1.png]



惠州石化111单元

吸附塔拉曼光谱分析系统招标技术文件
招标文件编号： 

招标人：

2025年5月

目录
31　总  则


52　设备规范


73  技术要求


144  供货范围


165  检验及测试


166  质量保证及技术服务


197  技术验收和复检


208　两年备品备件


219　包装和运输


2110  技术参数差异表


2211　文件资料的交付


2412　附件




1　总  则

1.1 本招标技术文件适用于中海油惠州石化有限公司在线拉曼光谱分析系统的招标。本文件提出了在线拉曼光谱分析系统及其附属设备的供货范围、技术规格、技术服务、检验与实验、文件图纸资料、工程项目实施等方面的技术要求。
1.2 本招标技术文件仅对在线拉曼光谱分析系统及其附件的供货范围、技术规格、技术服务、检验与实验、文件图纸资料、工程项目实施等方面提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准。投标方应提供满足本技术文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。
1.3 无论投标方提供的技术文件是否有误，均不能免除投标方的责任。投标方在报价前需要根据相关规范的配置要求列出供货清单，如在此过程中发现技术文件存在问题，应及时与招标方沟通并解决，由技术文件错误引起的纠纷，由投标方承担责任。

1.4 如投标方没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，则招标方可以认为投标方提出的产品完全满足本技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件（技术部分）中“偏离表”中加以详细描述。

1.5 本招标技术文件与设计院的技术要求相互补充，如果本招标技术文件与现行使用的有关标准有明显抵触的条文，投标方应按较高的标准执行。

1.6 本招标技术文件经买卖双方确认修改为技术协议后，作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.7投标方对所提供的在线拉曼光谱分析仪、附件和附属设备的制造质量、供货、技术规格、文件图纸资料、技术服务、工程服务、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试、设备运行等各个环节负有完全责任。
1.8 本技术文件未提及到的内容，但为了实现在线拉曼光谱检测仪功能、技术性能和完整性的目的，而必须配置的附件、软件等，投标方必须向招标方提出建议和说明，并补充所需的附件及相关工作内容，以满足项目要求，如果有遗漏，投标方将无偿提供所需的配件，以满足仪表正常的使用要求。
1.9投标方及提交的投标文件应遵守本项目的标准、规定和本招标技术文件的要求。

1.10投标方应根据本技术招标文件的技术要求选择技术成熟和应用可靠的仪表及附件，提供良好的项目技术交流服务，做出性能、价格最合适的投标。

1.11除已特殊说明的条款外，投标文件中所提供的产品应保证完全符合本文件所需要的供货范围、技术规格、技术指标和规定。

1.12投标方在投标技术文件中所提供的产品和配置，必须是完整的、无缺项的。无论何时发现缺项、漏项，投标方都必须无偿补足。

1.13如果最终投标技术文件中的条款、技术规格、数字等出现前后不一致或互相矛盾之处，原则上以对招标方有利的条款、技术规格、数字为准。

1.14投标方对投标技术文件的所有内容负完全责任。招标方在投标技术文件上的签字并不意味对投标方责任的解脱。
1.15 本招标技术文件中标有“★”为关键性条款，如不满足，将直接作废标处理。标有“★”项必须单独提供说明。

1.16　本招标技术文件未尽事宜，由买、卖双方协商确定。
2　设备规范
2.1  应遵循的主要现行标准
投标方的技术报价必须符合和满足如下的要求(按照优先次序排列)

[image: image8.png]®




中华人民共和国相关法律和法规 

[image: image2.png]



中华人民共和国强制执行的国家标准

[image: image3.png]



中国石化工业强制执行的行业标准
[image: image4.png]



项目所在地强制执行标准和法规 

[image: image5.png]



通用的国家标准、石化行业标准
[image: image6.png]



本仪表招标技术文件

[image: image7.png]



本仪表招标技术文件所附文件
2.2  自然环境条件及公用工程条件

2.2.1气温
多年平均温度       
      　  
22℃
多年平均最高温度         

26.9℃
多年平均最低温度       

　　19.3℃
夏季极端最高温度           
　　38.9℃
冬季极端最低温度           
　　0.5℃

2.2.2相对湿度
历年平均相对湿度  

     　  
77%
历年平均最热月(6月)平均相对湿度：
83.9%，最小相对湿度 36%
历年平均最冷月(12月)平均相对湿度：
67.6%，最小相对湿度 14%

2.2.3风
全年主导风向：



　　
　　E，主导风向频率：16.2％
夏季（5～8月）主导风向：


E，风向频率：22.7%
冬季（12～1月）主导风向：

　　静风，风向频率：18.2%
年平均风速：    　　　　　　 
　　2.7 m/s
历史最大平均风速：
　　　　　　　　27.3 m/s, 风向 NE （2003年9月2日）
极大风速：
      　　　　　　　　　44.1 m/s，风向NE （2003年9月2日）
基本风压值：

　　　　　　　　　　wp=0.75 kn/m2

2.2.4台风
台风影响季节月份：



　　　5～11月
年平均影响台风个数：



　　　2.5个

2.2.5降水
最大年降雨量：




　　　2347.2 mm（1983年）
年平均降雨量：


      　　　　1729 mm
最大日降雨量：




　　　405.3 mm

2.2.6雷暴日数：
历年平均雷暴日数：


  　　　　87天
年最多雷暴日数：



　　　　　120天

2.2.7气压（记录年限：1953-2000）
年平均本站气压：



　　　　　101.07 kPa
年平均海平面气压：


　　　　　101.33 kPa

2.2.8公用工程条件

电源：　　　　220VAC±10%；50Hz±1Hz；瞬时电压降:小于20%；一级负荷

仪表净化风：　操作压力：0.7MPa(g)；设计压力：1.0MPa(g) 

操作温度：常温

低低压蒸汽：  操作压力：0.35MPa(g)；设计压力：1.8MPa(g)

操作温度：147℃；设计温度：310℃

低压蒸汽：    操作压力：1.1MPa(g)；设计压力：1.8MPa(g)

操作温度：250℃；设计温度：310℃

循环冷水：    操作压力：0.4MPa(g)；设计压力：0.85MPa(g)

操作温度：33℃；设计温度：80℃

循环热水：    操作压力：0.25MPa(g) ；设计压力：0.85MPa(g)

操作温度：43℃；设计温度：80℃

3  技术要求
3.1  通用要求
★ 3.1.1 产品制造商（或授权代理商）在中国设有技术服务中心。具有技术支持、服务和维护能力。投标方在投标文件中说明其具有的现场技术支持和维护能力及组织结构。投标方必须在验收、开车和运行阶段提供售后技术服务。

★ 3.1.2 投标方投标的产品必须满足以下业绩要求：

（1）投标方须提供2024.12.31前，在中国境内投标同类装置(PX吸附分离)上的应用业绩不少于3个，并提供用户使用验收证明。提供虚假业绩的一律作废标处理。

 (2) 投标方所提交的销售合同至少须包含合同签署时间、项目名称、装置名称、货物名称、设备型号等内容。

 (3) 因仪器本身原因（设计、制造、技术参数、或运行达不到测量要求等）遭用户替换品牌的，一律视为不良业绩。投标型号仪器存在不良业绩状况的，经调查或举报核实属实的，取消投标资格。

★3.1.3制造商投标的产品必须满足以下资质和认证要求:

（1）仪器制造商必须取得ISO-9001-2015认证。

（2）投标方须提供中国国家授权防爆认证机构颁发的《产品防爆合格证》。
（3）投标方所提供的上述所有证书和报告，必须在有效期内。

3.1.4 投标方提供的拉曼光谱分析仪应是成熟、稳定、技术先进的主流产品，必须安全、可靠，满足石油化工生产对安全的需要。投标方必须确保提供的仪表设备的完整性、可靠性和适用性。
3.1.5投标方应根据本仪表设计技术规格书和其它相关的设计文件及标准规范，负责从设备设计选型、系统集成、模型建立、系统测试、包装运输、现场安装指导到投运、验收、售后服务及培训的全过程工作，完成一个“交钥匙”工程。投标方对所提供的硬件、软件、技术服务、工程服务、技术培训、软件组态、系统集成、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试、系统验收，到整套系统运行等各个环节负有完全责任。卖方供货的软件、模型、工程服务、售后服务必须符合本技术规格书要求。

3.1.6  投标方必须严格遵守《KJFZ-02-2024IN00R205 自动分析仪规格书 REV.B》的设计、计算、规格、选型的相关技术条款，必须严格执行上述中所有工艺条件及设计要求。

3.1. 7 投标方必须在投标文件中注明产品的原产地和组装地，在最终供货文件中提供合法的产地证明文件。
3.1.8 投标方提供的仪表应整体供货。若某些部件或附件不能整体安装，投标方应得到招标方的批准。对外购第三方产品的质量和性能负全部责任。

3.1.9 投标方必须提供完整的拉曼光谱检测仪系统整体结构图、内部管路连接图（包括工艺设备或管道的开口规格）和材料清单。

3.1.10 投标方必须根据本询价书的规定，提供技术资料供投标方确认审查，提供最终资料和随机资料，并应确保提供的技术资料准确无误。

3.1.11 上述责任工作必须全部包含在合同价格中。如由于投标方不履行职责而造成的一切后果完全由投标方承担。

3.2 技术要求
3.2.1 在线拉曼光谱分析仪须满足以下主要技术指标：

★3.2.1.1 检测原理：拉曼光谱检测原理
★3.2.1.2 检测组分和量程：详见《KJFZ-02-2024IN00R205 自动分析仪规格书 REV.B》
★3.2.1.3 测量精度：详见《KJFZ-02-2024IN00R205 自动分析仪规格书 REV.B》
★3.2.1.4  防爆等级：ExdbIICT4；防护等级：IP65（本机达不到的，需有配套保护装置） 
3.2.2 投标方提供的产品必须是配套完整的（分析仪、预处理系统、回收系统等），如有疑问，请及时与买方联系。
3.2.3 采样预处理系统要求：预处理具备减压、除尘过滤、降温、气液分离器等功能。
3.2.4 分析仪成套提供现场分析仪柜材质采用不锈钢，现场接线箱材质采用不锈钢，电缆进出仪表或接线箱信号应使用电缆密封接头，电缆密封接头为316不锈钢或黄铜镀镍。分析仪柜应配备降温系统。
★3.2.5　预处理系统和回收系统集成中采用的第三方产品须满足以下要求（或同等档次及以上的其他品牌，但需要得到招标方认可）：

	产品名称
	品牌、规格、材质等要求

	管阀件
	Swagelok、Parker、HAMLET

	Tube管
	Sandvic、Swagelok、Parker

	压力表
	WIKA、布莱迪、上海精普

	流量计
	BROOKS、KROHNE、ABB

	减压阀
	GO、Tescom、Parker

	防爆电磁阀
	Asco/Norgren、Herlon

	空气过滤减压阀
	SMC、Norgern、FESTO


3.2.8投标方须提供开工备件，并列出两年操作备件清单。

3.2.9 投标方要按照设计文件提供的要求进行预处理设计，如不明确的地方，要提前澄清。开工会时不得对招标方的要求，提出设计文件未明确要求而不响应。

4  供货范围
★4.1投标方承诺按招标文件供货，并按约定的验收标准进行验收。投标方应按本招标技术文件的规定和要求，提供至少包括下列内容在内的所询购仪表设备、附件和附属设备及相应的供货、设计、制造、组装、检（试）验、包装等服务：

- 在线拉曼光谱分析仪（系统） 1套；

- 设备的试验报告或检验报告；

- 试车和开工用备品备件及专用工具；

- 本招标技术文件要求投标方提交的文件和图纸等；

- 其它为符合完整性所需要的附件、文件和资料等。

4.2 供货清单

位号：111-AT-62201、 111-AT-62204
	序号
	位号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家（集成）
	备注

	1
	111-AT-62201
	在线拉曼光谱分析仪
	
	套
	1
	
	（包括1套预处理系统）

	2
	111-AT-62204
	在线拉曼光谱分析仪
	
	套
	1
	
	（包括1套预处理系统）


4.3 开工备件（不限于以下清单，并提供1年以内耗材）

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


4.4 预处理系统图及材料清单

	序号
	名称
	型号
	数量
	制造商名称

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


5  检验及测试
5.1　检查和测试
分析仪系统在工厂完成系统集成后，应按照招标技术文件要求及卖方技术规范。投标方向招标方提供工厂测和出厂验收（FAT）实施程序。招标方在投标方相关人员的参与下，与投标方一起对分析仪系统进行检查和测试。

工厂测试和出厂验收（FAT）。地点在集成场地，时间为3-5天，内容包括：外观检查、管路检查、电路检查、功能检查。发货之前，投标方应提前通知招标方到工厂进行检验和验收。投标方须协助办理相关手续并负责安排工厂当地的交通、接待、检视等工作 。

5.2 铭牌：

所有分析仪必须安装不锈钢铭牌及仪表位号标识牌，铭牌至少包含仪表规格型号、制造商名称、出厂编号。出厂日期可通过系列号查出。单独提供不锈钢的仪表位号标识牌，仪表位号标识牌用螺钉固定，便于拆卸，仪表位号标识牌与铭牌分开安装，铭牌信息和位号根据最终设计文件确定。

6质量保证及技术服务
6.1质量保证

投标方应对所提供的产品和附件的制造质量、技术规格负有完全责任。

投标方保证所提供的产品全部是经厂家测试合格的最新产品。投标方对所供的设备及附件的质量全部负责，并承诺提供原产地生产的设备。
★在保证期内，投标方应保证免费更换发生故障的或有缺陷的部件和设备。用来更换的部件和设备应当是新产品。更换后质保期自更换之日起重新计算。
★产品质量保证期为项目验收合格后12个月。

在质保期内，投标方免费提供用户现场服务:其中包括多次/年现场非故障情况下的系 统全面检查，并以书面报告的形式提供检查后的维护建议，提供模型维护及每个模型多次更新等其他服务内容，用户负责数据的采集和实验室分析。
在质保期内，当用户工艺条件、油品的性质发生变化或其它因素影响，投标方须对现有模型进行更新和修正。自在线拉曼光谱分析仪验收后起一年内，分析仪的数据如与实验室数据相差太大且没有得到投标方对模型的修正，致使进料优化系统无法投自动。投标方将延长投标方10%质保金的释放时间，直至投标方对模型进行修正和完善，并使系统投自动后能较好地实现各项技术指标后，才予以释放。

6.2备件供应期

本项目供货清单中的所有设备、部件应保证12年（或停止生产后10年）以上的备件供应期。

6.3售后服务与维修

投标方应对产品的售后技术服务、使用与维修技术咨询提供良好的保证。投标方应保证其指定技术服务与维修的支持部门在接到用户电话(传真)后24小时内对用户提出的问题给予答复(电话、传真)，直到问题解决。如用户需要，应派人在48小时内到达用户所在地解决问题。

6.4工程条件会

投标方应在签定合同后1周内举行工程条件会议，对分析仪的配置和规格进行详细确认，确定本项目的所有供货清单、接口条件及公用工程消耗。

确认文件资料的详细内容及具体的交付时间。

双方确认的文件即成为技术附件，具有合同附件的同等效力。

在项目执行过程中，如果有必要，双方还可就系统详细设计与现场工程设计之间进行必要的协调，组织设计联络并协商处理。双方确认的文件及文件的修改版也具有合同附件的同等效力。

★6.5技术服务

技术服务包括在线拉曼光谱分析仪及模型建立和修正。投标人对提供的所有设备（包括分包商提供的配套件）的安装、调试、开车、检查提供免费技术培训和服务 。
(1) 现场安装

现场安装由业主负责，投标方对安装工作提供咨询和协助服务，分析小屋内外仪器和辅助电气设备的安装由业主在投标方工程师的指导下进行。必要时，投标方要派人到现场指导安装。

（2）调试和开车服务
在线拉曼光谱分析仪设备在现场安装、接线完毕后，系统通电由投标方的技术人员负责，通电前由投标方的技术人员检查系统的安装、接线、电源及接地等情况，然后通电启动。装置开工前，由投标方派有经验的应用工程师到现场，协助用户对系统与过程进行联调试运，使系统各部分处于正常工作状态，完整地投入运行。设备开工期间，投标方派有经验的应用工程师到现场，保证开工期间系统工作正常。
投标方工程师进行系统检验包括:分析仪元件的实物安装指导和软件运行、硬件维护培训、测试并验证所有系统的互相连接，保证可靠运行，达到在线调试的条件。
调试和投运包括:在系统投运期间进行的现场硬件维护及培训、DCS 现场通讯及与调和软件通讯的支持。
(3)建模及相关后继服务 
拉曼光谱分析仪系统在现场安装运行以后，由投标方负责进行技术性能指标的调试检测。投标方使用现有模型作为整个工作的开始进行软件参数设置及模型调整。合同验收后投，标方应免费提供模型优化的技术支持服务。

6.6技术培训

中标厂家须为招标方技术人员提供以下技术培训和服务：
(1)系统技术培训 
对所选系统的技术规格、配置的设备和仪表的功能进行详细介绍，进行组态技术预培训。实验室仪器培训:包括仪器基本操作，相关软件的基本操作等；在线拉曼光谱分析仪基本原理、开车调试、日常维护和故障排除；初步光谱搜集软件培训。

(2)软件组态 
软件组态及系统集成由投标方完成。投标方完成全部组态文件，例如:显示及控制流程图、系统结构文件、报警分组、控制回路文件、检测点文件、操作台工作文件、生产数据报表等各种文件。

(3)维护培训 
分析系统培训和维护培训为期1周，在工厂（或厂家培训基地）完成。
(4)现场培训
投标方应免费提供现场操作人员培训，培训时间为 5 天。 
以上培训应保证用户人员可独立完成对在线分析仪系统和实验室分析仪的使用、操作、维护、建模。培训资料每人一套，电子版一套。

技术培训分正式培训和现场培训。正式的培训课程，在有正式培训资格的培训机构进行，以保证培训质量。最终用户参加人数约 4 人，培训时间 1 周。技术培训费包含在设备报价中，不另行报价。投标方应免费提供1人3天的现场操作、维护技术培训。

7 技术验收

8　两年备品备件

8.1 两年备品备件清单
投标方须提供投标方推荐两年用备品备件，备件见表8.1。 

表8.1   两年备件清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	


 ★两年运行备品备件耗材报价表只报单价，价格不包含在报价总价中。

9　包装和运输

9.1　在线拉曼光谱分析系统完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

9.2 包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明投标方的订货号和发货号。

9.3运输时在线拉曼光谱分析系统所有组件、部件，备品备件、专用工具等不丢失、不损坏、不受潮和不腐蚀。
9.4 对仪表的过程联接和电气接口必须进行特殊防护。 
9.5 随产品提供的技术资料应完整无缺。

10  技术参数差异表
投标方必须将投标文件与技术文件的要求和工程服务存在的技术差异按照表9.1的格式列出。如果最终投标技术文件中的条款、技术规格、数字等出现前后不一致或互相矛盾之处，原则上以对投标方有利的条款、技术规格、数字为准。
表10.1    技术参数差异表

	招标技术文件编号：
	投标偏差表

	投标方名称：

	招标技术文件段落编号
	偏差及投标方的意见
	业主意见

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


11　文件资料的交付

11.1 投标方应按照表11.1的要求提交所有的文件资料。
下表所列文件清单为签订订单的投标方应向业主提供的文件类型和数量。需要提供CD的文件资料可合并在一张或几张CD上。投标方的所有文件，包括数据表、图纸等，都应采用本项目代码、项目名称、订单号、询购单号、仪表位号、客户名称等进行标识。交货时提供的8份文件资料为1份正本和7份副本。
下表所列文件均被认为是投标方应提供的重要工程文件，如果下列文件没有满足要求或没有按时提交，投标方将按合同受到一定的处罚。

向投标方交付最终款的日期将依照投标方竣工资料，包括材质证书、技术文件、操作和维修手册的提交情况决定。

所有的投标方最终图纸必须加盖“竣工图”章并返给业主。

表 11.1　　投标方应提交的文件资料

	序号
	文件名称
	报价时提供的数量
	订货时提供的数量
	交货时提供的数量
	制造中提交审查
	竣工资料

	
	
	
	
	
	数量
	提交日期
	数量
	提交日期

	1
	仪表详细规格书
	3
	3
	
	
	
	
	

	2
	仪表选型样本、其它附件选型样本
	3
	3
	
	
	
	
	

	3
	仪表安装方法及详细说明
	3
	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	仪表安装、使用和维护手册
	
	
	8+1CD
	
	
	
	

	6
	仪表防爆合格证（复印件）
	
	
	8+1CD
	
	
	
	

	7
	仪表防护等级、防火等级证书
	
	
	8+1CD
	
	
	
	

	8
	订货单规定的所有供货项目的详细清单
	3
	3
	8+1CD
	
	
	
	

	9
	仪表包装、储运条件
	
	
	8+1CD
	
	
	
	

	10
	推荐的开工备品备件清单
	3
	3
	
	
	
	
	

	11
	推荐的2年操作备品备件清单
	3
	3
	
	
	
	
	

	12
	仪表总装连接图及各部件名称
	3
	
	8+1CD
	
	
	
	

	13
	仪表外形尺寸图及部件尺寸图
	3
	
	8+1CD
	
	
	
	

	14
	仪表安装图、气路连接图
	
	
	
	
	
	
	

	15
	仪表电气连接图
	
	
	8+1CD
	
	
	
	

	16
	仪表公用工程条件
	
	
	
	
	
	
	

	17
	仪表校验、检验及标定报告
	
	
	8+1CD
	
	
	
	

	18
	仪表出厂检验及产品合格证书
	
	
	8+1CD
	
	
	
	

	19
	出厂验收测试程序
	
	
	8+1CD
	
	
	
	

	20
	适用性检测合格报告
	
	
	8+1CD
	
	
	
	


附件

附件1 拉曼光谱分析仪规格书

                                                     Page 6 of 23

