采购需求
（采购需求以招标文件为准）
[bookmark: _Toc60600352]第三章  采购需求
前注：
1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及的商品包装和快递包装，则投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后，采购人预付合同金额的40%（中标人提供等额的保函或其他担保措施），中标人完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容，且经采购人验收合格后，付清余款。
注：在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款，即中标人无需提供预付款保函或其他担保措施，按皖财购〔2022〕556号规定，采购人可不再支付预付款。

	2
	供货及安装地点
	合肥理工学院，具体按采购人要求。

	3
	供货及安装期限
	合同生效后45个日历日

	4
	免费质保期
	验收合格之日起1年。如采购需求中另有要求的以采购需求中的要求为准。


2、 货物需求
（一）货物指标重要性表述
	标识符号
	符号说明

	★
	符合性审查项，1条及以上未响应或负偏离的，投标无效。

	■
	评分项，详见评分标准

	无标识项
	投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权追究违约责任，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。


（二）货物技术参数及要求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	所属行业

	1
	百分之一天平
	一、功能特性
1.自动校正程序、自动零点跟踪；
2.计数功能、单位转换、操作简便；
3.称重反应快捷、读数清晰、去皮重；
4.SMT表面贴装技术；
5.具有温度补偿功能使天平更稳定；
6.交直流两用（选配）；
7.过载、欠电压报警。
二、技术参数：
1.称量范围：0-1000 g；
2.读数精度：0.01 g；
3.秤盘尺寸≥Φ130 mm；
4.电源/功率：220 V/ 50 Hz±1 Hz/ 1 W；
5.输出接口：根据用户需要可配RS232C输出接口。
	5台
	工业

	2
	万分之一天平
	一、功能：
具有计件、单位转换(米制克拉、金盎司等)、稳定度、全量程去皮、零点跟踪等多种功能，操作更简便可靠。
内置RS232C输出接口，可直接连接计算机，打印机等外部设备。
二、技术参数：
1.称量范围：0-210 g；
2.读数精度：0.1 mg；
3.秤盘尺寸≥Φ80 mm；
4.工作空间高度：240 mm；
5.校准方式：外部校准。
	2台
	工业

	3
	单道移液枪
	1、数字视窗，设定量程一目了然。
2、量程范围广（0.1 μL-5000 μL）。
3、使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修。
4、液头可360度旋转，以方便移液。
5、每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养简易。
6、特别的管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况。
7、下半支可高温高压消毒，可抗强化学腐蚀。
8、量程：100-1000 μL、20-200 μL、10-100 μL、0.5-10 μL、0.1-2.5 μL （以上5支为一套）。
	10套
	工业

	4
	核酸电泳槽
	1、高强度、高透明材料注塑成型，耐高温、无渗漏。
2、可制作四种不同规格凝胶，配有专用制胶槽。
3、分体式制胶器、整体式制胶器两种制胶器可选。（合同签订后供货前提供产品彩页或技术资料供采购人核实）
4、托盘底带有荧光标尺，便于观察；可拆卸电极，便于清洗维修。
5、分体式制胶器，大胶可以同时用二排加样梳，一次最多可电泳50个样品。
6、整体式制胶器，大胶可以同时用四排加样梳，一次最多可电泳100个样品。
7、开盖断电，确保实验安全。
8、采用99.99%高纯铂电极，提高导电率和使用寿命。
9、凝胶面积：大胶120×120㎜；宽胶120×60㎜；长胶60×120㎜；小胶60×60㎜。
10、样品梳齿数：2、3、6、8、11、13、18、25。
11、缓冲液容积：700 mL。
■12、可选配电泳蓝光实时检测仪，可在电泳过程中监测电泳条带情况。（投标文件中提供实物照片加以证明）
13、免费质保期为验收合格后三年。
	12套
	工业

	5
	蛋白电泳槽
	1、高强度、高透明材料注塑成型。
2、玻璃垫条一体化设计，确保不漏胶。
3、独立的专用制胶架，制胶操作简单可靠。
4、高纯度铂金电极,导电性最佳,耐腐蚀性强。
5、开盖断电确保实验安全。
6、上盖限位功能,确保不会接错电极极性。
7、可同时电泳两块胶板。
8、凝胶面积:83×73 mm。
9、凝胶厚度:0.75、1、1.5 mm可选，加样梳齿数:10、15齿。
10、免费质保期为验收合格后三年。
	12套
	工业

	6
	电泳仪电源
	1、四组输出：可同时带四个电泳槽同时电泳。
2、输出方式：恒压、恒流、恒流连续可调，稳定可靠。
3、输出范围：5-600 V、1-600 mA、5-300 W。
4、分辨率：电压（1 V）、电流（1 mA）、功率（1 W）。
5、定时范围：1分钟-99小时59分钟。
6、可进行温度检测，检测范围：-20℃～+85℃。
7、编程存储：可编辑保存10个程序，每个程序可分10个步骤运行。
8、保护功能：过流、过载、过温、空载、短路负载突变保护功能。
■9、显示屏：7寸超大触摸屏，完全的触摸操作，设置时自动生成数字键盘，显示时钟、计时、温度、运行状态及各种操作提示；设备具有微电流功能：定时运行结束后无人为关机可保持微电流输出。（投标文件中提供显示屏幕以及微电流功能实物照片加以证明）
10、智能设置：任意一项参数设定后，其它两项自动升到最大值，无需人为的调整。
11、具有自动记忆功能，开机后显示上次电泳设置参数。
12、免费质保期为验收合格后三年。
	6台
	工业

	7
	凝胶成像分析系统
	★1、一体机成像系统：内置操作系统，17英寸LED触摸屏，无需外接电脑即可完成实验的拍照、保存及分析，内置无线网卡，传输数据更稳定、安全；节省空间，操作快捷、方便；数据处理系统：双核2.0 Hz/双核四线程，内存：1*DDR2 SODIMM 4 GB硬盘：128 G固态硬盘，USB：支持7个USB2.0端口(3个需要扩展)，内置无线网卡：双千兆网卡，支持无盘，内置无线鼠标和键盘。（投标文件中提供实物照片及产品彩页扫描件加以证明）
2、摄像头：高分辨率低照度积分摄像头。
3、检测灵敏度：可测出低至0.01 ng的核酸。
4、有效像素：3084×2056（631万像素）。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]■5、高分辨率镜头：采用了1000万像素的超高分辨率镜头，可自动完成对焦，物理分辨率可达2.4微米。（投标文件中提供自动对焦的软件功能截图加以证明）
6、数据位数：16bit(0-65536灰阶）。
7、像素点大小：4.4 μm×4.4 μm。
8、快门控制：电子快门。
9、信噪：≥78dB。
10、CCD芯片光电转换效率：High QE：79%@600 nm。
11、动态范围：＞4.5个数量级。
12、Binning模式：1×1.2×2高灵敏/高分辨率设置（可依据实际需求进行调整）。
13、曝光时间：1毫秒至120分钟长时间曝光，可连续采集和存储全部图片，并具有图像校正功能。
14、接口：标准C接口。
15、割胶装置：专用观察和割胶装置。
16、滤色镜片：专为多种荧光染料凝胶成像特性研制的镀膜滤镜，标配590 nm（可选535 nm）EB/SYBR Green，BP。
17、滤光片位置：1位滤光片轮（可选6位电脑控制自动滤光片轮）。
18、传输接口：单一USB口可完成控制传输与图像采集，即插即用的特性使得整套图像系统的安装、连接、维护变得尤其简单、方便和快捷。
19、机箱控制：可通过机箱面板进行变焦、焦距、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制。
20、电脑控制：高度程序化(电脑控制暗箱/电源/紫外及白光灯的开关/光圈/变焦/焦距)。
21、定时关机：可自行设置定时关机功能（1-60分钟），有效延长紫外灯管和紫外玻璃的使用寿命。
22、紫外透射载样板：透射波长：302 nm（254 nm、365 nm为选配件），尺寸：21 cm×26 cm ± 3 mm（特殊规格可定制）。
23、白光透射载样板（可选蓝光）：冷光，电压12 V（亮度可调），机箱内部折叠式，尺寸：21 cm×26 cm ± 3 mm(特殊规格可定制)。
24、白光反射：冷光，电压12 V(亮度可调)。
25、模块化设计：集成控制电路模块化，智能防碰撞系统，自动休眠控制。
26、软件：专业凝胶图像分析软件，专业凝胶图像采集软件。
27、免费质保期为验收合格后三年
	2套
	工业

	8
	恒温水浴锅
	1、一次冲压成型不锈钢内胆，便于内胆清洗工作。
2、微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整定功能，控温精确可靠。
3、超温报警系统，声光报警提示操作者保证实验安全运行不发生意外。
4、三孔可独立控温。
5、温度范围：室温+5～100℃；
6、控温精度：0.1℃；
7、温度波动度：±0.5℃；
8、显示方式：双屏数字显示；
9、加热功率：800 W；
10、工作尺寸：≥150×130×110 mm×3。
	5台
	工业

	9
	真空抽滤泵
	1、抽气速度：6 L/min
2、最大负压（表头显示）：0.08 mpa
3、负压调节：0.01-0.08 mpa
4、吸液瓶容量：1000 mL
5、外形尺寸：≥295×240×250 mm
	3台
	工业

	10
	加热型磁力搅拌器
	1、数字控温，最高温度达280℃；
2、数控调速，最大转速可达1500 rpm；
3、不锈钢陶瓷涂层工作盘极耐化学腐蚀；
4、可外接温度传感器PT1000，精确控制样品温度，控温精度达±0.2℃；
5、LED显示屏同时显示温度和转速；
6、余热警告功能：当盘面温度超过50℃时，显示屏“HOT”闪烁，提示高温，提升操作者安全性；
7、独立的安全回路控制系统，超过安全温度320℃自动停止加热，提高用户使用安全性；
8、最大搅拌量[水]：3 L。
	5台
	工业

	11
	金属浴加热器
	1、控温模式：加热膜
2、控温范围：室温+5～100℃
3、控温精度：±0.3℃
4、温度稳定性：±0.3℃
5、定时时间：1m-99h59m/0为无限长
6、显示精度：0.1℃
7、升温时间：≤15 min（20°升至100°）
8、最高温度：100℃
9、最大功率：150 W
10、净重：2.8 kg
11、外形尺寸（W×D×H）：≥220×300×170 mm
12、模块与控制：多种模块可选
13、内置5段可编辑程序，方便单独调用或多段链接、循环。
	2台
	工业

	12
	pH计（酸度计）
	1、 pH范围：(-2.00～18.00)pH；
2、最小分辨率：0.01 pH；
3、电子单元示值误差：±0.01 pH；
4、6.0英寸高清液晶屏，按键操作；
5、支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能；
6、支持≥IP54防护等级；
7、标配复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂；
8、智能检测、自动识别，智能判别终点，支持连续读数和平衡读数；
9、支持手动温度补偿；
10、支持(1～3)点pH电极标定；
11、自动识别GB：4.00pH、6.86pH、9.18pH三种pH标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液；
12、数据管理，支持数据存储(50套)、查阅、删除。
	5台
	工业

	13
	紫外分光光度计
	1、要求配备≥7英寸高清智能真彩触摸屏；主机具有光度测量、定量测量、光谱扫描、动力学、DNA/蛋白质测试，多波长测试及数据打印等功能；
2、完善的数据分析功能，样品仓配置自动五联池架，可以适用1-10 cm比色皿；
3、标配光谱扫描软件，可连接电脑，联机后能实现所有主机功能；
■4、光学基座：光学系统采用悬架式设计，整体光路独立固定在铝制无变形基座上，底板的变形和外界的振动对光学系统不产生任何影响，仪器具有稳定性和可靠性；（投标文件中提供光学系统采用悬架式设计实物照片加以证明）
■6、存储功能完善，数据可直接通过主机导出至U盘，仪器可不通过电脑直接连接A4打印机进行数据与图谱打印；（投标文件中提供该功能的实物照片加以证明）
7、波长范围：190-1100 nm；
8、光谱带宽：1.8 nm；
9、波长准确度：±0.5 nm；
10、波长重复性：≤0.2 nm；
11、光度准确度：±0.3%T（0-100%T）；
12、光度重复性：≤0.15%T(0-100%T)；
13、杂散光：≤0.05%T；
14、基线漂移：±0.001 A/h（500 nm处）；
15、基线平直度：±0.001 A；
16、噪声水平：≤0.4%T；
17、光度范围：0-200%T、-0.3-4.0 A、0-9999 C；
18、检测器：硅光二极管；
19、光源：钨灯、氘灯；
20、标准配置：主机一台，10 mm玻璃比色一盒（4只），10 mm石英比色皿一盒（4只），使用手册一份，软件一套；
21、免费质保期为验收合格后三年。
	2台
	工业

	14
	96孔梯度基因扩增仪
	1、最大升温速度可达7.5℃/秒，循环次数可达一百万次；
■2、10”TFT高清真彩全触控屏，可任意调节屏幕角度，适合不同视角使用；（投标文件中提供证明材料加以证明，如产品彩页扫描件、官网功能截图、产品功能界面截图、说明书功能页面扫描件等任意之一即可）
3、样品台规格:共3组，每组32孔*0.2 mL独立样品台，可以同时运行三个完全不同的程序，可一机三用，每组独立样品台可设置8个梯度温度；
4、温度范围：4℃～99.9℃；温度准确性：≤±0.1℃，温度均匀性：≤±0.2℃；
5、梯度范围：30℃～99.9℃；
6、主机可储存最多15000个PCR标准程序，还可通过U盘无限量下载程序；
7、全新开合盖技术，准确锁定热盖压力；
8、多用户登录并有密码保护，有TM计算器，有程序向导功能；
9、变温速率可调，0.1～4.0℃；
10、时间递增/递减功能：每步骤1-120 s，总递变时间可达1200000 s可以做Long PCR实验；
11、温度递增/递减功能：0.1～10℃，可做降落PCR实验；
12、热盖温度：30～112℃，最高112℃，可以解决更高实验温度下水蒸气在顶部凝结的问题；
13、嵌套下循环数：可达10000个；
14、全球通电源100 V-240 V，外形尺寸约375*270*277 mm；
15、仅需更换样品台即可升级荧光定量PCR仪；
16、免费质保期为验收合格后三年。
	1台
	工业
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	双48孔基因扩增仪
	1、最大升温速度可达7.5℃/秒，循环次数可达一百万次；
■2、10”TFT高清真彩全触摸屏，屏幕角度可任意调节，适合不同视角使用；（投标文件中提供证明材料加以证明，如产品彩页扫描件、官网功能截图、产品功能界面截图、说明书功能页面扫描件等任意之一即可）
3、样品台规格:共2组，每组48孔*0.2 mL独立样品台，可以同时运行二个完全不同的程序，真正实现一机两用；
4、每组独立样品台可设置8个梯度温度；
5、温度范围：4℃～99.9℃；温度准确性：≤±0.1℃，温度均匀性：≤±0.2℃；
6、梯度范围：30℃～99.9℃；
7、主机可储存最多15,000个PCR标准程序，还可通过U盘无限量下载程序；
8、全新开合盖技术，准确锁定热盖压力；
9、多用户登录并有密码保护，有TM计算器，有程序向导功能；
10、变温速率可调，0.1～5.0℃；
11、时间递增/递减功能：每步骤1-120 s，总递变时间可达1200000S可以做Long PCR实验；
12、温度递增/递减功能：0.1～10℃，可以做降落PCR实验；
13、热盖温度：30～112℃，最高112℃，可以解决更高实验温度下水蒸气在顶部凝结的问题；
14、嵌套下最大循环数：可达10000个；
15、全球通电源100 V-240 V，外形尺寸约375*270*277 mm；
16.仅需更换样品台即可升级荧光定量PCR仪；
17、设备具备实时监视设备工作状态，包括分合闸状态，锁定状态，远程/本地工作模式，报警状态，故障状态等；
18、免费质保期为验收合格后三年。
	2台
	工业
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	-2-8℃双开门医用冷藏箱
	1、有效容积≥720 L，立式双门结构，铝合金门把手，电加热玻璃门，自动关门功能；
2、高度≤2000 mm，宽度≤1100 mm，深度≤780 mm，方便进门及置放；
3、采用品牌高效压缩机；风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器；具备自动化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2～8℃范围内；
■4、显示面板可清晰展示温度数据，且具备12个图标指示灯，可清晰明确产品运行状态，微电脑温度控制系统，配置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等多路传感器，确保运行状态安全稳定，温度传感器置于箱内空气中，实时感应温度变化。当控制/报警传感器发生故障时，压缩机规律智能开停，确保物品存储安全。（投标文件中提供12个图标指示灯的实物照片及产品彩页扫描件加以证明）
5、风道式强制冷气循环系统，箱内温度均匀性、波动性≤2℃；
6、天蓝色数码温度屏，显示精度0.1℃；
7、12个高密度钢丝浸塑搁架，带标签卡；门体带锁设计；4个万向脚轮，2个自带刹车锁止；
8、声光报警，具有高温、低温、传感器故障、开门、断电报警等功能，提供≥48小时显示及报警功能；
9、标配USB接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式；标配RS485接口、远程报警接口；
10、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2～8℃范围内；
11、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理的烦恼；
12、可配温度记录打印机，打印时间间隔1～240分钟可选；
13、标配测试孔，方便用户测试箱内温度；
14、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，开门小角度自动关门功能；
15、整机免费质保期为验收合格后三年。
	1台
	工业
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	-25℃药品低温保存箱
	■1、样式：立式单门，发泡门设计。容积：≥265 L；外部尺寸（宽*深*高mm）：≤750*710*1850(把手+外挂锁）；内部结构为搁架式蒸发器设计，独立塑料抽屉≥7个；（投标文件中提供产品彩页及抽屉产品实物图片）
2、采用无CFC聚氨酯发泡，厚度≥95 mm； 
3、制冷系统：采用高效压缩机，环保制冷剂，节能静音；
4、箱体内温度-10℃～-25℃范围内任意设定，显示精度1℃；
5、声光报警：须具备高低温报警、箱内传感器故障报警、开门报警等多重保障； 
6、运行保护：具备开机延时、停机间隔等保护功能；
7、箱体材质：箱体采用优质钢板，内胆采用高抗冲聚苯乙烯Hips内胆；
■8、温度均匀性、波动值均≤1.5℃，投标文件中,开门1分钟后，箱内回温到-25℃时间≤10 min，噪声＜45 dB（A）；（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件）
9、门体配锁，箱体配外挂锁扣；
10、助力式把手，符合人体工程学设计；
11、整机免费质保期为验收合格后三年。
	1台
	工业
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	-80℃超低温冰箱
	1、样式：立式。有效容积:≥670 L。可存储500个2英寸标准冻存盒、50000个2 mL内旋冻存管；（合同签订后供货前提供储存量技术资料供采购人核实）
2、外部尺寸(宽*深*高mm)≤1090*1025*1955、内部尺寸(宽*深*高mm)≥750*696*1286；
3、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便；
4、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。采用高性能VIP真空绝热材料，VIP保温板厚度≥20 mm，箱体发泡层≥130 mm。4个发泡压紧内门，双层发泡保温外门，外门4道门封，内门2道门封，整机6道门封；
■5、精确控温：高清晰LCD数码温度显示，显示精度0.1℃，左侧设置按键锁、制冷、电源、电量低、断电、静音、门开关8个指示灯，清晰了解产品运行状态，高精度微电脑温度控制系统，内置多路传感器，可确保箱内温度保持在-40℃～-86℃范围内；（投标文件中提供产品彩页扫描件及实物照片加以证明）
★6、制冷系统：双独立制冷系统，全面保障样本安全。双系统双压缩机运行，单压缩机出现故障，另外一个压缩机仍然可以维持箱内温度在-70℃以下运行，确保样本储存安全；（投标文件中提供满足以上要求的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件加以证明）
7、安全存储：完善的声光报警系统（高低温报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警、环温超标报警、冷凝器高温报警、通讯故障报警等），物品存储更安全；
8、标配四个万向脚轮，方便移动安放；
9、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；
10、标配USB数据接口，可记录设备运行温度等历史数据，数据可长达10年以上；
11、标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电；
■12、25℃环温时，空载降温达到-81℃时间≤4.5小时；正常工作下，噪音≤51 dB,；25℃环温，空载-81℃稳定运行断电回温至-50℃时间≥280 min；（投标文件中提供满足以上要求的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件加以证明）
13、具有节能产品认证；（合同签订后供货前提供材料供采购人核实）
14、需要配备与冰箱匹配的20组5*5不锈钢冻存架；
15、整机免费质保期为验收合格后三年。
	1台
	工业

	19
	纯水系统
	1、该设备由超纯水仪和水箱组成，以自来水(电导率＜400 μs/cm)为进水，能同时制备纯水、高纯水、超纯水三种水质，满足不同领域纯水应用需求；
2、纯水指标：RO制水量为15 L/h(@25℃)；
3、高纯水指标：电阻率≥10 MΩ(@25℃)；
4、超纯水指标：
4.1电阻率为17～18.2 MΩ·cm(@25℃)；
4.2颗粒数（≥0.22 μm）＜1个/mL；
4.3微生物数量＜1 cfu/mL；
5、功能特点
5.1采用抛弃式一体化双过滤柱，操作简单，可在短时间内更换任何部件；
5.2模块化设计理念，具有预处理柱，反渗透膜，纯化柱，超纯柱，微滤，紫外灯模块供任意组合；
5.3 智能化的纯水器，具有自动判别和提示反渗透膜，纯化柱失效等功能，以保证机器处在最佳运行状态；
5.4 采用CPU自动控制技术，智能判断，具有断水自动停机，开机自动清洗功能；
5.5主机能同时取三种水质的水：纯水、高纯水和超纯水；
5.6 操作面板简单，双排背光液晶显示屏，可显示多种参数，包含电导率/电阻率，温度，工作状态等相关提示信息；
■5.7 0.01常数电阻率传感器，带温度自动补偿功能，精确真实测量超纯水水质。（投标文件中提供实物照片加以证明）；水箱内表面光滑度＜0.8 μm；（投标文件提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件）
5.8 具有漏水保护传感器，防止机器意外漏水；
5.9 内置2 G压力水箱，无菌，无毒，保持新鲜的纯水，超纯水随用随制；
5.10 具有0－5 V标准信号输出，整机符合GLP标准。
	2台
	工业
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	小型微量高速离心机
	1、最高转速≥16500 r/min，转速精度≤±10 r/min；
2、最大相对离心力≥18360 xg，可以直接设置离心力或转速，一键转换转速及离心力；
3、最大容量：≥12×5 mL；噪音≤65 dB；
4、定时范围：1 s～99 min 59 s；
5、3.5寸高灵敏度、高清触摸屏控制，操作简便，显示直观；
6、配置要求：24*1.5 mL角转子（最高转速≥13000 r/min，最大相对离心力≥16170 xg）；
7、可设置≥50组程序，并可对每组程序进行简易命名，可快捷地实现实验重复性；
8、加/减速曲线：10档加速、11档减速档位可选择，防止样品二次悬沉，使离心效果达到最佳；
9、驱动系统：直流无刷电机，无碳刷污染，免维护，使用寿命长，转速精度高；
10、整机模具一次成型，外观简洁大方；
11、可配备通过第三方认证的气密性角转子，有效防止气溶胶及液体外泄；
12、电子门锁，门盖未关闭无法启动，安全可靠；
13、外形尺寸不超过320×370×235(mm)，净重≤11 kg。
	11台
	工业
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	涡旋振荡器
	1、操控方式：点触式；
2、振荡直径≥20 mm；
3、振荡方式：圆周；
4、电机功率：5 W；
5、 材料：ABS塑料+有机硅+铝合金；
6、 混合速度≥4000 rpm；
7、 混合能力：50 mL；
8、 防水等级：IP42；
9、 重量：0.83l bs/380 g。
	10台
	工业
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	水平脱色摇床
	1、 电源：110-220 V；
2、 功率：35 W；
3、 转速：40-240 rpm；
4、 速度控制：表头显示；
5、 振荡方式：回转半径15 mm；
6、 托盘≥320*265 mm。
	2台
	工业
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	超声波清洗机
	1、长*宽*高：≥300*240*200(mm)；
2、容量≥14 L；
3、频率：40 KHz；
4、超声功率：480 W；
5、加热功率：800 W；
6、温度可调：室温-80℃；
7、时间可调：1-999 min；
8、排水：有；
9、降音盖：有；
10、网架：有；
11、实时显示清洗槽内实际温度；
12、1-999 min总工作时间设定仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢；
13、工作时间倒计时显示；
14、室温-80℃的温度设定范围。
	1台
	工业
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	超声破碎仪
	1、采用先进的数字电源技术，可实现连续不间断超声、且换能器工作温升低，同时可自动追踪频率及自动谐振点和功率控制，无需频繁手动调节设置，占空比可实现0.1-99.9%调节；
■2、高变幅比换能器，最大功率工作状态下，6 mm变幅杆振幅不低于80 μm（投标文件中提供证明材料加以证明，如产品彩页扫描件、官网功能截图、产品功能界面截图、说明书功能页面扫描件等任意之一即可）；标配分体式遥控器，配对连接超声主机和隔音箱可控制超声开关及升降台高度；（投标文件中提供分体式遥控器实物照片加以证明）
3、采用7英寸TFT触摸屏，可实现时间、温度、功率及连续模式和间隙模式显示，实时显示工作参数，运行状态倒计时显示，整体UI设计简约，操作便捷直观；
4、可选择连续超声模式以及间隙性超声模式两种模式，并带有测试功能，也可空载运行，满足不同强度不同需求的实验场景；
5、连续超声模式下，超声时间不少于999 min；间隙模式下，具备开/关秒冲定时器，超声时间可设置0.1-99.9 s，间隙时间可设置0.1-99.9 s，总时间（间隙+超声）可设置时间不少于999 min；
6、具备智能微处理控制系统，可存储≥20组的工作预设程序，满足不同的实验条件与场景，快速实验；
7、超声变频器采用锆钛酸铅晶体压电变频器，密封处理隔离水汽和腐蚀性气体；
8、具有自动振幅和脉冲补偿功能，可维持实验过程超声频率稳定，确保探头振幅不因承载变化而变化；
9、超声探头采用TC4钛合金材质，独有的材料锻造工艺，能量转换效率高，探头可靠耐磨；
10、具备阻抗异常报警、功率保护、负载异常、频率保护、定时报警、温度保护和温度自恢复工作功能；
11、超声频率：20-25 KHz自动追频，自适应；
12、超声标称功率：900 W（1%-100%），功率可调，调节幅度≥1%；
13、最大处理量≥600  mL，最小处理量≤0.1 mL，覆盖0.1～600 mL处理体积，随机标配6号变幅杆，同时可选配2、3、10、15 mm直径变幅杆，满足不同处理对象和处理量需求；
14、采用NTC热敏电阻温度传感器，控制样品温度（0～99.9℃），防止样品过热；
15、仪器分体式构成，两部分分别为电源主机与隔音箱工作台，电源机箱尺寸：≥430*245*300 mm，隔音箱尺寸：≥345*345*535  mm。隔音箱内置隔音棉，配置可视化视窗观察反应过程，同时可紧急开箱处理，易清洁且有效降低工作过程噪音影响；
16、隔音箱配备照明功能，可选配定时紫外杀菌功能以及自动升降平台，隔音箱可升级成低温循环功能，可配套夹套杯使用；
17、可应用于不同容量样本（依据不同体积选择对应型号及探头）的处理；能够破碎各类动植物组织、细胞、细菌，同时可用来乳化、分离、分散、提取、清洗及加速化学反应等等，合同签订后供货前提供不少于30种样品的应用案例；
18、整机配置：超声破碎机电源1台，隔音箱1台；换能器（铝合金或钛合金可选)及钛合金探头1套；专用工具包1套；温度探头1个；
19、免费质保期为验收合格后三年。
	4台
	工业
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	单人超净工作台
	■1、工作区尺寸（宽*深*高mm）≥900*640*520，外部尺寸（宽*深*高mm）≤1020*740*1645；（投标文件中提供证明材料加以证明，如产品彩页扫描件、官网功能截图、产品功能界面截图、说明书功能页面扫描件等任意之一即可）
2、平均照明度（Lx）：≥400；平均紫外强度（mW/m2)：≥1000；
3、振动幅值：≤2 μm；噪音：≤60 dB（A）；
4、垂直流设计：高效节能的风机控制，搭配新的层流技术，大面积均流送风，对样本和处理过程多方位保护；
5、采用HEPA高效过滤器，对于直径0.3 μm的微粒过滤效率不低于99.995%，洁净度符合ISO 4级标准；
6、平衡式滑动前窗，防紫外线玻璃设计，外箱体采用优质冷轧静电涂装；
7、底架与柜体采用分体式，配置万向脚轮和可调高度底脚，万向脚轮带转动刹车装置,移动灵活,固定方便可靠；
8、不锈钢工作台面，采用304不锈钢，便于清洁消毒。内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射；
9、人体工学设计，台面距地面高度，站立、坐式操作均适宜，8°经典倾斜操作面设计，操作舒适不疲劳；
10、前窗采用防紫外玻璃，设有紫外灯前窗互锁功能，当前窗关闭时，紫外灯按键按下可点亮，当前窗打开时，紫外灯被锁闭不可点亮，充分保护操作者免受紫外伤害；
11、紫外杀菌延时启动，用户远离紫外线伤害；紫外灯定时关闭，方便用户使用；
12、采用5英寸LCD微电脑智能控制面板，实时显示工作区温湿度、过滤器寿命、洁净台工作时间、风速大小等参数信息，操控简单便捷；
13、中标人在合同签订后供货前须向采购人提供医疗器械注册证（或备案凭证）、医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（或第二类医疗器械经营备案凭证），如中标人不具有医疗器械经营资质，须委托具有相应资质的单位承担医疗器械供货任务，并在合同签订后供货前向采购人提供被委托单位资质证书核查。
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	双人超净工作台
	■1、工作区尺寸（宽*深*高mm）≥1300*640*520；外部尺寸（宽*深*高mm）≤1420*740*1645；（投标文件中提供证明材料加以证明，如产品彩页扫描件、官网功能截图、产品功能界面截图、说明书功能页面扫描件等任意之一即可）
2、平均照明度（Lx）：≥800；平均紫外强度（mW/m2)：≥1100；
3、振动幅值：≤2 μm；噪音：≤62 dB（A）；
4、垂直流设计：高效节能的风机控制，搭配新的层流技术，大面积均流送风，对样本和处理过程多方位保护；
5、采用HEPA高效过滤器，对于直径0.3 μm的微粒过滤效率不低于99.995%，洁净度符合ISO 4级标准；（合同签订后供货前提供第三方有权检测机构出具的洁净度检测报告供采购人核实）
6、平衡式滑动前窗，防紫外线玻璃设计，外箱体采用优质冷轧静电涂装；
7、底架与柜体采用分体式，配置万向脚轮和可调高度底脚，万向脚轮带转动刹车装置,移动灵活,固定方便可靠；
8、不锈钢工作台面，采用304不锈钢，便于清洁消毒。内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射；
9、人体工学设计，台面距地面高度，站立、坐式操作均适宜，8°经典倾斜操作面设计，操作舒适不疲劳；
10、前窗采用防紫外玻璃，设有紫外灯前窗互锁功能，当前窗关闭时，紫外灯按键按下可点亮，当前窗打开时，紫外灯被锁闭不可点亮，充分保护操作者免受紫外伤害；
11、紫外杀菌延时启动，用户远离紫外线伤害；紫外灯定时关闭，方便用户使用；
12、采用5英寸LCD微电脑智能控制面板，实时显示工作区温湿度、过滤器寿命、洁净台工作时间、风速大小等参数信息，操控简单便捷；
13、中标人在合同签订后供货前须向采购人提供医疗器械注册证（或备案凭证）、医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（或第二类医疗器械经营备案凭证），如中标人不具有医疗器械经营资质，须委托具有相应资质的单位承担医疗器械供货任务，并在合同签订后供货前向采购人提供被委托单位资质证书核查。
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	微生物培养箱
	1、 电热恒温培养箱采用模糊P.I.D控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时59分；强制对流的风道系统能提高温度响应速度，改善温度均匀性和减少温度波动；
2、循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发；
3、控温范围：RT+5～65℃；
4、温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.5℃；
5、温度均匀度：±1.5℃（37℃时）；
6、输入功率：600 W；
7、内胆容积：≥160 L；
8、工作尺寸W×D×H（mm）：≥500×500×650；
9、外形尺寸W×D×H（mm）：790×630×810；
9、载物托架（标配）：2块。
	1台
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	恒温摇床
	1、 [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]轨道偏心轮多振幅驱动技术，振荡幅度无级可调，可满足不同溶氧量的实验要求；
2、结合0-50振荡幅度无级调节功能，振荡频率可大范围扩展至30-600 r/min；（合同签订后供货前提供产品彩页扫描件或技术资料供采购人核实）
3、LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数；
4、超温声光报警功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行；
5、控制加速的线路确保振荡器缓缓启动、平稳加速，保证实验样品的安全；
6、控制方式：P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片）；
7、显示方式：LCD(液晶显示屏）；
8、对流方式：强制对流式；
9、振荡方式：回旋式；
10、驱动方式：单维多振幅；
11、环境温度要求℃：5～35；
12、温度控制范围(℃)：4～60；
13、温度分辨率精度（℃）：0.1；
14、温度波动度（℃）：±0.1；
15、温度均匀度（℃）：≤±1（37℃）；
16、转速范围（r/min）：30～400；
17、转速精度（r/min）：±1；
18、摇板振荡幅度（min）:0～50无级可调（适合各种菌种培养达到最理想状态）（合同签订后供货前提供产品彩页扫描件或技术资料供采购人核实）。
19、定时范围（min）：0～9999；
20、安全功能：上、下限超温报警；上、下限超速报警；独立式超温保护器；开门停机保护；漏电保护；制冷机超荷保护；
21、附属功能：来电恢复、参数记忆、参数加密、速度校正、时钟显示；
22、制冷功能：空冷式、R134.a功率可控式制冷，无霜运行；
23、摇板尺寸（mn）≥400*370；
24、最大装瓶量：50 mL*30支，或100 mL*23支，或250 mL*12支,或500 mL*9支,或750 mL*7支，或1000 mL*7支；
25、摇板数量（块）：1；
26、内胆尺寸（mm）≥490*450*335。
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	雪花制冰机
	1、 制冰量：100 kg/24 H；
2、储冰量：35 kg；
3、输入功率：420 W；
4、冷凝方式：风冷；
5、耗水量≤4.1 L/H；
6、压缩机/制冷剂：无氟/R134a。
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	高压蒸汽灭菌锅
	1、所投产品生产厂家须具有灭菌器设计、制造、安装资质，即中国特种设备(压力容器)制造许可证（如第三方提供视无效材料）；所投产品生产厂商与特种设备（压力容器）实际制造商一致；
2、使用电压：220 V±10%；
3、容量:105-110 L,立式结构,底部带脚轮可锁止，腔体直径≥40 cm；
■4、压力容器设计温度153℃、设计压力0.42MPa，压力容器设计使用年限20年；（投标文件中提供证明材料加以证明，如产品彩页扫描件、官网功能截图、产品功能界面截图、说明书功能页面扫描件等任意之一即可）
5、灭菌工作温度105-135℃；
6、开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖；
7、干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、水位传感器三种不同干烧保护装置，避免单一方式导致误判； 
8、快速开门结构：采用快速开门结构，3秒内就可完成从打开腔门到腔门完全敞开整个过程；
9、人性化操作台面结构：地面到操作台面的高度不超过108 cm；
10、闭盖检查：系统自动检查腔盖锁紧情况，如腔盖未锁紧，灭菌器无法启动工作；
11、压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置；
12、六级排汽方式：灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出；
13、集汽瓶：内部前置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间；
14、标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度；
15、安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护与过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、漏电保护、过流与短路保护；
■16、APP：预装灭菌器应用APP软件，手机通过下载APP，可以实时查看灭菌器温度、压力等情况，可查询历史灭菌记录等状态，自动推送故障信息等；（投标文件中提供生产厂商官网截图和App软件下载地址链接加以证明）
17、附件：不锈钢提篮3个，冷却风扇1套；
18、免费质保期为验收合格后三年。
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	电热鼓风干燥箱
	1、 材质：不锈钢内胆；
2、控温范围：RT+10～200℃；
3、恒温波动度：±1.0℃；
4、温度分辨率：0.1℃；
5、温度均匀度：±3%（测试点为100℃）；
6、工作环境温度：+5～40℃；
7、容积：≥220 L；
8、内胆尺寸（mm）：≥W*D*H 600*500*750；
9、载物托架（标配）：2块；
10、定时范围：0～9999 min；
11、性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH。
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	▲酶标仪
	1、 适用96和384孔板；
2、 显示：≥10寸高分辨电容触摸屏；
3、 光源：氙闪灯/闪烁次数＞109，使用寿命约10年；
4、 波长范围：200-1000 nm，光栅单色器，1 nm步进；
5、 检测系统：≥2个硅光电检测管；
6、 读数范围：0-4 OD；
7、 准确性@450 nm：±(1.0%+0.003 A),(0-2.0];±2.0% ,(2.0-2.5]；
8、 重复性@450 nm：CV＜0.5%；精度模式；CV＜1.0% 快速模式；
9、 测量速度：96孔板：快速模式＜8秒，精确模式＜28秒（终点法）；
10、振荡：线性振荡，3种速度可调，动力学过程可执行首次振荡或每次振荡，也可连续或间隔振荡；
11、温度范围及均匀性：室温+4℃至45℃；±0.5℃，在37℃下，孔间差（有盖96孔板）；
■12、操作系统：兼容安卓及Windows双系统；（投标文件中提供上述软件功能界面截图加以证明）
13、拥有FTP文件传输功能，可在相同局域网下，实时将仪器数据传至电脑；
14、仪器自身可同时链接鼠标与键盘，并可操作仪器（需提供相应功能操作视频）；
■15、单个运行程序可一次性生成49条标曲（投标文件中提供软件功能界面截图加以证明）；仪器带有深度校准功能，包括位置自动校准、光栅自动校准及光强自动增益功能，用户可手动开启，阶段性对仪器进行检查（投标文件中提供上述功能界面截图）；
16、用户管理系统，仪器可设置≥20个用户，独立账户与密码；
18、用超微量检测板可快速完成1-16个微量核酸、蛋白样品的定量，独立软件分析界面，可直接给出浓度与比值；
19、新的96孔板空板检测吸光度值孔之间的差距≤10%（合同签订后供货前提供产品彩页或技术资料供采购人核实）；
■20、机器具有运行，停止，板进板出三个物理按钮，与显示屏内三个运行，停止，板进板出三个虚拟按钮相对应（投标文件中提供上述功能的实物照片加以证明）；
21、免费质保期为验收合格后三年。
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	智慧黑板
	1、整机采用中间显示屏加双侧副板共三块拼接而成，各板块之间无缝融合。中间显示屏支持触摸互动。屏幕显示尺寸86英寸，分辨率3840*2160，显示比例16：9。超高清A规以上防眩光LED显示屏。可视角不小于178度。典型亮度不小于350 nits，典型对比度不小于4000：1。灰阶≥256。
■2、前置端口支持：≥3路USB 3.0。≥1路Type-C,≥1路USB Touch。≥1路HDMI IN。前置USB、TypeC、Touch USB、HDMI接口具备防撞挡板设计，侧后出端口支持：≥1路HDMI IN，≥1路USB TOUCH，≥2路USB，≥1路RJ45有线网口，≥1路RS232，≥一路SPDIF。前置接口板、前置按键板、前置按键帽采用前拆设计，在无需从安装位置取下机器、无需拆开整机的前提下，即可实现接口板、按键板、按键帽的更换和维修，方便维护。（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有CNAS和CMA标识的检测报告扫描件）
3、整机具有不少于8个前置物理按键，对应功能分别为：护眼、录微课、自定义、信源、一键锁定触摸/解锁、音量+、音量-、电源键。具备清晰的汉字功能标识。
4、整机具有多种护眼模式，可以通过前置面板“护眼”物理按键一键切换。经典护眼模式、智慧护眼模式、纸质护眼模式，支持一键循环操作。
5、整机具备物理光学低蓝光护眼功能，内置低蓝光处理芯片，不需任何软件算法配合即可实现物理护眼功能，同时保证屏幕亮度及色温无衰减。整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455 nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
6、整机内置摄像头，所拍照片像素不低于1600  W，≥135度广角，支持3D降噪，支持远程巡课应用，内置不少于8阵列麦克风，扬声器总功率不低于20 W。
7、内置无线传屏接收端，可实现传屏功能，将外部电脑、手机、PAD的屏幕画面及声音通过无线方式传输到整机上显示及播放。
8、为方便维修，在不拆开整机的情况下，可以方便的对WIFI、蓝牙模组进行维护或更换。 
9、整机采用电容触控技术，支持不小于20点触控。
10、系统配置：采用≥4核CPU，≥8核视频处理器，≥4核音频处理器，≥2核GPU，内存不小于4 G，存储空间不小于32 G。内存可扩展至8 G ，存储空间可扩展至128 G。
■11、支持在任意界面下，从屏幕下方边缘唤出速记板，方便随时记录。书写内容不会因为其它程序的使用情况而被更改或丢失，速记板记录的内容支持保存，并可以在机器自带系统白板软件下打开保存的内容并可重新编辑。（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的具有CNAS和CMA标识的检测报告扫描件）
12、整机支持用户自定义开机/关机时间。支持自定义开关机场景策略设置，可以定义在从周一到周日是否需要重复执行设定好的开关机策略。
13、支持无限画布书写，并且在拖动书写内容时，可以通过全局视图快速导航，点击可跳转定位内容。
14、内置OPS：CPU主频率：≥2.4 GHZ，内存：≥8 GB，硬盘：≥256 GB固态硬。
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	实验室基础建设实验台（全钢主体+理化板面）、椅子、水槽、全钢储物柜、水电改造、强化PVC地面、高速落地离心机插座、灭菌锅插座、桌面水浴锅插座、干燥箱插座及定制桌面
	一、货物需求一览表：
详见后附实验室基础建设一览表
二、配置及技术总体要求说明：
本项具体内容包括：中央实验台、实验边台、转角实验台、试剂架、水槽、龙头、储物柜等设备、实验室配套水配件、地面改造等，供货范围及清单详见实验室基础建设一览表。产品符合标准（合同签订后以下标准规范如有更新替代，按最新的执行）：
1.1《科研建筑设计标准》JGJ91-2019；
1.2《实验室家具通用技术条件》GB24820-2024；
1.3《金属家具通用技术条件》GB/T3325-2024；
[bookmark: _GoBack]1.4 QB/T1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》；
1.5《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T17657-2022；
1.6《教学实验室设备实验台(桌)的安全要求及试验方法》GB/T21747-2008；
1.7《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T18580-2017；
1.8《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011；
1.9《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB 18584-2001；
1.10《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 18580-2017；
三、技术要求
（一）、实验家具技术参数
1、全钢柜体中央台、边台：
规格：L*750*800(mm)；L*1500*800(mm)
1.1.台面：选用实验室专用 15mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型，釉面颜色有黑色、蓝色、灰色可选。为满足使用要求和保障使用者健康需要，台面需通过第三方有权检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求：
(1)按照GB/T 17657-2022标准对台面板进行不少于75种化学试剂检测，其中硫酸(98%)、尿素、碘酒、孔雀绿(5%)、氢氧化钾(65%)、硝酸(65%)、硫化钠饱和液、乙醇(99%)、二恶烷、二氯甲烷、盐酸(37%)、氯化铁(10%)、煤油、凡士林、氯乙烯基镁、碳酸氢钠溶液、氯化镁(10%)、亚甲蓝指示剂、红药水、次氯酸钠(13%)、磷酸(85%)、四氯化碳、品红(1%)、蔗糖溶液(5%)、丁酮、王水、氯仿、紫药水、铬酸钾溶(1g/L）、正已烷、铬酸、芥末、苏丹红、乙酸丁酯、甲苯、甲酸(90%)、高锰酸钾(10%)、三氯乙烯、乙醇胺、二甲苯、乙酸(99%)、丙酮、四氢呋喃、石油醚、丙三醇、甲醛溶液(37%)、苯、硫酸钠饱和液、液体石蜡、双氧水(3%)、苯酚(90%)、氯甲苯、甲基橙、高氯酸、乙醚、硫酸铜(10%)、甲酚、乙二醇、乙基苯、乳酸、硝酸银(1%)、糠醛、氧化锌饱和液、冰醋酸(90%)、乙酰丙酮、氢氧化钠(40%)、二甲基甲酰胺、丁醇、柠檬酸、N,N-二甲基甲酰胺、氨水(28%)、醋酸乙酯、萘、松节油、乙腈检验结果达到5级，无明显变化。
(2)负离子发生量：陶瓷台面负离子发生量参照LY/T 3235-2020标准要求，24 h负离子发生量≥939个/cm3。
(3)承载能力：台面承载100 kg，检测结果为：陶瓷板未出现损坏；
(4)洛氏硬度：参照GB/T 3398-2008 标准进行检测，检测结果为≥127。
(5)A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能等级为 A1 级，炉内温升≤15℃，持续燃烧时间为 0 s，质量损失率≤0.5%，总热值≤0.5 MJ/kg。
■投标文件中提供符合上述第（1）-（5）项由第三方有权检测机构出具的具有CMA和CNAS标志的检测报告加以证明。
1.2.柜体：
（1）柜体材质：全钢落地式，基体材质为冷轧钢板，钢板厚度不小于1.0 mm，采用环氧树脂静电喷涂，喷涂均匀，抗腐蚀性能强。
（2）柜体结构：
①柜体：全钢制柜体，柜门采用双层设计，夹层内填有消音材质。柜体可全空式打开，无中间支架。
②背板：背板设有可拆卸的活动板，便于水电管线的安装维护，活动背板采用不小于1.0 mm厚冷轧钢板，表面须经环氧树脂喷涂。
③层板：钢板采用不小于1.0 mm厚冷轧钢板，表面须经环氧树脂喷涂，层板可调节。
④抽屉：钢板采用不小于1.0 mm厚冷轧钢板，拉手为一字型2 mm厚铝合金拉手（颜色可选），抽屉和把手钢板表面经环氧树脂喷涂。
⑤满柜结构
（3）柜体性能：
在不破坏柜体单元条件下，柜体能承受的载荷如下：
①柜体、台面承载：不低于300公斤/平方米。
②柜体中抽屉承载：25公斤/平方米。
③柜内中的隔板加强筋设计，承载：30公斤/平方米。
（4）钢板前处理及表面喷涂工艺：
所有金属部件全部模具化制造，（游浸式前处理涂装工艺）环氧树脂静电喷涂；产品经脱脂→脱脂游浸出槽喷淋、脱脂喷淋→水洗游浸→水洗游浸出槽喷淋→水洗喷淋2遍→硅烷游浸→纯水洗2遍等过程及陶化处理技术后，进行环氧树脂喷涂,喷粉厚度60-80微米；喷涂厚度为大于75 μm），在180℃高温烘箱内固化成光滑表面。没有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤麻点、裂痕、崩角和刃口等；结构紧凑、牢固；耐酸碱、防腐蚀。
（5）五金配件
①柜门铰链采用5节式不锈钢合页制作，铰链厚度不小于2.0 mm，铰链为304不锈钢材料制作，合页铰链与柜门的连接采用专用桥式安装件，安装件的厚度不小于2 mm，隐蔽安装于柜门内，合页铰链的不锈钢连接螺丝直接与桥式安装件进行连接，分散铰链的受力点，使铰链的受力点不直接作用在门板钢板上，可极大地增加铰链和柜门的承重能力；合页铰链与柜体的安装采用在柜体安装2.5 mm不锈钢衬垫螺，再使用不锈钢柜门铰链采用5节式不锈钢合页制作，铰链厚度不小于2.0 mm，铰链为304不锈钢材料制作，合页铰链与柜门的连接采用专用桥式安装件，安装件的厚度不小于2 mm，隐蔽安装于柜门内，合页铰链的不锈钢连接螺丝直接与桥式安装件进行连接，分散铰链的受力点，使铰链的受力点不直接作用在门板钢板上，可极大的增加铰链和柜门的承重能力；合页铰链与柜体的安装采用在柜体安装2.5 mm不锈钢衬垫螺，再使用不锈钢安装螺丝与铰链及柜体进行安装。
②调脚：整个实验台的钢架结构下均配有金属调整脚，可自由调节高度。
③0-30 mm，保证整个柜体水平良好。
滑轨：采用三段式阻尼自吸式滑轨，承载重量≥25 kg，耐腐蚀、承重，并保证抽屉拉出2/3，下垂度不大于20 mm。
（6）试剂架材质要求
钢玻结构、钢制支撑架和托架，宽度400 mm,高度为750 mm，单层，支撑架立柱立面开有等距调节孔，试剂架层板可以通过调节孔进行高度调节。层板：采用10 mm钢化玻璃，边缘光滑处理，整体美观，跨度合理，高度可自行调节；边缘配Φ12 mm不锈钢管护栏，防止试剂架上物品滑落。在每根试剂架立柱支撑架的侧面安装1套五孔插座。
1 立柱：主框架采用400*800 mm，厚1.0 mm；冷轧钢板，表面环氧树脂静电粉末喷涂、高温固化采用高强尼龙件连接组装，不生锈，抗酸碱，耐腐蚀，承重力强。
②支撑翼：1.0 mm厚优质冷轧钢板制作，表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
③平衡板：1.0 mm厚优质冷轧钢板制作，表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
④层板：采用10 mm厚单面磨砂玻璃，四周车边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度。
（7）其他
①柜体内有层板上下调节孔，每个柜体可设活动层板两块，层板宽度与底柜内宽度相当，不得于两侧各有超过3 mm的间隙；
②服务通道：中央台柜体背对背中间空档及靠边桌与墙面中间空档有一个服务通道距离，其中边台检修通道不小于175 mm，中央台检修通道不小于350 mm，用来布设电、水、气管路，隐蔽设计；
③所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面；
④所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层，降低设备的使用寿命；
⑤所有柜体单元应配备4个ABS材料包裹镀锌钢螺杆调整脚，以支撑框架及调节水平，框架底部离地板距离应不少于5 mm以隔离地面潮气；
⑥装饰封板：柜体内部后方，背对背柜体中间空档外侧及靠边桌与墙面中间空档外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色及表面处理应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露；柜体、柜门、抽屉面板、拉手颜色：可选。
2、水槽
规格：水盆（中）：550×450×350 mm
水槽采用全新PP料及优质色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，无划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5 mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
（1）抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，铜绿假单细胞菌）。
（2）密度测试：依据GB/T 1033.1-2008方法A标准，采用蒸馏水浸渍法，浸渍液密度0.99752 g/cm3，检测结果平均值≥0.9042 g/cm3。
（3）高温老化性：依据GB/T 2423.2-2008标准，测试条件为100℃恒温环境下持续60小时，测试结果需满足：外观未变色，无明显变化，高温老化后拉伸性能最大力≥4.91×10³ N、拉伸强度≥122 MPa、断裂伸长率≤1.3%。
（4）弯曲模量：依据GB/T 9341-2008标准，检测结果≥1540 MPa。
（5）简支梁无缺口冲击强度：依据GB/T 1043.1-2008标准，检测结果≥69 KJ/M2。
■投标文件中提供符合上述第（1）-（5）项由第三方有权检测机构出具的具有CMA和CNAS标志的检测报告加以证明。
3、三联龙头
龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5 MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。
（1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含偏重亚硫酸钠、三氧化二铬、石脑油、四氯乙烯、碳酸二甲酯、桃醛、硝普钠、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等≥154种有机、无机试剂，检验结果均为5级，无明显变化。
（2）铜管拉伸试验：依据GB/T 228.1-2021标准，抗拉强度≥557 MPa，断后伸长率≤15%。
（3）连接软管耐压性：依据GB/T 23448-2019标准，连接软管加压≥3.5 MPa时，软管无破裂、渗漏和其他缺陷。
（4）附着力：依据GB/T 9286-2021标准，检测结果值要求达到0级。
（5）中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021标准，进行800 h盐雾试验后，试样涂层划道处无腐蚀。
4.滴水架
材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹；
款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1 mm；
接水底部：中间设有排水孔；
可拆卸式滴水棒，滴水棒27/52根；
安装方式：壁挂式/台式。
（1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含偏重亚硫酸钠、三氧化二铬、石脑油、四氯乙烯、碳酸二甲酯、桃醛、硝普钠、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等≥154种有机、无机试剂，检验结果均为5级，无明显变化。
（2）抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，铜绿假单细胞菌）。
（3）抗老化测试：参照GB/T 16422.3-2022标准，光照辐射度≥0.76，黑板温度≥60℃，紫外老化≥400 h，色差△E*≤0.17，变色等级0级，外观无可视变化，无变色。
（4）弯曲强度：依据GB/T 9341-2008标准，检测结果值≥37 MPa。
（5）垂直燃烧试验：依据GB/T 2408-2021标准，检测结果V-0级。
5、单口洗眼器
（1）主体：加厚铜质H59-1；
（2）洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；
（3）莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；
（4）防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；
（5）水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用；
（6）前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；
（7）供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏；
（8）洗眼量：＞6 L/min；
（9）在测试压力0.20 MPa下，测试时间3 min/次，提供冲洗液流量：6.9 L/min，能保持洗眼时间：15 min；
（10）阀门在1 s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态；
（11）喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838～1143 mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153 mm）；
（12）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含偏重亚硫酸钠、三氧化二铬、石脑油、四氯乙烯、碳酸二甲酯、桃醛、硝普钠、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等≥154种有机、无机试剂，检验结果均为5级，无明显变化。
（13）耐老化测试：通过氙弧灯老化测试（依据GB/T 16422.2-2022和GB/T 250-2008，测试条件：3000小时，黑标温度65℃，辐照度0.51 W/m²·nm），色牢度等级达4级，符合相关技术要求。
6、不锈钢置物柜：
（1）1800*450*2500(mm)；
（2）主体板材为不锈钢，柜体厚度0.5 mm；
（3）铝合金门把手；
（4）设置48个长宽为30 cm的置物格，柜顶设置2个90 cm长，70 cm宽的置物柜；
（5）采用热固型喷塑，冷轧钢基层，防生锈层。
7、急救用品柜：620*350*746(mm)
（1）白色两层上翻式柜门设计；
（2）加厚防爆玻璃；
（3）加高防潮底座。
8、仪器台：1000*730*1000(mm)
（1）全钢落地钢架，无柜体；
（2）台面：采用≥12.7 mm厚实芯理化板（双面膜）台面。
（二）、实验室家具配套基础系统技术要求
1、地面找平
1.名称：C20商砼做地面找平；
2.抗压强度标准值为20 MPa；
3.水泥：优先使用低水化热的矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，强度等级≥42.5 MPa23；
4.骨料：粗骨料（碎石）：粒径≤40 mm，含泥量≤1%，吸水率≤1.5%；细骨料（砂）：中粗砂，含泥量≤3%；
5.找平后高度略低于三楼过道地面；
6.施工中现有的墙面保护以及施工后的卫生清理；
7.施工后的地面固化过程中的地面保养。
2、水泥自流平
1.名称：水泥自流平；
2.技术要求：初始流动度≥130 mm，20 min流动度≥130 mm；
3.拉伸粘结强度≥1.0 MPa；
4.尺寸变化率：-0.15%～0.15%；
5.抗冲击性：无开裂或脱离底板；
6.24 h抗压强度≥6.0 MPa；
7.施工工艺：在找平层地面干透后，刷一层界面剂，再进行自流平施工。自流平厚度3-5 mm。
3、PVC地面处理
1.名称：同质透心型2.0 mm PVC塑胶地面；
2.耐磨性：体积损失值2.0-4.0 mm³（T级耐磨等级）；
3.耐污、耐酸碱、抗化学试剂性能达0级最优（ISO 26987标准），可抵抗碘酒、酒精等实验室常见试剂；
4.同色焊条无缝焊接，PVC颜色可选。
（三）、实验室给排水系统技术要求
1、给排水管材及要求
(1)生活给水管采用PPR管材,热熔焊接；给水接自卫生间或原有室内预留给水管道，进入每个实验室的给水管需设切断阀；
(2)实验室废水管采用PE塑料排水管安装，热熔连接，废水接至建筑原有废水主立管；
(3)生活污水管(含空调柜机冷凝水)采用UPVC塑料排水管，胶粘连接，污水接至建筑原有污水主立管。
2、管道及设备安装
(1)给排水管道敷设在管道井或吊顶内,上水走天花经功能柱引至用水点；
(2)给排水管道穿基础或外墙、屋面时,应按设计图示位置预埋刚性防水套管，做法见02S404。
3、排水系统
(1)排水立管检查口的安装高度均为距该层楼面板＋1.0 m。
(2)凡未注明坡度或标高的排水管道采用如下坡度。即：
DN50 i=0.035；DN75 i=0.03；DN100 i=0.026；
DN125 i=0.015；DN150 I=0.010；DN200 i=0.008。
(3)排水管道清扫口，当DN＜100时，其规格同管径相同。当DN≥100时，其规格均为DN100。排水管上检查口除图中标明者外，还应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.2.6条和5.2.7条要求设置和安装。当采用带门三通和弯头时，此门可替代清扫口和检查口。清扫口本体/盖板/盖圈材质。
(4)排水管道的横管与立管连接处，应采用45斜三通或斜四通和顺水三通或顺水四通。排水支管、排水立管接入横干管时，应采用45°斜三通接入。
(5)排水立管与排出管端部的连接，采用两个45弯头或弯头半径≥4倍管径的90弯头。
(6)凡设有地漏处，其周围的地面应不小于0.01的坡度坡向地漏处。地漏篦子顶面标高应低于设置处地面标高5 mm。地漏水封高度≥50 mm。存水弯同卫生洁具配套订购,水封h≮50 mm。
(7)伸顶通气帽采用铸铁伸顶式通气帽（蘑菇型），详见《建筑排水设备附件选用安装》04S301第74页；伸顶通气帽高出屋面隔热板0.5 m且大于最大积雪厚度。上人屋面高出屋面2 m。
(8)排水管道的连接应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。
4 、管道敷设及机电设备安装
(1)钢管，在安装时都应考虑适应管道的热胀冷缩,不管图中是否有标示都应设置波纹伸缩节。
①伸缩节的压力PN应大于或等于管道最大工作压力。
②在安装中应尽量利用管道转弯等自然补偿来代替伸缩节。
③采用了伸缩节的管道,在伸缩节之间,应设置一个固定支架。其余为导向支架。
④立管上的固定支架宜安装在伸缩节所在层的上一层管道上。
⑤固定支架,导向支架（滑动支架）按05R417、03S402安装。
⑥安装可曲挠橡胶接头或金属波纹补偿器的两端管道,均应设置支墩或支架，使其不承受管道重量。
(2)支架设置及间距
①管道支吊架参考国标图03S402《管道支架及吊架》安装。
2 在临近水泵,阀门和其他大型附件处,应加设支架。
3 各种金属立管每层至少设置一个支架和管卡，设于离地1～1.5 m处。
④钢管的管道支吊架间距详见GB 50242-2020《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》的规定。
(3)管道支吊架材质
屋面上所有的管道支吊架全部采用热镀锌产品。
(4)排水管道伸缩节的设置
①当层高小于等于4 m时，立管应每层设一个伸缩节，否则应根据设计伸缩量确定。横干管设置伸缩节，一般不大于4 m或按设计图纸中要求设置。横支管上合流配件至立管的直线管段大于2 m时，应设伸缩节，但伸缩节间最大间距不大于4 m。
②管道设计伸缩量当管径小于等于110 mm时，伸缩量不大于12 mm；当管径大于等于160 mm时，伸缩量不大于15 mm。伸缩节两端设滑动支架，伸缩节间中部设固定支架。
(5)管道穿屋面：所有管道穿屋面均需设置防水套管，做法详见02S404《防水套管》。
(6)防火封堵
①管道穿防火墙时，应采用符合国家相关消防防火要求的材料，将空隙紧密填实。不影响墙体防火性能。
②管道穿楼板处，应采用符合国家相关消防防火要求的材料，将空隙紧密填实。不影响楼板的防火性能。
(7)其他
①塑料管穿楼板时，必须设置套管及阻火圈。套管采用钢管，穿屋面时必
②须采用金属套管。套管应高出地面、屋面<100 mm，并采取严格的防水措施。
③埋地塑料管出地坪处设置护管，其高度应高出地坪100 mm。
④包在管井和吊顶内的立管检查口和阀门处，均应设检修门，尺寸和做法详见建筑设计。给排水承包商应指定检修门位置。
⑤在管道安装时补充钻孔、打洞。铺设时，其钻孔位置应结合结构图纸，避开梁柱。
⑥给水及排水立管底部的立管和弯管、弯管和弯管、弯管和水平管的相互连接应加强，并需设置支墩。弯头处支撑参照国标图集05R417-1《室内管道支吊架》第150页。有困难时，可设置加强的支吊架，其支撑能力应保证在使用时不因动态负荷致使产生颤动和位移。
5、防腐、涂色及保温
(1)安装前管道、管件、管道支吊架、容器等涂底漆前必须清除表面灰尘污垢，锈斑及焊渣等物，必须清除内部污垢和杂物。此道工序合格后方可进行刷漆作业。
(2)管件、管道支吊架、容器等除锈后均涂防锈漆两道，第一道防锈漆应在安装时涂好，试压合格后在涂第二道防锈底漆，明设不锈钢管不刷防锈底漆。镀锌层破坏部分及管螺纹露出部分刷防锈底漆二道，上述管道及明装不保温管道，管件，支架等再涂面漆二道，设于管井内，管道间管道可不再刷面漆。
(3)设备和管道应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求做防腐处理。
(4)有可能产生腐蚀的区域，采用热镀锌定型支吊架产品。
（四）、实验室电气系统技术要求
1.结合现场电气实际情况改造成最终用户确定的电气要求，包含电线、线管、插座、施工、辅材等；
2.电线电缆：电线、电缆符合相关产品的国家标准，生产厂商应有主管部门颁发的生产许可证。电缆的截面在光照下光亮、无杂质，多次弯折后其绝缘层就不准断裂，断裂后的绝缘层，不能用手撕裂。电缆在不低于0℃条件下敷设时，不需要预热。电缆敷设后经受得住直流耐压试验，4 U条件下5分钟。电缆绝缘护套机械性能应符合国家标准。电缆在安装过程中，如有损坏，必须由电缆厂家修复。电缆短路时，持续时间不小于5秒。电缆绝缘层质地均匀，无任何突起。电缆平滑接头不大于2D。电缆绝缘层，无明显的刮痕，无明显的折痕。电缆在竖直敷设必须保证电缆的拉力。开关出线均用高低压摇表测量，绝缘数值须符合规定。
3.桥架、线管：所有桥架采用有盖板的密闭形式，材质为热镀锌桥架。桥架间做好接地连接，严禁焊接连接。电缆桥架的接地电阻符合设计要求。电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。槽架延续连接处的间隙不得大于10㎜。严禁将桥架直接点焊在金属结构上。电缆竖井及垂直安装的电缆桥架，其垂直度偏差、水平偏差、对角线偏差必须符合国家标准要求。盖板两端无应光滑，无毛刺或卷口现象。全封闭式桥架的终端应配用相应断面尺寸的封堵。金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。热镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧。所有桥架中梯形框槽口应向下焊接，焊缝应平滑、饱满，不应有气孔、夹渣、虚焊、咬边等缺陷。电缆桥架的强度应满足电缆及其附件荷重和安装维护的受力要求，并考虑短暂上人的附加集中荷载1000 N。电缆桥架的承载能力，应在可能的受力荷载（包括电缆桥架与附件自重、敷设的电缆以及安装荷载）下不得产生永久变形，且安全系数应大于1.5。托臂在允许承载下的偏斜与臂长比值不大于1/100。普通照明及弱电线管采用PVC线管。
（五）、窗帘等配套饰品：
1.轨道材质：铝合金静音滑轨
2.窗帘材质:全遮光窗帘-棉麻
3.颜色：灰
4.墙宽大小（实际尺寸现场测量）：7.88×2.8 m、8.2×2.8 m、9×2.8 m
5.褶皱倍数：2倍褶皱
6.高温定型：是
特点：
1.非涂层遮光布
2.无毒、无味、不含挥发性化学成分
3.有隔音、隔热、吸尘的效果，可干洗、水洗等
4.可做防水、防静电、阻燃
5.能防止紫外线对人体的伤害
四、实验台产品要求提供验收合格后三年免费质保。
	1项
	/


注：上述表格中所属行业标注“/”的品目，在中小企业声明函中无需列明。
附件：
实验室基础建设一览表：
	序号
	品目
	规格要求
	数量

	1
	中央实验台
	全钢材质
尺寸（长×宽×高（m））≥5.5×1.5×0.8
双开门柜体，内部隔板可调节
	9组

	2
	中央台试剂架
	尺寸（长×宽×高（m））≥4.75×0.4×0.75 
	9组

	3
	实验边台
	1、全钢材质
2、尺寸（长×宽×高（m））≥8.2×0.75×0.8
	1组

	4
	实验边台
	1、全钢材质
2、尺寸（长×宽×高（m））≥7.878×0.75×0.8
	1组

	5
	实验边台
	1、全钢材质
2、尺寸（长×宽×高（m））≥9×0.75×0.8
	1组

	6
	仪器台
	1、全钢材质
2、尺寸（长×宽×高（m））≥1×0.73×1
	1组

	7
	水槽、龙头
	详见上表中技术参数及要求
	20套

	8
	滴水架
	PP材质
	20套

	9
	挡水板
	理化板材质
	20套

	10
	实验插座
	五孔插座
	56套

	11
	实验凳
	皮面圆凳
	50个

	12
	急救箱
	满足日常急救需求，放置常用药品。
2、尺寸（长×宽×高（mm））≥：620×350×746
	1个

	13
	置物柜
	1、不锈钢材质
2、尺寸（长×宽×高（m））≥1.8×0.45×2.5
3、满足≥48个30×30 cm的置物格
	1组

	14
	窗帘
	1、窗帘材质:全遮光窗帘-棉麻
尺寸（长×高（m））≥7.88×2.8，8.2×2.8，
9×2.8
3、颜色：灰色
	1套

	15
	单口洗眼器
	详见上表中技术参数及要求
	2个

	16
	地面找平
	详见上表中技术参数及要求
	273.93平方米

	17
	水泥自流平
	详见上表中技术参数及要求
	273.93平方米

	18
	PVC地面
	详见上表中技术参数及要求
	273.92平方米

	19
	其他
	其他配套必须配备的，如高速落地离心机插座、灭菌锅插座、桌面水浴锅插座、干燥箱插座等
	/



实验室框架图：
[image: 1747885699452]

三、安装调试、质保及售后服务要求
1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
2、本项目涉及到的货物分两批供货，首批供货数量由采购人确定，供货后采购人组织初验（中标人提供货物，采购人需进行最终验收，验收结论以终验结果为准），初验合格后通知中标人组织第二批供货。若首批供货验收不合格，采购人给中标人10个日历日的整改期，中标人拒不整改或整改后仍未通过验收，则视同中标人违约，采购人有权解除合同，中标人承担违约责任。
3、中标人提供的一个或多个货物未通过采购人验收，则视为合同整体验收未通过。
4、合同签订后供货前采购人将抽取两个以上产品种类要求中标人提供产品正规渠道采购证明文件，如拟采购代理商代理资质及采购合同或厂商采购合同。
5、如采购人因本项目产品或技术资料收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，中标人在收到采购人通知后，负责提供相关产品及技术资料合法拥有者或合法被许可使用的相关证明。同时中标人将承担由此发生的一切费用和法律后果。
6、货物或者在途货物的货物毁损、灭失的风险由中标人自行负担，风险自交付给采购人后转移。
7、实验室改造装修前中标人需出具具体方案及效果图，待采购人确认同意后方可施工；水、电等线路改造采用暗线方式。
8、质保：仪器在免费质保期内提供整机保修服务，所有服务及配件费用全部包含在本项目投标报价中，免费质保期外，用户可享受优惠价格的续保服务。软件的终身提供升级服务，费用包含在本项目投标报价中，采购人不再另行支付。 
9、维修：设备出现故障时，维修工程师在接到用户维修服务的请求后，须在12小时内给予答复，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，必要时，派专门维修人员24小时内到达用户现场进行维修服务。
四、报价要求
本项目报投标总价，投标人的报价包含但不限于材料、安装、施工、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的供货内容所包含的一切应有费用，采购人后期不再追加费用，投标人自行考虑投标风险。
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