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第一篇 投标邀请书

重庆恒泰工程技术服务有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市中药研究院（以下简称：采购人）的委托，对实验室功能提升改造进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

	项目名称
	包号及名称
	最高限价（万元）
	投标保证金（万元）
	中标人数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	实验室功能提升改造
	包1：实验室配套
	834.876493
	16
	1
	建筑业

	
	包2：实验室设施采购
	217.9275
	4
	1
	工业

	
	包3：实验室设备采购
	501.8745
	10
	1
	工业


备注：1、投标人可对上述3个分包分别进行投标，需分别编制投标文件并注明包号及名称。

2.本项目采取“兼投不兼中”的原则，由评标委员会按照包1、包2、包3的顺序进行评审，若一个投标人成为包1的中标候选人后，则不再进入包2、包3的中标候选人排名。

二、资金来源

财政预算资金，预算金额15546785.07元。

三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目预留采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%：
1.投标人若为中小微企业的，投标人应提供“中小企业声明函”，“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”。
2.1投标人若为大型企业的，应将合同总份额的30%以上分包给中小企业，其中将合同总份额的18%以上分包给小微企业，投标人应出具分包企业的中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函，并提供分包意向协议（分包意向协议中应明确分包企业承担的工作内容，协议中应明确中小企业和小微企业的合同份额占合同总金额的比例）。

2.2投标人若为中型企业的，应将合同总份额的18%以上分包给小微企业，投标人应出具自身及分包企业的中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函，并提供分包意向协议（分包意向协议中应明确分包企业承担的工作内容，协议中应明确小微企业的合同份额占合同总金额的比例）。

注：

①“中小企业声明函”应由投标人出具，并加盖投标人公章，声明函格式详见本招标文件第七篇“中小企业声明函”；

②“监狱企业证明文件”应当由投标人提供其货物制造商属于监狱企业的证明文件，该证明文件由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

③“残疾人福利性单位声明函”应由投标人提供其货物制造商出具的“残疾人福利性单位声明函”，并加盖该残疾人福利性单位公章。

本项目的特定资格要求：

包1：具备行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证。

包2、包3：无。
四、投标、开标有关说明

（一）投标人应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”网上下载本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（四）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：同招标文件公告期限。

2.报名方式：无需报名。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（六）投标截止时间：2024年5月17日北京时间10:00

（七）开标时间：2024年5月17日北京时间10:00

（八）开标地点：同投标地点

五、投标保证金

（一）投标保证金递交(二选一)
1.转账方式

1.1投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至所投包对应的任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

	  户名:重庆联合产权交易所集团股份有限公司

	分包
	银行信息

	01
	账号1
开户行
重庆银行七星岗支行
账号
150101040015061168112
账号2
开户行
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部
账号
8301098938786
账号3
开户行
建设银行重庆中山路支行
账号
6232813760001714426


	02
	账号1
开户行
重庆银行七星岗支行
账号
150101040015061169320
账号2
开户行
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部
账号
8301098941467
账号3
开户行
建设银行重庆中山路支行
账号
6232813760001867307


	03
	账号1
开户行
重庆银行七星岗支行
账号
150101040015061160099
账号2
开户行
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部
账号
8301098928971
账号3
开户行
建设银行重庆中山路支行
账号
6232813760001829810


	银行行号： 
请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应栏目查看。 
路径：服务导航-政府采购-办事指引-重庆市公共资源交易中心政府采购项目保证金银行联行行号。 


1.2各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求.

2.投标保证金保函方式

2.1投标人应提供真实有效的投标保证金保函（电子保函提供复印件，纸质保函提供原件），投标保证金的保函担保金额应不低于投标保证金金额（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），担保方应为中华人民共和国境内注册的可开展非融资担保类业务的银行、保险公司、担保公司等金融机构。

2.2投标保证金保函有效期与投标文件有效期保持一致。

2.3投标保证金保函单独密封，随投标文件一并递交，投标保证金保函递交截止时间同投标截止时间。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。监狱企业视同小型、微型企业。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目接受投标人按照“落实政府采购政策需满足的资格要求”要求进行合同分包。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆市中药研究院 

联系人：朱老师

电  话：023-89029105
地  址：重庆市南岸区南山路34号
（二）采购代理机构：重庆恒泰工程技术服务有限公司

联系人：曾老师 

电  话：023-65451822

地  址：重庆市沙坪坝区小龙坎正街168号嘉新大厦12-3 

九、现场踏勘
（一）本项目不组织集中踏勘，投标人可在投标截止日前，带本人身份证对本项目现场及周围环境进行实地踏勘。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已了解，并在其投标文件中充分考虑现场和环境因素，在投标报价中综合考虑。

该项目工地坡度较大、道路狭窄，投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、 情况、 道路、储存空间、装卸限制交通状况、周边环境，投标人必须充分考虑现场的平面布置，合理安排临时设施、材料堆场等及任何其他足以影响价格的情况（包括考虑在场外另行租赁场地等）。投标人根据现场施工情况考虑的任何施工措施费用，投标人应在投标报价措施费中充分考虑，中标人未报价的措施项目，在施工过程中实际需要发生，则视为未报价的措施项目费已包含在报价的措施项目费中。任何忽视或误解招标范围、图示内容和工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

（二）投标人自行承担踏勘现场的责任、风险及有关费用。采购人不对各投标人在踏勘现场时遇到的任何事故或人身伤害承担责任及费用。

（三）踏勘联系方式

联系人：朱老师

电  话：023-89029105
第二篇 项目技术（质量）需求

包1：实验室配套

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
※一、招标项目一览表

详见附件1-工程量清单。

※二、招标项目技术需求

施工图示范围内的所有工程内容，具体详见图纸及工程量清单。

※三、项目管理班子人员配备要求

项目经理（1人）
拟派的项目经理须在投标人单位注册，并应具有建筑类二级及以上注册建造师执业资格（不含临时建造师）和建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书B证，并且不能在在建工程担任项目经理（提供项目经理建造师注册证书复印件、安全生产考核合格证书复印件、项目经理无在建承诺原件并加盖投标人公章）。
项目技术负责人（1人）
拟派的项目技术负责人为投标人的员工，并应具有工程类中级及以上职称。（提供职称证复印件并加盖投标人公章。）
注：拟派项目经理与项目技术负责人不得为同一人。
其他主要管理人员
本次投标对项目其他主要管理人员不作详细要求，由投标人自行承诺成交后在签订合同之前参照重庆市建筑与市政工程现场施工从业人员配备标准并结合项目实际需要进行配备，投标人自行承诺，格式自定。
委托代理人
本项目委托代理人必须为投标人的员工，须提供委托代理人的养老保险复印件。
注：1.投标人须提供项目经理、项目技术负责人、委托代理人的连续养老保险证明期限须包含2023年10月至2024年3月，并加盖投标人公章。社保证明为缴纳社保的发票复印件或社保部门盖章的证明文件复印件或官网查询截图，且信息能体现人员及投标人名称；      2.以上复印件均需加盖投标人公章。否则，将作无效投标处理。

特别说明：
（1）若在评标期间有其他投标人投诉并经查实或评标委员会发现投标人提供了虚假资料，评标委员会将对该投标人的响应文件作无效投标处理；若在公示期间或合同谈判过程中有投标人投诉或经采购人（或采购代理机构）核查并经查实发现中标候选人或中标人提供了虚假资料，采购人有权取消其成交资格；若在合同履行期间发现中标人提供了虚假资料，采购人有权从工程支付款或履约保证金中扣除签约合同总价5%的金额作为违约金。若发现投标人提供了虚假资料，采购人将报送相关部门处理。
（2）投标人的人员不得挂靠施工企业承揽工程，成交后工程不得转包，否则将取消其成交资格。
（3）成交后，除不可抗力外，未经采购人同意，派驻的项目经理不得更换。
（4）在项目实施过程中（合同签订之日至竣工验收之日），中标人派驻的项目经理、项目技术负责人及主要管理人员必须每天在岗，采购人将每天现场核实在岗情况，若发现与响应文件不一致或未到岗的，视为中标人违约，按专用合同约定进行处罚。
（5）若合同签订后五个工作日中标人未进场施工，则视为中标人违约，采购人有权解除合同。

包2：实验室设施采购
“▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
※一、招标项目一览表。
	四号楼
	　

	编号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价限价（元）

	4#一层
	　

	细菌室
	　

	1
	边台
	L*750*850mm
	米
	1.93
	1521

	2
	边台
	L*750*850mm
	米
	1.8
	1525

	3
	转角台
	L*1000*850mm
	米
	1
	1883

	准备室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	衣柜
	900*300*2000
	个
	2
	2430

	2
	器皿柜
	900*450*2000mm
	个
	1
	1215

	3
	边台
	L*600*850mm
	米
	1.4
	1544

	4
	边台
	L*600*850mm
	米
	1.35
	1548

	5
	边台
	L*750*850mm
	米
	2.9
	1878

	细胞室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	边台
	L*600*850mm
	米
	1.8
	1526

	2
	边台
	L*600*850mm
	米
	1
	1519

	3
	边台（离心机用）
	L*650*400mm
	米
	1.3
	2742

	4
	气瓶柜
	1099*470*1660mm
	个
	1
	3645

	标本室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	玻片柜
	515*540*1700mm
	个
	11
	5467

	2
	标本柜
	1000*600*2100mm
	个
	40
	7144

	3
	边台
	L*750*850mm
	米
	3
	1498

	暂存室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	器械柜
	1200*450*2000mm
	个
	1
	1701

	2
	边台
	L*750*850mm
	米
	3.7
	1491

	取材室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	边台
	L*750*850mm
	米
	4.4
	1513

	2
	边台（离心机用）
	L*750*400mm
	米
	1.2
	1802

	3
	器械柜
	1200*450*2000mm
	个
	1
	1701

	切片室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	边台
	L*750*850mm
	米
	3.4
	1511

	2
	转角台
	L*1000*850mm
	米
	1
	1822

	3
	边台
	L*750*850mm
	米
	2.75
	1525

	阅片室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	边台
	L*750*850mm*2
	米
	9.7
	1510

	2
	文件柜
	1000*450*2000mm
	个
	2
	2673

	分子生物学中心
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	中央台
	L*1500*850mm
	米
	4.3
	4104

	2
	试剂架
	L*400*750mm
	米
	3.55
	884

	3
	边台
	L*750*850mm
	米
	3.1
	1497

	4
	转角台
	L*1000*850mm
	米
	2
	1822

	5
	边台
	L*750*850mm
	米
	6.2
	1516

	6
	边台
	L*750*850mm
	米
	2.7
	1503

	7
	器皿柜
	1200*450*2000mm
	个
	1
	1822

	临检中心
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	边台
	L*750*850mm
	米
	4
	1535

	2
	中央台
	L*1500*850mm
	米
	8
	4120

	3
	试剂架
	L*400*750mm
	米
	6.5
	870

	4
	边台
	L*750*850mm
	米
	10.5
	1527

	6
	边台
	L*750*400mm
	米
	6.9
	2693

	7
	器械柜
	1200*450*2000mm
	个
	1
	1701

	8
	器皿柜
	1200*450*2000mm
	个
	1
	1822

	样品分析室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	边台
	L*750*850mm
	米
	4.8
	1535

	2
	转角台
	L*1000*850mm
	米
	1
	1822

	3
	边台
	L*750*850mm
	米
	1.85
	2082

	样品存储室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	边台
	L*750*850mm
	米
	2.1
	2007

	2
	转角台
	L*1000*850mm
	米
	1
	1822

	3
	边台
	L*750*850mm
	米
	2.2
	1513

	4
	通风柜
	1500*850*2350
	台
	1
	8991

	5
	通风柜
	1500*850*2350
	台
	1
	8991

	6
	器皿柜
	900*450*2000mm
	个
	1
	1215

	液置室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	边台
	L*750*850mm
	米
	2.6
	1528

	2
	转角台
	L*1000*850mm
	米
	1
	1822

	3
	边台
	L*750*850mm
	米
	1.8
	1559

	4
	器械柜
	1200*450*2000mm
	个
	1
	1701

	4#二层
	　
	　
	　
	　
	　

	配置室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	器皿柜
	900*450*2000mm
	个
	3
	1215

	2
	边台
	L*750*850mm
	米
	3.6
	1509

	3
	边台
	L*750*850mm
	米
	3.8
	1522

	4
	中央台
	L*1500*850mm
	米
	4.35
	4316

	5
	试剂架
	L*400*750mm
	米
	2.85
	881

	药物筛选实验室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	器皿柜
	900*450*2000mm
	个
	2
	1215

	2
	器械柜
	1200*450*2000mm
	个　
	1
	1701

	3
	边台
	L*750*850mm
	米
	9.4
	1522

	4
	边台
	L*600*850mm
	米
	4.1
	1518

	5
	中央台
	L*1500*850mm
	米
	5.65
	4217

	6
	试剂架
	L*400*750mm
	米
	4.15
	903

	天平室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	天平台
	900*600*850mm
	台
	8
	2673

	材料库
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	防爆柜
	H1650*W1090*D460mm
	个
	4
	4495

	2
	药品柜
	1200*500*2000mm
	个
	2
	1701

	3
	定制抽屉柜
	1200*600*2100mm
	个
	3
	6500

	4
	工作桌
	1200*600*780mm
	米
	1.2
	1507

	留样存储间
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	电子防潮柜
	900*600*2000mm
	个
	3
	10692

	2
	留样柜
	1000*500*2000mm
	个
	4
	2673

	3
	工作桌
	1400*600*780mm
	张
	1
	1502

	样品存储间
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	电子防潮柜
	900*600*2000mm
	个
	3
	10692

	2
	天平台
	900*600*850mm
	台
	2
	2673

	3
	留样柜
	1000*450*2000mm
	个
	2
	2673

	4
	工作桌
	1800*600*780mm
	米
	1.8
	1680

	神经药理实验室1
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	边台
	L*750*850mm
	米
	4.4
	1527

	2
	转角台
	L*1000*850mm
	米
	1
	1822

	3
	边台
	L*750*850mm
	米
	2.7
	2214

	4
	器皿柜
	900*450*2000mm
	个
	1
	1215

	5
	器械柜
	1200*450*2000mm
	个　
	1
	1701

	神经药理实验室2
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	边台
	L*750*850mm
	米
	4.4
	1513

	2
	转角台
	L*1000*850mm
	米
	1
	1822

	3
	边台
	L*750*850mm
	米
	2.7
	2214

	免疫实验室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	边台
	L*600*850mm
	米
	4.4
	1527

	2
	转角台
	L*1000*850mm
	米
	1
	1822

	3
	边台
	L*750*850mm
	米
	3.7
	1540

	4
	中央台
	L*1500*850mm
	米
	2.8
	4551

	5
	试剂架
	L*400*750mm
	米
	2
	972

	6
	器皿柜
	1200*450*2000mm
	个
	2
	1822

	7
	边台
	L*750*850mm
	米
	3.6
	1526

	4#三层
	　
	　
	　
	　
	　

	前室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	边台
	L*750*850mm
	米
	4.2
	1637

	2
	边台
	2575*750*850mm
	个
	6
	4189

	3
	边台
	1200*600*850mm
	个
	6
	2017

	手术操作间
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	边台
	L*750*850mm
	米
	4.6
	1510

	2
	柜子
	900*450*2000
	个
	2
	1093

	设备操作间
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	边台
	L*750*850mm
	米
	5.57
	1513

	2
	柜子
	1000*450*2000
	个
	2
	1701

	解剖间
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	中央台
	L*1500*850mm
	米
	3
	4050

	2
	边台
	L*750*850mm
	米
	4.4
	2087

	3
	转角台
	L*1000*850mm
	米
	1
	1822

	4
	吊柜
	L*300*600mm
	米
	1.75
	607

	5
	吊柜
	L*300*600mm
	米
	5.4
	607

	6
	边台
	L*750*850mm
	米
	1.75
	1527

	7
	通风柜
	1500*850*2350
	台
	1
	8991

	8
	天平台
	1500*600*850mm
	个
	1
	4009

	9
	边台
	1650*750*850mm
	个
	3
	3207

	洗消间
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	边台
	L*600*850mm
	米
	1.2
	1458

	2
	不锈钢水池
	1200*750*850mm
	个
	2
	4252

	洁存间
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	不锈钢矮货架
	2950*400*100mm
	组
	1
	2005

	2
	不锈钢货架
	3000*400*2000mm
	组
	1
	5103

	3
	不锈钢矮货架
	2600*400*100mm
	组
	1
	1883

	4
	边台
	L*600*850mm
	米
	1.4
	1458

	洁菌室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	不锈钢衣柜
	1900*400*2000
	个
	2
	5285

	女更衣室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	不锈钢衣柜
	1200*600*2000
	个
	2
	4799

	2
	不锈钢鞋柜
	1200*500*1500mm
	个
	1
	4981

	男更衣室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	不锈钢衣柜
	1400*600*2000
	个
	2
	5613

	2
	不锈钢鞋柜
	900*500*1500mm
	个
	1
	4678

	普通动物实验室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	边台
	L*750*850mm
	米
	2.1
	1516

	动物检疫室2前室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	工作桌
	L*750*850mm
	米
	2.2
	1567

	库房
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	工作桌
	L*750*850mm
	米
	1.2
	1458

	2
	全钢柜
	1000*450*2000
	个
	2
	2700

	3
	全钢柜
	1000*450*2000
	个
	3
	2700

	4#四层
	　
	　
	　
	　
	　

	前室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	不锈钢实验边台
	1500*750*850mm
	个
	2
	3047

	2
	不锈钢实验边台
	1950*750*850mm
	个
	7
	3560

	3
	不锈钢实验边台
	1825*750*850mm
	个
	7
	3280

	4
	不锈钢实验边台
	1200*750*850mm
	个
	2
	2758

	解剖间
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	天平台
	1500*600*850mm
	个
	1
	4009

	2
	边台
	L*750*850mm
	米
	3.45
	2243

	3
	吊柜
	L*300*600mm
	米
	3.45
	607

	4
	中央台
	L*1500*850mm
	米
	3
	4050

	5
	通风柜
	1500*850*2350
	台
	1
	8991

	洗消间
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	边台
	L*600*850mm
	米
	1.2
	1458

	2
	不锈钢水池
	1200*750*850mm
	个
	2
	4252

	洁存间
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	不锈钢货架
	3000*400*2000mm
	组
	1
	5103

	2
	不锈钢矮货架
	2600*400*100mm
	组
	1
	1883

	3
	不锈钢矮货架
	1950*400*100mm
	组
	1
	1616

	4
	不锈钢实验边台
	L*600*850mm
	米
	1.4
	2005

	洁菌室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	不锈钢衣柜
	1700*400*2000
	个
	1
	5103

	2
	不锈钢衣柜
	1300*400*2000
	个
	1
	4252

	女更衣室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	不锈钢衣柜
	1700*400*2000
	个
	1
	5103

	2
	不锈钢鞋柜
	1000*500*1500mm
	个
	1
	3997

	男更衣室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	不锈钢衣柜
	1500*600*2000
	个
	1
	4082

	2
	不锈钢鞋柜
	650*500*1500mm
	个
	1
	3098

	动物接收
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	框架桌（工作桌）
	L*750*850mm
	米
	1.2
	1509

	库房
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	框架桌（工作桌）
	L*750*850mm
	米
	1.2
	1458

	3
	全钢柜
	1000*450*2000
	个
	2
	2700

	3
	全钢柜
	1000*450*2000
	个
	3
	2700

	4
	不锈钢推车（双层）
	1000*600*900mm
	台
	22
	2065

	5
	不锈钢平板推车
	1000*600*900mm
	台
	10
	1944

	6
	实验凳
	常规
	张
	100
	231

	7
	不锈钢方凳
	　常规
	张
	30
	437


	二号楼
	　

	编号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价限价（元）

	2#三层
	　
	　
	　
	　
	　

	天平室
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	天平台
	900*600*850mm
	台
	7
	2673

	缓冲间2
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	框架桌
	2800*750*850mm
	组
	1
	8835

	2
	活动柜
	常规
	个
	4
	389

	缓冲间1
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	框架桌
	2800*750*850mm
	组
	1
	8835

	2
	活动柜
	常规
	个
	4
	389

	仪器室3B
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	仪器台
	2500*900*850mm
	组
	1
	7654

	2
	仪器台
	2800*900*850mm
	组
	1
	8311

	实验室3A
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	仪器台
	2800*900*850mm
	组
	2
	8311

	仪器室2B
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	仪器台
	2500*900*850mm
	组
	1
	7654

	2
	仪器台
	2800*900*850mm
	组
	1
	8311

	仪器室2A
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	仪器台
	2800*900*850mm
	组
	2
	8311

	仪器室1（液相室）
	　
	　
	　
	　

	1
	仪器台
	5000*900*850mm
	组
	1
	15308

	2
	仪器台
	4800*900*850mm
	组
	2
	12686

	3
	仪器台
	4400*900*850mm
	组
	1
	13994

	4
	可移动实验台
	600*600*850mm
	个
	1
	1336

	实验室6
	　
	　
	　
	　

	1
	边台
	3000*750*850mm
	组
	1
	7337

	2
	中央台
	4600*1500*850mm
	组
	2
	26095

	3
	试剂架
	3100*400*800mm
	组
	2
	2260

	4
	吊柜
	6700*300*600mm
	组
	2
	4070

	5
	通风柜
	1200*850*2350
	台
	2
	8262

	6
	通风柜
	1500*850*2350
	台
	1
	8991

	7
	落地式通风柜
	1500*850*2350
	个
	1
	7873

	8
	器皿柜
	1200*450*2000
	个
	1
	3827

	实验室5
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	边台
	3000*750*850mm
	组
	1
	7337

	2
	中央台
	4600*1500*850mm
	组
	2
	26095

	3
	试剂架
	3100*400*800mm
	组
	2
	2260

	4
	吊柜
	6700*300*600mm
	组
	2
	4070

	5
	通风柜
	1200*850*2350
	台
	2
	8262

	6
	通风柜
	1500*850*2350
	台
	1
	8991

	7
	落地式通风柜
	1500*850*2350mm
	台
	1
	7873

	8
	器皿柜
	1200*450*2000mm
	个
	1
	3827

	实验室4
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	边台
	6000*750*850mm
	组
	1
	14674

	2
	边台
	3300*750*850mm
	组
	1
	8059

	3
	中央台
	6600*1500*850mm
	组
	2
	35837

	4
	试剂架
	5100*400*750mm
	组
	2
	3718

	5
	吊柜
	10200*300*600mm
	组
	2
	6196

	6
	通风柜
	1200*850*2350
	台
	2
	8262

	7
	落地式通风柜
	1500*850*2350mm
	台
	1
	7873

	8
	器皿柜
	1200*500*2000mm
	个
	1
	3827

	实验室3
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	边台
	3300*750*850mm
	组
	1
	8059

	2
	边台
	6000*750*850mm
	组
	1
	14674

	3
	中央台
	6600*1500*850mm
	组
	2
	35837

	4
	试剂架
	5100*400*750mm
	组
	2
	3718

	5
	吊柜
	10200*300*600mm
	组
	2
	6196

	6
	通风柜
	1200*850*2350
	台
	2
	8262

	7
	落地式通风柜
	1500*850*2350mm
	台
	1
	7873

	8
	器皿柜
	1200*500*2000mm
	个
	1
	3827

	实验室2
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	边台
	3500*750*850mm
	组
	1
	8537

	2
	边台
	3900*750*850mm
	组
	1
	9506

	实验室1
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	边台
	2100*750*850mm
	组
	1
	5113

	2
	中央台
	6600*1500*850mm
	组
	1
	35837

	3
	试剂架
	5500*400*750mm
	组
	1
	4009

	4
	吊柜
	6600*300*600mm
	组
	1
	4009

	5
	落地通风柜
	2000*850*2350
	台
	1
	8480

	6
	通风柜
	1500*850*2350
	台
	2
	8991

	7
	高温台
	1900*750*400mm
	个
	3
	2406

	8
	实验室紧急冲淋
	常规　
	个
	1
	2187

	9
	不锈钢推车（双层）
	600*450*850mm
	台
	2
	1458

	10
	不锈钢平板推车
	900*450*900mm
	台
	2
	1336

	11
	实验凳
	Φ350*310*H490-690mm
	张
	81
	231


  备注：1. 4#楼一层临检查中心序号4“边台”和分子生物学中心序号1“中央台”为核心产品；2.该项目投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

2.所有通风柜的管道必须到达采购人指定预留位置。  
招标项目技术需求
	四号楼

	编号
	名称
	规格型号
	技术参数
	参考图片

	4#一层

	细菌室

	1
	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
▲2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。提供具有“CMA、CNAS”标识的第三方质量检测机构出具的“浸渍胶膜纸饰面刨花板”检验（或检测）报告，受检单位（或委托单位）需为投标人或所投产品制造商。
▲3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。提供具有“CMA、CNAS”标识的第三方质量检测机构出具的“PVC封边条”检验（或检测）报告，受检单位（或委托单位）需为投标人或所投产品制造商。
▲4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。提供具有“CMA、CNAS”标识的第三方质量检测机构出具的“热熔胶”检验（或检测）报告，受检单位（或委托单位）需为投标人或所投产品制造商。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置2个岛式插座。
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	2
	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置2个岛式插座。
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	3
	转角台
	L*1000*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。           
6、备注：配置1个岛式插座。
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	准备室

	1
	衣柜
	900*300*2000
	一、材质说明： 1、面材：优质冷轧钢板，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、五金配件：采用优质五金配件，锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、备注：底部带鞋柜，带挂衣杆，暗拉手。底部架空80mm。
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	2
	器皿柜
	900*450*2000mm
	一、材质说明：
1、板材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
2、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
3、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
4、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏），依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准（不要锁具）。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、柜子顶板、层板25mm厚，其他16mm。
2、四扇玻璃滑门不要边框，不做轨道，做滑槽。
3、拉手做成暗拉手。
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	3
	边台
	L*600*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积，板甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置4个岛式插座。
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	4
	边台
	L*600*850mm
	
	

	5
	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
▲6、1只实验室专用水槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg），提供具有“CMA、CNAS”标识的第三方质量检测机构出具的“PP材料（聚丙烯）”检验（或检测）报告，受检单位（或委托单位）需为投标人或所投产品制造商。规格：800*460*320mm。
7、1套三联高低位龙头：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体采用铜质，表面热固性粉末涂料。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用                                                                                                                                           8、4个岛式插座。
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	细胞室

	1
	边台
	L*600*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置2个岛式插座。
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	2
	边台
	L*600*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置1个岛式插座。
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	边台（离心机用）
	L*650*400mm
	一、材质说明：
1、台面：采用20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。
2、柜体：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、实验台下柜：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。技术性能：钢板需经过脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理，增加粉末与钢板的附着力，钢板表面均经热固性粉末涂料及磷化处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。
2、柜门/抽屉面板：双层设计，中间填充有隔音材料。热固性粉末涂料优质冷轧钢板材质，喷涂前处理工艺及喷涂性能同“实验台下柜”，防化、防潮、耐高温以及耐磨。抽面及门板上沿斜面处理，并设计可替换型磁条标签。
3、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化、喷砂，具有抗酸碱耐高温特性。层板高度可调节。
4、拉手：采用折弯成型S拉手与柜门和抽屉，是两个独立构建。
5、调整脚：柜底配四个可调脚，高度调节在0-15mm之间；可调节柜身水平及高度。
6、备注：配置2个岛式插座。
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	气瓶柜
	1099*470*1660mm
	一、材质说明：
▲1、面材：采用优质CAPL退火电解钢板，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%，大肠埃希氏菌≥99%），耐腐蚀试验，经50h乙酸盐雾试验、中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验，检验结果均达10级，依据QB/T 4371-2012、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021及GB/T 6461-2002标准。提供具有“CMA、CNAS”标识的第三方质量检测机构出具的“CAPL退火电解钢板”检验（或检测）报告，受检单位（或委托单位）需为投标人或所投产品制造商。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、五金配件：采用优质五金配件，锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、双门全钢结构，双瓶气瓶柜；
2、柜体:所有部件须选用厚度≥1.0mm厚CAPL退火电解钢板；
3、固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒；
4、报警器：报警装置识别：可燃式气体（如甲烷、乙炔、煤气、氢气等），采用专用可燃气体探测器，空气扩散采样，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警；
所有钢制部件须在加工完毕后，表面再经过严格的酸洗、磷化等标准工序处理后，采用静电粉末喷涂并经高温固化处理，具有极强的耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂和抗撞击。
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	标本室

	1
	玻片柜
	515*540*1700mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
二、工艺要求：
1、四节柜72抽。规格450*478*1625，每层可放700个蜡块，6层为一小组，可放4000个蜡块，4小组为一大组，共可放1.6万个蜡块。
2、柜体采用国产优质不小于1.0㎜冷轧钢板。
3、抽屉：蜡块专用抽。
4、拉手：塑料暗拉手。
5、表面：脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉未喷涂。
6、插槽：金属专用插槽。
7、标鉴槽：一体化冲压成型。
8、整体结构为组合式。抽屉内使用标准包埋盒存放设计。有底座。
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	标本柜
	1000*600*2100mm
	一、材质说明：
1、不锈钢：优质304不锈钢，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
2、五金配件：采用优质五金配件，导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
标本柜定制，304不锈钢，顶上做排风，抽屉轨道要承重大于25公斤。
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	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置2个岛式插座。
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	暂存室

	1
	器械柜
	1200*450*2000mm
	一、材质说明：
1、板材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
2、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
3、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
4、五金配件：采用优质五金配件，锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、柜子顶板、层板25mm厚，其他16mm。                                                                                                              2、拉手做成暗拉手。
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	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置2个岛式插座。
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	取材室

	1
	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置4个岛式插座。
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	边台（离心机用）
	L*750*400mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置2个岛式插座。
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	器械柜
	1200*450*2000mm
	一、材质说明：
1、板材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
2、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
3、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、柜子顶板、层板25mm厚，其他16mm。
2、拉手做成暗拉手。
	[image: image19.png]




	切片室

	1
	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置3个岛式插座。
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	转角台
	L*1000*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置3个岛式插座。
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	边台
	L*750*850mm
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	阅片室

	1
	边台
	L*750*850mm*2
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置8个岛式插座。
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	文件柜
	1000*450*2000mm
	1、面材：优质冷轧钢板，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、五金配件：采用优质五金配件，锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。                                        
4、拉手做成暗拉手。
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	分子生物学中心

	1
	中央台
	L*1500*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构，做凹柜。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：
1）1付台式单口洗眼器、1组单面滴水架。
2）1只挡水条：采用优质热固性树脂层积板，规格：3000*20*100mm。
3）1只实验室专用水槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。规格：800*460*320mm。
4）1套三联高低位龙头：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体采用铜质，表面热固性粉末涂料。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。                                                                                                                                              
	[image: image25.png]




	2
	试剂架
	L*400*750mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、五金配件：采用优质五金配件，螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、功能化面板采用卡口式设计安装。
2、立柱采用1.0mm 厚冷轧钢板折弯焊接成型，钢制层板可上下调节，表面经过热固性粉末涂料静电喷涂。
3、扣板分上下两块，下面一块开86插座孔，含插座12个。
4、层板采用优质冷轧钢板
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	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）；
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱
8、备注：配置2个岛式插座。
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	4
	转角台
	L*1000*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置6个岛式插座。
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	边台
	L*750*850mm
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	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置2个岛式插座。
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	器皿柜
	1200*450*2000mm
	一、材质说明：
1、板材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
2、封边：采用优质环保PVC封边条，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
3、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
4、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏），依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准（不要锁具）。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、柜子顶板、层板25mm厚，其他16mm。
2、四扇玻璃滑门，不做轨道，做滑槽。3、拉手做成暗拉手。
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	临检中心

	1
	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置5个岛式插座。
	[image: image32.png]




	2
	中央台
	L*1500*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：
1）2付台式单口洗眼器、2组单面滴水架。
2）挡水条：采用优质热固性树脂层积板，规格：9000*20*100mm。
3）2只实验室专用水槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。规格：800*460*320mm。
4）2套三联高低位龙头：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体采用铜质，表面热固性粉末涂料。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。                                                                                                                                              
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	试剂架
	L*400*750mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、五金配件：采用优质五金配件，螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、功能化面板采用卡口式设计安装。
2、立柱采用1.0mm 厚冷轧钢板折弯焊接成型，钢制层板可上下调节，表面经过热固性粉末涂料静电喷涂。
3、扣板分上下两块，下面一块开86插座孔，含插座20个。
4、层板采用优质冷轧钢板
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	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置12个岛式插座。
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	边台
	L*750*400mm
	一、材质说明：
1、台面：采用20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。
2、柜体：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、实验台下柜：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。技术性能：钢板需经过脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理，增加粉末与钢板的附着力，钢板表面均经热固性粉末涂料及磷化处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。
2、柜门/抽屉面板：双层设计，中间填充有隔音材料。热固性粉末涂料优质冷轧钢板材质，喷涂前处理工艺及喷涂性能同“实验台下柜”，防化、防潮、耐高温以及耐磨。抽面及门板上沿斜面处理，并设计可替换型磁条标签。
3、层板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化、喷砂，具有抗酸碱耐高温特性。层板高度可调节。
4、拉手：采用折弯成型S拉手与柜门和抽屉，是两个独立构建，暗拉手；
5、调整脚：柜底配四个可调脚，高度调节在0-15mm之间；可调节柜身水平及高度。
6、备注：配置5个岛式插座。
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	器械柜
	1200*450*2000mm
	一、材质说明：
1、板材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
2、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
3、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、柜子顶板、层板25mm厚，其他16mm。2、拉手做成暗拉手。
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	器皿柜
	1200*450*2000mm
	一、材质说明：
1、板材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。
2、封边：采用优质环保PVC封边条，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
3、胶水：采用优质环保热熔胶
4、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏），依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准（不要锁具）。
二、工艺要求：
1、柜子顶板、层板25mm厚，其他16mm。
2、四扇玻璃滑门，不做轨道，做滑槽。3、拉手做成暗拉手。
	[image: image38.png]




	样品分析室

	1
	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置6个岛式插座。
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	转角台
	L*1000*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置3个岛式插座、1个四节万向吸风罩。
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	边台
	L*750*850mm
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	样品存储室

	1
	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：
1）3个岛式插座。
2）1只挡水条：采用优质热固性树脂层积板，规格：2500*20*100mm。
3）1只实验室专用水槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。规格：800*460*320mm。
4）1套三联高低位龙头：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体采用铜质，表面热固性粉末涂料。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
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	转角台
	L*1000*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置2个岛式插座。
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	边台
	L*750*850mm
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	通风柜
	1500*850*2350
	一、材质说明：
1、台面：陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域≥20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
▲4、框架：采用高强度耐腐蚀氧化铝型材，由高温成型过程冷却，然后进行人工时效的状态，适用于由高温成型过程冷却后，不经过冷加工（可进行矫直、矫平，但不影响力学性能极限），予以人工时效的产品。碱蚀阳极氧化，耐刮擦，不易变色。隐蔽走线，配优质强、弱电多功能（根据现场情况酌情增加走线槽或其他隐蔽走线方式）。金属电镀层经18h抗盐雾试验，直径1.5mm以下锈点检验结果为无锈点，依据GB/T 3325-2017标准。提供具有“CMA、CNAS”标识的第三方质量检测机构出具的“铝型材”检验（或检测）报告，受检单位（或委托单位）需为投标人或所投产品制造商。
5、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、全钢结构，柜台面挡板及上柜左右侧操作面板可分别由正面拆卸；台面挡板采用冷轧钢板材质，上柜左右侧操作面板采用厚1.2mm±5%冷轧钢板可以自由拆卸方便后续检修维护，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；前气密封板于柜内顶部内衬板前缘下方(调节门内侧)设有1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作之前封板，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；上柜内衬板采用厚度不小于5mm±5%实验室专用通风柜抗贝特纤维板；维修门柜内两侧装有实验室专用抗倍特板内衬同材质维修门框，维修门尺寸：约H450mm×W330mm。；导流板具导流板设计，其材质及厚度同内衬板；上柜体外部结构采用厚1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作，内部结构主架为2.0mm冷轧钢板折弯焊接支承，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；底柜左右侧板采用厚1.5mm-2.0±5%冷轧钢板机压成型制作，门板采用1.0冷轧钢板折弯内封板内加消音材料，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；拉手采用国标304#不锈钢C形孔距160mm拉手；铰链：采用105°液压缓冲，使用过程中无噪音，耐腐蚀。
2、操作台面采用25mm厚陶瓷台面；
3、视窗：升降视窗采用同步齿轮结合精钢链条及专用机械轴承座与直径20MM光轴传动、铝合金框、6mm钢化玻璃组合后，滑门与滑槽接触点为特殊塑料滑条，不受上箱体对角线不等的影响，上下滑动起来顺畅声音；配漏电保护开关1套，防沾水10A/16A插座各2个，门高带限位装置；
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	5
	通风柜
	1500*850*2350
	一、材质说明：
1、台面：陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域≥20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、框架：采用高强度耐腐蚀氧化铝型材，由高温成型过程冷却，然后进行人工时效的状态，适用于由高温成型过程冷却后，不经过冷加工（可进行矫直、矫平，但不影响力学性能极限），予以人工时效的产品。碱蚀阳极氧化，耐刮擦，不易变色。隐蔽走线，配优质强、弱电多功能（根据现场情况酌情增加走线槽或其他隐蔽走线方式）。金属电镀层经18h抗盐雾试验，直径1.5mm以下锈点检验结果为无锈点，依据GB/T 3325-2017标准。
5、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、全钢结构，柜台面挡板及上柜左右侧操作面板可分别由正面拆卸；台面挡板采用冷轧钢板材质，上柜左右侧操作面板采用厚1.2mm±5%冷轧钢板可以自由拆卸方便后续检修维护，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；前气密封板于柜内顶部内衬板前缘下方(调节门内侧)设有1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作之前封板，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；上柜内衬板采用厚度不小于5mm±5%实验室专用通风柜抗贝特纤维板；维修门柜内两侧装有实验室专用抗倍特板内衬同材质维修门框，维修门尺寸：约H450mm×W330mm。；导流板具导流板设计，其材质及厚度同内衬板；上柜体外部结构采用厚1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作，内部结构主架为2.0mm冷轧钢板折弯焊接支承，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；底柜左右侧板采用厚1.5mm-2.0±5%冷轧钢板机压成型制作，门板采用1.0冷轧钢板折弯内封板内加消音材料，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；拉手采用国标304#不锈钢C形孔距160mm拉手；铰链：采用105°液压缓冲，使用过程中无噪音，耐腐蚀。
2、操作台面采用25mm厚陶瓷台面；
3、视窗：升降视窗采用同步齿轮结合精钢链条及专用机械轴承座与直径20MM光轴传动、铝合金框、6mm钢化玻璃组合后，滑门与滑槽接触点为特殊塑料滑条，不受上箱体对角线不等的影响，上下滑动起来顺畅声音；配漏电保护开关1套，防沾水10A/16A插座各2个，门高带限位装置；
4、备注：
1）1只PP杯槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。
2）1套低位单口水龙头。
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	器皿柜
	900*450*2000mm
	一、材质说明：
1、板材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
2、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
3、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
4、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏），依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准（不要锁具）。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、柜子顶板、层板25mm厚，其他16mm。
2、四扇玻璃滑门，不做轨道，做滑槽。3、拉手做成暗拉手。
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	液置室

	1
	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置3个岛式插座。
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	2
	转角台
	L*1000*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置3个岛式插座。
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	边台
	L*750*850mm
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	4
	器械柜
	1200*450*2000mm
	一、材质说明：
1、板材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
2、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
3、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
4、五金配件：采用优质五金配件，锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、柜子顶板、层板25mm厚，其他16mm。2、拉手做成暗拉手。
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	4#二层

	配置室

	1
	器皿柜
	900*450*2000mm
	一、材质说明：
1、板材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
2、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
3、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
4、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏），依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准（不要锁具）。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、柜子顶板、层板25mm厚，其他16mm。
2、四扇玻璃滑门，不做轨道，做滑槽。3、拉手做成暗拉手。
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	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置3个岛式插座。
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	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置4个岛式插座。
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	中央台
	L*1500*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：
1）2付台式单口洗眼器、2组单面滴水架。
2）2只挡水条：采用优质热固性树脂层积板，规格：9000*20*100mm。
3）2只实验室专用水槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。规格：800*460*320mm。
4）2套三联高低位龙头：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体采用铜质，表面热固性粉末涂料。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。                                                                                                                                               
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	试剂架
	L*400*750mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、五金配件：采用优质五金配件，螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、功能化面板采用卡口式设计安装。
2、立柱采用1.0mm 厚冷轧钢板折弯焊接成型，钢制层板可上下调节，表面经过热固性粉末涂料静电喷涂。
3、扣板分上下两块，下面一块开86插座孔，含插座10个。
4、层板采用优质冷轧钢板
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	药物筛选实验室

	1
	器皿柜
	900*450*2000mm
	一、材质说明：
1、板材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
2、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
3、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
4、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏），依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准（不要锁具）。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、柜子顶板、层板25mm厚，其他16mm。
2、四扇玻璃滑门，不做轨道，做滑槽。3、拉手做成暗拉手。
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	器械柜
	1200*450*2000mm
	一、材质说明：
1、板材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
2、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
3、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
4、五金配件：采用优质五金配件，锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、柜子顶板、层板25mm厚，其他16mm。2、拉手做成暗拉手。
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	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置10个岛式插座。
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	边台
	L*600*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置4个岛式插座。
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	中央台
	L*1500*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：
1）2付台式单口洗眼器、2组单面滴水架。
2）2只挡水条：采用优质热固性树脂层积板，规格：9000*20*100mm。
3）2只实验室专用水槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。规格：800*460*320mm。
4）2套三联高低位龙头：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体采用铜质，表面热固性粉末涂料。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。                                                                                                                                              
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	试剂架
	L*400*750mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、五金配件：采用优质五金配件，螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、功能化面板采用卡口式设计安装。
2、立柱采用1.0mm 厚冷轧钢板折弯焊接成型，钢制层板可上下调节，表面经过热固性粉末涂料静电喷涂。
3、扣板分上下两块，下面一块开86插座孔，含插座16个。
4、层板采用优质冷轧钢板
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	天平室

	1
	天平台
	900*600*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、台面中间：采用优质人造石，耐香烟灼烧≥2级，耐酸碱≥1级，耐高温≥2级，表面耐干热≥1级，表面耐划痕≥1级，耐污染≥1级，耐沸水≤0.05%，吸水率≤0.02%，依据GB/T 26696-2011标准。
3、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
4、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
5、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、每个天平台均应为完整独立的落地型，整个箱体部分电解板折弯焊接一体式结构设计，整体静电喷涂计；箱体底部四个角有防震调整脚，箱体内部有两个横支撑，两个横支撑上装有4个防震调整脚；
2、台面为嵌入式设计，整体台面采用12.7mm厚的黑色热固性树脂层积板制作，嵌入式的小台面为仪器承载部分，厚度采用400*350*40mm厚的黑色人造石制作；整体台面固定在箱体顶部，嵌入式的小台面放置在箱体内部的防震调整脚上；台面外侧上缘采用圆弧R角倒圆处理；边台采用三级减震设计：箱体底部4角处的防震调整脚为一级防震；箱体内部的调整脚为二级减震；嵌入式小台面为三级减震。
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	材料库

	1
	防爆柜
	H1650*W1090*D460mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、五金配件：采用优质五金配件，锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、柜体：防火安全柜通体采用双层优质冷轧钢板，两层钢板间形成38MM中空双层结构设计。
2、层板：内置冷轧层板，耐腐耐磨，安全承重≧175KG，不易变形。
3、焊接工艺：柜体采用全焊接工艺，表面无明显焊点，不存在因焊点处锈蚀而引发的烤漆脱层、柜体生锈的隐患，使用寿命更长，安全防护性能更佳。
4、柜体涂层：采用热固性粉末涂料，耐腐蚀强，抗紫外线辐射；涂层工艺安全可靠，附着力强，即使是柜内无法触及的隐蔽处也经久不脱层。
5、柜门：具有高度安全的密封性，柜门闭合凸面专利设计，密封间隙小于2mm，门板与柜体契合度更高，有效阻挡火势进入柜体。
6、门锁系统：三点联动式门锁结构，使柜体在关闭状态时密封性更好；门锁处使用档条结构设计，使维护省时便捷；同一操作平面的双锁系统保障安全。还可选择电子密码锁具。
7、通风口：附有消焰器的两个通风口分别位于两侧底部和顶部，安全降低柜内有害气体聚集的风险，并在外部火情发生时有效断绝火势进入柜体。
8、可调层板挂钩设计：内部挂钩设计对层板的放置无方向要求，安装操作简单便捷，保证溢出物被安全导入盛漏槽，绝无误操作的隐忧。
9、安全警示标识：3M反光材质，夜间可视距离达50米，配警示标语。在夜晚突发断电的情况下，也能清晰准确的锁定位置。
10、柜底：柜体底部配备有深度≧50mm的盛漏槽或托盘。
11、拉手：嵌入式全胶粒防滑拉手。
12、柜角：圆弧形裁边设计，美观并避免安全隐患。
13、含风机、管道等
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	药品柜
	1200*500*2000mm
	一、材质说明：
1、板材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
2、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
3、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
4、五金配件：采用优质五金配件，锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、柜子顶板、层板25mm厚，其他16mm。2、拉手做成暗拉手。
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	定制抽屉柜
	1200*600*2100mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、五金配件：采用优质五金配件，导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
定制产品：采用≥1.0mm厚冷轧钢板 上面600高对开实门，带一个活动层板，门锁*1，下面2列7层=14个抽屉，抽屉深度同柜体深度。
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	工作桌
	1200*600*780mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置1个岛式插座。
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	留样存储间

	1
	电子防潮柜
	900*600*2000mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏），依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。
4、五金配件：采用优质五金配件，锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、底部带轮，可移动，接电源。
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	留样柜
	1000*500*2000mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、五金配件：采用优质五金配件，导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、上门下抽屉。2、拉手做成暗拉手。
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	工作桌
	1400*600*780mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置1个岛式插座。
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	样品存储间

	1
	电子防潮柜
	900*600*2000mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏），依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。
4、五金配件：采用优质五金配件，锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、底部带轮，可移动，接电源。
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	2
	天平台
	900*600*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、台面中间：采用优质人造石，耐香烟灼烧≥2级，耐酸碱≥1级，耐高温≥2级，表面耐干热≥1级，表面耐划痕≥1级，耐污染≥1级，耐沸水≤0.05%，吸水率≤0.02%，依据GB/T 26696-2011标准。
3、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
4、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
5、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、每个天平台均应为完整独立的落地型，整个箱体部分电解板折弯焊接一体式结构设计，整体静电喷涂计；箱体底部四个角有防震调整脚，箱体内部有两个横支撑，两个横支撑上装有4个防震调整脚；
2、台面为嵌入式设计，整体台面采用12.7mm厚的黑色热固性树脂层积板制作，嵌入式的小台面为仪器承载部分，厚度采用400*350*40mm厚的黑色人造石制作；整体台面固定在箱体顶部，嵌入式的小台面放置在箱体内部的防震调整脚上；台面外侧上缘采用圆弧R角倒圆处理；边台采用三级减震设计：箱体底部4角处的防震调整脚为一级防震；箱体内部的调整脚为二级减震；嵌入式小台面为三级减震。
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	留样柜
	1000*450*2000mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、五金配件：采用优质五金配件，导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、上门下抽屉。2、拉手做成暗拉手。
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	工作桌
	1800*600*780mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构，立柜配两个。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置3个岛式插座。
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	神经药理实验室1

	1
	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置5个岛式插座。
	[image: image75.png]




	2
	转角台
	L*1000*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：
1）3个岛式插座、1付台式单口洗眼器、1组单面滴水架。
2）1只挡水条：采用优质热固性树脂层积板，规格：2300*20*100mm。
3）1只实验室专用水槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。规格：800*460*320mm。
4）1套三联高低位龙头：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体采用铜质，表面热固性粉末涂料。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
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	3
	边台
	L*750*850mm
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	器皿柜
	900*450*2000mm
	一、材质说明：
1、板材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
2、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
3、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
4、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏），依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准（不要锁具）。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、柜子顶板、层板25mm厚，其他16mm。
2、四扇玻璃滑门，不做轨道，做滑槽。3、拉手做成暗拉手。
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	器械柜
	1200*450*2000mm
	一、材质说明：
1、板材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
2、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
3、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
4、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏），依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准（不要锁具）。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、柜子顶板、层板25mm厚，其他16mm。2、拉手做成暗拉手。
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	神经药理实验室2

	1
	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置5个岛式插座。
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	转角台
	L*1000*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：
1）3个岛式插座、1付台式单口洗眼器、1组单面滴水架。
2）1只挡水条：采用优质热固性树脂层积板，规格：2300*20*100mm。
3）1只实验室专用水槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。规格：800*460*320mm。
4）1套三联高低位龙头：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体采用铜质，表面热固性粉末涂料。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
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	边台
	L*750*850mm
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	免疫实验室

	1
	边台
	L*600*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置5个岛式插座。
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	转角台
	L*1000*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置5个岛式插座。
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	边台
	L*750*850mm
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	中央台
	L*1500*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：
1）1付台式单口洗眼器、1组单面滴水架。
2）1只挡水条：采用优质热固性树脂层积板，规格：3000*20*100mm。
3）1只实验室专用水槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。规格：800*460*320mm。
4）1套三联高低位龙头：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体采用铜质，表面热固性粉末涂料。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。                                                                                                                                              
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	5
	试剂架
	L*400*750mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、五金配件：采用优质五金配件，螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
二、工艺要求：
1、功能化面板采用卡口式设计安装。
2、立柱采用1.0mm 厚冷轧钢板折弯焊接成型，钢制层板可上下调节，表面经过热固性粉末涂料静电喷涂。
3、扣板分上下两块，下面一块开86插座孔，含插座10个。
4、层板采用优质冷轧钢板
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	6
	器皿柜
	1200*450*2000mm
	一、材质说明：
1、板材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
2、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
3、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
4、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏），依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准（不要锁具）。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、柜子顶板、层板25mm厚，其他16mm。
2、四扇玻璃滑门，不做轨道，做滑槽。3、拉手做成暗拉手。
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	7
	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置4个岛式插座。
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	4#三层

	前室

	1
	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构，避开风口。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边，边台下满做抽屉，带1-2个立柜。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置4个岛式插座。
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	2
	边台
	2575*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构，避开风口。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边，边台下满做抽屉，带1-2个立柜。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置2个岛式插座。
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	3
	边台
	1200*600*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构，避开风口。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边，边台下满做抽屉，带1-2个立柜。
4、拉手：门拉手采用铝合金U型拉手及一字拉手，暗拉手。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置2个岛式插座。
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	手术操作间

	1
	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置4个岛式插座。
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	2
	柜子
	900*450*2000
	一、材质说明：
1、板材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
2、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
3、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
4、五金配件：采用优质五金配件，锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、柜子顶板、层板25mm厚，其他16mm。2、拉手做成暗拉手。
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	设备操作间

	1
	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置5个岛式插座。
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	2
	柜子
	1000*450*2000
	一、材质说明：
1、板材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
2、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
3、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
4、五金配件：采用优质五金配件，锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、柜子顶板、层板25mm厚，其他16mm。2、拉手做成暗拉手。
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	解剖间

	1
	中央台
	L*1500*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：
1）插座按在岛台两侧，8个。
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	2
	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：
1）3个岛式插座、1付台式单口洗眼器、1组单面滴水架。
2）1只挡水条：采用优质热固性树脂层积板，规格：3000*20*100mm。
3）1只实验室专用水槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。规格：1000*460*320mm。（需确认规格尺寸为笔误，目前市面上最大的PP水盆尺寸为：900*520*395）
4）1套不锈钢高位伸缩龙头。
5）水盆长度1000mm。
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	3
	转角台
	L*1000*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
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	4
	吊柜
	L*300*600mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、五金配件：采用优质五金配件，锁具、铰链、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、采用冷轧钢板，环保热固性粉末涂料，一体成型45度内斜一字暗拉手，304不锈钢承重铰链，柜内含一块层板，门板带5mm玻璃视窗，整体主颜色：白高光。拉手线条配色湛蓝/闪银灰。2、拉手做成暗拉手。
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	5
	吊柜
	L*300*600mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、五金配件：采用优质五金配件，锁具、铰链、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、采用冷轧钢板，环保热固性粉末涂料，一体成型45度内斜一字暗拉手，304不锈钢承重铰链，柜内含一块层板，门板带5mm玻璃视窗，整体主颜色：白高光。拉手线条配色湛蓝/闪银灰。2、拉手做成暗拉手。
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	6
	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置2个岛式插座。
	[image: image102.png]




	7
	通风柜
	1500*850*2350
	一、材质说明：
1、台面：陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域≥20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、框架：采用高强度耐腐蚀氧化铝型材，由高温成型过程冷却，然后进行人工时效的状态，适用于由高温成型过程冷却后，不经过冷加工（可进行矫直、矫平，但不影响力学性能极限），予以人工时效的产品。碱蚀阳极氧化，耐刮擦，不易变色。隐蔽走线，配优质强、弱电多功能（根据现场情况酌情增加走线槽或其他隐蔽走线方式）。金属电镀层经18h抗盐雾试验，直径1.5mm以下锈点检验结果为无锈点，依据GB/T 3325-2017标准。
5、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、全钢结构，柜台面挡板及上柜左右侧操作面板可分别由正面拆卸；台面挡板采用冷轧钢板材质，上柜左右侧操作面板采用厚1.2mm±5%冷轧钢板可以自由拆卸方便后续检修维护，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；前气密封板于柜内顶部内衬板前缘下方(调节门内侧)设有1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作之前封板，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；上柜内衬板采用厚度不小于5mm±5%实验室专用通风柜抗贝特纤维板；维修门柜内两侧装有实验室专用抗倍特板内衬同材质维修门框，维修门尺寸：约H450mm×W330mm。；导流板具导流板设计，其材质及厚度同内衬板；上柜体外部结构采用厚1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作，内部结构主架为2.0mm冷轧钢板折弯焊接支承，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；底柜左右侧板采用厚1.5mm-2.0±5%冷轧钢板机压成型制作，门板采用1.0冷轧钢板折弯内封板内加消音材料，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；拉手采用国标304#不锈钢C形孔距160mm拉手；铰链：采用105°液压缓冲，使用过程中无噪音，耐腐蚀。
2、操作台面采用25mm厚陶瓷台面；
3、视窗：升降视窗采用同步齿轮结合精钢链条及专用机械轴承座与直径20MM光轴传动、铝合金框、6mm钢化玻璃组合后，滑门与滑槽接触点为特殊塑料滑条，不受上箱体对角线不等的影响，上下滑动起来顺畅声音；配漏电保护开关1套，防沾水10A/16A插座各2个，门高带限位装置；
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	8
	天平台
	1500*600*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、台面中间：采用优质人造石，耐香烟灼烧≥2级，耐酸碱≥1级，耐高温≥2级，表面耐干热≥1级，表面耐划痕≥1级，耐污染≥1级，耐沸水≤0.05%，吸水率≤0.02%，依据GB/T 26696-2011标准。
3、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
4、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
5、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、每个天平台均应为完整独立的落地型，整个箱体部分电解板折弯焊接一体式结构设计，整体静电喷涂计；箱体底部四个角有防震调整脚，箱体内部有两个横支撑，两个横支撑上装有4个防震调整脚；
2、台面为嵌入式设计，整体台面采用12.7mm厚的黑色热固性树脂层积板制作，嵌入式的小台面为仪器承载部分，厚度采用400*350*40mm厚的黑色人造石制作；整体台面固定在箱体顶部，嵌入式的小台面放置在箱体内部的防震调整脚上；台面外侧上缘采用圆弧R角倒圆处理；边台采用三级减震设计：箱体底部4角处的防震调整脚为一级防震；箱体内部的调整脚为二级减震；嵌入式小台面为三级减震。
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	9
	边台
	1650*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构，做凹柜。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
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	洗消间

	1
	边台
	L*600*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
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	2
	不锈钢水池
	1200*750*850mm
	一、材质说明：
1、不锈钢：优质304不锈钢，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
二、工艺要求：
1、采用1.0厚304不锈钢板，含水槽、水龙头，柜体无底板，无背板，门板单层。
2、备注：1个固定龙头，1个伸缩龙头，水槽深600mm。
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	洁存间

	1
	不锈钢矮货架
	2950*400*100mm
	1、不锈钢：优质304不锈钢，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
2、备注：一层层板。
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	2
	不锈钢货架
	3000*400*2000mm
	一、材质说明：
1、不锈钢：优质304不锈钢，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
二、工艺要求：
1、备注：层板不可调节，不要调节孔，分两个制作。
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	3
	不锈钢矮货架
	2600*400*100mm
	1、不锈钢：优质304不锈钢，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
2、备注：一层层板。
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	4
	边台
	L*600*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
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	洁菌室

	1
	不锈钢衣柜
	1900*400*2000
	1、不锈钢：采用1.0厚304不锈钢板全包内夹板材，表面拉丝处理，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
2、备注：上下四扇玻璃门，内分四层。
3、拉手做成暗拉手。
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	女更衣室

	1
	不锈钢衣柜
	1200*600*2000
	1、不锈钢：采用1.0厚304不锈钢板全包内夹板材，表面拉丝处理，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
2、备注：上下四扇玻璃门，内分四层。
3、拉手做成暗拉手。
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	2
	不锈钢鞋柜
	1200*500*1500mm
	1、不锈钢：采用1.0厚304不锈钢板全包内夹板材，表面拉丝处理，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
2、备注：单面6层，带柜门，不做竖格。
3、拉手做成暗拉手。
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	男更衣室

	1
	不锈钢衣柜
	1400*600*2000
	1、不锈钢：采用1.0厚304不锈钢板全包内夹板材，表面拉丝处理，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
2、备注：上下四扇玻璃门，内分四层。
3、拉手做成暗拉手。
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	2
	不锈钢鞋柜
	900*500*1500mm
	1、不锈钢：采用1.0厚304不锈钢板全包内夹板材，表面拉丝处理，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
2、备注：单面6层，带柜门，不做竖格。
3、拉手做成暗拉手。
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	普通动物实验室

	1
	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置2个岛式插座。
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	动物检疫室2前室

	1
	工作桌
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构，避开风口。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：配置4个岛式插座。
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	库房

	1
	工作桌
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
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	2
	全钢柜
	1000*450*2000
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、五金配件：采用优质五金配件，锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、层板：与柜体同等材质，四层隔板均分；2、拉手做成暗拉手。
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	3
	全钢柜
	1000*450*2000
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、五金配件：采用优质五金配件，锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、层板：与柜体同等材质，四层隔板均分；2、拉手做成暗拉手。
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	4#四层

	前室

	1
	不锈钢实验边台
	1500*750*850mm
	一、材质说明：
1、不锈钢：优质304不锈钢，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
二、工艺要求：
1、框架结构，台下带抽屉。
2、台面：采用1.0厚304不锈钢板全包内夹板材，表面拉丝处理。
3、钢架部分：主框架采用304不锈钢。
4、台面下做抽屉
5、备注：配置3个岛式插座。6、拉手做成暗拉手。
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	2
	不锈钢实验边台
	1950*750*850mm
	一、材质说明：
1、不锈钢：优质304不锈钢，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
二、工艺要求：
1、框架结构，台下带抽屉。
2、台面：采用1.0厚304不锈钢板全包内夹板材，表面拉丝处理。
3、钢架部分：主框架采用304不锈钢。
4、台面下做抽屉
5、备注：配置3个岛式插座。6、拉手做成暗拉手。
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	3
	不锈钢实验边台
	1825*750*850mm
	一、材质说明：
1、不锈钢：优质304不锈钢，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
二、工艺要求：
1、框架结构，台下带抽屉。
2、台面：采用1.0厚304不锈钢板全包内夹板材，表面拉丝处理。
3、钢架部分：主框架采用304不锈钢。
4、台面下做抽屉
5、备注：配置3个岛式插座。6、拉手做成暗拉手。
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	4
	不锈钢实验边台
	1200*750*850mm
	一、材质说明：
1、不锈钢：优质304不锈钢，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
二、工艺要求：
1、框架结构，台下带抽屉。
2、台面：采用1.0厚304不锈钢板全包内夹板材，表面拉丝处理。
3、钢架部分：主框架采用304不锈钢。
4、台面下做抽屉
5、备注：配置3个岛式插座。6、拉手做成暗拉手。
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	解剖间

	1
	天平台
	1500*600*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、台面中间：采用优质人造石，耐香烟灼烧≥2级，耐酸碱≥1级，耐高温≥2级，表面耐干热≥1级，表面耐划痕≥1级，耐污染≥1级，耐沸水≤0.05%，吸水率≤0.02%，依据GB/T 26696-2011标准。
3、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
4、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
5、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、每个天平台均应为完整独立的落地型，整个箱体部分电解板折弯焊接一体式结构设计，整体静电喷涂计；箱体底部四个角有防震调整脚，箱体内部有两个横支撑，两个横支撑上装有4个防震调整脚；
2、台面为嵌入式设计，整体台面采用12.7mm厚的黑色热固性树脂层积板制作，嵌入式的小台面为仪器承载部分，厚度采用400*350*40mm厚的黑色人造石制作；整体台面固定在箱体顶部，嵌入式的小台面放置在箱体内部的防震调整脚上；台面外侧上缘采用圆弧R角倒圆处理；边台采用三级减震设计：箱体底部4角处的防震调整脚为一级防震；箱体内部的调整脚为二级减震；嵌入式小台面为三级减震。
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	2
	边台
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
6、备注：
1）2个岛式插座、1付台式单口洗眼器。
2）1只挡水条：采用优质热固性树脂层积板，规格：3000*20*100mm。
3）1只实验室专用水槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。规格：800*460*320mm。
4）1套伸缩高位水龙头。
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	3
	吊柜
	L*300*600mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、五金配件：采用优质五金配件，锁具、铰链、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、采用冷轧钢板，环保热固性粉末涂料，一体成型45度内斜一字暗拉手，304不锈钢承重铰链，柜内含一块层板，门板带5mm玻璃视窗，整体主颜色：白高光。拉手线条配色湛蓝/闪银灰。2、拉手做成暗拉手。
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	4
	中央台
	L*1500*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构，做凹柜。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手：pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。6、插座安在岛台两侧，8个。
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	5
	通风柜
	1500*850*2350
	一、材质说明：
1、台面：陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域≥20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、框架：采用高强度耐腐蚀氧化铝型材，由高温成型过程冷却，然后进行人工时效的状态，适用于由高温成型过程冷却后，不经过冷加工（可进行矫直、矫平，但不影响力学性能极限），予以人工时效的产品。碱蚀阳极氧化，耐刮擦，不易变色。隐蔽走线，配优质强、弱电多功能（根据现场情况酌情增加走线槽或其他隐蔽走线方式）。金属电镀层经18h抗盐雾试验，直径1.5mm以下锈点检验结果为无锈点，依据GB/T 3325-2017标准。
5、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、全钢结构，柜台面挡板及上柜左右侧操作面板可分别由正面拆卸；台面挡板采用冷轧钢板材质，上柜左右侧操作面板采用厚1.2mm±5%冷轧钢板可以自由拆卸方便后续检修维护，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；前气密封板于柜内顶部内衬板前缘下方(调节门内侧)设有1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作之前封板，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；上柜内衬板采用厚度不小于5mm±5%实验室专用通风柜抗贝特纤维板；维修门柜内两侧装有实验室专用抗倍特板内衬同材质维修门框，维修门尺寸：约H450mm×W330mm。；导流板具导流板设计，其材质及厚度同内衬板；上柜体外部结构采用厚1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作，内部结构主架为2.0mm冷轧钢板折弯焊接支承，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；底柜左右侧板采用厚1.5mm-2.0±5%冷轧钢板机压成型制作，门板采用1.0冷轧钢板折弯内封板内加消音材料，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；拉手采用国标304#不锈钢C形孔距160mm拉手；铰链：采用105°液压缓冲，使用过程中无噪音，耐腐蚀。
2、操作台面采用25mm厚陶瓷台面；
3、视窗：升降视窗采用同步齿轮结合精钢链条及专用机械轴承座与直径20MM光轴传动、铝合金框、6mm钢化玻璃组合后，滑门与滑槽接触点为特殊塑料滑条，不受上箱体对角线不等的影响，上下滑动起来顺畅声音；配漏电保护开关1套，防沾水10A/16A插座各2个，门高带限位装置；
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	洗消间

	1
	边台
	L*600*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
3、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
4、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
5、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：钢木结构。
2、台面：采用优质热固性树脂层积板，厚度≥12.7mm。
3、实验台下柜：柜体板材采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，PVC封边条封边。
4、拉手pp一字成型拉手（暗拉手）。
5、钢架：钢架壁厚≥1.2mm厚，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。
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	2
	不锈钢水池
	1200*750*850mm
	一、材质说明：
1、不锈钢：优质304不锈钢，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
二、工艺要求：
1、采用1.0厚304不锈钢板，含水槽、水龙头，柜体无底板，无背板，门板单层。
2、备注：1个固定龙头，1个伸缩龙头，水槽深600mm。
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	洁存间

	1
	不锈钢货架
	3000*400*2000mm
	一、材质说明：
1、不锈钢：优质304不锈钢，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
二、工艺要求：
1、备注：层板不可调节，不要调节孔，分两个制作。
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	2
	不锈钢矮货架
	2600*400*100mm
	1、不锈钢：优质304不锈钢，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
2、备注：一层层板。
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	3
	不锈钢矮货架
	1950*400*100mm
	1、不锈钢：优质304不锈钢，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
2、备注：一层层板。
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	4
	不锈钢实验边台
	L*600*850mm
	一、材质说明：
1、不锈钢：优质304不锈钢，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
二、工艺要求：
1、框架结构，台下带抽屉。
2、台面：采用1.0厚304不锈钢板全包内夹板材，表面拉丝处理。
3、钢架部分：主框架采用304不锈钢。
4、台面下做抽屉
5、备注：配置3个岛式插座。
6、拉手做成暗拉手。
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	洁菌室

	1
	不锈钢衣柜
	1700*400*2000
	1、不锈钢：采用1.0厚304不锈钢板全包内夹板材，表面拉丝处理，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
2、备注：上下四扇玻璃门，内分四层。
3、拉手做成暗拉手。
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	2
	不锈钢衣柜
	1300*400*2000
	1、不锈钢：采用1.0厚304不锈钢板全包内夹板材，表面拉丝处理，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
2、备注：上下四扇玻璃门，内分四层。
3、拉手做成暗拉手。
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	女更衣室

	1
	不锈钢衣柜
	1700*400*2000
	1、不锈钢：采用1.0厚304不锈钢板全包内夹板材，表面拉丝处理，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
2、备注：上下四扇玻璃门，内分四层。
3、拉手做成暗拉手。
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	2
	不锈钢鞋柜
	1000*500*1500mm
	1、不锈钢：采用1.0厚304不锈钢板全包内夹板材，表面拉丝处理，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
2、备注：单面6层，带柜门，不做竖格。
3、拉手做成暗拉手。
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	男更衣室

	1
	不锈钢衣柜
	1500*600*2000
	1、不锈钢：采用1.0厚304不锈钢板全包内夹板材，表面拉丝处理，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
2、备注：上下四扇玻璃门，内分四层。
3、拉手做成暗拉手。
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	2
	不锈钢鞋柜
	650*500*1500mm
	1、不锈钢：优质304不锈钢，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
2、备注：单面6层，带柜门，不做竖格。
3、拉手做成暗拉手。
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	动物接收

	1
	框架桌（工作桌）
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、钢架：采用40*60*1.0mm优质方管。
3、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
4、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
5、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
6、五金配件：采用优质五金配件，导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、钢木框架结构，台下带木质抽屉，拉手做成暗拉手。
2、台面：采用12.7mm热固性树脂层积板。
3、钢架部分：主框架采用40*60*1.0mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、热固性粉末涂料高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺。
4、桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
5、备注：配置1个岛式插座。
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	库房

	1
	框架桌（工作桌）
	L*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、钢架：采用40*60*1.0mm优质方管。
3、柜体：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，面板纹理清晰美观，甲醛释放量≤(47h)0.006mg/m³，静曲强度≥15.1MPa，弹性模量≥3022MPa，内结合强度≥0.59MPa，表面胶合强度≥1.21MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，握螺钉力（板面≥1208N，板边≥1154N），表面耐磨磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，表面耐划痕≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕。依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 35601-2017及GB/T 39600-2021标准。
4、封边：采用优质环保PVC封边条，甲醛释放量≤0.05mg/L，耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性)≥1级，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。依据QB/T 4463-2013标准。
5、胶水：采用优质环保热熔胶，游离甲醛≤20mg/kg,苯≤20mg/kg，甲苯+二甲苯≤20mg/kg，卤代烃≤10mg/kg。
6、五金配件：采用优质五金配件，导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、钢木框架结构，台下带木质抽屉，拉手做成暗拉手。。
2、台面：采用12.7mm热固性树脂层积板。
3、钢架部分：主框架采用40*60*1.0mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、热固性粉末涂料高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺。
4、桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	[image: image144.png]




	3
	全钢柜
	1000*450*2000
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、五金配件：采用优质五金配件，锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、层板：与柜体同等材质，四层隔板均分；暗拉手。
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	3
	全钢柜
	1000*450*2000
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、五金配件：采用优质五金配件，锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、层板：与柜体同等材质，四层隔板均分；暗拉手。
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	4
	不锈钢推车（双层）
	1000*600*900mm
	一、材质说明：
1、不锈钢：优质304不锈钢，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
2、脚轮：优质脚轮，脚轮往复磨损（座面垂直加载113kg,在有障碍物的测试平台，测试2000次；在无障碍物的水平测试台上测试98000次，测试后无损坏，22N无脱落），依据QB/T 2280-2016标准。
二、工艺要求：
1、双层层板设计，304不锈钢，立柱采用Φ28mm圆管，二层之间层间距440MM，护栏采用16mm不锈钢，高70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
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	5
	不锈钢平板推车
	1000*600*900mm
	一、材质说明：
1、不锈钢：优质304不锈钢，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
2、脚轮：优质脚轮，脚轮往复磨损（座面垂直加载113kg,在有障碍物的测试平台，测试2000次；在无障碍物的水平测试台上测试98000次，测试后无损坏，22N无脱落），依据QB/T 2280-2016标准。
二、工艺要求：
1、扶手采用优质304不锈钢，受力均匀，不生锈稳定耐用。
2、车身受力稳妥，抗压耐热，防锈防腐蚀。车板两边采用圆弧设计，有效防止碰撞刮伤。
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	6
	实验凳
	常规
	一、材质说明：
▲1、面料：采用优质无溶剂有机硅皮革，产品有害物质（皮革中五氯苯酚（PCP）≤0.1mg/kg，可分解芳香胺染料≤3.64mg/kg），富马酸二甲酯≤0.05mg/kg，抑菌率(大肠埃希氏菌≥99%)，依据GB/T 35607-2017、GB/T 27717-2011及QB/T 4371-2012标准。提供具有“CMA、CNAS”标识的第三方质量检测机构出具的“无溶剂有机硅皮革”检验（或检测）报告，受检单位（或委托单位）需为投标人或所投产品制造商。
2、气压棒：采用优质环保气压棒，高低温储存性能（气弹簧应能承受低温-30°C高温60°C各48h高低温储存试验，试验后气弹簧公称力衰减量≤0.3%），循环寿命（经过高低温储存性能试验的气弹簧还应能承受30000次循环寿命试验，试验后公称力的总衰减量≤5%），耐腐蚀性能（气弹簧应能承受48h中性盐雾试验，试验后活塞杆和缸筒表面无腐蚀缺陷）。
3、脚轮：优质脚轮，脚轮往复磨损（座面垂直加载113kg,在有障碍物的测试平台，测试2000次；在无障碍物的水平测试台上测试98000次，测试后无损坏，22N无脱落），依据QB/T 2280-2016标准。
二、工艺要求：
1、实验室升降实验凳，电镀脚。
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	7
	不锈钢方凳
	
	1、不锈钢：优质304不锈钢，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
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	二号楼

	编号
	名称
	型号规格
	技术参数
	图片

	2#三层

	天平室

	1
	天平台
	900*600*850mm
	一、材质说明：
▲1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。提供具有“CMA、CNAS”标识的第三方质量检测机构出具的“热固性树脂层积板”检验（或检测）报告，受检单位（或委托单位）需为投标人或所投产品制造商。
▲2、台面中间：采用优质人造石，耐香烟灼烧≥2级，耐酸碱≥1级，耐高温≥2级，表面耐干热≥1级，表面耐划痕≥1级，耐污染≥1级，耐沸水≤0.05%，吸水率≤0.02%，依据GB/T 26696-2011标准。提供具有“CMA、CNAS”标识的第三方质量检测机构出具的“人造石”检验（或检测）报告，受检单位（或委托单位）需为投标人或所投产品制造商。
▲3、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。提供具有“CMA、CNAS”标识的第三方质量检测机构出具的“冷轧钢板”检验（或检测）报告，受检单位（或委托单位）需为投标人或所投产品制造商。
▲4、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。提供具有“CMA、CNAS”标识的第三方质量检测机构出具的“热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉）”检验（或检测）报告，受检单位（或委托单位）需为投标人或所投产品制造商。
5、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、每个天平台均应为完整独立的落地型，整个箱体部分电解板折弯焊接一体式结构设计，整体静电喷涂计；箱体底部四个角有防震调整脚，箱体内部有两个横支撑，两个横支撑上装有4个防震调整脚；
2、台面为嵌入式设计，整体台面采用12.7mm厚的黑色热固性树脂层积板制作，嵌入式的小台面为仪器承载部分，厚度采用400*350*40mm厚的黑色人造石制作；整体台面固定在箱体顶部，嵌入式的小台面放置在箱体内部的防震调整脚上；台面外侧上缘采用圆弧R角倒圆处理；边台采用三级减震设计：箱体底部4角处的防震调整脚为一级防震；箱体内部的调整脚为二级减震；嵌入式小台面为三级减震。
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	缓冲间2

	1
	框架桌
	2800*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。
▲2、脚架：采用优质钢管，经除油、除锈、水洗、表调、磷化处理，耐腐蚀，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点，重金属含量（限色漆）（可溶性铅≤5.2mg/kg，可溶性镉≤0.3mg/kg，可溶性铬≤3.6mg/kg，可溶性汞≤0.04mg/kg），依据GB/T 3325-2017标准。提供具有“CMA、CNAS”标识的第三方质量检测机构出具的“钢管”检验（或检测）报告，受检单位（或委托单位）需为投标人或所投产品制造商。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
▲4、五金配件：采用优质五金配件，导轨、拉手、线盒、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。提供具有“CMA、CNAS”标识的第三方质量检测机构出具的，导轨、拉手、线盒、螺丝检验（或检测）报告，受检单位（或委托单位）需为投标人或所投产品制造商。
二、工艺要求：
1、钢架部分：主框架采用40*60*1.0mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、热固性粉末涂料高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺。
2、台面下做抽屉
3、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
4、备注：配置3个岛式插座。
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	2
	活动柜
	常规
	一、材质说明： 
1、面材：优质冷轧钢板，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
▲3、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、托臂、高强度双头连接件依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。提供具有“CMA、CNAS”标识的第三方质量检测机构出具的，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、托臂、高强度双头连接件检验（或检测）报告，受检单位（或委托单位）需为投标人或所投产品制造商。
二、工艺要求：
1、底部带轮，可移动。
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	缓冲间1

	1
	框架桌
	2800*750*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。
2、脚架：采用优质钢管，经除油、除锈、水洗、表调、磷化处理，耐腐蚀，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点，重金属含量（限色漆）（可溶性铅≤5.2mg/kg，可溶性镉≤0.3mg/kg，可溶性铬≤3.6mg/kg，可溶性汞≤0.04mg/kg），依据GB/T 3325-2017标准。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，导轨、拉手、线盒、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、热固性粉末涂料高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺。
2、台面下做抽屉
3、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
4、备注：配置3个岛式插座。
	[image: image154.png]




	2
	活动柜
	常规
	一、材质说明： 
1、面材：优质冷轧钢板，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、托臂、高强度双头连接件依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、底部带轮，可移动。
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	仪器室3B

	1
	仪器台
	2500*900*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、台面：台面采用12.7mm厚热固性树脂层积板，表面具备耐酸碱性能、抗菌抗病毒等特点。
2、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm冷轧钢板钢板，切割折弯成型焊接打磨平整。
3、备注：
1）万向吸风罩：装配有升级版旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构和专利设计的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果良好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，不但使整体实验室更加美观，更能保证实验环境的干净整洁；数量：2个。
2）4个岛式插座。
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	2
	仪器台
	2800*900*850mm
	一、材质说明：
、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、台面：台面采用12.7mm厚热固性树脂层积板，表面具备耐酸碱性能、抗菌抗病毒等特点。
2、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm冷轧钢板钢板，切割折弯成型焊接打磨平整。
3、备注：
1）万向吸风罩：装配有升级版旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构和专利设计的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果良好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，不但使整体实验室更加美观，更能保证实验环境的干净整洁；数量：2个。
2）4个岛式插座。
	

	实验室3A

	1
	仪器台
	2800*900*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、台面：台面采用12.7mm厚热固性树脂层积板，表面具备耐酸碱性能、抗菌抗病毒等特点。
2、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm冷轧钢板钢板，切割折弯成型焊接打磨平整。
3、备注：
1）万向吸风罩：装配有升级版旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构和专利设计的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果良好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，不但使整体实验室更加美观，更能保证实验环境的干净整洁；数量：4个。
2）8个岛式插座。
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	仪器室2B

	1
	仪器台
	2500*900*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、台面：台面采用12.7mm厚热固性树脂层积板，表面具备耐酸碱性能、抗菌抗病毒等特点。
2、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm冷轧钢板钢板，切割折弯成型焊接打磨平整。
3、备注：
1）万向吸风罩：装配有升级版旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构和专利设计的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果良好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，不但使整体实验室更加美观，更能保证实验环境的干净整洁；数量：2个。
2）4个岛式插座。
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	2
	仪器台
	2800*900*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、台面：台面采用12.7mm厚热固性树脂层积板，表面具备耐酸碱性能、抗菌抗病毒等特点。
2、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm冷轧钢板钢板，切割折弯成型焊接打磨平整。
3、备注：
1）万向吸风罩：装配有升级版旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构和专利设计的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果良好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，不但使整体实验室更加美观，更能保证实验环境的干净整洁；数量：2个。
2）4个岛式插座。
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	仪器室2A

	1
	仪器台
	2800*900*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、台面：台面采用12.7mm厚热固性树脂层积板，表面具备耐酸碱性能、抗菌抗病毒等特点。
2、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm冷轧钢板钢板，切割折弯成型焊接打磨平整。
3、备注：
1）万向吸风罩：装配有升级版旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构和专利设计的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果良好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，不但使整体实验室更加美观，更能保证实验环境的干净整洁；数量：4个。
2）8个岛式插座。
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	仪器室1（液相室）

	1
	仪器台
	5000*900*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、台面：台面采用12.7mm厚热固性树脂层积板，表面具备耐酸碱性能、抗菌抗病毒等特点。
2、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm冷轧钢板钢板，切割折弯成型焊接打磨平整。
3、备注：
1）万向吸风罩：装配有升级版旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构和专利设计的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果良好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，不但使整体实验室更加美观，更能保证实验环境的干净整洁；数量：4个。
2）8个岛式插座。
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	2
	仪器台
	4800*900*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、台面：台面采用12.7mm厚热固性树脂层积板，表面具备耐酸碱性能、抗菌抗病毒等特点。
2、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm冷轧钢板钢板，切割折弯成型焊接打磨平整。
3、备注：
1）万向吸风罩：装配有升级版旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构和专利设计的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果良好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，不但使整体实验室更加美观，更能保证实验环境的干净整洁；数量：4个。
2）8个岛式插座。
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	3
	仪器台
	4400*900*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、柜体：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、台面：台面采用12.7mm厚热固性树脂层积板，表面具备耐酸碱性能、抗菌抗病毒等特点。
2、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm冷轧钢板钢板，切割折弯成型焊接打磨平整。
3、备注：
1）万向吸风罩：装配有升级版旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构和专利设计的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果良好，不会产生啸音，提供安静的操作环境。多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，不但使整体实验室更加美观，更能保证实验环境的干净整洁；数量：4个。
2）8个岛式插座。
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	可移动实验台
	600*600*850mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质热固性树脂层积板，甲醛释放量≤0.011mg/m³，抑菌率（金黄色葡萄球菌≥99%），符合GB/T 39600-2021、GB 18580-2017及QB/T 4371-2012标准。
2、脚架：采用优质钢管，经除油、除锈、水洗、表调、磷化处理，耐腐蚀，重金属含量（限色漆）（可溶性铅≤5.2mg/kg，可溶性镉≤0.3mg/kg，可溶性铬≤3.6mg/kg，可溶性汞≤0.04mg/kg），依据GB/T 3325-2017标准。
d≤2.5mg/kg，铬Cr≤0.7mg/kg，汞Hg≤2.5mg/kg）。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、台面：采用12.7mm厚热固性树脂层积板，高温一体烧制成型，实验台面操作区域为20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。(需确认台面是用热固性树脂层积板还是陶瓷台面）
2、钢架部分：主框架采用40*60*1.0mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、热固性粉末涂料高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；
3、底部带轮，可移动。
	定制
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	边台
	3000*750*850mm
	一、材质说明：
1、陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域为20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：全钢空位结构。
2、实验台下柜：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。技术性能：钢板需经过脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理，增加粉末与钢板的附着力，钢板表面均经静电环保热固性粉末涂料及磷化处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。
3、柜门/抽屉面板：抽面及门板上沿斜面处理，并设计可替换型磁条标签。
4、层板：层板高度可调节。
5、拉手：采用折弯成型S拉手与柜门和抽屉，是两个独立构建；
6、调整脚：柜底配四个可调脚，高度调节在0-15mm之间；可调节柜身水平及高度。
7、备注：配置2个岛式插座。
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	中央台
	4600*1500*850mm
	一、材质说明：
1、陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域为20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：全钢空位结构。
2、实验台下柜：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。技术性能：钢板需经过脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理，增加粉末与钢板的附着力，钢板表面均经静电环保热固性粉末涂料及磷化处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。
3、柜门/抽屉面板：抽面及门板上沿斜面处理，并设计可替换型磁条标签。
4、层板：层板高度可调节。
5、拉手：采用折弯成型S拉手与柜门和抽屉，是两个独立构建；
6、调整脚：柜底配四个可调脚，高度调节在0-15mm之间；可调节柜身水平及高度。
7、备注：
1）8个岛式插座，4付台式单口洗眼器、4组单面滴水架。
2）挡水条：采用优质热固性树脂层积板，规格：12000*20*100mm。
3）4只实验室专用水槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。规格：800*460*320mm。
4）4套三联高低位龙头：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体采用铜质，表面环保热固性粉末涂料。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
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	试剂架
	3100*400*800mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
▲3、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏）。依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。提供具有“CMA、CNAS”标识的第三方质量检测机构出具的“钢化玻璃（玻璃）”检验（或检测）报告，受检单位（或委托单位）需为投标人或所投产品制造商。
4、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。
二、工艺要求：
1、功能化面板采用卡口式设计安装。
2、立柱采用1.0mm 厚冷轧钢板折弯焊接成型，钢制层板可上下调节，表面经过热固性粉末涂料静电喷涂。
3、扣板分上下两块，下面一块开86插座孔，含插座。
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	吊柜
	6700*300*600mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏），依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。
4、五金配件：采用优质五金配件，锁具、铰链、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、采用冷轧钢板，环保热固性粉末涂料，一体成型45度内斜一字暗拉手，304不锈钢承重铰链，柜内含一块层板，门板带5mm玻璃视窗，整体主颜色：白高光。拉手线条配色湛蓝/闪银灰。
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	通风柜
	1200*850*2350
	一、材质说明：
1、台面：陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域≥20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、框架：采用高强度耐腐蚀氧化铝型材，由高温成型过程冷却，然后进行人工时效的状态，适用于由高温成型过程冷却后，不经过冷加工（可进行矫直、矫平，但不影响力学性能极限），予以人工时效的产品。碱蚀阳极氧化，耐刮擦，不易变色。隐蔽走线，配优质强、弱电多功能（根据现场情况酌情增加走线槽或其他隐蔽走线方式）。金属电镀层经18h抗盐雾试验，直径1.5mm以下锈点检验结果为无锈点，依据GB/T 3325-2017标准。
5、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、全钢结构，柜台面挡板及上柜左右侧操作面板可分别由正面拆卸；台面挡板采用冷轧钢板材质，上柜左右侧操作面板采用厚1.2mm±5%冷轧钢板可以自由拆卸方便后续检修维护，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；前气密封板于柜内顶部内衬板前缘下方(调节门内侧)设有1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作之前封板，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；上柜内衬板采用厚度不小于5mm±5%实验室专用通风柜抗贝特纤维板；维修门柜内两侧装有实验室专用抗倍特板内衬同材质维修门框，维修门尺寸：约H450mm×W330mm。；导流板具导流板设计，其材质及厚度同内衬板；上柜体外部结构采用厚1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作，内部结构主架为2.0mm冷轧钢板折弯焊接支承，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；底柜左右侧板采用厚1.5mm-2.0±5%冷轧钢板机压成型制作，门板采用1.0冷轧钢板折弯内封板内加消音材料，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；拉手采用国标304#不锈钢C形孔距160mm拉手；铰链：采用105°液压缓冲，使用过程中无噪音，耐腐蚀。
2、操作台面采用25mm厚陶瓷台面；
3、视窗：升降视窗采用同步齿轮结合精钢链条及专用机械轴承座与直径20MM光轴传动、铝合金框、6mm钢化玻璃组合后，滑门与滑槽接触点为特殊塑料滑条，不受上箱体对角线不等的影响，上下滑动起来顺畅声音；配漏电保护开关1套，防沾水10A/16A插座各2个，门高带限位装置；
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	通风柜
	1500*850*2350
	一、材质说明：
1、台面：陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域≥20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、框架：采用高强度耐腐蚀氧化铝型材，由高温成型过程冷却，然后进行人工时效的状态，适用于由高温成型过程冷却后，不经过冷加工（可进行矫直、矫平，但不影响力学性能极限），予以人工时效的产品。碱蚀阳极氧化，耐刮擦，不易变色。隐蔽走线，配优质强、弱电多功能（根据现场情况酌情增加走线槽或其他隐蔽走线方式）。金属电镀层经18h抗盐雾试验，直径1.5mm以下锈点检验结果为无锈点，依据GB/T 3325-2017标准。
5、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、全钢结构，柜台面挡板及上柜左右侧操作面板可分别由正面拆卸；台面挡板采用冷轧钢板材质，上柜左右侧操作面板采用厚1.2mm±5%冷轧钢板可以自由拆卸方便后续检修维护，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；前气密封板于柜内顶部内衬板前缘下方(调节门内侧)设有1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作之前封板，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；上柜内衬板采用厚度不小于5mm±5%实验室专用通风柜抗贝特纤维板；维修门柜内两侧装有实验室专用抗倍特板内衬同材质维修门框，维修门尺寸：约H450mm×W330mm。；导流板具导流板设计，其材质及厚度同内衬板；上柜体外部结构采用厚1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作，内部结构主架为2.0mm冷轧钢板折弯焊接支承，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；底柜左右侧板采用厚1.5mm-2.0±5%冷轧钢板机压成型制作，门板采用1.0冷轧钢板折弯内封板内加消音材料，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；拉手采用国标304#不锈钢C形孔距160mm拉手；铰链：采用105°液压缓冲，使用过程中无噪音，耐腐蚀。
2、操作台面采用25mm厚陶瓷台面；
3、视窗：升降视窗采用同步齿轮结合精钢链条及专用机械轴承座与直径20MM光轴传动、铝合金框、6mm钢化玻璃组合后，滑门与滑槽接触点为特殊塑料滑条，不受上箱体对角线不等的影响，上下滑动起来顺畅声音；配漏电保护开关1套，防沾水10A/16A插座各2个，门高带限位装置；
4、备注：
1）1只PP杯槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。
2）1套低位单口水龙头。
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	落地式通风柜
	1500*850*2350
	一、材质说明：
1、台面：陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域≥20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。                   2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、框架：采用高强度耐腐蚀氧化铝型材，由高温成型过程冷却，然后进行人工时效的状态，适用于由高温成型过程冷却后，不经过冷加工（可进行矫直、矫平，但不影响力学性能极限），予以人工时效的产品。碱蚀阳极氧化，耐刮擦，不易变色。隐蔽走线，配优质强、弱电多功能（根据现场情况酌情增加走线槽或其他隐蔽走线方式）。金属电镀层经18h抗盐雾试验，直径1.5mm以下锈点检验结果为无锈点，依据GB/T 3325-2017标准。                                            5、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、全钢结构，柜台面挡板及上柜左右侧操作面板可分别由正面拆卸；台面挡板采用冷轧钢板材质，上柜左右侧操作面板采用厚1.2mm±5%冷轧钢板可以自由拆卸方便后续检修维护，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；前气密封板于柜内顶部内衬板前缘下方(调节门内侧)设有1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作之前封板，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；上柜内衬板采用厚度不小于5mm±5%实验室专用通风柜抗贝特纤维板；维修门柜内两侧装有实验室专用抗倍特板内衬同材质维修门框，维修门尺寸：约H450mm×W330mm。；导流板具导流板设计，其材质及厚度同内衬板；上柜体外部结构采用厚1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作，内部结构主架为2.0mm冷轧钢板折弯焊接支承，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；底柜左右侧板采用厚1.5mm-2.0±5%冷轧钢板机压成型制作，门板采用1.0冷轧钢板折弯内封板内加消音材料，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；拉手采用国标304#不锈钢C形孔距160mm拉手；铰链：采用105°液压缓冲，使用过程中无噪音，耐腐蚀。
2、视窗：升降视窗采用同步齿轮结合精钢链条及专用机械轴承座与直径20MM光轴传动、铝合金框、6mm钢化玻璃组合后，滑门与滑槽接触点为特殊塑料滑条，不受上箱体对角线不等的影响，上下滑动起来顺畅声音；配漏电保护开关1套，防沾水10A/16A插座各2个，门高带限位装置；
3、备注：
1）1套低位单口水龙头。
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	器皿柜
	1200*450*2000
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏），依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、完整独立的落地型全钢制柜体设计，柜体上下分隔。
2、柜体：采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理后静电喷涂。
3、柜门：上下双对开门结构。上下柜玻璃门通透设计，美观大方。柜门颜色根据室内装饰效果可以有多种选择，双层设计，柜门内侧装有防撞贴。
4、层板：内置活动层板，上柜设两件活动层板，下柜设一件活动层板，每15mm可自由上下调节高度，层板由四个钢制层板扣支撑。（层板是抗倍特板，分别开了ø30，ø50，ø70，ø100的孔）
5、拉手：采用不锈钢C型明拉手，防腐防锈，经久耐用。
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	实验室5

	1
	边台
	3000*750*850mm
	一、材质说明：
1、陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域为20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：全钢空位结构。
2、实验台下柜：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。技术性能：钢板需经过脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理，增加粉末与钢板的附着力，钢板表面均经静电环保热固性粉末涂料及磷化处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。
3、柜门/抽屉面板：抽面及门板上沿斜面处理，并设计可替换型磁条标签。
4、层板：层板高度可调节。
5、拉手：采用折弯成型S拉手与柜门和抽屉，是两个独立构建；
6、调整脚：柜底配四个可调脚，高度调节在0-15mm之间；可调节柜身水平及高度。
7、备注：配置2个岛式插座。
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	中央台
	4600*1500*850mm
	一、材质说明：
1、陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域为20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：全钢空位结构。
2、实验台下柜：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。技术性能：钢板需经过脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理，增加粉末与钢板的附着力，钢板表面均经静电环保热固性粉末涂料及磷化处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。
3、柜门/抽屉面板：抽面及门板上沿斜面处理，并设计可替换型磁条标签。
4、层板：层板高度可调节。
5、拉手：采用折弯成型S拉手与柜门和抽屉，是两个独立构建；
6、调整脚：柜底配四个可调脚，高度调节在0-15mm之间；可调节柜身水平及高度。
7、备注：
1）8个岛式插座、4付台式单口洗眼器、4组单面滴水架。
2）挡水条：采用优质热固性树脂层积板，规格：12000*20*100mm。
3）4只实验室专用水槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。规格：800*460*320mm。
4）4套三联高低位龙头：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体采用铜质，表面环保热固性粉末涂料。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
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	试剂架
	3100*400*800mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏），依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。
4、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、功能化面板采用卡口式设计安装。
2、立柱采用1.0mm 厚冷轧钢板折弯焊接成型，钢制层板可上下调节，表面经过热固性粉末涂料静电喷涂。
3、扣板分上下两块，下面一块开86插座孔，含插座。
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	吊柜
	6700*300*600mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏），依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。
4、五金配件：采用优质五金配件，锁具、铰链、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、采用冷轧钢板，环保热固性粉末涂料，一体成型45度内斜一字暗拉手，304不锈钢承重铰链，柜内含一块层板，门板带5mm玻璃视窗，整体主颜色：白高光。拉手线条配色湛蓝/闪银灰。
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	5
	通风柜
	1200*850*2350
	一、材质说明：
1、台面：陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域≥20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、框架：采用高强度耐腐蚀氧化铝型材，由高温成型过程冷却，然后进行人工时效的状态，适用于由高温成型过程冷却后，不经过冷加工（可进行矫直、矫平，但不影响力学性能极限），予以人工时效的产品。碱蚀阳极氧化，耐刮擦，不易变色。隐蔽走线，配优质强、弱电多功能（根据现场情况酌情增加走线槽或其他隐蔽走线方式）。金属电镀层经18h抗盐雾试验，直径1.5mm以下锈点检验结果为无锈点，依据GB/T 3325-2017标准。
5、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、全钢结构，柜台面挡板及上柜左右侧操作面板可分别由正面拆卸；台面挡板采用冷轧钢板材质，上柜左右侧操作面板采用厚1.2mm±5%冷轧钢板可以自由拆卸方便后续检修维护，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；前气密封板于柜内顶部内衬板前缘下方(调节门内侧)设有1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作之前封板，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；上柜内衬板采用厚度不小于5mm±5%实验室专用通风柜抗贝特纤维板；维修门柜内两侧装有实验室专用抗倍特板内衬同材质维修门框，维修门尺寸：约H450mm×W330mm。；导流板具导流板设计，其材质及厚度同内衬板；上柜体外部结构采用厚1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作，内部结构主架为2.0mm冷轧钢板折弯焊接支承，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；底柜左右侧板采用厚1.5mm-2.0±5%冷轧钢板机压成型制作，门板采用1.0冷轧钢板折弯内封板内加消音材料，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；拉手采用国标304#不锈钢C形孔距160mm拉手；铰链：采用105°液压缓冲，使用过程中无噪音，耐腐蚀。
2、操作台面采用25mm厚陶瓷台面；
3、视窗：升降视窗采用同步齿轮结合精钢链条及专用机械轴承座与直径20MM光轴传动、铝合金框、6mm钢化玻璃组合后，滑门与滑槽接触点为特殊塑料滑条，不受上箱体对角线不等的影响，上下滑动起来顺畅声音；配漏电保护开关1套，防沾水10A/16A插座各2个，门高带限位装置；
1）1只PP杯槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。
2）1套低位单口水龙头。
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	通风柜
	1500*850*2350
	一、材质说明：
1、台面：陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域≥20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、框架：采用高强度耐腐蚀氧化铝型材，由高温成型过程冷却，然后进行人工时效的状态，适用于由高温成型过程冷却后，不经过冷加工（可进行矫直、矫平，但不影响力学性能极限），予以人工时效的产品。碱蚀阳极氧化，耐刮擦，不易变色。隐蔽走线，配优质强、弱电多功能（根据现场情况酌情增加走线槽或其他隐蔽走线方式）。金属电镀层经18h抗盐雾试验，直径1.5mm以下锈点检验结果为无锈点，依据GB/T 3325-2017标准。
5、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、全钢结构，柜台面挡板及上柜左右侧操作面板可分别由正面拆卸；台面挡板采用冷轧钢板材质，上柜左右侧操作面板采用厚1.2mm±5%冷轧钢板可以自由拆卸方便后续检修维护，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；前气密封板于柜内顶部内衬板前缘下方(调节门内侧)设有1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作之前封板，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；上柜内衬板采用厚度不小于5mm±5%实验室专用通风柜抗贝特纤维板；维修门柜内两侧装有实验室专用抗倍特板内衬同材质维修门框，维修门尺寸：约H450mm×W330mm。；导流板具导流板设计，其材质及厚度同内衬板；上柜体外部结构采用厚1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作，内部结构主架为2.0mm冷轧钢板折弯焊接支承，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；底柜左右侧板采用厚1.5mm-2.0±5%冷轧钢板机压成型制作，门板采用1.0冷轧钢板折弯内封板内加消音材料，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；拉手采用国标304#不锈钢C形孔距160mm拉手；铰链：采用105°液压缓冲，使用过程中无噪音，耐腐蚀。
2、操作台面采用25mm厚陶瓷台面；
3、视窗：升降视窗采用同步齿轮结合精钢链条及专用机械轴承座与直径20MM光轴传动、铝合金框、6mm钢化玻璃组合后，滑门与滑槽接触点为特殊塑料滑条，不受上箱体对角线不等的影响，上下滑动起来顺畅声音；配漏电保护开关1套，防沾水10A/16A插座各2个，门高带限位装置；
4、备注：
1）1只PP杯槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。
2）1套低位单口水龙头。
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	落地式通风柜
	1500*850*2350mm
	一、材质说明：
1、台面：陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域≥20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。                   2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、框架：采用高强度耐腐蚀氧化铝型材，由高温成型过程冷却，然后进行人工时效的状态，适用于由高温成型过程冷却后，不经过冷加工（可进行矫直、矫平，但不影响力学性能极限），予以人工时效的产品。碱蚀阳极氧化，耐刮擦，不易变色。隐蔽走线，配优质强、弱电多功能（根据现场情况酌情增加走线槽或其他隐蔽走线方式）。金属电镀层经18h抗盐雾试验，直径1.5mm以下锈点检验结果为无锈点，依据GB/T 3325-2017标准。
5、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、全钢结构，柜台面挡板及上柜左右侧操作面板可分别由正面拆卸；台面挡板采用冷轧钢板材质，上柜左右侧操作面板采用厚1.2mm±5%冷轧钢板可以自由拆卸方便后续检修维护，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；前气密封板于柜内顶部内衬板前缘下方(调节门内侧)设有1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作之前封板，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；上柜内衬板采用厚度不小于5mm±5%实验室专用通风柜抗贝特纤维板；维修门柜内两侧装有实验室专用抗倍特板内衬同材质维修门框，维修门尺寸：约H450mm×W330mm。；导流板具导流板设计，其材质及厚度同内衬板；上柜体外部结构采用厚1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作，内部结构主架为2.0mm冷轧钢板折弯焊接支承，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；底柜左右侧板采用厚1.5mm-2.0±5%冷轧钢板机压成型制作，门板采用1.0冷轧钢板折弯内封板内加消音材料，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；拉手采用国标304#不锈钢C形孔距160mm拉手；铰链：采用105°液压缓冲，使用过程中无噪音，耐腐蚀。
2、视窗：升降视窗采用同步齿轮结合精钢链条及专用机械轴承座与直径20MM光轴传动、铝合金框、6mm钢化玻璃组合后，滑门与滑槽接触点为特殊塑料滑条，不受上箱体对角线不等的影响，上下滑动起来顺畅声音；配漏电保护开关1套，防沾水10A/16A插座各2个，门高带限位装置；
3、备注：
1）1套低位单口水龙头。
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	器皿柜
	1200*450*2000mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏），依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、完整独立的落地型全钢制柜体设计，柜体上下分隔。
2、柜体：采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理后静电喷涂。
3、柜门：上下双对开门结构。上下柜玻璃门通透设计，美观大方。柜门颜色根据室内装饰效果可以有多种选择，双层设计，柜门内侧装有防撞贴。
4、层板：内置活动层板，上柜设两件活动层板，下柜设一件活动层板，每15mm可自由上下调节高度，层板由四个钢制层板扣支撑。（层板是抗倍特板，分别开了ø30，ø50，ø70，ø100的孔）
5、拉手：采用不锈钢C型明拉手，防腐防锈，经久耐用。
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	实验室4

	1
	边台
	6000*750*850mm
	一、材质说明：
1、陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域为20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
二、工艺要求：
1、结构：全钢空位结构。
2、实验台下柜：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。技术性能：钢板需经过脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理，增加粉末与钢板的附着力，钢板表面均经静电环保热固性粉末涂料及磷化处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。
3、柜门/抽屉面板：抽面及门板上沿斜面处理，并设计可替换型磁条标签。
4、层板：层板高度可调节。
5、拉手：采用折弯成型S拉手与柜门和抽屉，是两个独立构建；
6、调整脚：柜底配四个可调脚，高度调节在0-15mm之间；可调节柜身水平及高度。
7、备注：配置4个岛式插座。
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	边台
	3300*750*850mm
	一、材质说明：
1、陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域为20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：全钢空位结构。
2、实验台下柜：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。技术性能：钢板需经过脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理，增加粉末与钢板的附着力，钢板表面均经静电环保热固性粉末涂料及磷化处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。
3、柜门/抽屉面板：抽面及门板上沿斜面处理，并设计可替换型磁条标签。
4、层板：层板高度可调节。
5、拉手：采用折弯成型S拉手与柜门和抽屉，是两个独立构建；
6、调整脚：柜底配四个可调脚，高度调节在0-15mm之间；可调节柜身水平及高度。
7、备注：配置2个岛式插座。
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	中央台
	6600*1500*850mm
	一、材质说明：
1、陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域为20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：全钢空位结构。
2、实验台下柜：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。技术性能：钢板需经过脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理，增加粉末与钢板的附着力，钢板表面均经静电环保热固性粉末涂料及磷化处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。
3、柜门/抽屉面板：抽面及门板上沿斜面处理，并设计可替换型磁条标签。
4、层板：层板高度可调节。
5、拉手：采用折弯成型S拉手与柜门和抽屉，是两个独立构建；
6、调整脚：柜底配四个可调脚，高度调节在0-15mm之间；可调节柜身水平及高度。
7、备注：
1）12个岛式插座、4付台式单口洗眼器、4组单面滴水架。
2）挡水条：采用优质热固性树脂层积板，规格：12000*20*100mm。
3）4只实验室专用水槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。规格：800*460*320mm。
4）4套三联高低位龙头：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体采用铜质，表面环保热固性粉末涂料。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	[image: image182.png]




	4
	试剂架
	5100*400*750mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏），依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。
4、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、功能化面板采用卡口式设计安装。
2、立柱采用1.0mm 厚冷轧钢板折弯焊接成型，钢制层板可上下调节，表面经过热固性粉末涂料静电喷涂。
3、扣板分上下两块，下面一块开86插座孔，含插座。
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	吊柜
	10200*300*600mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏），依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。
4、五金配件：采用优质五金配件，锁具、铰链、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级
二、工艺要求：
1、采用冷轧钢板，环保热固性粉末涂料，一体成型45度内斜一字暗拉手，304不锈钢承重铰链，柜内含一块层板，门板带5mm玻璃视窗，整体主颜色：白高光。拉手线条配色湛蓝/闪银灰。
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	通风柜
	1200*850*2350
	一、材质说明：
1、台面：陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域≥20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、框架：采用高强度耐腐蚀氧化铝型材，由高温成型过程冷却，然后进行人工时效的状态，适用于由高温成型过程冷却后，不经过冷加工（可进行矫直、矫平，但不影响力学性能极限），予以人工时效的产品。碱蚀阳极氧化，耐刮擦，不易变色。隐蔽走线，配优质强、弱电多功能（根据现场情况酌情增加走线槽或其他隐蔽走线方式）。金属电镀层经18h抗盐雾试验，直径1.5mm以下锈点检验结果为无锈点，依据GB/T 3325-2017标准。
5、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、全钢结构，柜台面挡板及上柜左右侧操作面板可分别由正面拆卸；台面挡板采用冷轧钢板材质，上柜左右侧操作面板采用厚1.2mm±5%冷轧钢板可以自由拆卸方便后续检修维护，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；前气密封板于柜内顶部内衬板前缘下方(调节门内侧)设有1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作之前封板，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；上柜内衬板采用厚度不小于5mm±5%实验室专用通风柜抗贝特纤维板；维修门柜内两侧装有实验室专用抗倍特板内衬同材质维修门框，维修门尺寸：约H450mm×W330mm。；导流板具导流板设计，其材质及厚度同内衬板；上柜体外部结构采用厚1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作，内部结构主架为2.0mm冷轧钢板折弯焊接支承，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；底柜左右侧板采用厚1.5mm-2.0±5%冷轧钢板机压成型制作，门板采用1.0冷轧钢板折弯内封板内加消音材料，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；拉手采用国标304#不锈钢C形孔距160mm拉手；铰链：采用105°液压缓冲，使用过程中无噪音，耐腐蚀。
2、操作台面采用25mm厚陶瓷台面；
3、视窗：升降视窗采用同步齿轮结合精钢链条及专用机械轴承座与直径20MM光轴传动、铝合金框、6mm钢化玻璃组合后，滑门与滑槽接触点为特殊塑料滑条，不受上箱体对角线不等的影响，上下滑动起来顺畅声音；配漏电保护开关1套，防沾水10A/16A插座各2个，门高带限位装置；
4、备注：
1）1只PP杯槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。
2）1套低位单口水龙头。
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	落地式通风柜
	1500*850*2350mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、框架：采用高强度耐腐蚀氧化铝型材，由高温成型过程冷却，然后进行人工时效的状态，适用于由高温成型过程冷却后，不经过冷加工（可进行矫直、矫平，但不影响力学性能极限），予以人工时效的产品。碱蚀阳极氧化，耐刮擦，不易变色。隐蔽走线，配优质强、弱电多功能（根据现场情况酌情增加走线槽或其他隐蔽走线方式）。金属电镀层经18h抗盐雾试验，直径1.5mm以下锈点检验结果为无锈点，依据GB/T 3325-2017标准。
4、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、全钢结构，柜台面挡板及上柜左右侧操作面板可分别由正面拆卸；台面挡板采用冷轧钢板材质，上柜左右侧操作面板采用厚1.2mm±5%冷轧钢板可以自由拆卸方便后续检修维护，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；前气密封板于柜内顶部内衬板前缘下方(调节门内侧)设有1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作之前封板，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；上柜内衬板采用厚度不小于5mm±5%实验室专用通风柜抗贝特纤维板；维修门柜内两侧装有实验室专用抗倍特板内衬同材质维修门框，维修门尺寸：约H450mm×W330mm。；导流板具导流板设计，其材质及厚度同内衬板；上柜体外部结构采用厚1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作，内部结构主架为2.0mm冷轧钢板折弯焊接支承，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；底柜左右侧板采用厚1.5mm-2.0±5%冷轧钢板机压成型制作，门板采用1.0冷轧钢板折弯内封板内加消音材料，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；拉手采用国标304#不锈钢C形孔距160mm拉手；铰链：采用105°液压缓冲，使用过程中无噪音，耐腐蚀。
2、视窗：升降视窗采用同步齿轮结合精钢链条及专用机械轴承座与直径20MM光轴传动、铝合金框、6mm钢化玻璃组合后，滑门与滑槽接触点为特殊塑料滑条，不受上箱体对角线不等的影响，上下滑动起来顺畅声音；配漏电保护开关1套，防沾水10A/16A插座各2个，门高带限位装置；
3、备注：
1）1套低位单口水龙头。
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	器皿柜
	1200*500*2000mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏），依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、完整独立的落地型全钢制柜体设计，柜体上下分隔。
2、柜体：采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理后静电喷涂。
3、柜门：上下双对开门结构。上下柜玻璃门通透设计，美观大方。柜门颜色根据室内装饰效果可以有多种选择，双层设计，柜门内侧装有防撞贴。
4、层板：内置活动层板，上柜设两件活动层板，下柜设一件活动层板，每15mm可自由上下调节高度，层板由四个钢制层板扣支撑。（层板是抗倍特板，分别开了ø30，ø50，ø70，ø100的孔）
5、拉手：采用不锈钢C型明拉手，防腐防锈，经久耐用。
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	实验室3

	1
	边台
	3300*750*850mm
	一、材质说明：
1、陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域为20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：全钢空位结构。
2、实验台下柜：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。技术性能：钢板需经过脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理，增加粉末与钢板的附着力，钢板表面均经静电环保热固性粉末涂料及磷化处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。
3、柜门/抽屉面板：抽面及门板上沿斜面处理，并设计可替换型磁条标签。
4、层板：层板高度可调节。
5、拉手：采用折弯成型S拉手与柜门和抽屉，是两个独立构建；
6、调整脚：柜底配四个可调脚，高度调节在0-15mm之间；可调节柜身水平及高度。
7、备注：配置2个岛式插座。
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	边台
	6000*750*850mm
	一、材质说明：
1、陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域为20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：全钢空位结构。
2、实验台下柜：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。技术性能：钢板需经过脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理，增加粉末与钢板的附着力，钢板表面均经静电环保热固性粉末涂料及磷化处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。
3、柜门/抽屉面板：抽面及门板上沿斜面处理，并设计可替换型磁条标签。
4、层板：层板高度可调节。
5、拉手：采用折弯成型S拉手与柜门和抽屉，是两个独立构建；
6、调整脚：柜底配四个可调脚，高度调节在0-15mm之间；可调节柜身水平及高度。
7、备注：配置4个岛式插座。
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	中央台
	6600*1500*850mm
	一、材质说明：
1、陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域为20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：全钢空位结构。
2、实验台下柜：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。技术性能：钢板需经过脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理，增加粉末与钢板的附着力，钢板表面均经静电环保热固性粉末涂料及磷化处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。
3、柜门/抽屉面板：抽面及门板上沿斜面处理，并设计可替换型磁条标签。
4、层板：层板高度可调节。
5、拉手：采用折弯成型S拉手与柜门和抽屉，是两个独立构建；
6、调整脚：柜底配四个可调脚，高度调节在0-15mm之间；可调节柜身水平及高度。
7、备注：
1）12个岛式插座、4付台式单口洗眼器、4组单面滴水架。
2）挡水条：采用优质热固性树脂层积板，规格：12000*20*100mm。
3）4只实验室专用水槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。规格：800*460*320mm。
4）4套三联高低位龙头：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体采用铜质，表面环保热固性粉末涂料。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
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	试剂架
	5100*400*750mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏），依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。
4、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、功能化面板采用卡口式设计安装。
2、立柱采用1.0mm 厚冷轧钢板折弯焊接成型，钢制层板可上下调节，表面经过热固性粉末涂料静电喷涂。
3、扣板分上下两块，下面一块开86插座孔，含插座。
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	吊柜
	10200*300*600mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏），依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。
4、五金配件：采用优质五金配件，锁具、铰链、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、采用冷轧钢板，环保热固性粉末涂料，一体成型45度内斜一字暗拉手，304不锈钢承重铰链，柜内含一块层板，门板带5mm玻璃视窗，整体主颜色：白高光。拉手线条配色湛蓝/闪银灰。
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	通风柜
	1200*850*2350
	一、材质说明：
1、台面：陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域≥20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、框架：采用高强度耐腐蚀氧化铝型材，由高温成型过程冷却，然后进行人工时效的状态，适用于由高温成型过程冷却后，不经过冷加工（可进行矫直、矫平，但不影响力学性能极限），予以人工时效的产品。碱蚀阳极氧化，耐刮擦，不易变色。隐蔽走线，配优质强、弱电多功能（根据现场情况酌情增加走线槽或其他隐蔽走线方式）。金属电镀层经18h抗盐雾试验，直径1.5mm以下锈点检验结果为无锈点，依据GB/T 3325-2017标准。
5、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、全钢结构，柜台面挡板及上柜左右侧操作面板可分别由正面拆卸；台面挡板采用冷轧钢板材质，上柜左右侧操作面板采用厚1.2mm±5%冷轧钢板可以自由拆卸方便后续检修维护，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；前气密封板于柜内顶部内衬板前缘下方(调节门内侧)设有1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作之前封板，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；上柜内衬板采用厚度不小于5mm±5%实验室专用通风柜抗贝特纤维板；维修门柜内两侧装有实验室专用抗倍特板内衬同材质维修门框，维修门尺寸：约H450mm×W330mm。；导流板具导流板设计，其材质及厚度同内衬板；上柜体外部结构采用厚1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作，内部结构主架为2.0mm冷轧钢板折弯焊接支承，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；底柜左右侧板采用厚1.5mm-2.0±5%冷轧钢板机压成型制作，门板采用1.0冷轧钢板折弯内封板内加消音材料，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；拉手采用国标304#不锈钢C形孔距160mm拉手；铰链：采用105°液压缓冲，使用过程中无噪音，耐腐蚀。
2、操作台面采用25mm厚陶瓷台面；
3、视窗：升降视窗采用同步齿轮结合精钢链条及专用机械轴承座与直径20MM光轴传动、铝合金框、6mm钢化玻璃组合后，滑门与滑槽接触点为特殊塑料滑条，不受上箱体对角线不等的影响，上下滑动起来顺畅声音；配漏电保护开关1套，防沾水10A/16A插座各2个，门高带限位装置；
4、备注：
1）1只PP杯槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。
2）1套低位单口水龙头。
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	落地式通风柜
	1500*850*2350mm
	一、材质说明：
1、台面：陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域≥20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。                   2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、框架：采用高强度耐腐蚀氧化铝型材，由高温成型过程冷却，然后进行人工时效的状态，适用于由高温成型过程冷却后，不经过冷加工（可进行矫直、矫平，但不影响力学性能极限），予以人工时效的产品。碱蚀阳极氧化，耐刮擦，不易变色。隐蔽走线，配优质强、弱电多功能（根据现场情况酌情增加走线槽或其他隐蔽走线方式）。金属电镀层经18h抗盐雾试验，直径1.5mm以下锈点检验结果为无锈点，依据GB/T 3325-2017标准。
4、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、全钢结构，柜台面挡板及上柜左右侧操作面板可分别由正面拆卸；台面挡板采用冷轧钢板材质，上柜左右侧操作面板采用厚1.2mm±5%冷轧钢板可以自由拆卸方便后续检修维护，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；前气密封板于柜内顶部内衬板前缘下方(调节门内侧)设有1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作之前封板，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；上柜内衬板采用厚度不小于5mm±5%实验室专用通风柜抗贝特纤维板；维修门柜内两侧装有实验室专用抗倍特板内衬同材质维修门框，维修门尺寸：约H450mm×W330mm。；导流板具导流板设计，其材质及厚度同内衬板；上柜体外部结构采用厚1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作，内部结构主架为2.0mm冷轧钢板折弯焊接支承，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；底柜左右侧板采用厚1.5mm-2.0±5%冷轧钢板机压成型制作，门板采用1.0冷轧钢板折弯内封板内加消音材料，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；拉手采用国标304#不锈钢C形孔距160mm拉手；铰链：采用105°液压缓冲，使用过程中无噪音，耐腐蚀。
2、视窗：升降视窗采用同步齿轮结合精钢链条及专用机械轴承座与直径20MM光轴传动、铝合金框、6mm钢化玻璃组合后，滑门与滑槽接触点为特殊塑料滑条，不受上箱体对角线不等的影响，上下滑动起来顺畅声音；配漏电保护开关1套，防沾水10A/16A插座各2个，门高带限位装置；
3、备注：
1）1套低位单口水龙头。
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	器皿柜
	1200*500*2000mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、完整独立的落地型全钢制柜体设计，柜体上下分隔。
2、柜体：采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理后静电喷涂。
3、柜门：上下双对开门结构。上下柜玻璃门通透设计，美观大方。柜门颜色根据室内装饰效果可以有多种选择，双层设计，柜门内侧装有防撞贴。
4、层板：内置活动层板，上柜设两件活动层板，下柜设一件活动层板，每15mm可自由上下调节高度，层板由四个钢制层板扣支撑。（层板是抗倍特板，分别开了ø30，ø50，ø70，ø100的孔）
5、拉手：采用不锈钢C型明拉手，防腐防锈，经久耐用。
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	实验室2

	1
	边台
	3500*750*850mm
	一、材质说明：
1、陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域为20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：全钢空位结构。
2、实验台下柜：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。技术性能：钢板需经过脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理，增加粉末与钢板的附着力，钢板表面均经静电环保热固性粉末涂料及磷化处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。
3、柜门/抽屉面板：抽面及门板上沿斜面处理，并设计可替换型磁条标签。
4、层板：层板高度可调节。
5、拉手：采用折弯成型S拉手与柜门和抽屉，是两个独立构建；
6、调整脚：柜底配四个可调脚，高度调节在0-15mm之间；可调节柜身水平及高度。
7、备注：1)配置2个岛式插座。                                                                                                                                                                         2）1付台式单口洗眼器、1组单面滴水架。                                                                                                                                                                            3）挡水条：采用优质热固性树脂层积板，规格：3500*20*100mm。
4）1只实验室专用水槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。规格：800*460*320mm。
5）1套三联高低位龙头：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体采用铜质，表面环保热固性粉末涂料。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
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	2
	边台
	3900*750*850mm
	一、材质说明：
1、陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域为20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：全钢空位结构。
2、实验台下柜：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。技术性能：钢板需经过脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理，增加粉末与钢板的附着力，钢板表面均经静电环保热固性粉末涂料及磷化处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。
3、柜门/抽屉面板：抽面及门板上沿斜面处理，并设计可替换型磁条标签。
4、层板：层板高度可调节。
5、拉手：采用折弯成型S拉手与柜门和抽屉，是两个独立构建；
6、调整脚：柜底配四个可调脚，高度调节在0-15mm之间；可调节柜身水平及高度。
7、备注：1)配置2个岛式插座。                                                                                   
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	实验室1

	1
	边台
	2100*750*850mm
	一、材质说明：
1、陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域为20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝、线盒依据GB 24820-2009标准。
二、工艺要求：
1、结构：全钢空位结构。
2、实验台下柜：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。技术性能：钢板需经过脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理，增加粉末与钢板的附着力，钢板表面均经静电环保热固性粉末涂料及磷化处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。
3、柜门/抽屉面板：抽面及门板上沿斜面处理，并设计可替换型磁条标签。
4、层板：层板高度可调节。
5、拉手：采用折弯成型S拉手与柜门和抽屉，是两个独立构建；
6、调整脚：柜底配四个可调脚，高度调节在0-15mm之间；可调节柜身水平及高度。
7、备注：配置1个岛式插座。
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	2
	中央台
	6600*1500*850mm
	一、材质说明：
1、陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域为20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、导轨、锁具、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、结构：全钢空位结构。
2、实验台下柜：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。技术性能：钢板需经过脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理，增加粉末与钢板的附着力，钢板表面均经静电环保热固性粉末涂料及磷化处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。
3、柜门/抽屉面板：抽面及门板上沿斜面处理，并设计可替换型磁条标签。
4、层板：层板高度可调节。
5、拉手：采用折弯成型S拉手与柜门和抽屉，是两个独立构建；
6、调整脚：柜底配四个可调脚，高度调节在0-15mm之间；可调节柜身水平及高度。
7、备注：
1）6个岛式插座、2付台式单口洗眼器、2组单面滴水架。
2）挡水条：采用优质热固性树脂层积板，规格：6000*20*100mm。
3）2只实验室专用水槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。规格：800*460*320mm。
4）2套三联高低位龙头：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，主体采用铜质，表面环保热固性粉末涂料。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
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	试剂架
	5500*400*750mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏），依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。
4、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、功能化面板采用卡口式设计安装。
2、立柱采用1.0mm 厚冷轧钢板折弯焊接成型，钢制层板可上下调节，表面经过热固性粉末涂料静电喷涂。
3、扣板分上下两块，下面一块开86插座孔，含插座。
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	吊柜
	6600*300*600mm
	一、材质说明：
1、面材：优质冷轧钢板，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
2、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
3、玻璃：采用优质钢化玻璃（玻璃），具有抗冲击强度高、耐急冷急热、防热炸裂等特点，弯曲度≤0.04%，耐热冲击性能（钢化玻璃板经200℃温差试验，检验结果为均未破坏），依据GB/T 26695-2011、GB/T 32446-2015标准。
4、五金配件：采用优质五金配件，锁具、铰链、拉手、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、采用冷轧钢板，环保热固性粉末涂料，一体成型45度内斜一字暗拉手，304不锈钢承重铰链，柜内含一块层板，门板带5mm玻璃视窗，整体主颜色：白高光。拉手线条配色湛蓝/闪银灰。
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	落地通风柜
	2000*850*2350
	一、材质说明：
1、台面：陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域≥20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保            2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5） 4、框架：采用高强度耐腐蚀氧化铝型材，由高温成型过程冷却，然后进行人工时效的状态，适用于由高温成型过程冷却后，不经过冷加工（可进行矫直、矫平，但不影响力学性能极限），予以人工时效的产品。碱蚀阳极氧化，耐刮擦，不易变色。隐蔽走线，配优质强、弱电多功能（根据现场情况酌情增加走线槽或其他隐蔽走线方式）。金属电镀层经18h抗盐雾试验，直径1.5mm以下锈点检验结果为无锈点，依据GB/T 3325-2017标准。
5、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、全钢结构，柜台面挡板及上柜左右侧操作面板可分别由正面拆卸；台面挡板采用冷轧钢板材质，上柜左右侧操作面板采用厚1.2mm±5%冷轧钢板可以自由拆卸方便后续检修维护，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；前气密封板于柜内顶部内衬板前缘下方(调节门内侧)设有1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作之前封板，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；上柜内衬板采用厚度不小于5mm±5%实验室专用通风柜抗贝特纤维板；维修门柜内两侧装有实验室专用抗倍特板内衬同材质维修门框，维修门尺寸：约H450mm×W330mm。；导流板具导流板设计，其材质及厚度同内衬板；上柜体外部结构采用厚1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作，内部结构主架为2.0mm冷轧钢板折弯焊接支承，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；底柜左右侧板采用厚1.5mm-2.0±5%冷轧钢板机压成型制作，门板采用1.0冷轧钢板折弯内封板内加消音材料，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；拉手采用国标304#不锈钢C形孔距160mm拉手；铰链：采用105°液压缓冲，使用过程中无噪音，耐腐蚀。
2、视窗：升降视窗采用同步齿轮结合精钢链条及专用机械轴承座与直径20MM光轴传动、铝合金框、6mm钢化玻璃组合后，滑门与滑槽接触点为特殊塑料滑条，不受上箱体对角线不等的影响，上下滑动起来顺畅声音；配漏电保护开关1套，防沾水10A/16A插座各2个，门高带限位装置；
3、备注：
1）1套低位单口水龙头。
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	通风柜
	0
	一、材质说明：
1、台面：陶瓷台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域≥20mm， 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。
2、面材：优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H，耐腐蚀等级（经18h中性盐雾试验（NSS）），检验结果 ≥10级。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、框架：采用高强度耐腐蚀氧化铝型材，由高温成型过程冷却，然后进行人工时效的状态，适用于由高温成型过程冷却后，不经过冷加工（可进行矫直、矫平，但不影响力学性能极限），予以人工时效的产品。碱蚀阳极氧化，耐刮擦，不易变色。隐蔽走线，配优质强、弱电多功能（根据现场情况酌情增加走线槽或其他隐蔽走线方式）。金属电镀层经18h抗盐雾试验，直径1.5mm以下锈点检验结果为无锈点，依据GB/T 3325-2017标准。
5、五金配件：采用优质五金配件，螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、全钢结构，柜台面挡板及上柜左右侧操作面板可分别由正面拆卸；台面挡板采用冷轧钢板材质，上柜左右侧操作面板采用厚1.2mm±5%冷轧钢板可以自由拆卸方便后续检修维护，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；前气密封板于柜内顶部内衬板前缘下方(调节门内侧)设有1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作之前封板，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；上柜内衬板采用厚度不小于5mm±5%实验室专用通风柜抗贝特纤维板；维修门柜内两侧装有实验室专用抗倍特板内衬同材质维修门框，维修门尺寸：约H450mm×W330mm。；导流板具导流板设计，其材质及厚度同内衬板；上柜体外部结构采用厚1.2mm±5%冷轧钢板机压成型制作，内部结构主架为2.0mm冷轧钢板折弯焊接支承，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；底柜左右侧板采用厚1.5mm-2.0±5%冷轧钢板机压成型制作，门板采用1.0冷轧钢板折弯内封板内加消音材料，热固性粉末涂料高温固化做为防腐处理；拉手采用国标304#不锈钢C形孔距160mm拉手；铰链：采用105°液压缓冲，使用过程中无噪音，耐腐蚀。
2、操作台面采用25mm厚陶瓷台面；
3、视窗：升降视窗采用同步齿轮结合精钢链条及专用机械轴承座与直径20MM光轴传动、铝合金框、6mm钢化玻璃组合后，滑门与滑槽接触点为特殊塑料滑条，不受上箱体对角线不等的影响，上下滑动起来顺畅声音；配漏电保护开关1套，防沾水10A/16A插座各2个，门高带限位装置；
4、备注：
1）1只PP杯槽：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准；重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。
2）1套低位单口水龙头。
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	高温台
	1900*750*400mm
	一、材质说明：
1、台面：采用优质人造石，耐香烟灼烧≥2级，耐酸碱≥1级，耐高温≥2级，表面耐干热≥1级，表面耐划痕≥1级，耐污染≥1级，耐沸水≤0.05%，吸水率≤0.02%，依据GB/T 26696-2011标准。
2、脚架：采用优质钢管，经除油、除锈、水洗、表调、磷化处理，耐腐蚀，重金属含量（限色漆）（可溶性铅≤5.2mg/kg，可溶性镉≤0.3mg/kg，可溶性铬≤3.6mg/kg，可溶性汞≤0.04mg/kg），依据GB/T 3325-2017标准。
3、喷涂：采用优质环保热固性粉末涂料（抗菌静电涂料、塑粉），具有抗划伤、耐高温、耐磨损等特点，依据GB 18581-2020标准。总铅（Pb）含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)≤2.5，可溶性重金属含量/（mg/kg）(限色漆、腻子和醇酸清漆)（镉（Cd）含量≤2.5，铬（Cr）含量≤0.7，汞（Hg）含量≤2.5）。
4、五金配件：采用优质五金配件，铰链、螺丝依据GB 24820-2009标准。耐腐蚀性能经150h乙酸盐雾试验（ASS），检验结果为≥10级。
二、工艺要求：
1、全钢结构；
2、台面：采用13mm优质人造石台面
3、钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、热固性粉末涂料高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；
4、可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震；
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	实验室紧急冲淋
	
	一、材质说明：
▲1、不锈钢：优质304不锈钢，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。提供具有“CMA、CNAS”标识的第三方质量检测机构出具的“304不锈钢”检验（或检测）报告，受检单位（或委托单位）需为投标人或所投产品制造商。
2、防尘盖：采用优质PP材料（聚丙烯），依据GB/T 32487-2016标准。重金属有害物质限量（可溶性铅≤1.0mg/kg，可溶性镉≤2.5mg/kg，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞≤2.5mg/kg）。
二、工艺要求：
1、主体：304不锈钢；冲淋开关：304不锈钢球阀;冲淋盘:304不锈钢;冲淋拉杆:304不锈钢；洗眼开关：304不锈钢球阀；洗眼喷头：优质铜材外加软性橡胶；洗眼盘：304不锈钢；防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开。
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	不锈钢推车（双层）
	600*450*850mm
	一、材质说明：
1、不锈钢：优质304不锈钢，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
2、脚轮：优质脚轮，脚轮往复磨损（座面垂直加载113kg,在有障碍物的测试平台，测试2000次；在无障碍物的水平测试台上测试98000次，测试后无损坏，22N无脱落），依据QB/T 2280-2016标准。
二、工艺要求：
1、双层层板设计，304不锈钢，立柱采用Φ28mm圆管，二层之间层间距440MM，护栏采用16mm不锈钢，高70MM，每层加强横梁1根，单层载重不小于150GK。
2、推手和立柱为一体式设计，便于推动，握感舒适，整体焊接后打磨抛光处理。
3、产品采用焊接连接方式、经打磨抛光处理，无毛刺不刮手。
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	10
	不锈钢平板推车
	900*450*900mm
	一、材质说明：
1、不锈钢：优质304不锈钢，金属电镀层抗盐雾，18h，直径1.5mm以下检验结果为无锈点。依据GB/T 3325-2017标准。
2、脚轮：优质脚轮，脚轮往复磨损（座面垂直加载113kg,在有障碍物的测试平台，测试2000次；在无障碍物的水平测试台上测试98000次，测试后无损坏，22N无脱落），依据QB/T 2280-2016标准。
二、工艺要求：
1、扶手采用优质304不锈钢，受力均匀，不生锈稳定耐用。
2、车身受力稳妥，抗压耐热，防锈防腐蚀。车板两边采用圆弧设计，有效防止碰撞刮伤。
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	11
	实验凳
	Φ350*310*H490-690mm
	一、材质说明：
1、面料：采用优质无溶剂有机硅皮革，产品有害物质（皮革中五氯苯酚（PCP）≤0.1mg/kg，可分解芳香胺染料≤3.64mg/kg），富马酸二甲酯≤0.05mg/kg，抑菌率(大肠埃希氏菌≥99%)，依据GB/T 35607-2017、GB/T 27717-2011及QB/T 4371-2012标准。
▲2、气压棒：采用优质环保气压棒，高低温储存性能（气弹簧应能承受低温-30°C高温60°C各48h高低温储存试验，试验后气弹簧公称力衰减量≤0.3%），循环寿命（经过高低温储存性能试验的气弹簧还应能承受30000次循环寿命试验，试验后公称力的总衰减量≤5%），耐腐蚀性能（气弹簧应能承受48h中性盐雾试验，试验后活塞杆和缸筒表面无腐蚀缺陷）。提供具有“CMA、CNAS”标识的第三方质量检测机构出具的“气压棒”检验（或检测）报告，受检单位（或委托单位）需为投标人或所投产品制造商。
▲3、脚轮：优质脚轮，脚轮往复磨损（座面垂直加载113kg,在有障碍物的测试平台，测试2000次；在无障碍物的水平测试台上测试98000次，测试后无损坏，22N无脱落）。提供具有“CMA、CNAS”标识的第三方质量检测机构出具的“脚轮”检验（或检测）报告，受检单位（或委托单位）需为投标人或所投产品制造商。

二、工艺要求：
1、实验室升降实验凳，电镀脚。
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包3：实验室设备采购
“▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
※一、招标项目一览表。

	编号
	仪器名称
	数量
	单价限价（元）
	备注

	
	1、2楼
	　
	　
	1.  生物安全柜（序号2）、动物窒息器（序号13）、脉动真空灭菌器（序号29）为核心产品；

2.该项目投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

3. 风机或电机须为制造商原厂生产的成熟、稳定的优质机型，不能为经济机型、OEM代加工工厂产品；整机合格证及铭牌为制造商的全球统一的、唯一的品牌标识，合资制造商的产品提供外资方（外资方须为制造商）的全球统一的、唯一的品牌标识。



	1
	生物安全柜
	1
	75000
	

	2
	生物安全柜
	2
	95000
	

	3
	超低温冰箱
	2
	80000
	

	4
	液氮罐
	2
	25000
	

	5
	医用冷藏冷冻箱
	2
	9900
	

	6
	医用冷藏箱
	1
	5863
	

	7
	菌落计数器
	1
	108000
	

	8
	灭菌锅
	2
	75000
	

	9
	烘箱
	2
	14000
	

	10
	取材台
	1
	22000
	

	11
	天平
	2
	7446
	

	12
	万分之一天平
	2
	23800
	

	13
	动物窒息器
	2
	80000
	

	14
	水迷宫
	1
	98000
	

	15
	超净台
	7
	13000
	

	16
	电子计重计数秤
	16
	1700
	

	17
	电子计重计数秤
	8
	1700
	

	18
	手术灯
	1
	7200
	

	19
	冰柜
	2
	3000
	

	20
	数字式加热磁力搅拌器
	12
	2950
	

	21
	UPS
	2
	10000
	

	22
	紫外光强测试仪
	1
	4200
	

	23
	数位式照度计
	1
	440
	

	24
	氨气气体检测仪
	1
	400
	

	25
	热敏风速计
	1
	4000
	

	26
	电刀
	1
	5000
	

	27
	垫料收集台
	2
	42000
	

	28
	垫料添加机
	2
	89000
	

	29
	脉动真空灭菌器
	3
	430000
	

	30
	饮水灌装机
	2
	75000
	

	31
	IVC笼架（一拖二）
	1
	98000
	

	32
	spF干养兔笼架（5*3）
	2
	14000
	

	33
	大鼠干养笼架
	35
	9500
	

	34
	不锈钢繁殖兔笼欧标（4*3）
	2
	15400
	

	35
	不锈钢兔笼（5*3）
	14
	14800
	

	36
	不锈钢兔笼（3*2）
	5
	6400
	

	37
	豚鼠干养平板架（干养）
	15
	11700
	

	38
	小鼠架干养架（平板）
	10
	7800
	

	39
	实验动物消毒传递柜
	1
	79000
	

	40
	实验动物消毒传递柜
	1
	145000
	

	41
	普通传递窗
	2
	11000
	

	42
	小鼠盒
	400[image: image1.png]



	90
	

	43
	大鼠盒
	1200
	170
	

	44
	大鼠盒
	200
	183
	

	45
	豚鼠盒
	400
	268
	

	46
	大小鼠饮水瓶（直）
	3000
	37
	

	47
	大鼠固定器
	10
	342
	

	48
	小鼠固定器
	10
	268
	

	49
	兔固定器
	15
	464
	

	50
	无菌工作服(四连体）
	200
	50
	

	51
	手术服
	100
	150
	

	52
	不锈钢拖把架
	2
	20
	

	53
	冲淋或洗眼器
	5
	100
	

	54
	感应手消毒器
	4
	200
	

	55
	解剖盘
	150
	33
	

	56
	解剖工具
	60
	50
	

	57
	生物安全柜
	1
	75000
	

	58
	超纯水机
	4
	32000
	


二、招标项目技术需求
	编号
	仪器名称
	技术参数

	
	1、2楼
	

	1
	生物安全柜
	1、设备类型：二级A2型生物安全柜。
2、操作区净宽度≥1220mm，操作区净高度≥650mm。
3、快捷操作功能：需具备风机控制、紫外灭菌控制、柜内插座控等制快捷操作单元，无需进入子菜单可一键操作。
4、显示器：可显示进风风速、下沉风速、紫外灯使用寿命、超高效滤器使用寿命。居中显示器，方便两侧操作者操作和观察。
5、气流速度：沉降气流≥0.35m/s，进气气流≥0.52m/s。
6、预洁净：具有开机自洁净、关机自动净化程序，无需重复设置，倒计时提示程序运行状态。
7、洁净度要求：操作区空气洁净度要求达到ISO 14644.1标准Class 4。
8、过滤器：使用ULPA超高效过滤器，对于MPPS具有≥99.999%的截留效率。过滤器类型：微褶皱，无间隔型。
9、预过滤：配有预过滤隔栅捕获较大吸入物，可拆卸清洁。
10、风机系统：优质ECM风机，吸入气流阻力增大时，自动增加风量补偿，过滤器阻力增加3倍时，可提供安全稳定的下沉气流。
11、能耗：风机功率≤300W，节能模式时可节省50%能耗。
12、隔手架：一体式搁手架≥1200mm，操作手势左右移动无限位。
13、操作前窗：非电动，避免电传故障风险。关闭前窗时有限位保护，防止过度下来导致上部洁净区暴露。
14、权限管理：可通过普通模式、管理员模式进行权限管理，防止误操作和参数篡改。
15、操作台面盘式设计，集液功能预防有害液体漏洒。台面两侧负压均流孔，增强负压保护。
16、控污染：银离子抑菌漆面，避免交叉污染。
17、平均照度≥1200 Lux。
18、噪音控制≤65 dBA。
19、插座：内部防喷溅插座位于侧壁，有专用开关控制通电。
20、支架：带轮支架，方便移动和固定，减少地面损伤。
21、交货时产品需现场通过3Q认证，并提供有效相关资料文件；包含产品安装、外挂风机排风管道、相关辅材等。

	2
	生物安全柜
	1、安全柜类别：B2型生物安全柜，100%全外排。
2、外部尺寸：（L×D×H）≥1300mm x 800mm x 2100mm。
3、工作区尺寸（L×D×H）≥1220mm x 570mm x 660mm。
4、台面距离地面高度≥700mm。
5、管道要求：外排管道采用PVC硬管，管径≥300mm，防腐性好，不变形。
6、气流显示：配备风速传感器实时显示下沉风速和风量。
6、平均下降风速≥0.30m/s；系统排风总量:≥1200 m/h。
7、自洁净：开机3-15分钟预洁净程序，倒计时显示，关机3-15分钟净化程序，倒计时显示。
8、洁净度要求：操作区空气洁净度要求达到ISO 14644.1标准Class 4。
9、保护装置：夹层配有可移动预过滤器隔栅。
10、风机系统：ECM直流变频高效风机。
11、安全设计：通体式搁手架与操作室等宽，降低长时间操作疲劳。
12、控制器：居中显示屏，方便两侧人员观察。
13、操作台面：浅盘式设计，防漏洒；台面与进气格栅一体成型非拼接。过滤器：硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，MPPS截留效率≥99.999%，微褶皱无间隔型。
14、负压保护：负压防泄漏设计，台面两侧负压均流孔，增强负压。
15、紫外预约：紫外灯可编程预约自动开启灭菌，节省等待时间。
16、外部防污染：银离子抑菌漆面，防止交叉污染风险。
17、防溅插座：内部防溅插座和预留孔分别位于操作室两侧，方便双人使用。
18、支架：带轮支架，方便移动和固定。
19、外排：离心防腐风机一台，PVC硬管连接，手动风阀。
20、交货时产品需现场通过3Q认证，并提供有效相关资料文件；提供现场安装（包含辅材）。                                                                                                                21、为保障售后服务质量本设备需由制造商负责标准售后服务（提供产品制造商或其负责销售、售后服务机构或制造商授权售后服务公司出具的售后承诺服务函原件并加盖其公章）提供售后承诺服务函原件并加盖其公章。

	3
	超低温冰箱
	1、箱内温度 -40℃~-86℃可调
2、微电脑控制，≥10寸LCD电容屏，显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能；
3、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；
4、具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警、A/B系统故障报警；具有报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；
5、多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护；
6、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；
7、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 
8、至少2个品牌变频压缩机;
9、稳定运行功率≤700W，输入功率≤1200W。
10、25℃环温时，耗电量应≤8Kw.h/24h，箱内温度均匀性要求≤3℃，降温至-80℃，所需时间≤6小时，采用双系统，单系统故障，另一系统可保持箱内温度≤-80℃，系统温度均匀性≤3℃，冰箱具有良好的快速降温性能，内外门全开门一分钟降至-75℃，耗时≤35min，冰箱具有良好的保温性能，空载断电从-80℃保温至-50℃，大于等于290min，产品噪音≤60分贝（以上性能参数需提供符合CNAS/ILAC资格的第三方机构报告证明文件）。
11、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁；选配电磁锁（打卡或指纹）；
12、4 个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好；
13、使用真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm；
14、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；
15、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档；
16、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；
17、具三个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。
18、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。
19、电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性；
20、标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；
21、标配物联模块，手机APP实时监控冰箱运行状态；
22、具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公；
23、具有通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等；
24、具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱；
25、标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理；
26、选配可升降托盘，在冰箱存放样本时可进行临时存放；
27、标配锂电池，保障冰箱断电后，温度显示及冰箱报警功能运行
28、有效容积：≥726L，整机装箱量（2ml冻存管容量）50000份样本；
29、包含不锈钢冻存架（至少20个）及相应配套冻存盒。                                                                                                                                30、为保障售后服务质量本设备需由制造商负责标准售后服务（提供产品制造商或其负责销售、售后服务机构或制造商授权售后服务公司出具的售后承诺服务函原件并加盖其公章）提供售后承诺服务函原件并加盖其公章。  

	4
	液氮罐
	1、最大可贮存样品（2ml冻存管）≥3600个
2、每个方提桶冻存盒数≤6个
3、每盒冻存管数（100格/盒）≥100
4、提筒数量：≥6 EA
5、几何容积：L≥115
6、口径：216±1 mm
7、外径：681±2 mm
8、高度：846±4mm
9、空重：≥42.3KG
10、静态液氮日蒸发量：L/D≤0.94
11、静态液氮保存期D≥122
12、真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5CM时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。
13、铝合金外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷塑工艺。
14、温度、液位实时显示，提供云端设置短信、邮件、微信报警。
15、具有5轮运输小车和锁盖。

	5
	医用冷藏冷冻箱
	1、有效容积：有效容积≥319L；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L；
2、立式双门保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡，保温性能优；
3、材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用钣金内胆；
4、温度控制:微电脑控制,触摸按键，LED可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度1℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-30℃，用户可自行调节温度；
5、采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂；
6、门体结构：采用发泡门设计，采用低于90°自关，90°以上悬停设计，防止用户忘记关门、便于用户取拿存储物；
7、产品标配Wifi接口(非改装，可改制替换为485接口)，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒。
8、双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；
9、风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤±3℃，波动性≤±3℃；
10、安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口； 
11、数据存储：选配USB接口模块，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据。
12、数据打印：选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻室同时打印；可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年；
13、温度监控：产品配有两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测； 
14、当门打开，冷藏内灯亮，内风机停，保障箱内温度稳定，实现节能降耗。
15、冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，冷藏室配置1个暗锁，满足多人管理的安全要求；
16、运行安全：当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行；
17、内置大容量电池，产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；
18、冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜；冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少。
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	医用冷藏箱
	1、有效容积：箱内有效容积≥310L；外部尺寸≤600mm*630mm*1840mm 内部尺寸≥525mm*500mm*1290mm；
2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；
3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒；
4、核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，使用寿命长；
5、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；
6、风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃；
7、控温技术：搭配高精度2路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器。
8、温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度；
9、门体结构：门体双层钢化电加热玻璃并拥有上吹风，门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门；
10、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁两种种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警；
11、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；
12、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配6个搁架，数量可根据用户需求增加，标配标签条； 
13、噪音低于41分贝；
14、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；
15、固定移动：配备4个万向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；
16、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；
17、断电报警：满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；
18、安全保障：门体带暗锁，同时用户可配置挂锁，双重安全保障。
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	菌落计数器
	（一）照明系统模块
1、全封闭钢铝合金机箱
2、彩色（12色）凌透背光照明形成均匀、高亮的十二种色彩透射光；
3、复式悬浮暗视野照明及254nm紫外光源
4、光源控制器：隐形弹吸式控制面板，12通道背景颜色选择、6路照明选择开关、
5通道无级亮度调节、双通道色温调节，可选择单一模式照明、或自由切换为组合模式
照明。
（二）数字成像模块
1、工业相机： 1＂彩色CMOS传感器、分辨率≥2000万像素、单个像素尺寸 
≥2.4X2.4um  G光灵敏度462mv with 1/30s。
（三）菌落分析模块
1、平皿类型：倾注、涂布、膜滤、螺旋平皿、3M 纸片；
2、滚轮参数调节统计（4种）：均质平皿、背景不均、微小菌落、彩色背景。一键响
应统计（3种）：单色统计、霉菌统计、反式统计；
3、网格滤膜与3M测试片：黑色实线网格一键统计，3M 细菌总数测试片、3M 金
黄色葡萄球菌测试片一键统计 ，3M大肠菌群测试片、3M大肠杆菌/大肠菌群快速测
试片一键统计+人工选择 ；
（四）抑菌圈分析模块
1、自动检测：拟圆逼近；人工检测
（五）抗生素效价模块
1、一剂量法效价检测：适合美国药典；
2、二剂量法、三剂量法及合并计算：适合中国药典 2020 版 ；
3、重复性自检：相对误差≤0.01%、重复测量精度 ≤0.002mm ；
4、均匀性自检：相对误差≤0.1%；
5、台间测量差异≤0.2% 。
（六）舒巴坦敏感β-内酰胺酶模块
1、纯水验证：根据（A）、（B）、（D）产生抑菌圈，D-C≥3，B-A≤3，判定系统成立；
2、自动检测三个平行样本的（A）、（B）、（C）、（D）抑菌圈，并数据导入；
3、自动计算平行试验平均值，智能判别结果的阴阳性；
4、无效报告自动预警。
（七）数据与安全模块
1、“系统、数据、操作、复核”四重系统架构，分设职能与权限，确保数据信息的安全、完整和真实；数据存储与导出：水印签章技术、防篡改技术、测试流程智能重构技术。
（八）配置清单
1、多功能成像主机1台；
2、菌落分析软件、自动抑菌圈测量软件、抗生素效价测定软件、舒巴坦敏感β-内酰胺酶检验软件；
3、自带大屏数据处理控制系统（可存储至少10年以上设备使用资料，可进行编辑、存储、分析等）1套，产品包含有效的现场3Q认证和认证资料。
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	灭菌锅
	一、性能指标
1.灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供制造许可证，不允许借用第三方资质）；
2.容量:≥85升,立式结构,底部带脚轮；
3.压力容器设计温度153度，压力容器设计使用年限20年（生产厂家提供压力容器铭牌）；
4.设计压力0.42Mpa,安全阀起跳压力≥0.298005Mpa；
5.彩色液晶触摸屏：≥7英寸彩色液晶触摸屏，彩色（五种以上颜色）液晶显示灭菌器各种状态，戴上厚手套或用笔就可操作灭菌器，保护使用者安全；
▲6.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判；
7.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖；
8.定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-8005分钟  预约灭菌时间0-10天；
9.六级排汽方式，灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来；
10.内部前置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间；
11.标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度；
12.压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置；
13.APP：预装灭菌器应用APP软件，手机通过下载APP，可以实时查看灭菌器温度、压力等情况，可查询历史灭菌记录，故障信息等状态（提供app软件下载地址）；
14.多级权限管理：具有类似操作员、工艺员、管理员、经销商工程师及厂家工程师等五级以上权限；
15.安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护；
16.配置:主机1台，不锈钢提篮2个,冷却风扇1套；ZWQ-CX压力容器证书1本，重庆地区安装告知书1份。
17.验收：产品生产商与特种设备（压力容器）实际制造商一致，压力容器质量证明书与招标要求一致，实际产品与招标要求一致。                                                                     18、为保障售后服务质量本设备需由制造商负责标准售后服务（提供产品制造商或其负责销售、售后服务机构或制造商授权售后服务公司出具的售后承诺服务函原件并加盖其公章）提供售后承诺服务函原件并加盖其公章。
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	烘箱
	1、彩色液晶屏，温度、时间等参数快速设定；
2、中英文菜单可选，可进行℃/℉温度自由切换；有程序设定功能，可预设7段63步，每段9步，每段设置时间1-99小时59分；
3、直热加热系统，升温速度快，控制精度高，PID控制；
4、温度范围：Amb+10～200℃；
5、温度均匀度：≤±2.0℃（100℃时）；
6、不锈钢内胆，镜面抛光处理；
7、搁板具有防倾斜及防锁功能，避免搁板抽出时脱落或直接滑下造成样品损失；
8、强制对流，风扇风机功率可调，可提高电机使用寿命 30%；
9、具有独立的第二套限温报警系统，当加热失控或超过最高限制温度后自动切断加热并声光报警；
10、具有箱内温度高于设定温度，报警切断功能；
11、预留温度测试孔，无需额外开孔，方便外部检测传感器实时监测箱体内温度；
12、有效容积≥234L。
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	取材台
	1、柜体外尺寸：≥1500*750*1950（mm）；
2、操作区尺寸：≥1395*430（mm）； 
3、额定功率：≥3KW；
4、排风量：500-600（m³/h）；
5、设备符合病理实验室工作环境，人员保护等要求，空间、噪音、风速等设计符合“中国安全环保条例”的有关要求。
6、≥1.2mm 304#不锈钢外壳，防腐、防潮，坚固耐用。
7、排风系统、高效吸风装置，可将有害气体彻底排出；长条形百叶式耐酸碱不锈钢排气孔，配优质PVC防腐风管，采用国内知名品牌风机。
8、柜顶装有全封闭式日光照明灯。 
9、专用伸缩水龙头，外置式喷淋系统，操作简单、方便。
10、装有强力紫外线杀菌装置（符合CNS规定）。
11、操作台面采用≥1.5mm 304#不锈钢。台面设有专用冲洗池，下面有过滤网的下水漏斗。整体水槽，微倾角度工作台侧边排水，方便冲刷台面。
12、柜体设置不锈钢挂钩，方便存取物品。
13、冷热水给排系统，即热型热水器，无需等待，即开即用，无限量供应热水。
14、管路粉碎系统。采用进口管路粉碎机，取材后的碎屑随水冲入水池，通过粉碎后排入下水道，既免去了繁琐的清理工作，又不会造成下水道堵塞。
15、吸风口采用百叶窗式，上开孔实现上部风机吸风，防止气体回流。
16、底部橱柜为内凹式，方便工作人员坐着操作或记录。
17、配置要求：主机、风机、紫外灯、射灯、弹簧嵌入式LED、照明灯、伸缩水龙头、活性炭过滤器、冷热水龙头、透明插座、热水器、粉碎机、洗眼器、磁性吸附工具、LED落地式放大镜、解剖板、电脑支架、304不锈钢抽纸盒、摄像装置等。
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	天平
	1、称重能力：≥2200g
2、可读性：≤0.01 g
3、重复性sd (5%的满量程)：0.008g
4、典型线性误差：±0.006g
5、典型最小称量值(USP K=2, U=0.10%)：16g
6、显示屏：可调亮度的超宽背光LCD双行显示屏，第二行显示天平菜单信息及操作步骤提示，方便操作。支持中文显示操作界面，≥10种操作语言可选：包括中文、英文、日语、韩语、德语、法语、意大利语、波兰语、西班牙语、土耳其语。
7、标配：RS232和USB接口，GLP/GMP实时时钟输出，方便与电脑、PLC、打印机通讯。
8、系统带量程指示条，可编辑项目ID和用户ID，超载/负载提示
9、称量模式: 基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定，下挂式称量，称量指示条。
10、称盘尺寸:直径≥180mm。
11、铝压铸金属基座，不锈钢立柱，不锈钢秤盘和防风圈，防盗锁，坚固耐用。
12、通讯兼容命令：天平称量信息输出格式兼容其他品牌。
13、可选环境滤波参数，动态温度补偿。
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	万分之一天平
	1、最大秤量：≥220g。
2、可读性：≤0.1mg。
3、重复性（5%载荷下）：0.08mg。
4、线性误差：0.06mg。
5、灵敏度便偏移（标称加载下）：0.5mg。
6、最小称量值（USP，允差=0.10% ）：160mg。
7、稳定时间：≤2S。
8、秤盘直径：≥Ø90mm 。
9、电磁力补偿（EMFC）称重传感器。
10、自动内部校正。
11、金属底座与PBT顶部外壳的材质，坚固耐用。
12、LCD混合触摸屏，操作简便。
13、最多可自定义5种外部环境条件，使天平测量可以适应不同环境。
14、机身标配In use cover 保护罩，避免散落样品的腐蚀和对天平表面的损伤。
15、密码保护功能实现权限管理，可防止意外更改天平设置。
16、样品ID设置，可以为样品分配ID号，便于管理。
17、通信接口：USB-A接口和RS232接口，且可选配蓝牙组件，方便连接打印机和电脑等设备
18、支持EasyDirect Balance数据管理软件,可同时连接最多10台天平实现数据传输管理。
19、PC-Direct功能可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始,无需其它辅助软件
20、制造商需具备提供校准服务的能力，能提供中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书证明文件。

	13
	动物窒息器
	1、设备为ABS塑料外壳及不锈钢内胆的双层结构。
2、设备双路供气，可分路单独控制进气量。
3、内置进口大量程二氧化碳传感器（量程0~100%），实时显示操作过程中的二氧化碳浓度。
4、内置闷压罩盖，采用外带保护罩的电动连杆式升降机构，升降距离不小于120mm。
5、设备外形尺寸≤620mm*600mm*760mm（宽*深*高），内腔尺寸≥540mm*440mm*360mm（宽*深*高）。
6、设备重量≤50公斤。
7、设备具有一键化操作功能、个性化设定操作功能、内腔紫外灭菌功能。
8、设备具备的一键化操作功能，能够设定及储存六种常规操作模式。
9、设备具备闷压阶段自动补气恒定窒息浓度功能，保证窒息过程稳定可靠，避免动物窒息结束后复苏的可能性。
10、设备具备扰流及排风双风机，可将废气打散并主动外排。
11、设备具备数据输出功能，可选配增加USB接口，利用移动储存设备导出安乐死过程数据记录。
12、内腔可容纳180mm至360mm之间不同高度的动物笼盒。
13、可满足啮齿类动物、实验兔、猫等小型动物的安乐死及浅度麻醉需求。
14、设备左右开门可选，门扇配有密封条，气密保护。
15、显示屏不小于5寸真彩触屏，界面友好简洁。系统权限：系统内设密码，权限操作管理更安全。
16、使用专用微机控制电路，及专用系统软件。
17、设备具备开门时，二氧化碳浓度过高声光报警功能。
18、设备对运行过程中的异常均能进行相应声光报警。
19、设备电气指标：220V/50Hz供电，最大工作功率≯90W。
▲20、设备内置单路二氧化碳专用流量传感模块，数字化显示二氧化碳充气流量值。（可选择单路或双路安装）具备原位消毒及检漏操作的排气过滤装置，将安死术处理过程中产生的废气能够进行高效过滤再排往室外。
21、交货时产品需现场通过3Q认证，并提供有效相关资料文件，配套设备使用耗材和气瓶柜。                                                                                                                   22、为保障售后服务质量本设备需由制造商负责标准售后服务（提供产品制造商或其负责销售、售后服务机构或制造商授权售后服务公司出具的售后承诺服务函原件并加盖其公章）提供售后承诺服务函原件并加盖其公章。
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	水迷宫
	1、动物运动轨迹跟踪系统适用于各种普通迷宫的视频分析软件，其中包括：旷场/高架/明暗箱/条件性位置偏好/T迷宫/Y迷宫/八臂迷宫/强迫游泳/悬尾/高架十字迷宫/巴恩斯迷宫/穿梭/避暗/跳台/操作箱/自身给药/光遗传结合实验/钙信号结合实验/多通道在体电生理实结合实验/恐惧箱/震惊/运动节律/触摸屏系统等；最多支持同时进行64个相同或不同的实验；
2、软件可分析动物的潜伏期、各个象限或区域的拜访次数、停留时间、目标象限搜寻所占百分比、移动距离、速度、区域间轮替等200多种指标；
3、软件具有通用实验流程编辑功能，方便编辑出任意文献里面提到的实验流程，例如，自身给药、饮水电击、5-9孔探鼻等实验流程；软件具有头部、中心点、尾根三点追踪功能，软件需要很方便地绘制探索区，通过头点判断动物是否对物体进行探索；
4、头部、中心点、尾根三点追踪功能的稳定性是此实验的核心，确保头部和尾根不跳点；
5、统计动物对新物体，旧物体的拜访次数、停留时间，轨迹图、时序图、2D及3D热图；
6、软件具有权限管理功能，管理员分配用户账号，并管理用户权限；
7、观察区设置，labmaze中心定点绘制法方便绘制出任意形状的迷宫，观察区可以添加相应的标签，方便数据统计；
8、实验结束后发现某个区域忘记绘制，如中央区域忘记绘制，可以使用labmaze中心定点绘制法临时添加中央区域，无需从新分析视频，软件可以直接得到中央区域的结果；
9、支持在线分析和离线分析两种方式，允许在一个实验中两种方式同时存在；支持批量分析离线视频、批量导出数据及轨迹图；
10、软件提供实时数据分析功能，实时显示动物的运动速度，快速运动、慢速运动、动物当前像素大小；
11、追踪方法：灰度法、静态背景、动态背景、简单模型、AI算法、鱼模型、颜色追踪、频率追踪、三点追踪等方案；
12、动物运动轨迹跟踪系统，扩展性非常高，一套软件可兼容以上所有实验，方便以后平台扩展升级，二次扩展软件不再产生费用；
13、软件除了具有轨迹跟踪功能，还具有活动量监测功能，针对强迫游泳、悬尾、恐惧实验的独特算法，能够准确分析动物的静止时间；
14、软件通过输入输出端口设备，发出任意频率的声音，白噪音，同一实验中允许发出多种频率的不同声强的声音；
15、软件能触发电刺激、气体刺激、信号灯、喇叭、微量注射泵、自动给食器、在体多通道电生理、光遗传、钙信号等设备；
16、软件可检测红外传感器、重力传感器、压杆、探鼻、触摸屏、饮食、饮水等硬件的信号,通过动物状态信息、事件信息、时间信息、空间信息，触发相应模块工作，实现无延迟同步，把行为实验拓展到更大的维度；
17、配有顶部拍摄支架，与底部支架相对固定，配有工业相机；
18、软件允许安装在多台电脑上，软件允许在笔记本电脑上工作，方便数据分析；
19、labmaze区域叠加三点多重法，实验数据重复性极高；交互频率，交互时间，交互的模式：头-头交互，头-身体交互，头-尾交互；
20、软件与所有TTL信号硬件同步化精度≤10毫秒；实现无延迟
21、labmaze实时动态场景多重三点数据分析功能法；软件具有强大的抗干扰能力，滤波能力，即使有再多的线缆对画面干扰，也要保证准确地区分两只动物；
22、labmaze外界条件无限控制实验流程功能；可升级AI算法，软件初期通过不少于6万张动物姿势的图片进行分类积分卷积算法学习，得出动物社交行为的数据库。
23、系统配合硬件可在特定行为范式中，对行为小鼠研究脑区的特定类型神经元的活动信息进行实时的检测和记录
24、可进行在体实验动物的清醒实验，同时采用绿色钙敏感探针和红色钙敏感探针完成对神经元活动的检测和记录。
25、系统可以导入钙敏感探针记录的原始数据，并对数据进行分析和数据图表呈现。
26、Morris水迷宫视频分析系统
26.1、水池材质：304国标不锈钢
26.2、加热功率:≥3000瓦
26.3、温度精确:0.1℃
26.4、大鼠水池规格:直径150cm，高60cm
26.5、小鼠水池规格:直径120cm，高40cm
26.6、大鼠站台规格:直径12cm，高度在20～35cm之间
26.7、小鼠站台规格:直径8cm，高度在20～35cm之间
26.8、水池带轮子，可随意移动位置
26.9、控温范围:室温 -80℃
27、水迷宫视频分析系统软件和硬件部分必须为同一制造厂商生产。交货时产品需现场通过3Q认证，并提供有效相关资料文件；
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	超净台
	1.操作面需采用10°倾角设计，能减轻操作者压迫感。工作区两侧大玻璃窗,万向轴承脚轮挪动轻便。
2.垂直层流设计，304不锈钢台面 ，85%洁净风循环，减轻操作者吹拂感，科学延长过滤器寿命(需提供内循环结构证明的第三方或者国家检测单位检测报告证明文件）。
3.整体采用全钢、框架结构形式，内壁、内顶板无缝隙、无螺丝，外表面无铅无毒，绿色环保。   
4.具备6段风机调压调速器配合LED条段指示器，操控简洁方便。
5.采用超薄型无隔板HEPA过滤器，整机小几何尺度设计更易狭小空间使用。
6.重力平衡式滑动前窗，当出现故障时也不会扎伤操作者手臂，升降平稳可随意定位。
7.粗效过滤器可更换，延长高效过滤器寿命。
8.工作区尺寸（mm）宽×深×高:≥1360×680×700  
9.外形尺寸（mm）宽×深×高:≤1500×740×1950  
10.内部配置：荧光灯规格数量 40W×1，紫外灯规格数量40W×1
11.光 照 度（lux）:≥400
12.洁净等级:100级（@≥0.5μm 美联邦209E）
13.过滤效率:工作区内每1升空气中直径≥0.5μm的尘埃粒子≤3.5个/升
14.平均风速（m/s）:≥0.25~0.60
15.噪    音:（dBA）≤61
16.台面振动半峰值（μm）:≤5
17.控制方式:LED条段显示+轻触开关
▲18.内循环风量:70%~85%                                                                                                                                                                 19.为保障售后服务质量本设备需由制造商负责标准售后服务（提供产品制造商或其负责销售、售后服务机构或制造商授权售后服务公司出具的售后承诺服务函原件并加盖其公章）提供售后承诺服务函原件并加盖其公章。                
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	电子计重计数秤
	最大秤量:≥3kg
可读性:≤0.1 g
分度值（经认证）:1 g
平台尺寸:≥225 mm x 300 mm
合法交易:CMC
电源 (2):AC电源（标配）; 可充电电池 (标配)
电池使用寿命:一次充电可以连续工作≥110小时
通信:RS232（标配）
尺寸:117 mm x 310 mm x 327 mm±5mm (高x长x宽)
显示屏:红色LED
使用釜盖:可作为附件购买
线性误差（典型值）±:0.2
平台结构 (2):ABS塑料带不锈钢贴面
皮重范围:去皮重功能,称重模式、计数模式、检重模式、百分比模式、动态称重/显示保持模式，称重指示：3xLED灯 (黄、绿、红)及蜂鸣报警
测量单位:Gram; 千克,自动零点跟踪：关闭，0.5，1或3秒间隔
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	电子计重计数秤
	最大秤量:≥1.5 kg
可读性:≤0.05 g
分度值（经认证）:0.5 g
平台尺寸:≥225 mm x 300 mm
合法交易:CMC
电源 (2):AC电源（标配）; 可充电电池 (标配)
电池使用寿命:一次充电可以连续工作≥110小时
通信:RS232（标配）
尺寸:117 mm x 310 mm x 327 mm±5mm (高x长x宽)
显示屏:红色LED
使用釜盖:可作为附件购买
线性误差（典型值）±:0.1 g
平台结构 (2):ABS塑料带不锈钢贴面
皮重范围:去皮重功能,称重模式、计数模式、检重模式、百分比模式、动态称重/显示保持模式，称重指示：3xLED灯 (黄、绿、红)及蜂鸣报警
测量单位:Gram;千克,自动零点跟踪：关闭，0.5，1或3秒间隔

	18
	手术灯
	1、规格：五孔
2、照度（可调）：50000-100000Lux
3、色温：4800±300K
4、显色指数：≥90
5、光柱深度：≥500mm
6、光斑直径：160-220mm
7、灯泡类型：LED
8、灯珠数量：30颗
9、LED灯珠功率：3.2V/1W
10、LED使用寿命：≥30000h
11、术者头部温升：﹤1℃
12、设备具备大小鼠手术灯和解剖固定板。
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	冰柜
	1、容积(L)≥515
2、能效等级：1级
3、额定冷冻耗电量(kW.h/24h)≤1.2
4、噪声dB(A)≤52
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	数字式加热磁力搅拌器
	一、性能要求
1.加热温度，搅拌速度，工作时间及过温保护，数字化设定和显示温度计转速
2.自动记忆最后一次设定的工作参数，方便固定实验条件使用
3.控制面板上方设计有防腐蚀导液槽，即使液体溅出，也不会损坏设备
4.密封式外壳设计，关键部件隔离安装；适合实验室环境相对苛刻的条件
5.红外增强加热单元，加热效率高，适合大量样品快速继而和超高温样品的加热要求
6.安全温度：超过加热板内板设定温度或介质设定温度50℃，加热板自动切断
7.PID参数设定：≥2套PID控制，既能保证快速加热，又能很好的控制温度波动
8.显示模式:四位LCD
9.加热盘最高温度 (℃): 450
10.控温范围( 配备Pt-100 传感器) (℃): 0 ～300
11.控温精度( 配备Pt-100 传感器) (℃):±2
12.过温保护温度(℃ ):50-500可调
13.搅拌速度(rpm):100 ～ 1200
14.加热功率（W）：≥800
15.搅拌量（L）H2O：≥20
16.定时功能(min)：1-1999/连续
17.加热盘尺寸(mm):直径≥180×180
二、配置：含传感器PT100-01和PT100-05支架，搅拌子一个
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	UPS
	1、双变换纯在线单进单出高频主机≥10KVA，内置电池；
2、运用DSP技术的高性能机器，交流输入电压110～300Vac ，输入频率46Hz～54Hz，输入功率因数＞0.99；
3、输出电压220/230/240Vac±1％ ；输出功率因数≥0.8；
4、三段式可扩展充电设计以确保电池更优越的表现，具备超强的冷启动功能，在无市电情况下，可满载进行冷启动，满足用户的应急需求；
5、充电方式：内配置高频、大电流全隔离充电器，具有电池后备时间自扩展功能，电池电压192V；
6、显示方式: LCD屏幕参数显示+LED状态显示灯；
7、具有RS-232、USB通讯端口，智能插槽、外接电池接口、紧急断电功能连接器 (EPO 连接器)接口；
8、所投UPS具有充电保护监测控制系统功能和蓄电池短路和蓄电池接反保护功能以及具有直流系统防纠正装置处理技术功能以及蓄电池充放电在线监测系统软件功能；为确保UPS运输安全，UPS应具有减震结构设计，提供针对UPS减震结构的国家级证明文件；UPS具有智能插槽扩展功能；设备制造厂商通过商品售后服务评价体系认证《GB/T27922-2011》认证、不低于五星级，提供证书扫描件。
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	紫外光强测试仪
	1、电路：专用单芯片微处理器LSI电路
2、显示：13mm超大LCD显示，可调对比度，双通道显示
3、探头光谱响应范围：中心点：254nm带宽：248nm-260nm
4、测量范围：199.9 uW/cm2×0.1 uW/cm2   1.999mW/cm2×0.001mW/cm2 19.99mW/cm2×0.01mW/cm2
5、线性：±1%
6、探头：专用光二极管、彩色补正滤光器
7、记忆读取：可读取最大/最小读值记录
8、关机：手动按键关机，不操作10分钟自动关机
9、数据输出：RS232电脑界面
10、重量：≤350g（含电池）
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	数位式照度计
	1、4位数双显示LCD
2、明视函数光谱反应≤6%
3、测量范围自0.01Lux至999900 Lux、
4、0.001fc至92920fc，计5档自动换档
5、积分式照度测量
6、发光强度测量
7、读值锁定功能、资料记忆及读取功能
8、参数值可设定供偏差值或百分比测量
9、背景涟波光线及发光照度(STRAY+LIGHT)测量
10、时间锁定功能、点平均功能、比较器功能、自动关机功能
11、测量速度：每秒约5次
12、尺寸，重量≤：150×72×35（mm）,320g
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	氨气气体检测仪
	1、量程范围： 0-100ppm分辨率：≤0.001ppm
2、检测原理：进口电化学、光离子等
3、检测精度：≤±2%FS
4、检测方式：泵吸式  
5、响应时间：≤20秒
6、线性误差：≤±1%  
7、重量：≤220g 尺寸：≤155*60*30mm（长宽高）
8、防护等级：IP65,防尘、防水溅  
9、防爆等级： Exib IIBT3 Gb
10、声+光+振动报警，声音>80分贝，光闪烁警示
11、3.7v，≥2000mAH锂电池，充电时间3小时，有效使用时间≥24小时
12、USB大电流5V 2.1A快速充电器；兼容通用的USB手机充电器
13、仪器自带存储功能，可存储数据≥60000条，频率可随意设定；可选配高容量TF存储卡，USB端口将数据导出至电脑
14、仪器显示：高清工业级彩屏
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	热敏风速计
	1、测量参数：m/s, fpm,℃，℉,m³/h, cfm,l/s,数字热线式，适用于管道和通风口测量风速和温度
2、测量范围：0至 30 m/s-20 至 +70℃
3、测量精度：+(0.03 m/s+ 4%示值)(0.01至20 m/s)±(0.5 m/s+5%示值)(20.01 至 30 m/s)±0.5℃
4、分辨率：0.01 m/s0.1℃
5、操作温度：-20 至 +50℃(仪器)-20 至 +70℃(探头)
6、电池：3 xAA，电池使用时间：≥35 h
7、尺寸,重量≤：135 x60 x28 mm(仪器)180xφ12 mm(探头)1.5 m(线缆长度),268g
8、具备：app应用程序，便携仪器包。
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	电刀
	1、适用范围：配合单极和双极附件处理动物组织切割和凝血 
2、输出功率≥100W
3、输出频率≥415KHz
4、输入功率小于等于500VA，环保节能
5、电源输入：100～240V，50/60Hz
6、具有6种以上工作模式，其中单极电切模式≥3种，单极电凝模式≥2种，双极电凝模式≥1种
7、纯切性能：1～100W（负载≥500Ω），要求功率连续可调
8、混切性能：1～100W（负载≥500Ω），要求功率连续可调
9、单极凝性能：1～90W（负载≥500Ω），要求功率连续可调
10、双极凝性能：1～60W（负载≥100Ω）,要求功率连续可调
11、三种单极电切模式：纯切用于组织精准的切割；混切1用于切割时带有少量止血时使用；混切2用于切割时带有更好止血效果时使用。
12、两种单极电凝模式：强凝用于表面比较大的出血点强力电凝；喷凝用于表面大面积出血喷射电凝弧凝血。
13、双极凝血模式：用于微小出血点双极电凝。
14、具备接触质量监督系统（REM）,并检测接触电阻变化，当中性极板和动物接触面积的电阻大于或等于150Ω，REM报警系统启动，同时高频手术设备输出停止。
15、开机调用最近使用的模式、功率等参数
16、内设开机自动检测系统和自动报警提示功能：自动检测错误代码和自动报警错误提示。
17、九个内存记忆单元，可以存储不同的操作习惯，可以术中快速切换或调用。
18、自动排烟功能：与同品牌吸烟器可以联动启动，术中烟雾能自动排出。
19、含主机，脚踏，电刀笔，重复使用负极板、一次性电刀20支，重复使用电刀2支、说明书等。
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	垫料收集台
	1.产品用途：为负压操作，防止工作人员在清洁鼠盒时吸入污染物或污染气体，保护操作人员安全。
2.设备电源：AC220V/50Hz；功率：700W。
3.设备外形尺寸：≤1100×880×2020mm，工作区域尺寸：≥600×1000mm，倾倒口尺寸：≥300×290 mm。
4.设备外罩采用304不锈钢材质。
5.设备整体框架采用304不锈钢方管≥25×25×1.5mm。
6.操作台面采用304不锈钢拉丝板整体焊接成型，整体呈喇叭口状大角度倾斜，倾倒口处配有不锈钢撞杆，撞杆外表面包裹软性护套用于保护人员及笼盒等。
7.设备倾倒口下方配备污物收集桶，PP材质，壁厚＞1.5mm，容积≥120L。
8.操作区域为负压，平均气流速度≥0.6m/s。
9.在操作区域至少有两个LED照明灯，照度≥200lx。
10.设备两侧有透明视窗，可抽拉拆卸，结构设计便于工作人员任意拿取、放置笼盒，符合人体工程学设计。
11.有粗效、中效、高效三重过滤，高效的过滤精度≥99.995%。
12.粗效过滤器的前端为密布圆孔的过滤金属板，圆孔孔径1.5-2.5mm，过滤金属板为快拆式设计，非螺钉或螺母固定使用便捷。
13.风机风量≥2600m³/h。
14.采用金属按键，至少有电源、风机、照明三个控制按键。
15.设备的左右侧配有移动扶手。
16.设备底部配有4寸医用静音脚轮，其中两个脚轮为踩踏式刹车。
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	垫料添加机
	1.用途：满足实验动物中心大量的动物笼盒垫料的添加工作而设计；
2.能自动完成上料、定量填料的工作，具有负压除尘功能，有效保护操作人员， 
3.效率：≥30个/分钟小鼠笼盒的垫料填充；
4.设备外形尺寸：（长*宽*高）≤1160×800×2010mm；
5.设备整体采用304不锈钢材质。
6.电源：380VAC，≤2kw；
7.下料仓容积（升）：≥200升；上料仓容积（升）：≥26升；
8.上料一次时间：≤25S；
9.小鼠笼盒填料时间：≤2S，大鼠笼盒填料时间：≤8S（速率可调）；
10.抽料方式：真空提升系统；
11.填料误差：<5%；
12.设备下料仓有物料检测传感器，能及时提醒用户添加垫料；
13.设备上料仓至少有两个物料检测传感器，能有效检测料仓料的多少，自动控制启动/停止抽料的判断；
14.落料口处配备有光电检测开关，能及时检测到有无笼盒，从而给笼盒填料；
15.设备填料程序：设备至少自带4套填料程序，以适应IVC小鼠笼盒、普通小鼠笼盒、IVC大鼠笼盒、普通大鼠笼盒等不同类型的笼盒垫料添加；
16.控制器：彩色触摸屏显示控制；
17.故障诊断：具有自动故障检测，故障代码显示报警，故障声音报警等功能；
18.风机：优质品牌风机，寿命长，效率高；
19.过滤器：≥H14级高效过滤器，有效保护室内环境，验收时需提供过滤器检测报告；
20.步进电机：利用高速脉冲输出控制的步进电机，控制精确。
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	脉动真空灭菌器
	1.用途：专用于实验动物行业对动物饲料、饮用水、笼盒、衣物及其他饲养用品的灭菌处理；
2.外形尺寸：≤1812×1609×2333mm
3.有效灭菌容积：≥1380L；
▲4.设计压力：≥0.3 Mpa，设计温度：≥144℃，提供压力容器质量证明书或竣工图证明；
5.动物房灭菌特点设计，单次灭菌常规小鼠笼盒盒底数量≥175个（提供图纸说明）。
6.主体设计寿命≥10（20000次灭菌循环），提供相关证明；
7.电源：380VAC，功率≤80.85KW
8.内置蒸汽发生器，不需要外接蒸汽，地上安装方式；
9.其中2台前门右开，2台前门左开。
10.主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；
11.主体材质：内壳采用316L不锈钢材质；夹套、门板、门档条采用304不锈钢或更优；
12.电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。与主体啮合齿数≥13个；双门通道型、机动门、带有安全联锁装置、双门互锁保证灭菌器前后区域有效隔离。
13.焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量，可提供主体焊接照片及焊接设备的采购合同证明文件；
14.门密封圈：高抗撕圆形硅胶条，装于主体密封槽内，与压缩气连接管路为金属固定管路，使用寿命长；
15.PLC控制，运行过程中的数据通过打印机打印,预留电脑远程监控接口； 
16.触摸屏：彩色触摸屏人机操作界面，
17.灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定                                                                                                                                                                                  
18.控制功能：控制系统配备有校正程序，可以实现不同海拔地区的压力、温度等参数的校正；具有多级控制保护、帮助功能；
19.具有多级控制保护、帮助功能，管理员、工艺员、操作员三级权限管理等功能；保障设备正常运行。
20.记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等应在触摸屏上自动显示，配有打印机打印工作过程参数；
21.程序选择：设备至少包含有121℃饲料灭菌、121℃塑料物品灭菌、134℃金属物品灭菌、134℃织物灭菌、121℃开口容器液体灭菌、121℃固体废弃物灭菌、134℃垫料灭菌、134℃塑料物品灭菌、121℃快速液体程序、BD测试、真空测试、自定义程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护提示；
22.隔离密封墙：设备的后端自带密封结构，以保证设备前后区域严格的隔离密封，提供隔离密封墙照片及检测报告证明文件； 
23.设备保温要求：灭菌器主体有良好保温措施，其表层温度不得高于45℃；
24.气动阀门：保证至少400万次运行无故障；
25.抽空装置：直连式水环真空泵，噪音低、稳定性好，真空泵安装在设备的侧面，与主体保持一定的间距；
26.换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长。
27.降噪系统：带有节水降噪装置；
28.水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统，节约能源；
29.管路要求：304卫生级管路，卡箍连接，管路内外抛光处理；
30.无菌空气系统：具有≤0.2μm无菌过滤器，保证设备不会产生二次污染；
31.消毒/搬运车：消毒车、搬运车整体使用304不锈钢加工成型。
32.验证接口：设计有标准的验证接口；
33.厂家要求：投标品牌为专业灭菌设备生产厂家，生产厂家通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、ISO 45001职业健康安全管理体系认证,具有特种设备种设备制造许可证（压力容器）资质、通过ASME认证、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证）（提供相应证件证明文件复印件）。                                                                        
34.为保障售后服务质量本设备需由制造商负责标准售后服务（提供产品制造商或其负责销售、售后服务机构或制造商授权售后服务公司出具的售后承诺服务函原件并加盖其公章）提供售后承诺服务函原件并加盖其公章。
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	饮水灌装机
	1.用途：对实验动物饮水瓶进行灌装操作，可根据饮水瓶的容积设置不同的灌装参数，灌装完成可自行停止；
2.适应电源：220VAC，50Hz，功率≤0.5KW；
3.外形尺寸：≤750×770×1540mm（L×W×H）；
4.外装饰罩：≥1.2mm厚304不锈钢拉丝板。
5.灌装瓶数：一次可灌装≥36个饮水瓶；
6.饮水瓶灌装篮筐：带8个饮水瓶篮筐；
7.灌装模块：灌装头采用模块化设计，304不锈钢加工成型，能够适应高温高压灭菌处理；
8.灌装程序：可根据饮水瓶的容积大小设置灌装参数，满足不同工况的需求，并且可固化至少2个参数，灌装完成后可自动停止。
9.管路要求：设备采用卫生级管路，卡箍连接；
10.灌装喷头：采用304不锈钢加工，喷嘴竖直向下，并能方便的拆卸更换；
11.台面：采用≥2mm厚的304不锈钢板加工而成，有下沉设计，并带有排水口，以保证洒漏的水及时排走。
12.篮筐移动方式：为减少篮筐在平台上的运动阻力，平台上设置尼龙滑轨，滑轨上有定位结构。
13.其他材质：整体框架与外罩采用≥1.2mm厚304不锈钢板加工而成。
14.采用非时间参数控制灌装量，防止水源压力波动对灌装量造成影响，传感器选用进口品牌。
15.带自消毒功能，并配备不小于2.5L的消毒液桶、蠕动泵，以便将消毒液打入到灌装管路中进行消毒，消毒程序自动运行，无须人工干预。
16.设备带有自动添加混合酸液或其它矿物质的功能，添加比例系数≤1：60（即每1ml添加剂与60ml水充分混合）。
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	IVC笼架（一拖二）
	1.设备主要参数：
功率:＜350W，变频控制
排气量:≥200m3/h 
换气次数（次/小时):10～70（可调） 
气流速度(m/s)：≤0.15 符合国标要求
梯度压差(Pa):0～50（可调） 
空气洁净度(级):<100级 
落下菌数(0个/皿小时) 
噪声(dB) ：<50dB
2.独立送风隔离笼具（IVC）由4个部分组成：送风系统、排气系统、笼架、鼠盒。压差传感器、温湿度传感器采用原装进口，包含优质高效过滤器。鼠盒原料采用进口PSU透明材料。鼠盒和所有密封材料采用硅橡胶耐酸耐碱高温150℃15磅压力半小时不变形。
3.不锈钢笼架    
大鼠笼架规格：≤2038×550×1837mm ，5层×6笼=30笼，1架
小鼠笼架规格：≤1780×500×1822mm ，9层×8笼=72笼，1架
不锈钢方管25×25×1.5mm、异形管厚：1.5mm、材质：铝合金
4.IVC主机（智能型触摸屏），共1台：规格：≤295×550×1574mm
主机需采用全液晶显示、控制；主机采用全不锈钢外壳，紧凑型设计，斜面操作界面，符合人体工程学，顶部回风管道可根据笼架高度进行调节，内置低噪音风机，智能控制模块，温湿度及压差自动报警系统，≥7寸HMI真彩触摸屏，系统采用监控通讯接口：以太网接口通讯接口。内置式不间断电源（UPS），不占用主机以外的空间，供电中断后风机仍可连续工作8小时以上或脉冲式工作24小时以上，可根据实际情况灵活切换不同的工作模式。小型主机，能使实验室空间得到充分利用。                                
5.IVC笼盒（鼠盒采用进口PSU透明材料、外置式水瓶） 
大鼠IVC笼盒规格：≥482×320×240mm，数量30套
小鼠IVC笼盒规格：≥385×205×144mm，数量72套
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	spF干养兔笼架（5*3）
	1.规格：2300*750*1920mm±5mm
2.配套笼子规格：400×700×420mm（符合新国标4KG及4kg以下兔子饲养）
3.笼架外观:表面光洁，无毛刺，无划痕
4.材料:不锈钢304托盘板厚1.0mm
5.丁字钢板:厚≥1.2mm.
6.框架脚25×38×1.2方管；
7.兔笼外观:不锈钢丝焊后接头抛光色泽光滑
8.钢丝直径:ф2mm,框架直径：ф4mm
9.钢线间距:24mm,笼底格栅间距：16mm
10.焊点拉力:20N静态拉力20S不断裂；脱焊
11.备注:配15只兔笼, 配食斗15只，托盘15只,PP 塑料网垫15块,水瓶15付，兔笼三周围加挡板
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	大鼠干养笼架
	1.规格：1800×550×1600mm±5mm
2.材质：全套支架均采用25*25*1.2mm的不锈钢304方管焊接而成,每层5条不锈钢方管。 焊点无毛刺，外形美观，牢固稳定。带万向轮，可灵活移动。其中两个带刹车装置。
3.每架配套20套M-6型大鼠笼
4.规格：545×395×200 mm 
 塑盒及500CC饮水瓶：聚丙稀材料，耐酸耐碱耐高温121℃15磅压力半小时不变形。网罩钢丝：Φ1.8-Φ4mm，钢丝材质为
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	不锈钢繁殖兔笼欧标（4*3）
	1.规格：2780×850×2420mm±5mm
2.配套笼子规格：700（深度）×1200（长度）×420mm（高度）（双位尺寸）
3.笼架外观 表面光洁，无毛刺，无划痕
4.材料 不锈钢304托盘板厚1.0mm
5.水箱:1.5mm.槽钢1.5m
6.丁字钢板:厚1.2mm.
7.框架: 脚25×38×1.2方管；
8.垫板 :8mm厚度的PP塑料板，板上有直径16mm的圆形小孔，方便粪便和尿液下漏
9.兔笼外观:不锈钢丝焊后接头抛光色泽光滑
10.钢丝直径：ф2，框架直径：ф4
11.钢线间距：24mm笼底格栅间距：16mm
12.焊点拉力 20N静态拉力20S不断裂；不脱焊
13.备注：全套兔笼架自动冲洗,配12只兔笼, 配食斗12只，托盘3只,水瓶（500ml、硅胶瓶塞）。
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	不锈钢兔笼（5*3）
	1.笼架规格：2300*750*1920mm±5mm，配套笼子规格：400×700×420mm（必须符合新国标4KG及4kg以下兔子饲养）
2.笼架外观:表面光洁，无毛刺，无划痕
3.材料:不锈钢304托盘板厚1.0mm
4.水箱：1.5mm.槽钢1.5m
5.丁字钢板厚1.2mm.
6.框架 脚25×38×1.2方管；
7.兔笼外观:不锈钢丝焊后接头抛光色泽光滑
8.尺寸 钢丝直径：ф2mm,框架直径：ф4mm
9.钢线间距：24mm,笼底格栅间距：16mm
10.焊点拉力 :20N静态拉力20S不断裂；脱焊
11.备注 全套兔笼架自动冲洗,配15只兔笼, 配食斗15只， PP 塑料网垫15，块托盘3只, 水瓶（500ml、硅胶瓶塞）。
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	不锈钢兔笼（3*2）
	1.规格：965×750×1770mm±5mm
2.笼子尺寸：400×700（深度）×420mm（必须符合新国标4KG及4kg以下兔子饲养）
3.笼架外观:表面光洁，无毛刺，无划痕
4.材料框架:3层×2笼=6笼/架，不锈钢挂式笼架，
5.横梁：25×25×1.2mm304不锈钢管;
6.立柱25×25×1.2mm304不锈钢管。
7.笼子外观:不锈钢丝焊后接头抛光色泽光滑
8.尺寸:不锈钢丝材质1Cr18Ni9，钢丝直径1.6～4.0mm，钢丝间距10mm，可折叠，便于运输及储存。
9.焊点拉力:20N静态拉力20S不断裂；脱焊
10.备注：每笼配不锈钢托盘：板厚1.0mm；大于笼底面积。白色PP挖孔底板，每笼配不锈钢食盒、水瓶（500ml、硅胶瓶塞）。
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	豚鼠干养平板架（干养）
	1.架子规格为：1800×600×1600mm±5mm
2.架子材质：全套支架均采用25*25*1.2mm的不锈钢304方管焊接而成, 每层7条不锈钢方管。 焊点无毛刺，外形美观，牢固稳定。
3.配4个聚氨酯脚轮，其中2个带刹车，移动方便。
4.配套20套豚鼠笼盒
5.豚鼠盒规格：610×435×210mm
6.塑盒及500CC饮水瓶：聚丙稀PP材料，耐酸耐碱耐高温121℃15磅压力半小时不变形。饮水瓶配硅胶水咀。
7.网罩钢丝：Φ1.4-Φ4mm，钢丝材质为1Cr18Ni9Ti，钢丝间距：7mm左右。焊点牢固；表面光洁，配不锈钢食盒。
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	小鼠架干养架（平板）
	1.规格：1600×400×1600mm±5mm
2.材质：全套支架均采用25*25*1.2mm的不锈钢304方管焊接而成,每层4条不锈钢方管。 焊点无毛刺，外形美观，牢固稳定。
3.带万向轮，可灵活移动。其中两个带刹车装置。
4.底部带一个加强筋。
5.配35套可适用的小鼠笼
6.规格：318×202×135 mm±5mm
7.塑盒及500CC饮水瓶：PP材料，耐酸耐碱耐
8.高温121℃15磅压力半小时不变形。
9.网罩钢丝：Φ1.8mm-Φ4.0mm，钢丝材质为1Cr18Ni9Ti
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	实验动物消毒传递柜
	1.产品用途
对进入屏障环境内的实验动物转运盒等各类传递物品表面进行彻底的消毒，能有效的杀灭物品表面微生物，确保无菌传递。
2.外形尺寸≤985x760x1840mm（长x深x高）。
3.电源：AC220V/50Hz，功率≤1KW。
4.设备舱体：舱体内部应采用SUS 316L不锈钢镜面抛光板，大圆弧角设计，无清洗消毒死角。
5.密封门：密封门内面应选用SUS 316L不锈钢镜面板，外面选用SUS304不锈钢拉丝板；应带有防紫外线双层玻璃观察窗，能够查看舱内物品的状况；应具有机械插销式锁和电磁锁双重锁门装置，前后双门互锁，实现前后区域严格生物隔离。
6.隔断装置：设备本身应带有隔断结构，方便设备将来安装密封，维修时不会造成设备前后方贯通的情况。
7.具有紫外线照射消毒、消毒液雾化消毒两种消毒方式，可单独使用，也可两种消毒方式混合使用。
8.舱体的两侧、顶板应布置9只防水紫外线灯管，灯管需镶嵌在V型灯管罩内，应无照射消毒死角，舱体内上下采用304不锈钢隔栅分为至少4个消毒空间，相邻隔栅间距≥390mm，格栅可拆卸。
9.可预设紫外灯照射时间、喷雾时间、通风时间等工艺参数。
10.紫外线灯管：功率≥15W，紫外线强度：≥100μW/cm²，设备紫外线照射消毒时间≥30分钟（可调）；
11.舱体内应装有不少于20个高压雾化喷头。
12.喷雾消毒管路：消毒液储量应≥5L，喷雾消毒管路采用卫生级不锈钢无缝管。
13.舱体底部应装有排液泵，防止消毒液过多造成聚集；
14.具有通风功能，通风量≥200m³/h，传递动物时传递空间内应维持一定换气次数。
15.通风管路：新风循环路线应为从洁净区取风，由舱体上部进风口到下部的排风口经高效过滤器排到洁净区，从而保证不影响洁净房间内部压差。
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	实验动物消毒传递柜
	1.产品用途
对进入屏障环境内的实验动物转运盒等各类传递物品表面进行彻底的消毒，能有效的杀灭物品表面微生物，确保无菌传递。
2.外形尺寸≤985x760x1840mm（长x深x高）。
3.设备舱体：舱体内部采用SUS 316L不锈钢镜面抛光板，大圆弧角设计，无清洗消毒死角，提供实物照片证明。
4.密封门：密封门内面选用SUS 316L不锈钢镜面板，外面选用SUS304不锈钢拉丝板；双层玻璃观察窗，带光线衰减膜，能够查看舱内物品的状况；具有机械插销式锁和电磁锁双重锁门装置，前后双门互锁，实现前后区域严格生物隔离。
5.隔断装置：设备本身应带有隔断结构，方便设备将来安装密封，维修时不会造成设备前后方贯通的情况。
6.设备具有UV脉冲强光和喷雾消毒两种消毒方式。
7.紫外线强度：≥120000μW/cm²，设备紫外线照射消毒时间≤5分钟，且设备对铜绿假单胞菌、枯草杆菌黑色变种芽孢、白色念珠菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、龟分枝杆菌脓肿亚种的5分钟杀灭对数≥3(提供第三方检测机构出具的检测报告证明文件)。
8.舱体左右两侧各两根根氙光灯管，发光长度≥300mm，灯管长度≥400mm；顶板布置1只防水紫外线灯管。
9.为保证氙光灯管惰性气体的密封性，灯管电极采用金属电极，不可使用塑料电极，避免老化造成泄漏。
10.为保证良好的消毒效果氙光灯能量≥100J。
11.设备具备紫外消毒程序和雾化消毒程序，为提高消毒消毒，上下层程序可单独启动也可同时启动程序；
12.设备应具备三级管理权限并具备ID读卡装置，并可在管理员权限下对ID卡，进行权限分配；
13.可预设光线照射时间、喷雾时间、通风时间等工艺参数，提供相应图片证明。
14.舱体内装有不少于20个高压雾化喷头。
15. 喷雾消毒管路：消毒液储量应≥5L，喷雾消毒管路采用卫生级不锈钢无缝管。
16.舱体底部装有排液泵，防止消毒液过多造成聚集；
17.具有通风功能，通风量≥200m³/h，传递动物时传递空间内维持一定换气次数。
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	普通传递窗
	1、传递窗外形尺寸：600*600*600mm
2、设备整体材质为304不锈钢。
3、内表面平整光滑，圆角过渡设计，无清洁死角方便日常保养
4、具有紫外灯消毒装置，且可便捷维护更换紫外灯管
5、前后门互锁，保证前后端环境的隔离
6、前后端都可进行消毒时间的设置
7、钢化玻璃窗，便于观察
8.内室表面粗糙度Ra＜0.8um
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	小鼠盒
	规格：318×202×135 mm±5mm
塑盒及200CC饮水瓶：PP材料，耐酸耐碱耐
高温121℃，15磅压力半小时不变形。
网罩钢丝：Φ1.8-Φ4mm，钢丝材质为1Cr18Ni9Ti。
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	大鼠盒
	规格：475×350×200 mm±5mm
塑盒及500CC饮水瓶：聚丙稀PP材料，耐酸耐碱耐高温121℃15磅压力半小时不变形。
网罩钢丝：Φ1.8-Φ4mm，钢丝材质为1Cr18Ni9Ti，钢丝间距：8.5mm。
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	大鼠盒
	规格：545×395×200 mm±5mm
塑盒及500CC饮水瓶：聚丙稀PP材料，耐酸耐碱耐高温121℃15磅压力半小时不变形。
网罩钢丝：Φ1.8-Φ4mm，钢丝材质为1Cr18Ni9Ti，钢丝间距：8.5mm。
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	豚鼠盒
	1.豚鼠盒规格：610×435×210mm±5mm
2.塑盒及500CC饮水瓶：聚丙稀PP材料，耐酸耐碱耐高温121℃15磅压力半小时不变形。饮水瓶配硅胶水咀。
3.网罩钢丝：Φ1.4-Φ4mm，钢丝材质为1Cr18Ni9Ti，钢丝间距：7mm左右。焊点牢固；表面光洁，配不锈钢食盒。
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	大小鼠饮水瓶（直）
	400ml方型水瓶，聚砜材质，水瓶带硅胶密封圈，不锈钢304拉松塞
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	大鼠固定器
	1)快装鼠筒数量:2
2)灯光:0.5W LED 黄光灯光源                                                                                                                                                 3）放大镜:2-6倍带光源放大镜
4）配带脚踏开关
5）电源适配器
6）输入:AC100-240V 50-60Hz
7)输出:DC 12V3A
8）整机尺寸:350*190*85mm（±5mm）
9)整机重量:3Kg±50g                                                       
大鼠适用范围：150~450g；数量8
鼠筒材料：聚碳酸酯（防弹玻璃）
垫台材料：POM(赛钢塑料)
最大外形尺寸：210×120×330mm（±5mm）；
净重：2kg±50g。
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	小鼠固定器
	小鼠适用范围：17-40g；鼠筒材料：聚碳酸酯（防弹玻璃）
垫台材料：POM(赛钢塑料)
最大外形尺寸：210×120×230mm（±5mm）；
净重：1.2KG±50g
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	兔固定器
	500*140*130mm。
热源固定器：PVC板厚6.0-12.0mm。
用于手术时固定，解剖。
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	无菌工作服(四连体）
	0.45网格75D2/3斜纹连帽连鞋连体服S5632  材质:聚酯纤维+导电纤维
适用等级:适用A/B级环境
摩擦压力:<300V
功效:防静电/耐高温灭菌
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	手术服
	聚酯纤维+导电纤维
适用等级:适用C/D级环境
摩擦压力:<300V
功效:防静电/耐高温灭菌 
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	不锈钢拖把架
	规格：1000×500×1600mm
材料：不锈钢3042B，25×25×1.2方管，不锈钢拉丝板厚1.0mm。
说明：5位拖把架。拖把架由架体、接水盆、钩子组成；
接水盆不会将地面淋湿；拖把挂在钩子上进行晾晒，
拖布可以充分接触到空气。
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	冲淋或洗眼器
	手柄材质:PP材质产品底座:304不锈钢底座 产品软管:防爆软管 表面处理:环氧图层处理产品特点:360°旋转出水 适用范围:实验室、医疗等
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	感应手消毒器
	免接触，挂壁式，智能感应，定量喷淋，兼容次氯酸和酒精，ABS外壳，容量≥3L
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	解剖盘
	搪瓷抗老化耐高温，耐酸耐碱抗腐蚀，35×25×2.5cm
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	解剖工具
	精细剪-直/尖头&尖头/11.5cm（2把），精细镊-直/尖部0.2*0.12mm/11cm（1把），精细镊-弯/尖部0.2*0.12mm/11cm（1把），止血钳-直/1mm宽/12.5cm（1把）HALSTED 止血钳-弯/lmm宽/12.5cm（1把），OLSEN-HEGAR 持针钳(剪)-直/2.15mm宽/12cm（1把），眼科剪（1把）手术器械包（1）

	
	1、2楼
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	生物安全柜
	1、设备类型：二级A2型生物安全柜。
2、操作区净宽度：≥1830mm，可同时容纳2-3人操作，外形尺寸宽1950×深810×高1400(mm)±10mm。
3、一键操作功能：具备风机控制、紫外灭菌控制、柜内插座控制等快捷操作单元，无需进入子菜单即可一键操作。
4、显示器：可显示进风风速、下沉风速、紫外灯使用寿命、超高效滤器使用寿命、前窗状态。显示器设置在中部，方便两侧操作者设置和观察。
5、气流速度：沉降气流≥0.35m/s，进气气流≥0.53m/s。
6、预洁净：可开启开机自动预洁净、关机自动净化程序，无需重复设置，倒计时提示程序运行状态。
7、洁净度要求：操作区空气洁净度要求达到ISO 14644.1标准Class 3。
8、过滤器：下沉气流和外排气流过滤系统均使用进口品牌ULPA超高效过滤器，对于MPPS具有≥99.999%的截留效率。双过滤器类型：微褶皱，无间隔型，增加过滤面积。过滤器平均使用寿命：5-8年。
9、预过滤：背部夹层配有可拆卸的预过滤隔栅捕获较大吸入物，防止对主滤器损害。
10、风机系统：使用ECM风机直流变频风机，可伴随吸入气流阻力增加自动增加风量补偿，风道受阻或过滤器堵塞压力增加超过初始阻力300%时，仍可提供安全稳定的下沉气流。
11、通体式搁手架与操作前窗等宽，降低长时间操作疲劳；禁止搁手架安置在进气格栅上方，预防阻挡进气流。
12、权限管理：可通过普通模式、管理员模式进行权限管理，防止误操作和参数篡改。
▲13、操作台面：操作台面为浅盘式设计，集液功能防止有害液体漏洒，台面两侧均匀分布负压均流孔，增强负压保护。
14、控污染：整机外部漆面覆盖抑菌材料，可消除99%的细菌、微生物，避免交叉污染。
15、平均照度≥1200 Lux。
16、噪音控制≤65 dBA。
17、插座：内部防喷溅插座位于侧壁，有专用外部开关控制通电。
18、支架：带轮支架，方便移动和固定，避免损伤地面。                                                                                                                                                  19、设备制造商承诺提供整机质保不少于2年，按需求提供外挂风机排风管道和相关辅材等，含安装。
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	超纯水机
	1、进水：市政自来水；造水速率：≥20L/H，水箱储存恒压输送取水。
2、产水：RO三级纯水电导率≤0-5us/cm；UP一级超纯水比电阻≥18.25MΩ.cm@25℃。优于中国GB6682-2008的III级水和I级水标准标准。
3、满足实验项目:精密分析仪器用水、HPLC/IC/AA/PRC/GC/MS运用分析、微生物应用及分子生物学研究、高纯标准溶液配制和缓冲液制备、纯化及精密清洗用水。
4、水质指标：TOC≤5ppb；热源:<0.002EU/ml；重金属含量:≤0.02mg/L；离子含量截留率99%；可溶性硅：［以(SiO2)计］：≤0.01mg/L；硅>99.9%截留率；吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001mg/L；
 5、搭配终端过滤SUF≤0.1μm；微粒(直径大于0.22μm)含量：≤1个/ml;截留率99%；
▲6、全智能控制器，ABS专利型机箱，整机耐酸碱防潮防腐，触摸式1.5mm钢化玻璃控制面板，控制精准灵敏无磨损；具有软件管理模式：（1-24）小时软件定时开关机功能；（1-180）分钟定时冲洗功能；同时设备还可以定时、定量、定值等多种取水模式可选；具有实验室纯水器使用记录和实验室纯水器耗使用材进度软件管理功能，实现取水记录、历史记录储存、查询、统计、分析、并能智能报警提示；设备制造商承诺验收时应由制造商资深工程师对以上软件功能进行展示培训。
7、≥4.3寸大屏彩色液晶显示，480×320分辨率；多功能分栏显示工作状态；支持定制。具有个性化待机界面、日历、温度、报警信息等人工对话窗口，滚动显示、提醒。
8、具有实验室纯水器二级RO膜+二级增压泵”软件控制功能，管理造水、取水、流速等信息统计查询功能。
9、出水电导率μs&电阻率MΩ双表监测、实时反映水质状况；搭配UV254nm&185nm双波紫外灭菌、CE认证灯管，自动失效报警。
10、陶氏UP6150核级精混树脂、注塑封装二连柱超纯化包和陶氏UP6040核级抛光精混树脂、注塑封装二连柱抛光超纯化包；水质稳定，交换容量大。
11、≥30LPE无菌圆柱形水箱,锥形底部无死角设计,带取水阀、CO2吸附空气过滤阀、易清洗排放；水箱搭配电阻式不锈钢连杆液位控制器。
12、具有水质、水量升级扩展功能。整机系统、部件符合GLP设计。


备注：投标人或所投产品制造商需提供彩页或检测报告或技术白皮书等佐证材料，证明满足“▲”号标注参数。

第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
包1：实验室配套
※一、合同工期、交货地点、验收方式

（一）合同工期
中标人应在采购合同签订后50个日历日完成所有合同内容，并通过验收。因不可抗力因素延期，必须经采购人签字认可后方可顺延工期，否则视为违约。
（二）交货地点

采购人指定地点（重庆市中药研究院内）。

（三）验收方式
1.质量要求：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

2.实施要求：在施工过程中，中标人须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由中标人自行负责。

3.验收方式：项目施工完成，质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准，由中标人提出验收申请，由采购人组织开展对项目的验收工作，并形成专门的验收报告。

※二、报价要求

1.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。工程量清单应采用综合单价计价。

2.本工程清单中的部分全费用综合单价包括完成该项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、材料价差、措施费、安全文明施工费、税金、风险费、密闭运输费、大型机械进出场费等所有费用。中标进场后采购人不再对综合单价进行调整。针对全费用综合包干单价项目，无论投标人在单价分析表中是否组价完整，采购人均认为该单价为综合包干单价。

投标人所报分部分项工程量清单的综合单价和合价以及投标总报价包括了中标人为实施和完成该工程招标范围内及工程量清单所确定的全部内容所需的人工费、材料费、机械费、机械进出场费、措施费、安全文明施工费、企业管理费、利润、风险费用、保险费、规费、税金、二次转运费用、缺陷修复费用、政策性文件规定的所有费用，以及施工合同明示暗示的所有责任、义务和风险（如取消部分清单项目、变更实施范围等风险）。招标人除此以外不支付其他费用。投标人的投标报价视为是一个有经验的承包商，在对工程充分了解及对风险充分估计后所作的完备报价，中标后不再在对综合单价进行调整。 

3.投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本项目施工图范围和采购人发出的招标清单的全部工程的投标报价。

4. 投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人必须按招标工程量清单填报价格，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，否则交由评审委员会作无效投标处理。

5. 《开标一览表》中的投标报价必须与已标价工程量清单总报价一致,且工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果应一致，否则由评审委员会作无效投标处理。

6. 增值税计税方法由比选人依据国家税法规定选择：

(一般计税法

7. 如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应书面通知采购人核查，除非采购人以修改的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

8. 采购人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），投标人不得修改，否则由评审委员会作否无效投标处理。

9. 安全文明施工费：

9.1根据《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建管〔2024〕38号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

9.2本工程安全文明施工费由采购人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建管〔2024〕38号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与最高限价一起公布。工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照采购人给出的暂定金额填报，否则视为对招标文件不作实质性响应，其响应文件由评审委员会作无效投标处理。

10. 材料采购及报价

10.1本工程所需材料（含设备）价格由投标人参照重庆市建设工程造价管理总站主办的开标当期《重庆工程造价信息》的信息价格，并结合市场行情及自身实力进行自主报价，承担材料价格约定内涨跌风险。

10.2本工程材料、设备由中选标人自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、招标文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等，并对材料质量负责。使用缺陷材料引起的返工、报废、工期延误等损失，由投标人自行承担。施工过程中的材料损耗、 消耗， 包括施工中实试验用材料损耗和费用等，无论材料由何方供应，也无论这些损耗是否包含在消耗定额内，均由投标人纳入相关工程量清单中的综合单价内，结算不作调整。 

10.3材料、设备的二次转运及多次转运费由比投标人综合考虑进投标报价中,中标后不作调整。

11. 人工费：本工程人工单价参照重庆市建设工程造价管理总站主办的开标当期《重庆工程造价信息》公布的信息价，由各投标人结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中，结算时不再调整。

12. 本项目建筑安装材料价格风险按照《重庆市城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》（渝建〔2018〕61号）执行。

13. 措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。

13.1施工组织措施项目清单：投标人在投标报价时可参照采购人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行报价。如投标报价费率高于国家及重庆市相关管理规定，按国家及重庆市相关管理规定计取。

13.2技术措施清单中以项计列的项目，由投标人根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价，包干使用，结算时不再调整。

技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，投标人必须按采购人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自变改采购人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对招标文件不作实质性响应，其响应文件按无效投标处理。

13.3进入投标报价的措施、风险费应考虑以下内容，结算不作调整：

（1）由投标人根据现场情况和周边建构筑物自行考虑机械破碎、凿除、人工配合、一次或多次机械、机械设备进出场（因不可抗力或招标人原因停工造成的额外进出场费用除外等。

（2）承包人为完成承包内容，按照国家现行有关建筑工程规范、规程要求，为保证工程质量、安全、工期、环保等各种因素必须采取的措施以及配套完成的工作内容所需的费用。若因地质等特殊情况采取的特殊措施，由发包人批准后按相关规定计算。

（2）工程所需要的临时设施费及临时设施用地手续的办理及费用、安全文明标识、标牌及宣传费用。

（3）发包人将生产生活所需水、电接至项目红线范围内，承包人自行承担施工、生活、办公所需的水、电接驳工作及相关费用〔自行考察现场水电接入、及测算至使用点的相关费用〕。

（4）远地施工增加费和施工机构迁移费。

（5）施工期间的临时排污费、噪声费、占道费、市容费等一切相关市政收费。

（6）夜间施工的手续办理及其费用。

（7）施工降水、排水（包括地表水、地下水及雨水）等费用。

（8）保证交通顺利通行的行车、行人干扰措施费。

（9）既有建筑的覆盖、封闭、隔离等必要保护措施。

（10）施工范围内交通组织与管理由此而产生的费用。

（11）对所有管线单位配合、综合管线的安装迁建管线、保护产生的费用。

（12）为满足工期要求，因赶工增加的任何费用。

（13）因工程变更增加的任何措施费用。

（14）总包配合费：包含但不限于所有专业分包工程发生的配合费用，具体包含： 

①提供工地内垂直运输设备、施工交叉影响、实验室配套改造收边收口。   

②通道与场地，负责安排作业面及作业时间。 

③承包人负责向分包单位及时提供施工及生活用水、用电及其调试所需水电接口；从配电箱引出的分电箱由分包单位自行解决，分包单位的施工及生活用水、用电及其调试所需水电费用由分包单位自行负责。 

④承包人负责及时向分包单位提供标高、定位点线等。 

⑤承包人设置于现场已有的起重机械或人货电梯，分包单位可以在承包人的协调下使用，地面或楼面的水平运输由分包单位自行解决。为工程设备的安装就位，如承包人现有的起重机械或者机具设备无法满足需要而需另外制订方案，原则上由分包单位自行承担，或者由其再委托承包人。 

⑥承包人及时清运指定分包单位在现场指定的垃圾堆放点的施工垃圾。 

⑦承包人负责提供现有的内外脚手架的使用，保留到分包单位结束为止。 

⑧承包人负责收集汇总分包单位工程档案资料，并报档案馆归档。 

⑨承包人须协调好所承包项目与各分包单位承包工程的施工顺序，如存在管线等安装位置矛盾等问题，各单位不能擅自施工，须协调变更设计后方能施工，否则，已施工完管线等的拆除、报废等费用由擅自施工方自行承担。 

14. 本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）》（渝建发〔2019〕25号）的规定。

15. 本工程主体结构若需混凝土，则必须使用商品混凝土，不得自建搅拌站。

16. 最高限价

本项目将设置投标总报价和工程量清单单价最高限价。总报价最高限价为8348764.93元（其中安全文明施工费暂定金额为273114.3元），工程量清单单价最高限价详见附件1。投标人的投标总报价和工程量清单单价报价均不得超过采购人发布的最高限价，否则其响应文件由评审委员会作无效投标处理。

17.采购人在合同签订前将对中标人已标价工程量清单进行清标。若发现中标人的工程量清单综合单价报价超过招标时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时采购人将以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照中标人的中标总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，中标人必须无条件接受，否则按中标人违约处理。潜在投标人须在响应文件资格审查部分提供承诺函，承诺函包括以下内容：

（1）符合采购人“工程量清单”给出的范围及数量。

（2）每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。

三、结算原则

合同竣工结算价=Σ分部分项工程结算价+Σ全费用单价+Σ措施项目结算价+Σ其他项目结算价±Σ变更与现场签证结算价±Σ奖励、罚金、违约金及其他费用+Σ规费+Σ税金。

具体结算办法如下：

（1）分部分项工程结算价：

以承包人实际完成工程量为依据，由承包人报送，经监理人、造价跟审单位（若有）、发包人审核后批准的实际完成工程量乘承包人投标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价。

实际完成工程量与招标工程量清单出现偏差，以实际完成工程量结算，分部分项工程量清单中子项综合单价按中标价结算，不作调整。

全费用综合单价

结算价=∑中标全费用清单综合单价×子项工程量，子项工程量按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）规定的计量规则、招标工程量清单项目特征描述中描述的计量规则并结合本合同相关约定计算的实际合格工程量。

全费用清单综合单价中的安全文明施工费、规费、税金投标时均视为已按照本市相关部门的规定计取。结算时中标全费用清单综合单价一律不做调整。

（3）措施项目结算价：

①组织措施（安全文明施工费除外）和技术措施按中标价结算。

②安全文明施工费按照《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建管〔2024〕38号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的规定进行结算。

（4）其他项目：

①总承包服务费：总承包服务费包干使用，结算时不作调整。

②暂列金额的结算：按“变更与现场签证结算价”原则进行结算

（5）变更与现场签证结算价：

当发生工程变更时，工程量按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《矿山工程工程量计算规范》（GB50859-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《城市轨道交通工程工程量计算规范》（GB50861-2013）和《爆破工程工程量计算规范》（GB50862-2013）《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）等规定的计算规则及已标价工程量清单规定的工程量计算规则计量，按以下办法计价：

①已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价计算；

②已标价工程量清单中有类似项目的，参考类似项目单价计算；

③已标价工程量清单中无相同项目亦无类似项目的，按照以下原则执行：

按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018） 、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》（CQGDDE-2018）、《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件和进行组价并按中标人报价浮动率下浮（认质核价的设备和材料不参与浮动），经监理人、跟审单位、采购人审定后执行。

承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率=（1-中标价/最高限价）×100%。

人工单价：按开标当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的人工单价执行。

材料单价：按开标当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的信息价执行；开标当期《重庆工程造价信息》中没有的，承包人投标报价中有的，按承包人投标报价中相同材料单价的最低值执行；开标当期《重庆工程造价信息》和承包人投标报价没有的，由承包人申报、监理人会同跟审单位、发包人根据市场行情认质核价确定。

企业管理费和利润：按承包人投标报价中相同工程分类的费用标准执行（投标报价中费用标准高于《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准的，按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准执行）。

规费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准进行计算。

税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定及配套文件执行。

④已标价工程量清单中无相同项目亦无类似项目，也无定额可套用的，由中标人会同监理人、跟审单位、采购人按相关原则、编制方法编制补充定额（人工、材料、机械基价执行2018年计价定额的基价，2018年计价定额没有的基价，按市场价计），按照第③条约定执行；或参照重庆市场相同工作的市场价格上报监理人，最终价格按中标人、监理人、跟审单位、采购人共同询价确认的价格执行。

⑤变更部分措施费不作计价。

（6）奖励、罚金、违约金及其他费用：按实进行结算。

（7）规费：已标价工程量清单中规费费用按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）执行。

（8）税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）规定执行，环境保护税按实结算。

四、质量保证及售后服务

※1.工程质量保修期限：竣工验收合格之日起2年。

2.保修期内，所有设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

3.保修期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

※五、付款方式

（一）履约保证金
合同签订前中标人向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金在工程验收合格后一次性无息退还。

（二）合同支付
1、预付款

预付款支付比例和时间：中标价的30%；收到中标人的预付款保函后10日内支付。
提供预付款保函：在合同签订后10日内，中标人须提交与预付款同等额度的保函，如中标人收到预付款后不履行相关义务，采购人可通过兑付预付款保函的方式收回已支付的预付款。若中标人未在合同限定期限内提供预付款保函或者中标人书面表示无需预付款，则采购人不再支付预付款。

预付款保函的担保期限：自采购人支付预付款之日起至采购人全额抵扣完预付款之日止。

预付款退还时间：采购人全额抵扣完预付款之日。

中标人应保证银行保函的真实性、有效性、合法性，如提供虚假银行保函的，应按照银行保函金额的10%向采购人支付违约金，采购人有权单方解除合同。如采购人选择继续履行合同的，中标人应自采购人发现银行保函虚假之日起7日内向采购人重新提供符合合同约定的银行保函，如逾期未提供，采购人有权单方解除本合同。

预付款的抵扣方式：预付款分3次在支付进度款时平均抵扣。

2、进度款

按月支付实际完成工程量价款的80%：施工竣工验收合格后支付至中标金额的85%（含已支付部分）；经采购人结算审核后支付至结算审定金额的100%（每次付款前，中标人需开具符合要求的增值税专用发票）。结算审定金额的3%作为工程质保金，中标人在采购人支付尾款前向采购人缴纳（见索即付的保函或现金），质保期满后（以竣工验收合格之日算起）一次性无息退还。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

八、其他商务要求内容

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定，包括但不限于以下内容：

（一）实验室配套中标单位必须无条件配合实验室设施及设备的现场安装需求，提供相关的配合服务，包括但不限于吊装、预留墙体孔洞。

（二）安全文明施工

1、承包人必须认真贯彻执行国家安全生产法律、法规、规章和强制性安全标准，按照重庆市现行的质量、安全文明施工有关规定和发包人安全管理的有关规定，建立完善的质量、安全、文明施工管理制度。

2、承包人的施工要做到节能、环保，如果通过采用新材料、新设备、新工艺、新技术的手段来提高工程质量或节省工期，则必须保证新材料、新设备、新工艺、新技术是成熟的并获得相关部门正式批准的，同时使用前承包人必须组织专家论证，并得到发包人、监理人的批准。

3、承包人的原因造成事故，由此产生的法律责任和事故责任及费用由承包人全部承担。

4、承包人向发包人做出安全承诺，并签订《安全生产目标责任书》和《安全承诺书》。

5、承包人在施工过程中，必须严格执行安全生产法的相关规定，制定切实可靠的安全技术措施。

6、接受发包人安全监督和管理，在施工中违反安全管理规定和操作规程、违章作业的，承担违约责任。

（三）承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1、承包人未按招标文件约定提交履约担保违约责任：承包人应支付违约金，违约金的计算方法：每延误1天，承包人按 10000元/天计算违约金，累计违约金上限：中标价的3% 。
2、承包人违反合同约定进行转包、违法分包或未经发包人同意擅自分包的违约责任：按照违反合同约定进行转包、违法分包或未经发包人同意擅自分包相应转包或分包合同的合同金额的10%支付违约金，违法转/分包商应在 7 天内撤离出场。

3、承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：按照违反合同约定采购和使用不合格的材料和（或）工程设备相应合同金额的 10%支付违约金。

4、承包人违反材料与设备的约定，未经批准，擅自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：5000-50000元/台·次。

5、因承包人原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由承包人承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期竣工（含节点工期逾期）违约金的计算方法：工期（含节点工期）每延误1天，承包人按 10000元/天计算逾期竣工违约金，本项违约金累计限额为签约合同价的3%；承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

6、承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：按照发包人修复缺陷费用的2%支付违约金。

7、承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：按5000元/次支付违约金。

8、承包人未能按期开工的违约责任：按合同价2‰/天支付违约金，本项违约金累计限额为签约合同价的1%。承包人接到发包人开工通知后，5天内未进场开工的，发包人将没收或兑换承包人的履约保证金（履约担保），且发包人还有权单方面解除合同，要求承包人承担合同签约总金额20%的违约金。承包人的行为给发包人造成损失的，发包人有权索赔全部损失赔偿费。

9、承包人未按经审定的施工组织设计配备或更换关键施工设备的违约责任：按5000元/台·次支付违约金。

10、承包人不配合发包人、监理人及发包人委托的工程造价咨询服务单位结算审核的违约责任：根据具体情节，按5000元/次支付违约金。

11、承包人未按合同约定移交全部和部分工程的违约责任：由承包人承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各种费用，并按结算金额或违约部分结算金额的1‰支付违约金。

包2：实验室设施采购

一、交货期、交货地点、验收方式

※（一）交货期

中标人应在采购合同签订后45个日历日交货并完成安装调试，并通过验收。

（二）交货地点

交货地点：重庆市中药研究院，具体地址由采购人指定。

（三）验收方式
1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并承诺中标后派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人可根据需要邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，固定总价合同。因本项目现场有基础施工，可能涉及拆除、开孔等项目，中标人最终根据采购人实际需求进行实验室设施的安装工作，涉及的实验室设施安装所有费用由中标人承担。包括但不限于产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费（含施工安全措施费、施工人员保险费、拆除修复费用、垃圾清运费用等）、检验检测费用、缺失补齐费用、税费、培训费等货到采购人指定地点并完成安装调试验收的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

※（一）产品质量保证期：

1.自验收合格之日起算，质保期2年。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

（二）售后服务内容

1.投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3验收合格后中标人须出具售后服务承诺书，承诺质保期内出现质量问题由中标人免费维修或更改。
1.4技术升级

在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人应承诺同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

1.投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

2.售后保障，为保证产品质量，核心产品需提供针对本项目的售后服务承诺函并加盖供应商公章。
※四、付款方式

1.合同签订后采购人向中标人支付合同金额的30%（中小微企业50%，投标时须提供中小企业声明函），中标人须提供与预付款同等额度的担保函（保函出具担保方须满足《重庆市财政局关于开展政府采购保函业务的通知》（“渝财采购〔2023〕7号”）相关要求。），在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的按实际情况执行。

2.合同签订前中标人向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。

3.经采购人组织验收合格并正常使用后，中标人开具符合要求的增值税专用发票，采购人在5个工作日内按程序办理退还履约保证金手续；10个工作日内向中标人支付至合同金额的100%，在本次付款前，中标人需向采购人支付售后服务担保金2万元，售后服务合格满2年后10个工作日内一次性退还（无息）。
五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

八、其他商务要求内容

   其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

包3：实验室设备采购
一、交货期、交货地点、验收方式

※（一）交货期

中标人应在采购合同签订后45个日历日交货并完成安装调试，并通过验收。

（二）交货地点

交货地点：重庆市中药研究院，具体地址由采购人指定。

（三）验收方式
1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并承诺中标后派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人可根据需要邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，固定总价合同。因本项目现场有基础施工，可能涉及拆除、开孔等项目，中标人最终根据采购人实际需求进行实验室设备的安装工作，涉及的实验室设备安装所有费用由中标人承担。包括但不限于产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费（含施工安全措施费、施工人员保险费、拆除修复费用、垃圾清运费用等）、检验检测费用、缺失补齐费用、税费、培训费等货到采购人指定地点并完成安装调试验收的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

※（一）产品质量保证期：

1.自验收合格之日起算，质保期2年。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

（二）售后服务内容

1.投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3验收合格后中标人须出具售后服务承诺书，承诺质保期内出现质量问题由中标人免费维修或更改。

1.4技术升级

在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人应承诺同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

1.投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

2.售后保障，为保证产品质量，核心产品需提供针对本项目的售后服务承诺函并加盖投标人公章。
※四、付款方式

1.合同签订后采购人向中标人支付合同金额的30%（中小微企业50%，投标时须提供中小企业声明函），中标人须提供与预付款同等额度的担保函（保函出具担保方须满足《重庆市财政局关于开展政府采购保函业务的通知》（“渝财采购〔2023〕7号”）相关要求。），在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的按实际情况执行。

2.合同签订前中标人向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。

3.经采购人组织验收合格并正常使用后，中标人开具符合要求的增值税专用发票，采购人在5个工作日内按程序办理退还履约保证金手续；10个工作日内向中标人支付至合同金额的100%，在本次付款前，中标人需向采购人支付售后服务担保金5万元，售后服务合格满2年后10个工作日内一次性退还（无息）。
五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

八、其他商务要求内容

   其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	投标保证金
	按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署或盖章
	投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。

	
	
	投标方案
	每个包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。

	3
	技术（质量）部分
	投标文件内容
	本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。

	4
	商务部分
	投标文件内容
	本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。

	5
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止时间起90天。


二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有4分为政策性加分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术（质量）部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

三、评标标准

（一）评审因素

包1：实验室配套
	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（40%）
	40
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	本项目部分专门面向中小企业采购，不再享受价格扣减。

	2
	技术部分（60%）
	60
	内容完整性和编制水平10分
	编制要点：内容齐全，符合相关规定，语言简明、准确、规范。
	1、提供方案，格式自拟；

2、本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、施工措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

3、各技术部分评分项方案内容不存在瑕疵，得满分；方案内容存在1处瑕疵，扣1分；方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。

4、评标委员会对供应商技术方案进行横向比较评分。

评标委员会平均分为此项最终得分（保留小数点后两位）。

	
	
	
	施工方案与技术措施10分
	编制要点：施工组织设计、规程措施针对性强，便于施工，施工技术适用性强。
	

	
	
	
	质量管理体系与措施10分
	 编制要点：施工质量保证体系和质量检查监督机构健全，并有有效的控制措施和手段。
	

	
	
	
	安全管理体系与措施8分
	编制要点：建立了施工安全保障体系，施工现场管理人员安全生产职责明确、施工安全保证目标明确，针对工程特点、周边环境和施工工艺，确定危险源并制定具体的防护措施。
	

	
	
	
	环境保护管理体系措施8分
	编制要点：对废弃物的管理和处理措施妥当，对施工车辆有效控制。
	

	
	
	
	工程进度计划与措施8分
	编制要点：具备有效的进度控制计划、赶工方案，雨季专项施工方案。
	

	
	
	
	资源配备计划与先进性6分
	 编制要点：施工设备、材料和人力能保证施工顺畅，有备用计划。
	


包2、包3：实验室设施采购、实验室设备采购

	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
（40%）
	40分
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	本项目部分专门面向中小企业采购，不再享受价格扣减。

	2
	技术（质量）部分（50%）
	技术响应（50分）
	1.起评分：

有效投标人的起评分为50分。

2.扣分条款：

2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除3分，有5条及以上不满足，技术响应部分得0分。
2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”号标注的部分除外），从起评分中扣除1分，扣完为止。
	

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务需求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分（10%）
	售后服务方案5分


	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于：质量保修期承诺、服务体系、服务内容、故障解决方案等服务方案）进行综合评审：

上述方案无漏项得5分，有漏项得0分。所提供的方案每有一处缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指：①内容缺失；②内容前后不一致；③前后逻辑错误；④与本项目具体情况不相适应；⑤涉及的规范及标准错误。）

注：同一种缺陷重复出现的，不重复扣分。
	提供售后方案，格式自拟。

	
	
	实施方案5分


	根据投标人提供的实施方案（包括但不限于：生产组织、生产流程、质量保证的方式方法、安装措施、安装人员的配置、安装调试完毕的计划时间）进行综合评审：

上述方案无漏项得5分，有漏项得0分。所提供的方案每有一处缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指：①内容缺失；②内容前后不一致；③前后逻辑错误；④与本项目具体情况不相适应；⑤涉及的规范及标准错误。）

注：同一种缺陷重复出现的，不重复扣分。
	提供项目实施方案，格式自拟。

	4
	政策性加分
（4%）
	4
	1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。
说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。
2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。
说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。


说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。
（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由 第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

不接受。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（提交投标保证金保函的，采购人有权提出索赔申请，担保方应在接到索赔申请后 3 个工作日内办结）：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术（质量）部分得分由高到低的顺序排列；技术（质量）部分得分相同的，按商务部分得分由高到低的顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、采购代理服务费

（一）各包号中标人向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准的80%执行:
	招标类型

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-200
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	200-500
	1.08%
	0.78%
	0.69%

	500-1000
	0.76%
	0.43%
	0.52%

	1000-5000
	0.45%
	0.23%
	0.32%

	5000-10000
	0.23%
	0.09%
	0.18%

	10000-100000
	0.045%
	0.045%
	0.045%

	1000000以上
	0.009%
	0.009%
	0.009%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆恒泰工程技术服务有限公司

开户行：农行重庆陈家湾支行
账  号：31041701040000402
十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝发改收费〔2023〕115号执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

十一、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

十二、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

十三、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务需求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务需求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：



	六、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	七、其他约定事项：

1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）包1 工程量清单报价表/包2 包3分项报价明细表
二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料
四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（三）分包意向协议（格式自定）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

	投标人名称
	

	包号及名称
	数量
	投标报价（小写）

	
	
	

	投标报价（大写）：                           

	备注：


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）包1工程量清单报价表

      自行下载后填报。

包2 、包3分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	生产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	……
	
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	


投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：                                             

致：                    （采购代理机构名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳采购代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日
（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（三）其他商务资料

四、其他

包1：（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
3. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 
日期：
包2、包3：（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                               残疾人福利性单位名称（盖章）：

                                                日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料（自附）

包括但不限于招标文件所要求提供的承诺函，格式自拟加盖投标人公章。
（三）分包意向协议（格式自定）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             投标人：

（投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                      （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件
（结束）
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