《SPB22A01817空气消毒机、监护仪、输液泵、推注泵等基础医疗设备一批》询价采购文件
	项目名称
	空气消毒机、监护仪、输液泵、推注泵等基础医疗设备一批

	项目概况
	详见技术参数

	主要资格要求
	参与竞标医疗器械的企业,应提供以下资格证明文件：

1．所投产品生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）。

2．投标供应商具有有效的《医疗器械经营企业许可证》。

3．所投产品有效的《医疗器械注册证》，若注册证附件为《医疗器械产品注册登记表》的，还须提供《医疗器械产品注册登记表》。

4．所投产品有效的法定医疗器械产品质量监督部门的准产注册检验报告（进口产品除外）。

5．所投产品为进口设备的，还须具有有效的产品合法经销证明。

	竞标文件
（竞标文件每一页须加盖公司鲜章) 
	A、营业执照复印件

	
	B、税务登记证复印件

	
	C、法定代表人授权书

	
	D、主要资格要求中要求的资质证书复印件

	
	E、服务承诺（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件）。
医疗器械销售的投标人投标产品由厂家（指产品生产厂家）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

	
	F、诚信声明书

	
	G、技术参数响应对照表

	注：竞标人必须严格按照本篇提供的文件格式制作竞标文件，未按本篇提供的格式制作文件的作无效竞标处理，本篇没有提供格式的文件由竞标人自拟格式。

	最高限价
	综合总价限价：8.3万元 综合总价（包含：货物费、运输费、安装调试费等验收合格前的所有费用，不另计费）

	质量标准
	按国家相关标准执行

	质 保 期
	质保期不低于24个月。

	验    收
	由业主组织验收：
中标供应商派遣有丰富经验的高级工程师进行免费安装调试及培训，并对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任。

设备安装调试完毕后，按其标准进行验收，买卖双方认可后签字。只有当下列条件全部例满足时，才视同验收合格：

1、设备的技术参数与采购文件的参数相一致，试运行期间性能指标达到或超过规定的标准；

2、在性能测试和试运行期间所暴露的问题已采取令采购人完全满意的解决方式；

3、所提供设备完全达到本询价文件要求的技术参数或高于本技术参数。验收中出现无法满足招标文件的，采购人将不予签订合同。此次中标将自动作废。

	工    期
	成交之日起5个工作日内完成供货、安装调试、培训工作，并保证验收合格。

	售后服务
	1、质量保证期内服务要求：
电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

现场响应：采购人遇到设备使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在4小时做出响应，24小时之内上门服务。

2、质保期外服务要求：

质量保证期过后，中标供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以成本价格提供售后服务。

3、中标供应商售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

	联系方式
	业主方：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

联系人：李老师                  电话：023-81151809

	踏勘现场
	自行与业主联系

	无效竞标条款
	A、提交资料内容模糊不清的

	
	B、报价超过最高限价的

	
	C、未按询价文件要求提供相应资料的

	
	D、未按照询价文件提供的格式制作竞标文件的

	付款方式
	1.设备验收合格后2月内支付合同总金额的100%。

	
	2.本项目合同签订前，成交供应商需向采购人支付合同总价5%的履约保证金，于质保期满后，采购人无息一次性退还给成交供应商。


一、台式监护仪5台 限价4.75万元 
1.便携式一体化监护仪，固定式提手

2.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2等参数

3.心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿

4.仪器重量≤2.8kg

5. ≥12寸彩色TFT显示屏，分辨率800*600，触摸屏

6.具有双报警灯设计，独立的生理报警灯和技术报警灯，方便临床观察

7.屏幕亮度10-100级调节

8.支持中文手写输入

9.心电：支持3/5导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能

10.具有ECG全屏级联

11.心律失常分析≥26种（提供证明文件）

12.具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

13.血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）

14.可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％（提供证明文件）

15.具有NIBP与血氧同侧测量功能

16. NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式
17. NIBP具有辅助静脉穿刺功能

18. IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示（提供证明文件）

19.IBP监护可测量10余种压力项目

20.呼末CO2测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0-150rpm

21.具有数据存储功能：趋势图/表，报警事件，无创血压测量数据，波形全息回顾

22.具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式

23.支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面

24.支持USB外接激光打印机、扫描枪、鼠标、键盘
25.防液等级:IPXI

26.支持连接同品牌中央监护系统

移动式空气消毒机1台，限价0.86万元

1、应用场所：适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等

2、安装方式：移动式

3、消毒方法：等离子体+静电吸附

4、最大适用体积：100 m3

5、杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V

6、净化效果：设备持续工作60分钟，可使100m³房间中房间尘埃粒子浓度达到十万级洁净度

7、气雾室细菌的杀灭率均大于99.9%，提供权威机构检测报告

8、设备持续工作90分钟，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率为92.88%。（提供权威机构检测报告）

9、人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒

10、外壳采用优质冷轧钢板

11、采用复合净化模块，既能过滤毛发、大颗粒粉尘，同时可有效去除有机气体和医院的各种异味

12、实时监测室内空气温湿度

13、高、中、低三挡可调风速供用户选择

14、手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作

15、程控数量（定时消毒）6组

16、模块化设计，方便用户维护保养

17、一键锁定功能，防止误操作

18、工作时间自动累计功能

19、高档液晶显示屏，远红外线遥控

20、报警功能：风机报警、等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警

壁挂式空气消毒机3台，限价1.72万元
1、应用场所：适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等

2、安装方式：壁挂式

3、消毒方法：等离子体+静电吸附

4、最大适用体积：60 m3

5、额定循环风量：600 m3/h

6、杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V

7、净化效果：设备持续工作60分钟，可使60m³房间中≥0.5um的颗粒物数≤3500000个，达到十万级洁净度要求

8、气雾室细菌的杀灭率均大于99.9%，提供权威机构检测报告

9、设备持续工作120分钟，对体积为60 m3室内空气中的自然菌消亡率均大于90%（提供权威机构检测报告）

10、人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒

11、外壳采用优质冷轧钢板

12、采用复合净化模块，既能过滤毛发、大颗粒粉尘，同时可有效去除有机气体和医院的各种异味

13、实时监测室内空气温湿度

14、高、中、低三挡可调风速供用户选择

15、手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作

16、程控数量（定时消毒）6组

17、模块化设计，方便用户维护保养

18、一键锁定功能，防止误操作

19、工作时间自动累计功能

20、高档液晶显示屏，远红外线遥控

21、报警功能：风机报警、等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警

输液泵1台，限价0.6万元

1.输液精度：±5%，经过校准的输液管，可以达到±3%

2.模式：流速模式、点滴模式、时间模式

3.适配输液器类型：所有厂家的输液器

4.报警信息：气泡报警、管路堵塞、门开报警、输液完毕、空瓶、点滴信号错误、输液将近、超时报警、交流断开、电池欠压、电池电量耗尽、系统出错

5.加热温度可以设置25—40°C

6.打开泵门，自动点亮照明灯，方便夜间操作

7.防水等级：IPX4

8.外置电源：外置连接12V车载接口

9.机器尺寸< 6,000cm3，机器净重≤1.8KG

10.双CPU设计，保证输液安全

11.可以存储800条以上输液历史记录，可以连接电脑拷贝出来，方便查询

12.自动检测泵门是否合紧

13.分离式气泡传感器，安装输液管方便，高灵敏度，可以检测最小25uL气泡

14.具有联动结构的止液夹，并且具备自锁功能，防止输液管药液产生自流

15.横向开启泵门

16.输液方式：垂直式

五、推注泵1台 限价0.37万元

1. ≥ 4.3寸触摸屏，全中文显示

2. 触摸屏、按键灵敏、响应快操作简单易用，具有锁屏功能

3. 具有多种数据接口，支持数据交换，可与医院HIS连接

4. 设备运行时可在无给药中断的情况下更改注射速度

5. IP23防水防尘

6. 可存储2100种药物

7. 自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml

8. 多种输液模式可选：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微量模式、TIVA模式、首剂量模式等

9. 速率范围：0.1-2200ml/h（最小0.01 ml/h 递增）

10. 预置量范围：0.1–9999ml（最小0.01 ml/h 递增）

11. 注射总量显示范围：0-9999.99ml

12. 注射精度: ≤±2%，机械精度≤±1%

13. KVO 速度：0.1-5ml/h 可调，默认0.5ml/h 

14. 阻塞级别：多级可选择，动态显示管路的压力状态

15. 具有快进功能，快进速率50.ml/h—2200ml/h（根据注射器范围可调）
16. 阻塞压力范围：150 mmHg∽1000 mmHg
17. 报警功能：无操作报警、电池电量低报警、接近排空报警、压力异常、接近完成报警、堵塞报警、完成报警、KVO完成、排空报警、针筒脱落报警等

18. 再报警功能：高级、中级报警时按静音键，报警静音2分钟，2min后自动恢复报警音，2分钟内如有新报警则静音自动取消

19. 事件记录功能：能够存储、回放超过2000个事件

20. 电池工作时间：≥ 8h

21. 声音音量0-10级可调

22. 具有夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调

法定代表人授权书

项目名称：                       

日    期：                       
致：沙坪坝区陈家桥医院 

                    （竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。
              （竞标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  竞标人法定代表人签名：  

单位公章：

      职  务：                                职  务：


诚信声明
采购项目名称：                                                
致：  （采购机构名称）                              ：

（竞标人名称）             郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞标人公章）

年     月     日

项目商务要求
1．报价要求

1.1．本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。

1.2．本项目为交钥匙项目，响应供应商的报价须包含：货物采购费、运输费（含装卸费）、仓储费、人工费、保险费、税费等完成本项目所需的全部费用。

2．交货时间

成交后20 个工作日内交货并完成设备性能调试。

3．付款方式

本项目合同签订前，成交供应商需向采购人支付合同总价5%的履约保证金，于质保期满后，采购人无息一次性退还给成交供应商。
成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。成交供应商向采购人开具发票，采购人根据项目实施情况在项目验收合格之日起60日内支付合同总额的100%。
4．知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5．质保期

质保期不少于24个月。
6. 售后服务要求

接到客户报修后应在2小时内给予响应，并在24小时内到达现场以保障医院设备正常使用。

质保期满后只收取维修配件费，不收其他费用。维修应先修理后付款，零配件的购买应先交货后付款。
7.验收方法：按照本项目的技术参数及要求进行验收。

重庆市沙坪坝区陈家桥医院

医用设备《报价表》
	沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。

	序号
	设备名称
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单价（元）
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	小写
	

	
	大写
	

	备注
	报价不得超过限价，否则为无效报价。

所投设备有配套耗材的请单独注明价格（单独附表）。

	联系人
	               

	联系电话
	

	竞标单位
	单位名称：                              公章（鲜章）





附法定代表人


居民身份证正反面复印件








附被授权人


居民身份证正反面复印件








