乡镇（街道）空气自动监测站运维项目

招

标

文

件

项目编号：JHTY2026-ZFCG001

项目名称：乡镇（街道）空气自动监测站运维项目

采购单位：金华市金东区美丽金东建设服务中心

代理机构：金华天逸工程咨询有限公司

日    期：2026年01月20日

目  录

第一章 公开招标采购公告	2

第二章 招标需求	6

第三章 投标人须知	17

前附表	17

第四章 政府采购政策功能相关说明	36

第五章 评标办法及评分标准	39

第六章 合同主要条款	43

第七章 投标文件格式	46

温馨提示：

投标供应商不得向采购人、政府采购工作人员、评标专家行贿，违者一经查实，将列入政府采购黑名单！

投标供应商可在政采云平台（https://www.zcygov.cn）进行免费注册，具体详见网站供应商注册要求，投标供应商获取中标资格后应在合同签订前完成注册并成为正式注册供应商。否则将无法完成合同签订与付款程序。

注：请认真阅读此招标文件，并按规定制作投标文件，否则我们的努力将是徒劳。

第一章 公开招标采购公告

项目概况 乡镇（街道）空气自动监测站运维项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取文件，并于2026年02月09日14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JHTY2026-ZFCG001

项目名称：乡镇（街道）空气自动监测站运维项目

预算金额：1200000元

最高限价：1200000元

采购需求：

标项名称：乡镇（街道）空气自动监测站运维项目

数量：1

预算金额（元）：1200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标需求

备注：无

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：即日起至2026年02月09日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

3.方式：潜在供应商登录政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录获取，注册咨询电话：95763）。

4.售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年02月09日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场）。

开标时间：2026年02月09日14:30（北京时间）

开标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表。鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）按公告上述的要求为供应商依法获取招标文件的方式，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。同时请供应商在参加投标前随时关注项目的更正公告情况。浙江政府采购网上随公告发布的招标文件仅供阅览。（2）本项目为在线电子招、投标项目，不提供招标文件纸质版。（3）企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( http://zfcg.czt.zj.gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://www.zcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。（4）根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：金华市金东区美丽金东建设服务中心

地 址：金华金东区环保大楼

项目联系人：夏先生

项目联系方式：0579-82181691

质疑联系人:施女士

质疑联系方式:0579-82181593

2.采购代理机构信息

名 称：金华天逸工程咨询有限公司

地 址：金华市婺城区王下滩社区贤达路65号

项目联系人（询问）：周敏

项目联系方式（询问）：18757918567

质疑联系人：涂女士

质疑联系方式：0579-82569123

3.同级政府采购监督管理部门：

名 称：金华市金东区财政局政府采购监管科

地 址：金华市金东区光南路836号

联系人 ：俞老师

监督投诉电话：0579-82171621

政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下：

金华银行文创支行   联系人：   姜峰

联系电话： 13905792828

0579 82391831

浙商银行金华分行   联系人：   朱晨祥

联系电话： 15857978811

0579 82999581

第二章 招标需求

一、项目采购编号：JHTY2026-ZFCG001

二、采购单位名称：金华市金东区美丽金东建设服务中心

三、项目名称：乡镇（街道）空气自动监测站运维项目

四、采购内容和服务要求

（一）运维设备清单

为保证金华市金东区乡镇（街道）空气自动监测站高效高质运转，持续为政府提供可靠的空气质量数据，了解区域污染概况，支撑政策的制定施行，金华市金东区美丽金东建设服务中心计划采购11个乡镇（街道）空气自动监测站二年运维服务，具体运维设施和时间要求如下：

| 序号 | 名称 |  | 数量 （台套） | 仪器品牌 | 仪器型号 | 运维时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5分析仪 |  | 11 | 赛默飞 | 5030i | 二年 |
| 2 | O3分析仪 |  | 11 | 赛默飞 | 49i |  |
| 3 | 数据采集传输系统 |  | 11 | 中科光电 | AQMS plus |  |
| 4 | 气象六参数 |  | 11 | 斯威高科 | SW600 |  |
| 5 | 视频系统 | 摄像头 | 11 | 海康威视 | DS系列 |  |
| 6 |  | NVR | 11 | 杭州智诺 | ZN系列 |  |
| 7 |  | 人机联控 | 11 | 中科光电 | 定制 |  |
| 8 | 触摸展示一体机 |  | 11 | 北京亿诚 | YC-43 |  |
| 注：为保障设备正常运行，运维期间中标供应商需负责以上设备配件更换服务（运维费中包含相关备品备件费用，报价时须综合考虑）。 |  |  |  |  |  |  |

（二）技术及人员的要求

1.投标人必须为本项目聘用足够的运行维护专业技术人员，专业技术人员队伍应保持相对稳定，中标后一个月内在金华市区设立服务点并配备项目常驻人员。

2.投标人应掌握本项目各标项所含自动监测站的所有仪器的运行特性，运行维护专业技术人员必须掌握本项目所含主要分析仪器的日常维护和常见故障诊断方法。

3.投标人应提供完整的环境空气自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障（包含本项目所含主要分析设备的日常维护和常见故障诊断方法）。

4.投标人应列明环境空气自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支清单。

★5.在环境空气自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人不得以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

6.在环境空气自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照各级环保部门和采购单位制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人应积极协助浙江省金华生态环境监测中心完成环保部、总站和浙江省生态环境监测中心对自动监测站运行检查及考核工作。

7.中标人应承担监测数据的保密责任；中标人应按照业主的要求，报告和传输监测数据，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

8.委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业采购人所有。未经采购方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

9.需配合浙江省金华生态环境监测中心、浙江省生态环境监测中心、中国环境监测总站进行气站质量保证和质量控制工作。

10.随时接受浙江省金华生态环境监测中心、浙江省生态环境中心、中国环境监测总站的工作考核及质量考核。

（三）装备的要求

投标人应配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统、各种硬件接口线、接口调试软件、流量计、工具包及常用零部件等。投标人应使用原厂配件及耗材。

针对专业性要求高的仪器，发现问题要和仪器厂家及时沟通，若厂家工程师无法在线指导完成故障处理，须在在线沟通后的4个工作日内到达现场进行维修。

（四）服务的要求

★1.投标人必须根据本项目的要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

★2.按《环境空气质量监测规范》、《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》（总站气字[2013]41号）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ655-2013)、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ193-2013)、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2021）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）、《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理实施细则》等要求进行运行维护及管理（注：如有更新，按最新版执行）。

（五）工作的要求

1.运维的基本要求

遵守并执行国家关于环境空气质量自动站运维、校准等相关文件的要求。如国家技术规范、规定发生变化，按照新的技术规范、规定执行。以下为空气自动站的基本运行要求：

（1）所获取的各项指标的有效监测数据满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

（2）PM2.5分析仪、O3分析仪有效数据获取率≥85%，且每月不得少于27个有效日数据（2月不少于25个有效日数据）；

（3）运维任务完成率100%；

（4）异常情况处理率100%。

（5）数据传输：原始数据、数采采集数据与国家平台和省平台展示的原始数据应一致，审核数据应按照国家要求每周上报信息平台，保证数据传输真实、准确、及时。

（6）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

（7）检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行;

（8）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

（9）指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

（10）定期检查站房的消防设施，检查灭火器、安全标识、换气扇等是否完备且功能正常，检查设备、线路等运行状态。火灾高发季节应增加消防设施检查频率。

（11）定期检查防雷安全设施、强弱电和接地，保证防雷设备指示正常、无异常发热现象，接地装置和避雷针焊接质量稳定可靠、连接牢固有效、能承受大电流冲击。针对雷击损坏事故查找事故原因，并进行防雷设施维修。每年在雷雨季节到来之前，应对防雷装置开展维护。

（12）每次维护后做好系统运行维护记录；

（13）进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。

2.运维的具体要求

（1）耗材要求

1）O3分析仪颗粒物滤膜应使用聚四氟乙烯或不会与臭氧发生反应的滤膜。

2）PM2.5分析仪设备应使用原厂或同等质量纸带。

（2）每周定期巡检

每周至少巡视站点1次，并做好巡查记录，巡检时将完成的工作包括：

1）查看仪器设备是否齐全，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

3）检查各分析仪器运行状况或工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

4）检查PM2.5监测仪动态加热装置及总管加热装置是否正常工作。

5）对臭氧进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

6）按照仪器说明书，对零气发生器进行维护。

7）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

8）检查电路系统，保证系统供电正常，电压稳定。

9）检查通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。

10）每月对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

11）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，至少每2周更换1次滤膜，滤膜为聚四氟乙烯材质。每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

12）在冬、夏季节应注意站房内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

13）及时清除站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

14）在经常出现雷雨的地区，将经常检查避雷设施是否可靠，站点房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否有损坏，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题将及时处理，保证系统安全运行。

15）对气象六参数分析仪的运行情况进行检查。

16）对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

17）检查标气、辅助气钢瓶阀门是否漏气；检查标气和辅助气有效期、压力，气瓶压力低于2Mpa（或系统相关要求值）前更换。

18）检查气体发生器的工作状态，及时补充纯水、更换干燥硅胶、活性碳或无水氯化钙。

19）检查各种运维工具、系统耗材、备件是否完好齐全。

20）分析仪流量检查。使用经鉴定的流量计或依据厂家明确的说明书、作业指导书要求进行检查，要求误差在±5%范围内。

（3）每月工作项目

1）清洗PM2.5采样头，检查颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件。

2）清洗各仪器散热防尘网和空调机的过滤网，防止尘土阻塞过滤网。

3）检查PM2.5分析仪、O3分析仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。

4）每月对数据和运维记录进行备份。

（4）每季度维护工作

1）采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

2）每季度至少清理一次气象六参数分析仪；

3）对PM2.5分析仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修。

4）更换PM2.5分析仪滤纸带，进行系统自检。

5）检查和校准PM2.5监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

6）每季度对气态污染物进行精密度校准

（5）每半年维护工作

1）对O3分析仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

2）更换在线颗粒物过滤器。

3）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

4）采用臭氧传递标准对站点臭氧工作标准进行标准传递

5）检查和校准气象六参数设备。

（6）年度维护工作

1）每年对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换。

2）每年清洗一次采样总管。清洗完以后应做检漏测试，确保采样总管工作正常

3）对监测仪器中的过滤装置，按仪器使用和维修手册的要求定期进行更换和清洗。

4）按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

5）每年对站点所有仪器进行准确度审核。

6）对所有仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

（7）数据上传平台及审核

1）数据统一上传金华市蓝天保卫平台并进行审核；

2）在环保局的统一安排下，按相关政策要求进行数据处理工作，整个过程需要建立有关数据安全、备份、测试、验证机制；

3）对数据进行维护处理，包括基础数据更新及维护，业务数据准备及质检，异常数据修正，数据审核，数量批量处理。

4）按照部、省、市要求帮助完成相关数据上报工作

5）定期系统巡检，每天检查系统运行情况，中间件运行情况，数据库系统情况；

6）收集最终用户对系统的使用意见和建议；

7）及时解决软件日常运行中存在的问题，及时优化并处理中间件故障，及时处理数据库故障；

8）定期对数据进行本地和异地备份。

3.故障处理系统检修

紧急维修：除定期性之运转维护工作外，当站点发生仪器故障或测值有异常情形时，即须进行紧急维修。将自行负责确认仪器功能是否正常运转，不以采购人是否通知故障需要维修为准。紧急维修主要针对发生故障的设备，对发生故障的设备进行检修，如果发生零件损坏，应当马上进行更换。如果零件没有库存，且设备无法正常运转，那么使用备机开展监测，从而确保监测数据连续

- （1）若发现仪器故障，检修时需要仪器设备停用、拆除或更换的，应事先报经用户同意。

- （2）在接到用户故障通知后，在工作时间4小时内赶到现场进行处理。对于一些容易诊断的故障，维修时间不超过24小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若48小时内无法排除，使用备机开展监测。

- （3）仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序。若对监测仪器进行了核心部件更换，在正常使用和运行之前应对仪器进行一次多点校准和性能考核。

- （4）若数据存储/控制仪发生故障，在24小时内给出解决方案，48小时内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失。

- （5）备有足够的备品备件，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。

- （6）检修人员进行维修时及时做好维修记录。维修记录应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措 施和内容、维修结果、校准检查等记录。

- （7）对于重大事故，严重影响系统运行或无法运行时，双方组织有关领导和技术人员到现场进行实地 考察，经研究后，共同商定解决方案。

4.建立运维记录档案

将站点的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，认真、及时做好各类记录，以周计划、月总结的形式报市浙江省金华生态环境监测中心，书面报告作为运行维护考核依据之一，包括：

①每日远程监控记录表

②每周工作计划表

③每周巡视结果记录表

④仪器设备维护记录表

⑤备件耗材更换记录表

⑥故障处理申报表

⑦质控检查结果记录表

⑧月度自动监测数据统计表

5.运维质量控制

投标人严格按照《环境空气质量自动监测技术规范》要求，建立完善的质量控制及质量保证体系，并成立质量保证实验室。

（1）质量保证

1）对用于工作标准的流量计、气压表、压力计、真空表、温度计和万用表等每年至少 1 次送计量部门检定。

2）每半年将所用的臭氧标准向总站提供的标准设备进行溯源。

3）保证使用的标准物质为有证标准物质，且在有效期内。每半年对所用的零气发生器进行核查，性能指标符合要求。流量检查设备每季度溯源。

4）对监测仪器每季度至少进行一次精密度检查。

5）对监测仪器每半年至少进行一次多点校准。

6）对监测仪器每年至少进行一次精密度审核和准确度审核。

7）监测仪器被维护、维修后，当其监测性能受到影响时，需要用标气进行校准。

（2）量值溯源

在每个站点配备标准气体，所使用的标准气体为国家标物中心生产的有证标准物质，新购标准气体做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体当钢瓶压力低于500PSIG时，标准进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时,标准停止使用。标准气体在有效期内使用。

每年将站点所用的流量传感器、温度传感器、气压传感器等设备溯源到标准设备，按照要求定期将各自动站所用的臭氧工作标准向上一级标准设备进行溯源，每半年对站点所用的零气发生器进行核查，性能指标应符合要求。所用的流量检查设备每季度向标准设备进行溯源。

（3）质量控制

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：

①安装时

②移动位置时

③进行可能影响校准结果的维修或维护后

④分析仪暂停工作一段时间后

⑤有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化

⑥达到国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

（4）质量检查

接受业主单位及其委托单位和人员的质量检查。

（5）资料归档

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均按要求进行填写，每年进行整理归档。

五、项目验收

由采购人组织验收。

六、付款方式

项目按要求分阶段付款，2026年支付合同款的40%，项目完成并经采购人验收合格后付清余款。供应商在结算合同价款时需提供正式的税务发票后七个工作日内支付。

七、项目验收

由采购人按照招标文件、投标文件和合同组织验收。

八、保密要求

1.与本项目有关的资料及数据中涉及国家保密的内容，均要求按照《国家保密法》及相关法律法规执行。

2.中标人应遵守相关保密法律、法规，确保项目的信息安全。

第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：乡镇（街道）空气自动监测站运维项目 |
| 2 | 采购内容及要求：详见第二章 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目应以人民币报价； 2.本项目代理服务费：按差额定率累进法计算，中标总价的100万元（含）以下部分按1.5%收取；中标总价的100万元以上部分按0.8%收取，由中标人支付（无实际中标价的以预算价为基准），可通过电汇、转账方式交至以下： 银行账号：550007408400015 收款单位（户名）：金华天逸工程咨询有限公司 开户银行：台州银行股份有限公司金华分行； 3.不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 系统演示：无 |
| 5 | 质疑和投诉：投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监管部门投诉。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。投诉、质疑应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过 程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 |
| 6 | 投标文件的形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 7 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件组成：由“资格文件”、“技术商务文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传递交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和递交：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 投标文件加密解密：1.开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 14 | 投标截止时间和地点：2026年02月09日14:30（北京时间），请登录政采云投标客户端投标（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场）。 |
| 15 | 开标时间及地点：2026年02月09日14:30（北京时间），请登录政采云投标客户端投标（本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场）。 |
| 16 | 评标办法：综合评标价法。 |
| 17 | 评审委员会的组建：评审委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 18 | 政府采购扶持政策： 1.扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算： 120 万元（金东区政府采购计划书 临[2026]7号） （2）项目属性： ② （①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 （具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （4）本项目 是 （是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2.节能产品、环境标志产品的强制采购政策： 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 3.节能产品、环境标志产品的优先采购政策： 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 19 | 节能产品：□ 强制采购节能产品 □ 优先采购节能产品 ☑ 不适用 |
| 20 | 环境标志产品：□ 优先采购环境标志产品 ☑ 不适用 |
| 21 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于浙江政府采购网((http://zfcg.czt.zj.gov.cn)等网站； 评标结果公示时间：评标结束后1个工作日。 |
| 22 | 签订合同及备案：1.中标供应商在中标通知书发出后起20日内与采购人签订合同。2.中标供应商与采购人签订合同后，2天内将合同原件送至采购人及采购机构处； 3.本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 23 | 分包：☑ 不同意分包 。 □ 同意将非主体、非关键性的工作分包。（分包协议范本见附件） |
| 24 | 转包：☑ 不同意转包。 |
| 25 | 联合体投标：□ 不接受。 ☑ 接受。（联合体协议范本见附件） |
| 26 | 采购预算价：120万元整。最高限价：120万元。 |
| 27 | 付款方式：项目按要求分阶段付款，2026年支付合同款的40%，项目完成并经采购人验收合格后付清余款。供应商在结算合同价款时需提供正式的税务发票后七个工作日内支付。 |
| 28 | 投标文件有效期：90天 |
| 29 | # 解释：本招标文件的解释权属于招标组织单位。 |
| 30 | 注意事项：1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 # 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 31 | 纸质投标文件：中标人在评标结束3个工作日内向采购代理机构递交与政采云系统上传文件一致的完整（“资格文件”“技术商务文件”和“报价文件”）纸质投标文件二套（需装订好），供采购人项目存档用。 纸质投标文件邮寄或递交至代理机构，单位和地址：金华天逸工程咨询有限公司（金华市婺城区王下滩社区贤达路65号） |

一、说明

（一）适用范围

1.本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的乡镇（街道）空气自动监测站运维项目。

（二）定义

（1）“招标方”系指组织本次招标的金华天逸工程咨询有限公司；

（2）“采购人”系指本次招标的金华市金东区美丽金东建设服务中心；

（3）“投标方”系指向招标方提交投标文件的供应商；

（4） “货物”系指按招标文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料。

（5）“服务”系指招标文件规定投标人须承担的义务；

（6）“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（7）“★”系指实质性要求条款，投标文件必须作出实质性响应，否则作无效标处理。“▲”为重要技术参数。

合格的投标方

详见招标公告

投标费用

不论投标过程中的作法和结果如何，投标方应承担所有与投标有关的全部费用。

（三）联合体投标

本项目（是）接收联合体投标。

（四）安全责任

在采购及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

（五）特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

5.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

7.本项目在线开评标进行时，供应商法定代表人或其授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

二、招标文件细则

（一）招标文件的组成

本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.政府采购政策功能相关说明

5.评标细则

6.合同主要条款

7.投标文件格式

8.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标方应认真对照阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标方没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标方没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标方的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，按前附 表规定提出。

2.在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

3.招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标方须按照招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标。

（四）信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1.信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

2.查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4.信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

三、投标文件

（一）投标文件的语言、计量及货币

1.投标及投标方与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文编写。

2.除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

3.投标货币为人民币，单位为元。

（二）对投标文件的要求

1.在招标文件对货物或服务技术要求中有“★”的，投标方必须满足采购人的强制性的需求，否则将导致无效标，“▲”为重要技术参数。

2.投标方须对所参投的产品或服务的知识产权负责，因知识产权问题引起的纠纷由投标人自行承担，采购方不承担因此产生的任何责任。

（三）投标文件的组成

投标文件由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”组成。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

1.资格文件组成

（1）联合体协议（如有）；

（2）《中小企业声明函》；

（3）法定代表人授权书，法定代表人参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件；

（4）有效期内营业执照复印件（或扫描件）；

（5）投标供应商近期财务报表（或相关承诺）（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明）；

（6）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（8）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（9）投标供应商特定资格条件证明（如有则提供）；

（10）投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图【提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内】；

（11）与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函；

（12）投标供应商参与政府采购活动资格承诺函。

以上各项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。

2.技术商务文件

（1）投标声明书；

（2）投标人情况介绍；

（3）投标人的业绩；

（4）投标人质量管理和质量保证体系及信用等方面的认证证书（如有）；

（5）服务要求响应表；

（6）商务条款偏离表

（7）项目实施人员一览表；

（8）项目设备投入一览表（格式自拟）；

（9）服务方案（格式自拟）

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件的组成

（1）投标报价一览表；

（2）投标报价明细表（如有）；

（3）其他投标方认为有必要提供的资料。

★（四）投标报价：本项目预算为120万元，最高限价为120万元。投标人的投标报价不得超过最高限价，否则投标无效。

1.投标报价应以人民币为结算货币。投标报价是履行合同最终价格，应包括设备购置、运输、组织、验收、验收专家评审、保险、人员、各类资料、招标代理、技术支持和税费等完成该项目的一切费用。投标报价为投标方所能承受的最低一次性报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同价不做调整。

投标报价应严格按照招标方要求报价。

2.投标方应在投标函和《开标一览表》上写明投标项目单价、投标总价。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的单价为准，并修改单价；对不同文字文体投标文件的解释发生异议的，以中文文件为准。

★3.采购项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受，并作无效标处理。

4.投标分项报价表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

（五）投标有效期

1.投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。有效期短于这个规定期限的投标文件将被拒绝。

2.特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标方可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标方将不会被要求和允许修正其投标。

3.成交供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标偏离及建议

1.投标方如对采购项目的要求在技术和商务方面有偏离，均须在规范的偏离表中提出。

2.投标方可以在投标文件中对采购项目的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的响应要求，并且使招标方满意。

四、投标文件编制

1.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

2.投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的内容和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

3.投标供应商没有按照本章节 “投标文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

五、 投标文件的签章

1.投标文件的签章：见《投标人须知前附表》；

2.CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

六、投标文件的形式

1.投标文件的形式：见《投标人须知前附表》；

2.“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3.投标文件的份数

投标文件的份数：见《投标人须知前附表》。

七、投标

1.投标文件的上传和递交。“投标文件”的上传、递交：见《投标人须知前附表》。

2.“电子加密投标文件”解密。“电子加密投标文件”解密：见《投标人须知前附表》。

3.投标文件的补充、修改或撤回：

（1）供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

（2）投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

4.投标文件的备选方案。投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

八、开标和评标

（一）开标

1.采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

2.开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购代理机构或者招标采购单位委托的公证机构将依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（二）投标供应商资格审查

1.开标后，采购人或者采购代理机构或评标委员会应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构或评标委员会对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构或评标委员会将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标进行后续评审。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

（三）评标

1.评审纪律和要求

（1）评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

（2）评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

（3）评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

（4）评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

（5）评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

（6）采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

（7）采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

（8）评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

（9）评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

（10）评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

（11）评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（12）招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

（13）评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

（14）评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

（15）评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

（16）政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

2.评标由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

（4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

（5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.评标应当遵循下列工作程序：

（1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未满足招标文件实质性条款的；

（5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

（6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、服务期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

（7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

（8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

（10）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

（11）不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机网卡MAC地址相同的；

（12）不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机硬盘序列号相同的；

（13）不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

5.评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

（1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的（招标文件中复制粘贴而来的除外）。

6.本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算，本次招标做流标处理。

7.开启投标供应商报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

（1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

（2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

（3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

（4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

（5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

8.评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

10.实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

11.评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

12.评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

13.评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

（四）投标文件的澄清

1.为有利于对投标文件的评审，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不多于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

2.投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

1.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（六）经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

（七）评标原则

投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第五部分。

（八）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、授予合同

（一）中标条件

1.投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2.投标供应商有很好的执行合同的能力；

3.投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4.中标供应商投标报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

（二）中标通知

1.采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3.中标无效

（1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

（2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

（三）签订合同

1.中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起20日历天内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

2.招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

第四章 政府采购政策功能相关说明

小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1.文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）

（2）财政部《政府采购促进中小企业发展政策问答》

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号）

（8）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）

（9）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

2.享受小微企业价格折扣应具备的条件

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。本项目专门面向中小企业，对小型和微型企业的投标报价不再扣除。

3.采购项目涉及中小企业采购的部分内容

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十二条  采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（1）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（3）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（4）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（5）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（6）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（7）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

4.投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件）

5.享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6.享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

7.支持绿色发展

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商需按采购文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第五章 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及金华市的有关规定，更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标采购的特点，特制定本评标定标办法。

一、评标组织

评标委员会由采购人代表和评审专家5人（含）以上奇数组成。

二 、评（定）标方法

本项目采用综合评分法，总分为100分，其中技术商务分为90分，价格分为10分。开标后，采用综合评分法，评标委员会首先对投标书的完整性、符合性、响应性等进行审查。凡不符合有关规定或不响应招标文件要求的投标文件将不进入评标范围。评标专家组以开标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件及其投标人按评标内容进行分析、评议，确定合格供应商。先评技术商务文件得分（含资信与服务），后再开报价文件，取合格供应商中投标价格最终最低的投标报价为评标基准价；合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

三、技术商务文件评定（满分为90分）

1.技术商务分设置为90分，分值分配见以下表格。评标委员会根据表格，对该标项各投标单位的技术商务文件进行书面审核和评论后，由各成员独立评审，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人技术商务文件（含资信业绩和售后服务）最终得分为评标成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位。

2.评分标准（90分）

| 序号 | 分项内容 | 分值 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证体系 | 0-4分 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一项证书得1分，本项最高得4分。 （其认证在有效期内，需提供相关证书扫描件或复印件，未提供不得分。） |
| 2 | 同类业绩 | 0-1分 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过同类项目的业绩，每提供1个业绩得0.5分，最高1分。 （需提供合同扫描件或复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。） |
| 3 | 项目人员配置 | 0-4分 | 拟派本项目项目经理（1人）： 具有环境类副高级及以上技术职称证书的得4分，没有不得分。 （需提供相关证书扫描件或复印件以及投标人为其缴纳的近3个月在职社保证明，未提供不得分） |
|  |  | 0-8分 | 拟派本项目团队成员（项目经理除外）： （1）驻场人员具有环境相关专业中级工程师及以上职称的得2分。 （2）项目成员具有中国环境监测总站颁发的环境空气质量自动监测运维与质控培训合格证的，每提供1人得3分，最多得6分。 （需提供相关证书扫描件或复印件以及投标人为其缴纳的近3个月在职社保证明，未提供不得分） |
| 4 | 重难点 分析 | 0-8分 | 根据投标人对项目中的重点难点分析，阐述项目实施过程中可能会遇到的问题，并对项目中重难点问题提出解决方案或采取的对应措施等分析全面、条理清楚，解决方案或措施效果突出的。满分8分，内容有欠缺或不合理的每处扣1分。 |
| 5 | 数据分析方案 | 0-10分 | 根据投标人对运维点位污染物浓度、气象条件实现实时在线分析能力，及时、准确地掌握区域内大气环境特征污染物的现状和动态变化趋势进行评审。投标人须提供使用模拟数据编制的报告范例，报告内容先进、合理、科学性好，数据分析手段多样化、结果表征形式丰富、结果解释科学性强。满分10分，内容有欠缺或不合理的每处扣1分。 |
| 6 | 运维方案 | 0-8分 | 投标人承诺提供的运维方案情况，包括运维方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施等，后续技术支持情况。响应内容有特色、有亮点、完整的。满分8分，内容有欠缺或不合理的每处扣1分。 |
|  |  | 0-8分 | 根据投标人如何保证数据上传至金华市蓝天保卫平台及数据审核服务工作进行描述。数据上传科学、合理、有效、及时的。满分8分，内容有欠缺或不合理的每处扣1分。 |
|  |  | 0-8分 | 根据投标人是否有效针对每个运维站点现场环境了解充分进行综合评审。满分8分，内容有欠缺或不合理的每处扣1分。 |
| 7 | 应急保障能力 | 0-6分 | 根据投标人针对项目的应急服务方案及措施，投标人需提供的应急服务手段和要求、服务组织架构及人员等内容进行综合评审。满分6分，内容有欠缺或不合理的每处扣1分。 |
|  |  | 0-6分 | 为保障颗粒物及臭氧重污染事件的应急保障能力： （1）投标人具有本项目监测参数PM2.5、O3的走航监测车，并承诺提供应急服务的得3分； （2）投标人承诺拓展更先进技术服务，如具备单质谱快速分析和色谱质谱联用分析模块、挥发性有机物（手持FID）检测，对臭氧前体物进行监测溯源排查的得3分。 （须提供相关证明文件，包括车辆购置或者租赁合同、设备照片，未提供不得分） |
|  |  | 0-4分 | 投标人与通过CMA计量认证的实验室合作，并承诺在应急情况下免费给予检测服务的得4分。 （需提供合作协议和合作单位的CMA计量认证证书复印件及承诺函并加盖公章，未提供不得分） |
| 8 | 质量控制及服务承诺 | 0-6分 | 针对本建设项目质量控制及运维服务，科学合理地采取针对性的质量控制措施；对进度的跟踪及时到位，能够提供准确的进度分析报告和进度控制建议。对项目建设内容及工作范围的变更进行严格把关和控制，对合理变更进行规范化管理，控制措施得当并能提供合理化建设。质量管理目标明确，体系完善，有具体控制方案、制度保证，有质量服务承若的。满分6分，内容有欠缺或不合理的每处扣1分。 |
| 9 | 服务保障 | 0-4分 | 根据采购需求，提供本项目站点包括颗粒物分析仪的备品备件保障供应或及关于同品牌常规设备备机充足性的证明材料（如提供备品备件、设备购置合同或购置发票或租赁合同等材料），根据提供的证明材料的完整性程度进行综合评审。满分4分，内容有欠缺或不合理的每处扣1分。 |
|  |  | 0-4分 | 根据采购需求，提供主要设备生产厂商针对本项目的售后服务承诺书（包含技术支持和备品备件）。满分4分，内容有欠缺或不合理的每处扣1分。 |
| 10 | 政策分 | 0-1分 | 投标人或投标产品符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得0.5分，最高可得1分。未提供相关证明材料的不得分。 |

四、价格分（满分为10分）

1.报价文件的开启：技术商务入围投标人确定后，将开启合格投标人的报价文件，公开宣读并由投标人确认。对没有合格的投标人报价文件将不予开启。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最终最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.如评标委员会认为投标人报价明显不合理或者明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响本项目服务质量和不能诚信履约，且投标人在30分钟内不能提供书面材料予以解释说明的，则评标委员会有权将该投标人本次报价作为废标处理。

投标报价小于或等于最高限价为有效报价。若投标报价超过最高限价的，其投标文件将作无效文件处理；如所有投标人报价均超过最高限价的，则本次采购失败。

3.投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

五、总分计算方法（满分为100分）

计算公式：投标人的最终得分= 技术商务得分 + 价格得分（所有分值四舍五入，保留到小数点后2位。）

第六章 合同主要条款

项目名称：乡镇（街道）空气自动监测站运维项目

项目编号：JHTY2026-ZFCG001

甲    方：（买方）金华市金东区美丽金东建设服务中心

乙    方：（卖方）

甲、乙双方根据乡镇（街道）空气自动监测站运维项目采购招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

本项目为乡镇（街道）空气自动监测站运维项目，乙方负责对甲方招标文件中指定的各项工作（详见第二章招标需求）。

二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：           （¥.00）。

合同价为完成本项目招标文件中提出的所有采购内容并完成合同约定的相应服务应支付的各项金额总和。凡乙方在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，甲方将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不予考虑。

三、知识产权

1.乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.与本项目成果相关的方案等知识产权的所有权和使用权均属于甲方所有。乙方不得以任何理由留存，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经甲方书面同意，任何单位和个人不得转让和使用本项目成果。

四、服务内容及要求

按招标文件需求要求的内容执行。

五、服务期限及地点

见招标文件。

六、付款方式

项目按要求分阶段付款，2026年支付合同款的40%，项目完成并经采购人验收合格后付清余款。供应商在结算合同价款时需提供正式的税务发票后七个工作日内支付。

七、验收

由采购人按照招标文件、投标文件和合同组织验收。

八、售后服务：

根据乙方投标文件中的承诺执行。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

1.违反本合同约定，造成本合同不能履行或不能完全履行，由违约方承担违约责任，违约方应按合同法赔偿对方经济损失。

2.甲方无故逾期验收和办理支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未按采购方要求的时间提供服务的，乙方应按逾期中标总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能履行服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期履行服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方达不到项目要求，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取相应的处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用，整改延误的时间不作为整个项目工期延期的理由。

十一、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、安全责任

在采购及合同执行过程中，乙方应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，甲方均不负责。

十三、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及附件；

（4）投标文件及附件。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

5.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

| 甲（采购）方 单位名称（章）： 单位地址： 甲方代表（签章）： 电 话： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 签字日期： | 乙（供货）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 签字日期： | 招标代理单位 审 核 意 见： 经办人： （单位盖章）： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

注：本合同样本仅作参考，采购人与供应商可根据实际项目的情况进行必要的修改。

第七章 投标文件格式

1.资格文件组成

（1）联合体协议（如有）；

（2）《中小企业声明函》；

（3）法定代表人授权书，法定代表人参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件；

（4）有效期内营业执照复印件（或扫描件）；

（5）投标供应商近期财务报表（或相关承诺）（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明）；

（6）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（8）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（9）投标供应商特定资格条件证明：（如有则提供）；

（10）投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图【提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内】；

（11）与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函；

（12）投标供应商参与政府采购活动资格承诺函。

2.技术商务文件：

（1）投标声明书；

（2）投标人情况介绍；

（3）投标人的业绩；

（4）投标人质量管理和质量保证体系及信用等方面的认证证书（如有）；

（5）服务要求响应表；

（6）商务条款偏离表；

（7）项目实施人员一览表；

（8）项目设备投入一览表（格式自拟）；

（9）服务方案（格式自拟）；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件：

（1）开标一览表；

（2）投标报价明细表（如有）。

说明：具体的投标文件组成见第三章投标须知

- （一）资格文件组成

1.联合体协议（如有）

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就金华天逸工程咨询有限公司组织实施的乡镇（街道）空气自动监测站运维项目【JHTY2026-ZFCG001】共同投标。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方法定代表人签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、联合体成员中小企业合同份额。

1.（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予6%的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2.中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位：            （公章）        乙方单位：          （公章）

日期：    年   月   日                日期：    年   月   日

2.中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为       万元，属于        （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3.法定代表人授权书

致：                 （采购单位）

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                  （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

注：法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

4.法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月             日

经营期限：

姓    名：            性别：      年龄：      职务：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

投标供应商：                   （盖章）

日  期：     年  月  日

5.依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

：（采购单位）

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：

6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的声明函

（采购单位）：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：

7.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购单位）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：

8.与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

（采购单位）：

我方郑重承诺，我方此次参加                         （项目名称）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：

9.投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

（采购单位）：

我方郑重承诺，我方此次参加                         （项目名称、编号）的投标活动，承诺如下：

（一）具备政府采购法第二十二条规定的条件，并已经在投标文件中提供了相应的证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

（三）我单位符合本项目特定资格条件：               的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）

（四）本公司所提交的承诺均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：

（二）技术商务文件

1.投标声明书

致：                （招标采购单位）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                             项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项承诺如下：

1.我单位已认真阅读了___________项目(招标编号)的招标公告标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，如招标文件出现不同的解释时，承诺以招标方的解释为准。

2.我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方理解贵方不一定要接受最低价的投标；

4、我方同意所递交的投标文件的投标有效期与招标文件规定的有效期一致，在此期间内我方如中标，我方将受此约束。

5.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

6.在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

7.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

8.一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

9.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

10.自愿接受金华市政府采购办公室的管理，积极主动配合政府采购办公室的调查。及时、如实、全面地回答政府采购办公室提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

11.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

12.投标文件中未明确的内容，一律按招标文件规定执行。

13.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称：______________________地址：__________________  邮编：______________________

联系人及电话：______________________ 传真：____________________

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，由于其被判失去中标权而给采购人造成报价的差额损失的，同意予以赔偿。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：       年    月   日

2.投标人情况介绍

投标单位：                                        填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工： 人 | 技术工人： 人 |  |  |
|  |  | 高级技师： 人 | 工程师： 人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 维护网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

3.投标人完成的业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目起止时间 | 项目规模 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：行数不够可自行添加，须附合同复印件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月   日

4.服务要求响应表

项目编号：

项目名称：

| 服务项目 | 招标文件要求的服务要求 | 所投服务的主要服务 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注：行数不够可自行添加，有偏离请在技术偏离表中详细说明。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月   日

5.商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招 标 文 件 要 求 | 投 标 文 件 实 际 情 况 | 具 体 情 况 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务时间 |  |  |
| 2 | 投标有效期 |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |
| … |  |  |  |

请按投标文件实际情况填写，与招标文件没有偏离则注明无偏离。行数不够可自行添加。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月   日

6.项目实施人员一览表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业技术资格 | 专业 | 本项目担任工作 | 类似工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
|  |  |  |  |  | 驻场人员 |  |
|  |  |  |  |  | 项目成员 |  |

注：行数不够可自行添加，根据采购需求和评分标准的内容、要求等提供相关资料。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月   日

（三）报价文件

1.开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 乡镇（街道）空气自动监测站运维项目 | 小写：¥.00 大写：人民币 元整 |  |

投标方名称（盖章）：_________________________ 日  期:____________

投标方法定代表人（签字或盖章）：_____________

投标方授权代表签字：________________          职  务:____________

备注：

1.投标人的投标报价不得超过最高限价，否则投标无效。

2.投标报价为投标方所能承受的最低报价，以人民币为结算币种，应包括采购所需的一切费用。投标报价为投标方所能承受的最低一次性报价，合同价不做调整。

3.投标人必须按要求的内容进行报价。

4.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

2.投标报价明细表

| 序号 | 服务等内容 |  | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写：人民币 |  |  |  |

注：行数不够可自行添加，如有请提供。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：    年    月   日

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一 一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。